ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH)

Przedmiot przetargu: Sterylizator niskotemperaturowy

Producent/Firma: ……………………………………………………………………….……………………

Urządzenie nazwa  typ: ...............................................…           Rok produkcji: ..............................

| Lp. | Parametry, właściwości, funkcje i inne wymagania wobec urządzenia | Wymóg /wartość graniczna | Wymagany opis spełnienia wymogu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2022 | Tak |  |
|  | Sterylizator niskotempoeraturowy | Tak |  |
|  | Czynnik sterylizujący 100% EO | Tak |  |
|  | Komora sterylizatora przelotowa | Tak |  |
|  | Przebieg procesu sterylizacji i degazacji w podciśnieniu | Tak |  |
|  | Kompatybilność oferowanego sterylizatora z komorami degazacyjnymi oraz urządzeniami do katalitycznego spalania tlenku etylenu tego samego producenta | Tak |  |
|  | Sterowanie mikroprocesorowe | Tak |  |
|  | Wyświetlacz danych dotyczących procesu sterylizacji | Tak |  |
|  | Wyświetlane dane: - temperatura i ciśnienie - wilgtność względna - wybrana temperatura - blokada drzwi - informacji o awarii podłączonego katalizatora EO | Tak |  |
|  | Sygnalizacja dźwiękowa zakończenia cyklu i wszystkich błędów | Tak |  |
|  | Automatyczna degazacja po zakończeniu cyklu sterylizacyjnego. Przejście w stan degazacji bez ingerencji obsługi | Tak |  |
|  | Ustawianie czasu degazacji w zakresie od 1 godziny do min. 99 godzin | Tak |  |
|  | Obserwacja procesu degazacji na wyświetlaczu | Tak |  |
|  | Pojemność komory sterylizacyjnej : max. 138 litrów | Tak |  |
|  | Wymiary zewnętrzne: max. 81 x 78 x 100 cm | Tak |  |
|  | Wbudowany wyciąg nad drzwiami sterylizatora | Tak |  |
|  | Automatyczny proces autokontroli działania sterylizatora: przed rozpoczęciem cyklu i w trakcie cyklu | Tak |  |
|  | Automatyczne nawilżanie wsadu | Tak |  |
|  | Programy sterylizacyjne: - 55 stopni C, czas cyklu maksymalnie 360 min (cykl składa się z: fazy przygotowawczej, fazy ekspozycji, wstępnej degazacji) - 38 stopni C, czas cyklu maksymalnie 570 min (cykl składa się z: fazy przygotowawczej, fazy ekspozycji, wstępnej degazacji) | Tak |  |
|  | Drukarka alfa-numeryczna, graficzna, z możliwością wyboru rodzaju wydruku, lub wyboru obu jednocześnie | Tak |  |
|  | Wydruk na szerokim papierze termicznym o szerokości minimum 7,5cm | Tak |  |
|  | Zawartość wydruku: - liniowy wykres temperatury w komorze - liniowy wykres ciśnienia w komorze w komorze - liniowy wykres wilgotności względnej w komorze - czas - numer cyklu - data - czas i temperatura degazacji - ewentualne błędy cyklu i uwagi | Tak |  |
|  | Wyświetlanie informacji o aktualnym etapie procesu na wyświetlaczu | Tak |  |
|  | Podłączenie do sieci internetowej:możliwość pobierania i instalowania aktualizacji oprogramowania sterylizatora | Tak |  |
|  | Skaner kodów kreskowych | Tak |  |
|  | Skanowanie naboju w sterylizatorze umożliwiające weryfikację kodu partii oraz kontrolę prawidłowości naboju dla sterylizatora GS i daty przydatności, a także, czy nabój nie był używany | Tak |  |
|  | Blokada dostępu z możliwością zaprogramowania kodu dostępu dla operatora | Tak |  |
|  | Automatyczny cykl próżniowy przed każdym cyklem | Tak |  |
|  | Mechaniczna blokada drzwi uniemożliwiająca gwałtowne otwarcie drzwi | Tak |  |
|  | Zasilanie z sieci elektrycznej 230V/50Hz, min. 15A | Tak |  |
|  | Czynnik sterylizujący: jednorazowe naboje gazowe zawierające 100 gram 100% EO | Tak |  |
|  | Automatyczne przebicie naboju | Tak |  |
|  | Sygnalizacja awarii przebijaka lub częściowego przebicia pojemnika z gazem | Tak |  |
|  | Dwa pełnowymiarowe kosze załadowcze | Tak |  |
|  | Zgodność z normą EN 1422, (2014) | Tak |  |
|  | Wyjście instalacyjne do podłączenia urządzenia do katalitycznego spalania tlenku etylenu (tego samego producenta) | Tak |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej. | Tak |  |
|  | Montaż, uruchomienie i szkolenie obsługi w cenie urządzenia. | Tak |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski z dostępem do oryginalnych części zamiennych od producenta | Tak |  |
|  | Paszport techniczny | Tak |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Okres gwarancji min.24 miesiące. | Tak |  |
|  | W okresie gwarancji przeglądy techniczne wraz z materiałami do nich użytymi wykonywane bezpłatnie co najmniej raz w roku. | Tak |  |
|  | Czas skutecznej naprawy, licząc od momentu zgłoszenia awarii niewymagającej importu części – maksimum 3 dni robocze. | Tak |  |
|  | Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych, licząc od momentu zgłoszenia awarii – max. 6 dni roboczych | Tak |  |
|  | Naprawy realizowane w siedzibie zamawiającego. | Tak |  |
|  | Maksymalnie 3 naprawy gwarancyjne tego samego elementu lub podzespołu - konieczność wykonania kolejnej naprawy uprawnia do wymiany elementu lub podzespołu na nowy. | Tak |  |
|  | Zapewniony serwis pogwarancyjny | Tak |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych minimum 10 lat | Tak |  |

| miejscowość: |  |
| --- | --- |
| data: |  |

(podpis pieczątka imienna osoby upoważnionej do składania   oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)