# ZESTAWIENIE  PARAMETRÓW  TECHNICZNYCH

##### Urządzenie do ćwiczeń biernych kończyny dolnej Szt. 1

Przedmiot przetargu: …………………………………………………………………………..

Producent/Firma: ………………………………………………………………………………..

Urządzenie typ: ...................................................	Rok produkcji: ...............................

| Lp. | Parametry, właściwości, funkcje i inne wymagania wobec urządzenia | Wymóg /wartość graniczna | Wymagany opis spełnienia wymogu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2022. | Tak |  |
|  | Urządzenie do ćwiczeń biernych kończyny dolnej (CPM stawu kolanowego, biodrowego i skokowego) | Tak |  |
|  | Mobilizacja stawu skokowego, biodrowego i kolanowego. | Tak |  |
|  | Możliwość współpracy z Kartą Pamięci. | Tak |  |
|  | Automatyczne zwiększenie wyprostu. | Tak |  |
|  | Automatyczne zwiększenie zgięcia. | Tak |  |
|  | Przerwa w trakcie wyprostu. | Tak |  |
|  | Regulacja prędkości . | Tak |  |
|  | Regulacja prędkości w trakcie zgięcia-wyprostu. | Tak |  |
|  | Regulacja siły oporu. | Tak |  |
|  | Regulacja czasu trwania ćwiczeń. | Tak |  |
|  | Przerwa po osiągnięciu limitu zgięcia. | Tak |  |
|  | Funkcja rozgrzewki „Warm up” z menu pilota. | Tak |  |
|  | Powtórzenia ruchu na limicie zgięcia. | Tak |  |
|  | Powtórzenia ruchu na limicie wyprostu. | Tak |  |
|  | Regulacja podpory stopy. | Tak |  |
|  | Limit automatycznego wzrostu zgięcia. | Tak |  |
|  | Limit automatycznego wzrostu wyprostu. | Tak |  |
|  | Zakres ruchu w stawie biodrowym: 7  115. | Tak |  |
|  | Zakres ruchu w st. skokowym 20  - 40. | Tak |  |
|  | Zakres ruchu w stawie kolanowym minimum: 0  110. | Tak |  |
|  | Siła min: 0- 40 kg (+/-5%). | Tak |  |
|  | Prędkość ruchu minimum: 0.8/sekundę  3,5/sekundę. | Tak |  |
|  | Urządzenie elektryczne zasilane napięciem 230 V 60 Hz. | Tak |  |
|  | Stabilne urządzenie o wadze max: 15 kg. | Tak |  |
| Stolik pod aparaty do fizykoterapii |  |  |  |
|  | Stolik wykonany z płyty laminowanej oklejonej melaminą. | Tak |  |
|  | Szuflady wysuwane na prowadnicach kulkowych. | Tak |  |
|  | Wsporniki (rurki) łączące poszczególne półki wykonane z rury PCV, oklejonej melaminą. | Tak |  |
|  | Kółka o średnicy min. 50 mm. | Tak |  |
|  | Grzebień wykonany z metalu. | Tak |  |
|  | Pozostałe zastosowane elementy w kółkach oraz elementach łączących metalowe. | Tak |  |
|  | Trzypółkowy, szuflada na akcesoria, uchwyt na kable. System jezdny – kółka. Wymiary stolika min.: 54 x 52 x 85cm (szer. x gł. x wys.). | Tak |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej. | Tak |  |
|  | Certyfikaty dopuszczenia do stosowania w medycynie: polskie oraz międzynarodowe | Tak |  |
|  | Montaż, uruchomienie i szkolenie obsługi w cenie urządzenia. | Tak |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski z dostępem do oryginalnych części zamiennych od producenta | Tak |  |
|  | Paszport techniczny | Tak |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Okres gwarancji min.24 miesiące. | Tak |  |
|  | W okresie gwarancji przeglądy techniczne wraz z materiałami do nich użytymi wykonywane bezpłatnie co najmniej raz w roku. | Tak |  |
|  | Maksymalnie 3 naprawy gwarancyjne tego samego elementu lub podzespołu - konieczność wykonania kolejnej naprawy uprawnia do wymiany elementu lub podzespołu na nowy. | Tak |  |
|  | Zapewniony serwis pogwarancyjny | Tak |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych minimum 10 lat | Tak |  |

| miejscowość: |  |
| --- | --- |
| data: |  |

……………………………………..

(podpis pieczątka imienna osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)