Ciechanów dnia 06.07.2022 r.

AT - ZP/2505/74.1/22

Uczestnicy postępowania

dotyczy: zaproszenia do złożenia ofert na zakup sprzętu medycznego oraz wyposażenia dla Ciechanowskiego Centrum Rehabilitacji zamieszczonego na stronie internetowej Szpitala –https://zamowienia.szpitalciechanow.com.pl

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie udziela odpowiedzi na przesłane przez Wykonawców zapytania, dotyczące treści zaproszenia:

| Lp. | pytanie | odpowiedź |
| --- | --- | --- |
| 1 | dot. P10 - urządzenie do ćwiczeń biernych kończyny dolnej Pytanie 1 Czy Zamawiający dopuści szynę do ćwiczeń biernych kończyny dolnej z zakresem ruchu w stawie kolanowym -10°- 120° oraz biodrowym 0° - 115°, umożliwiającą dodatkowo mobilizację stawu skokowego ruchem aktywnym począwszy od dowolnie wybranej pozycji zgięcia grzbietowo podeszwowego w pełnym, nieograniczonym zakresie kątowym z jednoczesną regulacją pozycji inwersji i ewersji stawu skokowego leczonego pacjenta, pełną regulacją wysokości oparć kończyny i układem kinematycznym gwarantującym fizjologiczny przebieg ruchu? | Zgodnie z treścią zaproszenia. |
| 2 | Pytanie 2 ad lp. 9 Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie czy intencją Zamawiającego jest regulacja prędkości w trakcie zgięcia - wyprostu bez potrzeby czekania na koniec zaprogramowanego czasu ćwiczenia? Każda inna interpretacja tego wymagania prowadzi do niebezpiecznej dla pacjenta sytuacji mogącej doprowadzić w skrajnych przypadkach do uszkodzeń stawów. | Zamawiający wyjaśnia. Zmiana prędkości ma być możliwa w każdym momencie ćwiczenia po zatrzymaniu urządzenia, bez konieczności czekania na koniec ustawionego czasu. Zamawiający nie wymaga możliwości regulacji w trakcie ćwiczenia. |
| 3 | Pytanie 3 Ponieważ bardzo szczegółowe wymagania dotyczące stolika pod aparaty do fizykoterapii (dotyczące m.in. średnicy kół, dokładnych wymiarów i sposobu wykonania) wskazują, iż stolik ten nie jest związany z wymaganym urządzeniem do ćwiczeń biernych kończyny dolnej, uprzejmie prosimy o wyjaśnienie, czy zamawiający dopuści oryginalny wózek jezdny dedykowany oferowanemu urządzeniu bez szczegółowych wymagań, bez szuflad oraz bez półek? | Zamawiający dopuszcza dedykowany stolik pod aparat pod warunkiem spełnienia wymogów dotyczących ilości półek i szuflad. |
| 4 | Pytanie 4 Czy ze względu na fakt, iż szyna do ćwiczeń biernych kończyny dolnej jest urządzeniem elektrycznym mającym bezpośredni kontakt z kończyną pacjenta, ma posiadać klasę ochronności II – zabezpieczającą przed porażeniem elektrycznym bezpośrednim i pośrednim? | Zamawiający nie stawia takiego wymogu. |
| 5 | Pytanie 5 Czy szyna do ćwiczeń biernych kończyny dolnej, w celu optymalizacji i zwiększenia efektywności procesu rehabilitacji, ma być wyposażona w gniazdo do zsynchronizowanej 2 kanałowej elektrostymulacji EMS? | Zamawiający nie stawia takiego wymogu. |

Podpisał Dyrektor SSzW w Ciechanowie:

Andrzej Juliusz Kamasa