Załącznik nr 2a- OPZ

Dostawa odczynników z dzierżawą do pełnego badania moczu z zapasowym czytnikiem paskowym do analizy moczu ( Pakiet 1 )

lp	Nazwa badania	Ilość badań na 4 lata
	Analizator główny
1	Badanie moczu właściwości fizykochemiczne;pH. Barwa,przejrzystość,ciężar właściwy,glukoza,związki ketonowe,bilirubina,urobilinogen,azotyny,leukocyty,krew	60 000
2	Upostaciowane elementy moczu :erytrocyty,leukocyty,nabłonki płaskie,komórki nabłonka płaskiego,przejściowego z kanalika nerkowego,kryształy śluz,wałeczki szkliste i inne niż szkliste,drożdże,bakterie	70 000
	Analizator zapasowy czytnik paskowy do badania właściwości fizykochemicznych moczu
3	Badanie moczu właściwości fizykochemiczne;pH. Barwa,przejrzystość,ciężar właściwy,glukoza,związki ketonowe,bilirubina,urobilinogen,azotyny,leukocyty,krew,	10 000
	Analizator główny i zapasowy czytnik paskowy
4	Kontrola jakości wenątrzlaboratoryjna-właściwości fizykochemiczne 2 poziomy	Poziom1 -1460 / poziom 2 -1460
5	Kontrola zewnątrzlaboratoryjna właściwości fizykochemiczna 1 raz na 3 mce miesiącu	4x4=16
6	Kontrola zewnątrzlaboratoryjna elementy upostaciowane minimum 1 raz na 3 m-ce	4x4=16

Parametry wymagalne system do analizy moczu-aparat wiodący ( Pakiet 1)

lp	Parametry techniczne	Spełnienie warunku	Opis parametru
1	Zintegrowany, zautomatyzowany system do badania właściwości fizykochemicznych i wykrywania, i zliczania elementów upostaciowanych moczu z podajnikiem próbek.{dołączyć opis systemu}
2	W pełni automatyczny proces badania moczu bez udziału operatora ,bez konieczności manualnego przenoszenia statywu z badanymi próbkami pomiędzy jednostkami systemu
3	Wszystkie aparaty stanowiące jednostki systemu z pełnym wyposażeniem{statywy do probówek, skanery} sprawne, gotowe do pracy
4	Wykonywanie badań bez konieczności wstępnego przygotowania próbki np. bez wstępnego wirowania
5	Aparat lub poszczególne jednostki systemu nie starsze niż 3 letnie{data produkcji nie wcześniejsza niż 2019 rok .Aparaty bez wad.
6	Dostarczona świadectwo CE dla aparatów i odczynników, wyrób medyczny do diagnostyki IN VITRO
7	Gwarancja na aparaty na cały czas trwania umowy
8	Badanie parametrów fizyko-chemicznych :barwa, przejrzystość, pH, białko, glukoza, bilirubina, urobilinogen, związki ketonowe, azotyny, leukocyty,, erytrocyty{krew} / oznaczanie ciężaru właściwego{dołączyć opisy parametrów, zakresy raportowania
9	Wykrywane i zliczane elementy upostaciowane: erytrocyty, leukocyty, komórki nabłonka płaskiego, przejściowego, komórki z kanalika nerkowego ,kryształy, śluz, wałeczki szkliste i inne niż szkliste, drożdże, bakterie ,inne{dołączyć opisy metod, jednostki, zakresy pomiarów
10	Ocena i zliczanie elementów morfotycznych metodą automatyczną mikroskopową z uwagi na: wiedzę i doświadczenie personelu laboratorium badającego mocz w zakresie badania ogólnego moczu z osadem ,poprawę precyzji badania i standaryzację metody
11	Wykonawca uwzględni w ofercie i będzie dostarczał, zgodnie ze swoją ofertą niezbędne materiały zużywalne{np. specjalne probówki, niezbędne płyny ,papier do drukarki termicznej}
12	Automatyczny podajnik próbek wstawianych do statywów z pozytywną identyfikacją. Próbki oklejone kodami kreskowymi wstawiane do badań są automatycznie skanowane przez wewnętrzny czytnik kodów kreskowych.
13	Każda jednostka wchodząca w skład systemu jest wyposażona w wewnętrzny czytnik kodów kreskowych
14	Wewnętrzny czytnik kodów kreskowych, w każdym module, obsługujące kody kreskowe w formacie stosowanych w systemie informatycznym zamawiającego
15	Wydajność systemu{badanie właściwości fizykochemiczne plus osad} minimum 80 oznaczeń na godzinę
16	Pomiar ciężaru właściwego moczu metodą refraktometryczną{refraktometr wewnątrz analizatora}.Automatyczny pomiar zastępujący stosowaną,przez zamawiającego, metodę manualną pomiar za pomocą urometru.
17	Stabilność pasków testowych po załadowaniu do analizatora minimum 7 dni{podać czas stabilności parametrów paskowych w dniach}
18	Wykonanie badania właściwości fizykochemicznych i elementów morfotycznych moczu z próbki o objętości max. 5 ml{próbka pediatryczna}Podać najmniejszą objętość próbki potrzebnej do przeprowadzenia pełnej analizy moczu
19	Rejestracja elementów morfotycznych krwinki czerwone, krwinki białe w moczu w mikrolitrze
20	możliwość przeliczanie elementów morfotycznych krwinki czerwone, krwinki białe w jednostce objętości na ilość w polu widzenia{opisać}jako dodatkowa informacja na sprawozdaniu z badania
21	Wykonywania badań parametrów fizykochemicznych lub elementów upostaciowanych moczu niezależnie od dostępności drugiej jednostki np. podczas awarii tego modułu do czasu naprawy przez serwis w ciągu 24 godzin od zgłoszenia
22	Monitorowanie stanu technicznego, wilgotności oferowanego systemu{dołączyć opis}
23	Pełne wyposażenie systemu bez dodatkowych zakupów, inwestycji po stronie Zamawiającego{wykonawca zapozna się z możliwościami technicznymi jakimi dysponuje zamawiający, podczas wizji lokalnej}
24	Moduł do oznaczania parametrów fizykochemicznych, refraktometr, skalibrowane fabrycznie i sprawdzany podczas przeglądu technicznego analizatora.
25	W cenę oferty należy wliczyć: Komunikacja dwukierunkowa w informatycznym zleceń do analizatora głównego i odsyłanie wyników pacjentów i wyników kontroli wewnątrzlaboratoryjnej. Podłączenie do systemu informatycznego w zakresie zlecania badań i odsyłanie wyników {włąściwości fizyko-chemiczne i elementy upostaciowane mocz badań pacjentów i kontroli jakości do systemu informatycznego
26	Dostarczenie zestawu komputerowego jako stacji roboczej do dwukierunkowej komunikacji systemu informatycznym zamawiajacego podstawowego i aparatu czytnika paskowego do analizy paskowej
27	Codzienna wewnętrzna kontrola jakości na dwóch poziomach naprzemiennie
28	Odsyłanie wyników kontroli do systemu informatycznego-modułu kontrola jakości
29	Udział w zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości, potwierdzonym certyfikatem, wliczone w cenę oferty{kontrola parametrów fizykochemicznych i kontrola elementów morfotycznych{erytrocyty, leukocyty, nabłonki}
30	Możliwość drukowania wyników pacjentów w przypadku awarii systemu informatycznego
31	Paski do badań biochemicznych zabezpieczone przed zawilgoceniem, wysuszeniem, uszkodzeniem w analizatorze[opisać system zabezpieczenia
32	Przeprowadzenie szkolenia personelu laboratorium w zakresie pełnej obslugi oferowanego systemu w / siedzibie zamawiającego, potwierdzone certyfikatami
33	Oprogramowanie w języku polskim lub angielskim{podać w jakim}Pełna instrukcja obsługi i konserwacji w języku polskim
34	Pełna instrukcja obsługi i konserwacji w języku polskim
35	Wykonywanie przeglądów technicznych i aktualizacji oprogramowania w czasie trwania umowy przez Wykonawcę
36	Przeglądy techniczne okresowe zgodne z wymaganiami producenta systemu w tym sprawdzanie poprawności kalibracji przez autoryzowany serwis. Przeglądy potwierdzone świadectwami spełnienia specyfikacji producenta.
37	Wstępna ocena warunków lokalowych i technicznych, odpowiedniego pomieszczenia, stołów. W sytuacji problemów Wykonawca jest zobowiązany dostosować pomieszczenie stół, zasilanie podstawowe i awaryjne do pracy systemu
38	Dostarczenie odpowiednich materiałów zużywalnych niezbędnych do wykonania badania{np specjalne probówki ,płyny}.Należy uwzględnić w ofercie.

.................................., data ...........2022 r.
       (miejscowość)
        ………………………………………….. podpisy z pieczątkami imiennymi osób wskazanych
        w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)

Zestaw komputerowy z monitorem

Komponent	Minimalne wymagania	Deklaracja zgodności (Tak/Nie)
Sprzęt fabrycznie nowy, rok produkcji 2021
Oferowany produkt:
Obudowa	Standard ATX lub mATX
Procesor	Procesor min. 6 rdzeni, od 2.90 GHz do 4.30 GHz, 12 MB cache, osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 12000 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie: http://www.cpubenchmark.net/desktop.html), / Chipset Intel B460
RAM	Min 16GB DDR4 (2x8GB Dual Channel) 3200 MHz, z możliwością rozbudowy do min 32GB, przynajmniej jeden slot wolny do przyszłej rozbudowy
Napęd optyczny	DVD+/-RW SATA
Interfejsy sieciowe	LAN 10/100/1000 Mbps + WiFi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Dyski twarde	Min 500GB M.2 2280, możliwość montażu dodatkowego dysku SATA
Karta graficzna	Intel HD Graphics, zintegrowana, obsługiwana rozdzielczość min.: 1920x1080
Porty	Złącza wyjścia/wejścia dźwięku, USB 2.0 min 4 sztuki, USB 3.0 min 4 sztuki, HDMI, DisplayPort
Karta dźwiękowa	HD Audio
Zasilacz	Min 350W
Certyfikaty	Deklaracja CE, Certyfikat 80Plus
Warunki gwarancji	Min. trzy lata gwarancji.
Dokumentacja użytkownika	Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim / Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela.
System Operacyjny	Microsoft Windows 11 Pro PL (wersja 64-bitowa).
Akcesoria	Klawiatura USB z czytnikiem Smart Card, Mysz optyczna USB z rolką (scroll), pełne okablowanie do podłączenia komputera do instalacji elektrycznej i sieci komputerowej.
Monitor	co najmniej 27’’, matryca matowa, proporcje 16:9, jasność min. 300 cd/m2, kontrast min. 1000:1, czas reakcji max. 8ms, częstotliwość odświeżania min. 60 Hz, rozdzielczość natywna 1920x1080 px, HDMI + DisplayPort, komplet kabli do połączenia z komputerem, wbudowane głośniki
Inne	Bluetooth, partycja recovery, możliwość zabezpieczenia linką (Kensington Lock)

.................................., data ...........2022 r.
       (miejscowość)
        ………………………………………….. podpisy z pieczątkami imiennymi osób wskazanych
        w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)

Ocena techniczna system do automatycznej analizy moczu włąsciwości fizyko-chemiczne z upstaciowymi elementami ( Pakiet 1)

Lp	Oceniany parametr	Opis	punktacja
1	System kontroli narażenia pół reakcyjnych na działanie wilgoci, ostrzegający i zapobiegający zawilgoceniu, wysuszeniu{opisać}		tak-10 pkt / nie -5 pkt
2	Pełny obraz widzenia na ekranie		Tak 20 pkt / nie-5 pkt
3	Możliwość oglądania badania elementów morfotycznych w stanie rzeczywistym		Tak 20pkt / nie 2 pkt
4	Weryfikacja wykonywanych zdjęć na ekranie w razie potrzeby{opisac}		Tak-20 pkt / nie 2 pkt
5	Mozliwosć rozszerzenia panelu badań o albuminę i kreatyninę		Tak-10 pkt / nie-5 pkt
6	Możliwość definiowania dodatkowych elementów upostaciowanych moczu przez użytkownika w razie konieczności		Tak-20 pkt / nie 5 pkt
7	Niezbędna, minimalna objętość próbki do wykonania pełnego badania moczu{właściwosci fizykochemiczne z z upostaciowanymi elementami moczu[próbka pediatryczna}		2ml-10pkt / 3 ml-5 pkt / 4 ml-2 pkt
7	Możliwość dokładania pasków testowych do analizatora bez konieczności przerywania pracy		Tak-10 pkt / nie-2 pkt
8	Podajnik próbek moczu z możliwościa dostawiania statywów z próbkami w trakcie pracy analizatora		Tak-20 pkt / nie 5 pkt
9	Czas przygotowania systemu do rozpoczęcia pracy przechodzenie ze stanu spoczynku w tryb pracy{podać w sekundach}		Do 60 sek-10 pkt / 61-120 sek-5 pkt / 121-180 sek.-1 pkt / powyżej 180 sek.-0 pkt
10	Czas uzyskania wyniku pełnej analizy moczu od wstawienia próbki do wydania wyniku badań{podać w minutach		Do 5 minut-20 pkt / powyzej 5 minut do 10 minut 10pkt / powyzej 10 minut -0 pkt
11	Dodatkowe pole paskowe wykrywania kwasu askorbinowego		Tak-5 pkt / nie-1 pkt
12	Ilość odpadów stałych po wykonaniu100 badań wciągu doby-podać w gramach		Najmniejsza-10 pkt / największa- 2 pkt pozostałe proporcjonalnie
13	Ilosć opadów ciekłych po wykonaniu 100 badań w ciągu doby{podać w litrach		Najmniejsza-10 pkt / największa- 2 pkt pozostałe proporcjonalnie
14	Odpady szkodliwe dla środowiska{wymienić z podaniem substancji szkodliwych}-specjalna procedura utylizacji		Tak-1 pkt / nie -10 pkt

Zestawienie asortymentowo - wartościowe- paski do analizy moczu do analizatora, kontrole, kalibratory
(Pakiet 2)

Lp	Nazwa asortymentu-nazwa handlowa,nr.katalogowy	Ilość badań na 4 lata	częstotliwość
1	Testy paskowe:pH,ciężar właściwy,glukoza,białko,ketony,bilirubina,urobilinogen,azotyny,leukocyty,krew{erytrocyty},kwas askorbinowy.Dodatkowo wpisane do analizatora barwa,klarowność ,w celu eksportu wyniku w całości do systemu informatycznego	10 000	24 godziny,7 dni w tygodniu
2	Testy kontrolne minimum 2 poziomy-kontrola wewnętrzna	1460	Codziennie jeden poziom
3	Testy do kontroli zewnętrznej minimum 4 razy w roku{szacunkowo 3 poziomy}	48	3 poziomy kwartalnie

Warunki wymagalne do pasków testowych do analizy moczu z dzierżawą analizatora ( Pakiet 2)

Lp	Warunki wymagalne	Potwierdzenie tak/nie	Opis parametrów
1	Aparat nie starszy niż z 2019r. do automatycznego odczytu testów paskowych do analizy moczu
2	Aparat z pełnym wyposażeniem niezbędnym do prawidłowego działania analizatora
3	Analizator sprawny, gotowy do pracy po zainstalowaniu, nie wymagający dodatkowych zakupów i inwestycji
4	Czytnik pasków przeznaczony do analizy następujących parametrów fizyko-chemicznych: barwa, ciężar właściwy,pH,glukoza,białko,bilirubina,urobilinogen,azotyny,erytrocyty,leukocyty związki ketonowe
5	Pełna gwarancja na aparat, odczynniki{paski testowe, kontrole, kalibratory} i oprogramowanie
6	Deklaracja zgodności, certyfikat jakości CE dla aparatu i odczynników
7	Deklaracja zgodności a Dyrektywą UE98/79/CE dla odczynników {IVD}
8	Kompensacja zabarwienia moczu
9	Wydruki w wybranych jednostkach pomiaru tradycyjnych SI,arbitrażowych
10	Wewnątrzlaboratoryjna kontrola jakości pomiarów dla oferowanego aparatu z zakresami dla dostarczanych pasków testowych z na 2 poziomach: prawidłowym i patologicznym
11	Automatyczny transport i usuwanie pasków testowych po analizie
12	Automatyczna kalibracja pasków testowych {opisać kalibrację}
13	Wpisywanie ID pacjenta jako identyfikatora
13a	Zasilanie 230V, dostarczenie urządzenia awaryjnego zasilania.
14	Podłączenie do szpitalnego systemu informatycznego -komunikacja dwukierunkowa{zlecenia i odbiór wyników badań, kontrola wewnątrzlaboratoryjna.
15	Komunikacja dwukierunkowa z informatycznym systemem na koszt Wykonawcy
16	Udział w zewnętrznej międzylaboratoryjnej kontroli jakości badań z dostarczeniem materiałów kontrolnych4x w roku potwierdzone certyfikatem{opisać program i w jaki sposób będzie realizowany}na koszt Wykonawcy
17	Instrukcja użytkowania w języku polskim
18	Dołączone foldery, opisy czytnika i charakterystyki pasków testowych{opisać z podaniem czułości pól testowych}
19	Wykonawca dostarczy, zamontuje, uruchomi czytnik i przeszkoli personel Zamawiającego w zakresie obsługi aparatu i udokumentuje te działania zaświadczeniami potwierdzającymi
20	Wykonawca będzie przeprowadzał przeglądy, naprawy, części zamienne do czytnika i przeglądy techniczne potwierdzone certyfikatem bezpieczeństwa{zgodności ze specyfikacją producenta systemu}
21	Konsultacja telefoniczna, udzielanie porad w zakresie obsługi aparatu ,w razie potrzeb{awarie, wsparcie diagnostyczne} zgłaszanych przez przeszkolony personel Zamawiającego na koszt Wykonawcy
22	W przypadku awarii dostarczonego aparatu, Wykonawca dostarczy, w ciągu 24 godz. aparat zastępczy kompatybilny do pasków testowych
23	Dodatkowe urządzenie do weryfikowania osadu moczu-wirówka do probówek szklanych, stożkowych 10ml 16x105mm

.................................., data ...........2022 r.
       (miejscowość)
        ………………………………………….. podpisy z pieczątkami imiennymi osób wskazanych
        w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)

Parametry oceniane dla analizatora czytnika paskowego do analizy moczu ( Pakiet 2)

Lp	Parametr oceniany	Potwierdzenie / opisać	Punkty
1	Wpisywanie barwy, przejrzystości próbki moczu w analizatorze		tak-10pkt / nie-1pkt
2	Dodatkowe pole kompensacyjne		Tak-5 / Nie -1
3	Trwałość pasków po otwarciu opakowania		Najdłużej-10 / Najkrócej-1,pozostałe proporcjonalnie
4	Materiał kontrolny od producenta		Tak-5 / Nie-0