Załącznik nr 2a- OPZ  PARAMETRY KRYTYCZNE  (PAKIET 3)

Zestawienie asortymentowe-badania parametrów krytycznych

| Lp | Nazwa badania | Ilość na 4 lata |
| --- | --- | --- |
| 1 | Gazometria z elektrolitami;pH,pCO2,pO2,Na+,K+,Cl-,Ca2+ | 14 000 |
| 2 | Glukoza,mleczany | 8 000 |
| 3 | Kooksymetria:hemoglobina całkowita{O2Hb,tHb,HHb,MetHb,COHb,sO2 | 500 |
| 4 | Kontrola wewnątrzlaboratoryjna poziom 1 Kontrola wewnątrzlaboratoryjna poziom2 Kontrola wewnątrzlaboratoryjna poziom 3 | 1460 1460 1460 |
| 5 | Kontrola zewatrzlaboratoryjna w COBJwDL{3 poziomy} | 2x4 |

Warunki graniczne analizatora parametrów krytycznych z kooksymetrią, odczynników, materiałów  kontrolnych kalibracyjnych, eksploatacyjnych

Oferujemy analizator marki ........................................,  typ ...........................................

wyprodukowany przez        .........................................,  rok produkcji ...........................

| Lp | Wymagany parametr,funkcja aparatu | Potwierdzenie Wymogów Tak | Opis parametru,funkcji |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Automatyczny analizator do oznaczeń parametrów krytycznych: równowaga kwasowo-zasadowa Gazometria{pH,pCO2,pO2 i pochodne jak O2SAT,tCO2,HCO3 act.,HCO3std.,BE{B},BE{ecf},elektrolity:K+,Na+,Cl-,Ca2+,kooksymetria:THb,sO2,FO2Hb,FMetHb,FCOHb,FHHb,metabolity:glukoza,mleczany |  |  |
| 2 | Aparat,nie starszy niż z 2019r.bez wad z dołączonym świadectwem dopuszczenia do eksploatacji-certyfikat CE dla aparatu |  |  |
| 3 | Deklaracja zgodności z Dyrektywą IVD UE 98/79/CE dla odczynników i materiałów eksploatacyjnych |  |  |
| 4 | Czas oznaczenia gazometrii,z elektroltami,metabolitami do 120 sek. |  |  |
| 5 | Czas oznaczanie parametrów z koksymetrii do 60 sek |  |  |
| 6 | Aparat ,gotowy do pracy po zainstalowaniu,nie wymagający dodatkowych zakupów i inwestycji |  |  |
| 7 | Nowe materiały eksploatacyjne: elektrody i inne{wężyki,zawory} |  |  |
| 8 | Aparat z pełnym wyposażeniem niezbędnym do prawidłowego działania analizatora |  |  |
| 9 | Czytnik kodów kreskowych stosowanych w systemie informatycznym Zamawiajacego |  |  |
| 10 | Czytnik kodów kreskowych do odczytu ID pacjent,materiałów kontrolnych |  |  |
| 11 | Terminy ważności odczynników po instalacji nie krótsze niż 10 dni |  |  |
| 12 | Odczynniki,materiały kontrolne,kalibracyjne,eksploatacyjne od jednego producenta |  |  |
| 13 | Automatyczna kontrola wewnątrzlaboratoryjna na 3 poziomach:acid,normal.alkalosis |  |  |
| 14 | Wewnętrzny system kontroli jakości ze statystyką[średnia,odchylenie stanardowe,CV% dla każdego kontrolowanego materiału} i grafiką: wykresyL-J |  |  |
| 15 | Eksport wyników kontroli jakości wewnątrzlaboratoryjnej,dka każdego mierzonego parametru, do systemu informatycznego:statystyka:średnia ,SD,CV% ,grafika |  |  |
| 16 | Do oferty dołączyć zeskanowane,przykładowe raporty kontroli jakości w celu potwierdzenia spełnienia wymogu |  |  |
| 17 | Podawanie próbki krwi bezpośrednio ze strzykawki , kapilary i mikropróbki- opisać sposób,opisać wymiary strzykawki i kapilary |  |  |
| 18 | Wykonanie badań z krwi żylnej,tętniczej,włośniczkowej |  |  |
| 19 | Monitorowanie stanu odczynników w analizatorze{opisać} |  |  |
| 20 | Monitorowanie odpadów płynnych w analizatorze{opisać} |  |  |
| 21 | Opis aparatu dostarczony z ofertą producent,model/typ,rok produkcji,dane techniczne aparatu, parametry mierzone,liczone – zakresami pomiarowymi dla parametrów oznaczanych,objętość krwi niezbędną do wykonania analizy-gazometrii z elektrolitami,kooksymetrii łącznie i rozdzielnie |  |  |
| 22 | Foldery z charakterystyką analizatora,potwierdzające opis |  |  |
| 23 | Pojedyńczy raport pacjenta zawiera: Nr.próbki Rodzaj krwi Warunki pomiaru-temp.,ciśn. Wartości parametrów z jednostkami Zaznaczone wartości z poza zakresu normy |  |  |
| 24 | System zabezpieczenia układu pomiarowego przed mikroskrzepami{opisać} |  |  |
| 25 | Automatyczne czyszczenie toru przepływowego próbki po analizie |  |  |
| 26 | Automatyczne kondycjonowanie elektrod i kalibracja po czyszczeniu |  |  |
| 27 | Dowolna konfiguracja parametrów badanych |  |  |
| 28 | Wybór dowolnego panelu konfiguracji bezpośrednio z ekranu{gazometria z elektrolitami i kooksymetria,gazometria z elektrolitami,kooksymetria |  |  |
| 29 | Automatyczne kalibracje nie wymagająca działań operatora,po wstawieniu nowego zestawu odczynnikowego |  |  |
| 30 | Materiał do kalibracji nie może być materiałem do kontroli jakości{opisać materiał do kalibracji} |  |  |
| 31 | Drukowanie wyników badan pacjenta,kontroli,kalibracji na żądanie |  |  |
| 32 | Archiwizacja wyników pacjentów i kontroli,kalibracji{opisać} |  |  |
| 33 | Dwukierunkowa komunikacja z komputerem zewnętrznym i podłączeniem do sieci szpitalnej-pobieranie zleceń,odsyłanie wyników badań pacjentów i wyników kontroli jakości wewnątrzlaboratoryjnej |  |  |
| 34 | Zestaw komputerowy pełniący funkcję stacji roboczej |  |  |
| 35 | Widoczny na ekranie stan parametrów po kalibracji,po kontroli |  |  |
| 36 | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii w ciągu 24 godzin od zgłoszenia |  |  |
| 37 | konsultacja telefoniczna,udzielanie porad w zakresie obsługi aparatu ,w razie potrzeby,zgłaszane prze z przeszkolony personel Zamawiającego na koszt Wykonawcy |  |  |
| 38 | Wstawienia innego modelu zastępczego aparatu kompatybilnego do oferowanych odczynników, w przypadku awarii dostarczonego analizatora wymagającej odesłania go do siedziby serwisu na okres naprawy |  |  |
| 39 | System zabezpieczenia analizatora przed zanikiem napięcia np.podłączenie UPS min. przez 30min. |  |  |
| 40 | Instrukcja obsługi analizatora w języku polskim |  |  |

Zestaw komputerowy z monitorem

| Komponent | Minimalne wymagania | Deklaracja zgodności (Tak/Nie) |
| --- | --- | --- |
| Sprzęt fabrycznie nowy, rok produkcji 2021 |  |  |
| Oferowany produkt: |  |  |
| Obudowa | Standard ATX lub mATX |  |
| Procesor | Procesor min. 6 rdzeni, od 2.90 GHz do 4.30 GHz, 12 MB cache, osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 12000 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie: http://www.cpubenchmark.net/desktop.html), Chipset Intel B460 |  |
| RAM | Min 16GB DDR4 (2x8GB Dual Channel) 3200 MHz, z możliwością rozbudowy do min 32GB, przynajmniej jeden slot wolny do przyszłej rozbudowy |  |
| Napęd optyczny | DVD+/-RW SATA |  |
| Interfejsy sieciowe | LAN 10/100/1000 Mbps + WiFi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |  |
| Dyski twarde | Min 500GB M.2 2280, możliwość montażu dodatkowego dysku SATA |  |
| Karta graficzna | Intel HD Graphics, zintegrowana, obsługiwana rozdzielczość min.: 1920x1080 |  |
| Porty | Złącza wyjścia/wejścia dźwięku, USB 2.0 min 4 sztuki, USB 3.0 min 4 sztuki, HDMI, DisplayPort |  |
| Karta dźwiękowa | HD Audio |  |
| Zasilacz | Min 350W |  |
| Certyfikaty | Deklaracja CE, Certyfikat 80Plus |  |
| Warunki gwarancji | Min. trzy lata gwarancji. |  |
| Dokumentacja użytkownika | Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. |  |
| System Operacyjny | Microsoft Windows 11 Pro PL (wersja 64-bitowa). |  |
| Akcesoria | Klawiatura USB z czytnikiem Smart Card, Mysz optyczna USB z rolką (scroll), pełne okablowanie do podłączenia komputera do instalacji elektrycznej i sieci komputerowej. |  |
| Monitor | co najmniej 27’’, matryca matowa, proporcje 16:9, jasność min. 300 cd/m2, kontrast min. 1000:1, czas reakcji max. 8ms, częstotliwość odświeżania min. 60 Hz, rozdzielczość natywna 1920x1080 px, HDMI + DisplayPort, komplet kabli do połączenia z komputerem, wbudowane głośniki |  |
| Inne | Bluetooth, partycja recovery, możliwość zabezpieczenia linką (Kensington Lock) |  |

Nie spełnienie chociażby jednego warunku będzie skutkować odrzuceniem oferty.

.................................., data ...........2022 r.

(miejscowość)

…………………………………………..                                                                          podpisy z pieczątkami imiennymi osób wskazanych

w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie                                      prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)

Parametry oceniane system do badania parametrów krytycznych z kooksymertrią

| Lp | Parametry oceniane | Opis | punktacja |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Łączny czas kalibracji gazometrii z elektrolitami i kooksymetrią . |  | Najkrótszy-10 pkt. Pośredni 5 pkt. Najdłuższy-2 pkt |
| 2 | Czas przydatności-zestawu odczynnikowego po wstawieniu do analizatora-podać w dniach |  | najdłuższy-10pkt. Najkrótszy-2 pkt. Pozostałe proporcjonalnie |
| 3 | Czas przydatności-zestawu do kooksymetrii po wstawieniu do analizatora-podać w dniach |  | najdłuższy-10pkt. Najkrótszy-2 pkt. Pozostałe proporcjonalnie |
| 4 | Wymagana ,minimalna,objętość krwi ze strzykawki,z której można wykonać badanie { podać w ul} Ze strzykawki |  | Najmniejsza-10 pkt. Pośrednia - 5 pkt. Największa-1 pkt. |
| 5 | Wymagana minimalna objętość krwi z kapilary{podać w ul} - |  | Najmniejsza-10 pkt. Pośrednia - 5 pkt. Największa-1 pkt. |
| 6 | Oprogramowanie analizatora w języku polskim |  | Tak-10 pkt Nie 2 pkt |
| 7 | Opcja automatycznej mikropróbki |  | Tak- 5 pkt. Nie- 1 pkt |
| 8 | Pomiar parametrów gazometrii elektrolitów w jednym torze pomiarowym z wykorzystaniem jednej elektrody referencyjnej |  | Tak- 10 pkt. Nie – 2 pkt. |
| 9 | Czas stabilizacji aparatu po wymianie elektrod Zestawu odczynnikowego i płuczacego{podać w minut |  | Najkrótszy-20 pkt Pośredni-10 pkt Najdłuższy-5 pkt |
| 10 | Czas gwarancji elektrody czujnika po instalacji w analizatorze {wymienić elektrody i czas w dniach} PH referencyjna PO2 PCO2 Na+ K+ Cl- Ca2+ |  | Najdłuższy-10 pkt. Najkrótszy-1 pkt pozostałe proporcjonalnie Za każdy czujnik |
| 11 | Czynności konserwacyjne codzienne Podać jakie i czas |  | Czas najkrótszy-10 pkt. Pośredni-5 pkt Najdłuższy- 2 pkt. |
| 12 | Bezpieczeństwo biologiczne-odpady płynne w pojemnikach zamkniętych jednorazowych |  | Tak-20 pkt Nie-5 pkt |