Załącznik nr 2a- OPZ  GAZOMETRIA   (PAKIET 4)

Zestawienie asortymentowe badania gazometrii z elektrolitami

| Lp | Nazwa badania | Ilość badań na 4 lata |
| --- | --- | --- |
| 1 | Gazometria z elektrolitami | 8 000 |
| 2 | Kontrola wewnątrzlaboratoryjna poziom 1 | 1460 |
| 3 | Kontrola wewnątrzlaboratoryjna poziom 2 | 1460 |
| 4 | Kontrola wewnątrzlaboratoryjna poziom 3 | 1460 |
| 5 | Kontrola wewnątrzlaboratoryjna w COBJwDL poziom 1,2,3- 4 razy w roku=3x4x4 | 48 |

Warunki graniczne dla odczynników i materiałów eksploatacyjnych do gazometru

Oferujemy analizator marki ........................................,  typ ...........................................

wyprodukowany przez        .........................................,  rok produkcji ...........................

| Lp | Warunek graniczny konieczny do spełnienia | Potwierdzenie spełnienia tak/nie | opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Analizator do oznaczania parametrów równowagi kwasowo-zasadowej z pełnym wyposażeniem |  |  |
| 2 | Parametry mierzone:pH,pCO2,pO2,K+,Na+,Cl- |  |  |
| 3 | Parametry wyliczane:HCO3-act{aktualne stężenie jonów wodorowęglanowych,ctCO2 całkowite stężenie jonów CO2,nadmiar zasad we krwi-BE,wysycenie hemoglobiny -tlenemO2Sat |  |  |
| 4 | Analizator nie starszy niż rok 2019 |  |  |
| 5 | Maksymalny czas analizy od podania próbki do uzyskania wyniku-do 60 sek |  |  |
| 6 | Deklaracja zgodności z Dyrektywą UE 98/78,CE dla aparatu |  |  |
| 7 | Wszystkie odczynniki,materiały kontrolne i materiały eksploatacyjne od jednego producenta |  |  |
| 8 | Czujniki pomiarowe-elektrody wymienialne oddzielnie w zależności od ich zużycia |  |  |
| 9 | Każdy odczynnik konfekcjonowany oddzielnie,umożliwiający wymianę w zależności od zużycia |  |  |
| 10 | Czas trwania gwarancji na elektrody co najmniej w takim zakresie jakiego udziela producent aparatu |  |  |
| 11 | Deklaracja zgodności z Dyrektywą IVD UE98/79CE i dla wszystkich odczynników i materiałów eksploatacyjnych{dostarczyć kopie} |  |  |
| 12 | Podawanie próbek do analizatora bezpośrednio,bez adapterów ze strzykawki i ,z kapilary,z ampułki{materiał kontrolny} |  |  |
| 13 | Objętość podawanej próbki nie większa niż 100ul |  |  |
| 14 | Widoczny tor pomiarowy próbki |  |  |
| 15 | Detektor pęcherzyków powietrza |  |  |
| 16 | Automatyczna kalibracja jedno-i dwupunktowa |  |  |
| 17 | Materiałem kalibracyjnym nie może być materiał kontrolny |  |  |
| 18 | Materiał do kontroli jakości wewnątrzlaboratoryjnej,niezależny od kalibratorów, na 3 poziomach:acid,normal,acidosis dla każdego parametru mierzonego |  |  |
| 19 | Wyniki kontroli jakości każdego parametru eksportowane do systemu informatycznego:średnia{X},odchylenie{SD},nieprecyzyjność{CV%} |  |  |
| 20 | Wykonawca dołączy do oferty wyniki precyzji i poprawności dla pomiarów przeprowadzonych gazometrem z użyciem oferowanych odczynników,materiałów kontrolnych i materiałów eksploatacyjnych |  |  |
| 21 | Współczynniki zmienności dla powtarzalności i odtwarzalności uzyskane z pomiarów {wykonywanych z użyciem oferowanych materiałów kontrolnych,odczynników,materiałów eksploatacyjnych}nie mogą być większe od dopuszczalnych przez producenta aparatu |  |  |
| 22 | Naprawy ,przeglądy wykonywane przez autoryzowany serwis techniczny |  |  |
| 23 | Wykonawca będzie wykonywał przeglądy technicznego aparatu potwierdzonego certyfikatem |  |  |
| 24 | Komunikacja dwukierunkowa z systemem informatycznym szpitala:zlecenia do analizatora,odsyłanie wyników pacjentów |  |  |
| 25 | Zestaw komputerowy do komunikacji z systemie informatycznym zamawiającego dostarczony z analizatorem |  |  |
| 26 | Czytnik kodów kreskowych do odczytywania ID pacjenta,stosowany w SI zamawiającego |  |  |
| 27 | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii w ciągu 24 godzin od zgłoszenia |  |  |

Zestaw komputerowy z monitorem

| Komponent | Minimalne wymagania | Deklaracja zgodności (Tak/Nie) |
| --- | --- | --- |
| Sprzęt fabrycznie nowy, rok produkcji 2021 |  |  |
| Oferowany produkt: |  |  |
| Obudowa | Standard ATX lub mATX |  |
| Procesor | Procesor min. 6 rdzeni, od 2.90 GHz do 4.30 GHz, 12 MB cache, osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 12000 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie: http://www.cpubenchmark.net/desktop.html), Chipset Intel B460 |  |
| RAM | Min 16GB DDR4 (2x8GB Dual Channel) 3200 MHz, z możliwością rozbudowy do min 32GB, przynajmniej jeden slot wolny do przyszłej rozbudowy |  |
| Napęd optyczny | DVD+/-RW SATA |  |
| Interfejsy sieciowe | LAN 10/100/1000 Mbps + WiFi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |  |
| Dyski twarde | Min 500GB M.2 2280, możliwość montażu dodatkowego dysku SATA |  |
| Karta graficzna | Intel HD Graphics, zintegrowana, obsługiwana rozdzielczość min.: 1920x1080 |  |
| Porty | Złącza wyjścia/wejścia dźwięku, USB 2.0 min 4 sztuki, USB 3.0 min 4 sztuki, HDMI, DisplayPort |  |
| Karta dźwiękowa | HD Audio |  |
| Zasilacz | Min 350W |  |
| Certyfikaty | Deklaracja CE, Certyfikat 80Plus |  |
| Warunki gwarancji | Min. trzy lata gwarancji. |  |
| Dokumentacja użytkownika | Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. |  |
| System Operacyjny | Microsoft Windows 11 Pro PL (wersja 64-bitowa). |  |
| Akcesoria | Klawiatura USB z czytnikiem Smart Card, Mysz optyczna USB z rolką (scroll), pełne okablowanie do podłączenia komputera do instalacji elektrycznej i sieci komputerowej. |  |
| Monitor | co najmniej 27’’, matryca matowa, proporcje 16:9, jasność min. 300 cd/m2, kontrast min. 1000:1, czas reakcji max. 8ms, częstotliwość odświeżania min. 60 Hz, rozdzielczość natywna 1920x1080 px, HDMI + DisplayPort, komplet kabli do połączenia z komputerem, wbudowane głośniki |  |
| Inne | Bluetooth, partycja recovery, możliwość zabezpieczenia linką (Kensington Lock) |  |

Niespełnienie chociażby jednego warunku będzie skutkować odrzuceniem oferty.

Wykonawca zapewni udział w szkoleniach dla użytkowników oferowanego systemu gdyby takie były organizowane w okresie trwania umowy

W przypadku szczególnych warunków mikrośrodowiska dla oferowanego systemu, Wykonawca zapewni utrzymanie należytych warunków.

.................................., data ...........2022 r.

(miejscowość)

…………………………………………..                                                                          podpisy z pieczątkami imiennymi osób wskazanych

w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie                                      prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)

Parametry oceniane system do badania PARAMETRÓW GOSPODARKI KWASOWO ZASADOWEJ

| Lp | Parametry oceniane | Opis | punktacja |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Możliwość oznaczenia hemoglobiny |  | Tak-10 pkt Nie-5 pkt |
| 2 | Możliwość oznczenia hematokrytu |  | Tak-10 pkt Nie 5 pkt |
| 3 | Łączny czas pełnej kalibracji na dobę podać w min: Kalibracja gazometrii-min. Kalibracja elektrolitów-min. |  | Najkrótszy-10 pkt. Pośredni 5 pkt. Najdłuższy-2 pk |
| 4 | Czas przydatności-zestawu odczynnikowego po wstawieniu do analizatora-podać w dniach |  | 13 dni-1 pkt 14-20 dni-2 pkt 21-28 dni-5 pkt powyżej 28 dni-10pkt |
| 5 | Czas przydatności-zestawu płynów myjących po wstawieniu do analizatora-podać w dniach |  | 13 dni-1 pkt 14-20 dni-2 pkt 21-28 dni-5 pkt powyżej 28 dni-10pk |
| 6 | Czas gwarancji elektrod po włożeniu do aparatu-podać w miesiącach Elektroda: PH referecyjna PCO2 PO2 Na+ K+ |  | Punkty dla każdej elektrody Powyżej 12 miesięcy-20pkt Powyżej 9-12 miesięcy-10 pkt Powyżej 6 do 9 miesięcy 5 pkt Powyżej 3 do 6 miesięcy 2 pkt |
| 7 | Manualne przesuwanie próbki w torze pomiarowym w razie konieczności |  | Tak-5 pkt Nie -1 pkt |
| 8 | Opcja automatycznej mikropróbki |  | Tak- 5 pkt. Nie- 1 pkt |
| 9 | Pomiar parametrów w jednym torze pomiarowym z wykorzystaniem jednej elektrody referencyjnej |  | Tak- 10 pkt. Nie – 2 pkt. |
| 10 | Czas stabilizacji aparatu po wymianie elektrod |  | Najkrótszy-20 pkt Pośredni-10 pkt Najdłuższy-5 pkt |
| 11 | Czynności konserwacyjne codzienne Podać jakie i czas |  | Czas najkrótszy-10 pkt. Pośredni-5 pkt Najdłuższy- 2 pkt. |
| 12 | Bezpieczeństwo biologiczne-pojemnik z odpadami zamknięty jednorazowy{opisać} |  | Tak-20 pkt Nie-5 pkt |