Załącznik nr 2a- OPZ  HEMATOLOGIA   (PAKIET 1)

.Zestawienie ilościowe oznaczeń hematologicznych

| Lp | Nazwa badania | Ilość badań pacjentów na 4 lata |
| --- | --- | --- |
| 1 | Morfologia krwi z rozdziałem leukocytów na 5 populacji-5Diff | 130 000 |
| 2 | Morfologia krwi bez rozdziału leukocytów-CBC | 80 000 |
| 3 | Retikulocyty {liczba bezwzględna,%,wartość ,MRV,indeksy dojrzewania} | 4 000 |
| 5 | Kontrola 5-Diff{morfologia z rozdziałem} wewnątrzlaboratoryjna 3 poziomy{niski,normalny,wysoki} codziennie-7 dni w tygodniu | 1460 niski 1460 normalny 1460 wysoki |
| 6 | Kontrola retikulocyty minimum 3 poziomy-oznaczany 1 poziom dziennie | 730-poziom1 730-poziom2 730-poziom 3 |
| 7 | Kontrola jakości zewnątrzlaboratoryjna 2 fiolki 4x4 | 32 |
|  | Badania powtarzane 5-diff | 13 000 |
|  | Badania powtarzane CBC | 4 000 |
|  |  | 237602 |

Uwaga :szacujemy badania powtarzane z powodu

Parametry techniczne i warunki graniczne konieczne do spełnienia przez analizator                        hematologiczny, odczynniki  do oznaczania morfologii z rozdziałem WBC i retikulocytami.

Producent/Firma......................................................    Kraj..........................

Typ urządzenia........................................................    Rok produkcji:

|  | Warunki graniczne konieczne do spełnienia przez oferowany system{odczynniki,materiały kontrolne,eksploatacyjne i analizator} | Spełnienie |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp | PARAMETRY | TAK/NIE | OPIS |
| 1 | Automatyczny analizator hematologiczny typu:CBC, CBC+WBC-5DIFF +RET,z podajnikiem |  |  |
| 2 | Automatyczna analiza raportowanych parametrów na wyniku:WBC-liczba krwinek białych,rozdział:NEUT# i %,.LYMPH # i%,MONO#i%,EO#i%.BASO# i%,HGB,HCT,RBC,MCV,MCH,MCHC,RDW,PLT ,MPV ,RDV-CV,RET#i %,RET z frakcjami odzwierciedlajacymi etapy dojrzewania. |  |  |
| 3 | Zliczanie leukocytów w obecności NRBC bez konieczności manualnej korekcji WBC |  |  |
| 4 | Dostępność aparatu przez 24 godziny |  |  |
| 5 | Wydajność minimum 80 oznaczeń dla CBC-Diff/godzinę{podać ilość oznaczeń na godzinę} |  |  |
| 6 | Aparat nowy lub nie starszy niż z 2021/2022 r.,bez wad z dołączonym świadectwem dopuszczenia do eksploatacji,dołączone świadectwo CE dla oferowanego analizatora. |  |  |
| 7 | Aparat z pełnym wyposażeniem niezbędnym do prawidłowego działania analizatora |  |  |
| 8 | Aparat ,gotowy do pracy po zainstalowaniu,nie wymagający od zamawiającego, dodatkowych zakupów i inwestycji |  |  |
| 9 | Nowe materiały eksploatacyjne:wężyki,zawory,strzykawki,tłoczki itp. |  |  |
| 10 | Pełna opieka serwisowa urządzeń stanowiących przedmiot umowy na cały okres trwania umowy na koszt Wykonawcy |  |  |
| 11 | Wewnętrzny czytnik kodów kreskowych stosowanych w systemie informatycznym zamawiającego z pozytywną identyfikacją kodu próbki i statywu |  |  |
| 12 | Automatyczne mieszanie próbek w statywie w aparacie |  |  |
| 13 | Odczynniki nie wymagający dodatkowej walidacji przez użytkownika,należy dostarczyć dokument walidacji |  |  |
| 14 | Odczynniki,materiały kalibracyjne od jednego producenta |  |  |
| 15 | Materiał kontrolny dedykowany dla oferowanego modelu aparatu |  |  |
| 16 | Dołączona deklaracja zgodności z Dyrektywą UE 98/78 CE {IVD} dla odczynników,materiałów eksploatacyjnych |  |  |
| 17 | Wykonywanie badań pełnej morfologii z rozdziałem automatycznym i retikulocytami z krwi pobranej , w trybie zamkniętym, do probówek o pojemności 1,6-2,7 ml,średnicy11 mm z przekłuwaniem korków{dołączyć opis rodzajów probówek} |  |  |
| 18 | Wykonywanie badania pełnej krwi z rozdziałem w trybie otwartym z probówk po zdjęciu korka o pojemności: 1,6;2,7ml |  |  |
| 19 | Wykonanie badania morfologii CBC-Diff z mikropróbki o objętości krwi 0,200ml{próbki krwi włośnikczowej,próbki pediatryczne} |  |  |
| 20 | Zliczanie erytrocytów i leukocytów oraz różnicowanie leukocytów nawet w obecności komórek nieprawidłowych i w obecności substancji interferujących |  |  |
| 21 | Automatyczna korekta dyskryminatorów PLT/RBC dla patologicznych próbek tzw,dysktyminatory płynne |  |  |
| 22 | Automatyczne flagowanie wyników patologicznych z komunikatami opisującymi typowe patologie w analizatorze |  |  |
| 23 | Pomiar morfologii z rozdziałem WBC-5DIFF krwi noworodkowej,w przypadkach erytrocytów opornych na hemolizę lub obecność erytroblastów. |  |  |
| 24 | Automatyczna korekta WBC w przypadku obecności NRBC |  |  |
| 25 | Brak potrzeby codziennej kalibracji |  |  |
| 26 | Odczynnik do oznaczania hemoglobiny bezcyjankowy |  |  |
| 27 | Terminy ważności odczynników po wstawieniu do analizatora nie krótsze niż 30 dni |  |  |
| 28 | Monitorowanie stanu odczynników przez analizator |  |  |
| 29 | Krew kontrolna na 3 poziomach{niski,normalny,wysoki }dla wszystkich oferowanych parametrów na dostarczonym analizatorze{parametry morfologii krwi -CBC+ 5 Diff + RET _opisać |  |  |
| 30 | Parametry materiałów kontrolnych wczytywane za pomocą czytnika kodu kreskowego lub z nośnika elektronicznego |  |  |
| 31 | Wewnętrzny system kontroli jakości z wykresami Levey Jenningsa i opracowniem statystycznym dla próbek kontrolnych na 3 różnych poziomach,kontrola średnich ruchomych XB w analizatorze |  |  |
| 32 | Zdefiniowanie różnych zakresów referencyjnych w zależności od płci i wieku |  |  |
| 33 | Wprowadzanie danych demograficznych pacjentów{imię nazwisko,ID,zlecający} |  |  |
| 34 | Drukowanie pojedynczych wyników pacjentów na żądanie{ wydruk z histogramami} |  |  |
| 35 | Zakresy analityczne dla poszczególnych parametrów{dołączyć do oferty} |  |  |
| 36 | Analizator wyposażony w komputer zewnętrzny,monitor LCD i w zewnętrzną drukarkę |  |  |
| 37 | Wyświetlanie wyników liczbowych,skategramów,histogramów,flag,alarmów na jednym ekranie |  |  |
| 38 | Kolorowe skattegramy |  |  |
| 39 | Codzienna automatyczna konserwacja aparatu |  |  |
| 40 | Automatyczne czyszczenie igły pobierającej po każdym pobraniu próbki . |  |  |
| 41 | Archiwizacja danych w analizatorze minimum 10 000 wyników z danymi liczbowymi i graficznymi dla każdego wyniku |  |  |
| 42 | Automatyczne przeszukiwanie bazy danych w celu odnalezienia określonych wyników |  |  |
| 43 | Udział w zewnętrznej kontroli jakości co miesiąc.Dostarczanie raportów kontroli jakości międzylaboratoryjnej i zaświadczenia udziału/certyfikatu na koszt wykonawcy |  |  |
| 44 | Wyposażenie aparatu w UPS podtrzymujacy pracę aparatu w przypadku awarii zasilania prądem przez okres min.30 min. |  |  |
| 45 | Opis aparatu dostarczony z ofertą producent,model/typ,rok produkcji,dane techniczne aparatu, parametry mierzone,liczone – zakresami pomiarowymi,przedziały referencyjne oznaczanych parametrów |  |  |
| 46 | Czas reakcji serwisu{przyjazd serwisu-maksimum 24 godziny od zgłoszenia w dni robocze |  |  |
| 47 | Konsultacje telefoniczne,udzielanie porad w zakresie obsługi aparatu ,w razie potrzeby,zgłaszane przez przeszkolony personel Zamawiającego na koszt wykonawcy |  |  |
| 48 | Przegląd techniczny aparatu potwierdzony odpowiednim certyfikatem bezpieczeństwa i dopuszczeniem analizatora do pracy |  |  |
| 49 | Dwukierunkowa komunikacja ze szpitalnym systemem informatycznym.Odbieranie zleceń badań dla pacjentów przez analizator,morfologia CBC,CBC+5diff,CBC+5diff+RET,RET ,odsyłanie wyników zleconych badań do SI,odsyłanie wyników kontroli wewnątrzlaboratoryjne{średnia,odchylenie standardowe,CV%}j do SI.Wyniki badań z jednostkami,przedziałami referencyjnymi. |  |  |
| 50 | Zestaw komputerowy do komunikacji z systemie informatycznym zamawiającego dostarczony z analizatorem |  |  |
| 51 | Szkolenie pracowników w obsłudze aparatu i interpretacji wyników siedzibie zamawiającego |  |  |
| 52 | Udział w szkoleniach dla użytkowników oferowanego systemu hematologicznego organizowanym przez Wykonawcę |  |  |
| 53 | Wstawienia innego modelu zastępczego aparatu kompatybilnego do oferowanych odczynników, w przypadku awarii dostarczonego analizatora wymagającej odesłania go do siedziby serwisu na okres napraw |  |  |

Zestaw komputerowy z monitorem

| Komponent | Minimalne wymagania | Deklaracja zgodności (Tak/Nie) |
| --- | --- | --- |
| Sprzęt fabrycznie nowy, rok produkcji 2021 |  |  |
| Oferowany produkt: |  |  |
| Obudowa | Standard ATX lub mATX |  |
| Procesor | Procesor min. 6 rdzeni, od 2.90 GHz do 4.30 GHz, 12 MB cache, osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 12000 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie: http://www.cpubenchmark.net/desktop.html), Chipset Intel B460 |  |
| RAM | Min 16GB DDR4 (2x8GB Dual Channel) 3200 MHz, z możliwością rozbudowy do min 32GB, przynajmniej jeden slot wolny do przyszłej rozbudowy |  |
| Napęd optyczny | DVD+/-RW SATA |  |
| Interfejsy sieciowe | LAN 10/100/1000 Mbps + WiFi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |  |
| Dyski twarde | Min 500GB M.2 2280, możliwość montażu dodatkowego dysku SATA |  |
| Karta graficzna | Intel HD Graphics, zintegrowana, obsługiwana rozdzielczość min.: 1920x1080 |  |
| Porty | Złącza wyjścia/wejścia dźwięku, USB 2.0 min 4 sztuki, USB 3.0 min 4 sztuki, HDMI, DisplayPort |  |
| Karta dźwiękowa | HD Audio |  |
| Zasilacz | Min 350W |  |
| Certyfikaty | Deklaracja CE, Certyfikat 80Plus |  |
| Warunki gwarancji | Min. trzy lata gwarancji. |  |
| Dokumentacja użytkownika | Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. |  |
| System Operacyjny | Microsoft Windows 11 Pro PL (wersja 64-bitowa). |  |
| Akcesoria | Klawiatura USB z czytnikiem Smart Card, Mysz optyczna USB z rolką (scroll), pełne okablowanie do podłączenia komputera do instalacji elektrycznej i sieci komputerowej. |  |
| Monitor | co najmniej 27’’, matryca matowa, proporcje 16:9, jasność min. 300 cd/m2, kontrast min. 1000:1, czas reakcji max. 8ms, częstotliwość odświeżania min. 60 Hz, rozdzielczość natywna 1920x1080 px, HDMI + DisplayPort, komplet kabli do połączenia z komputerem, wbudowane głośniki |  |
| Inne | Bluetooth, partycja recovery, możliwość zabezpieczenia linką (Kensington Lock) |  |

.................................., data ...........2022 r.

(miejscowość)

…………………………………………..                                                                          podpisy z pieczątkami imiennymi osób wskazanych

w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie                                      prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)

Parametry punktowane

| Lp | Parametry punktowane | Opis | punktacja |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Górny limit pomiarowy dla pierwszego pomiaru dla leukocytów |  | 301- 500K/ul lub szerszy-20 pkt 200-300-K/ul-15pkt 150-199K/ul-10pkt 100-149 K/uL-1 pkt |
| 2 | Dodatkowy kanał pomiarowy dla próbek o niskich wartościach PLT,RBC,WBC |  | Tak-20 pkt nie-5 pkt |
| 3 | Górny limit liniowości dla pierwszego pomiaru dla płytek krwi |  | 2000K/ul i szerszy-10pkt 1999K/ul-1500K/uL5pkt poniżej1500K/ul-1 pkt |
| 4 | Najniższa miarodajna wartość oznaczonych płytek krwi CV5% |  | 20K/ul-10pkt 21-30K/ul-5 pkt powyżej 30K/ul-1pkt |
| 5 | Ocena stopnia mikro- i makrocytozy |  | tak-10pkt nie-2 pkt |
| 6 | Pomiar WBC met optyczną i impendacyjną |  | Obie metody-10 pkt tylko metoda optyczna-5 pkt tylko metoda impendacyjna-5pkt |
| 7 | Zasada pomiaru płytek krwi metoda impendacyjną i optyczną |  | Obie metody-10 pkt tylko metodą optyczną-5 pkt tylko metodą impendacyjną-5 pkt |
| 8 | Parametr wyliczany dla retikulocytów. Skorygowana liczba retikulocytów CRC |  | Tak 10 pkt Nie 5 pkt |
| 9 | Analizator oznaczający parametry okreslające limfocyty reaktywne i syntetyzujące przeciwciała jako parametr diagnostyczny ,podawane w jednostkach bezwzględnych i procentowych, |  | Tak 10 pkt nie 5 pkt |
| 10 | Analizator określający stan aktywacji i zawartości ziarnistości neutrofii |  | Tak 10 pkt nie 5 pkt |
| 11 | Analizator posiadający możliwość weryfikacji RBC w przypadku występowania zimnych aglutynin{opisać metodę} |  | Tak 20 pkt nie 5 pkt |
| 12 | Możliwość weryfikacji oceny stężenie hemoglobiny w próbkach z lipemią wysoką liczbą WBC |  | Tak 20pkt nie 5 pkt |
| 13 | Trwałość odczynników do oznaczeń morfologii z rozdziałem WBC -podać w dniach dla każdego odczynnika |  | Wszystkich- 60dni i powyżej-10 pkt 30- 60 dni-5 pkt poniżej 30 dni-1 pkt za każdy odczyn |
| 14 | Eliminacja interferencji fragmentów elementów morfotycznych występujących w próbce krwi w pomiarze liczby płytek krwi{opisać metodę} |  | Tak 20 pkt nie-5pkt |
| 15 | Stabilność krwi kontrolnej po otwarciu{podać w dniach] |  | 14 dni-10 pkt 10-14 dni-5 pkt 7-10 dni-1 pkt |
| 16 | Czas konserwacji dziennej wg.producenta przed lub po rozpoczęciu pracy analizatora |  | najkrótszy-10pkt najdłuższy-2 pkt pozostałe proporcjonalnie |
| 16 | Wyposażenie analizatora przed mikroskrzepami{opisać metodę} |  | tak-20pkt nie-1 pkt |