Ciechanów dnia 30.12.2022 r.

AT - ZP/2501/135/22

Uczestnicy postępowania

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników z dzierżawami analizatorów, z pełnym wyposażeniem, do diagnostyki laboratoryjnej

ogłoszonego w dniu 19.12.2022 r. w DUUE, nr ogłoszenia 2022/S 244-704102 oraz

zamieszczonego na stronie internetowej Szpitala – https://zamowienia.szpitalciechanow.com.pl

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie udziela odpowiedzi na przesłane przez Wykonawców zapytania, dotyczące treści swz:

| Lp. | pytanie | odpowiedź |
| --- | --- | --- |
| 1. | Załącznik nr 2a- OPZ HEMOGLOBINA GLIKOWANA (PAKIET 2) Pyt nr 1: dotyczy: - tabela: Warunki graniczne dla odczynników i materiałów ….. Prosimy o potwierdzenie w nagłówku tabeli, że opis w tabeli dotyczy analizatora przeznaczonego do badań hemoglobiny glikowanej | Tak. Nagłówek tej tabeli dotyczy analizatora przeznaczonego do badania hemoglobiny glikowanej. |
| 2 | Pyt nr 2: dotyczy: p. nr 5 - tabela: Warunki graniczne dla odczynników i materiałów Prosimy o uwzględnienie w parametrze dotyczącym stosowanych probówek - dopuszczenia analizatora, który pracuje z probówkami systemu próżniowego lub aspiracyjno- próżniowego o średnicy probówki 13 mm, z zastrzeżeniem, że dla analiz mniejszych próbek krwi Wykonawca zaoferuje dodatkowe probówki o średnicy 13 mm , umożliwiające wykonanie tego badania z bardzo małej próbki krwi ( nawet od 400 ul ) , w trybie automatycznym, równolegle do pozostałych badań. | Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie wykonywania badań HBA1C z bardzo małej próbki krwi, w trybie automatycznym z zastrzeżeniem, że Wykonawca dostarczy odpowiednie probówki i statywy. Szacujemy ilość do 5 próbek na miesiąc |
| 3 | Pyt. nr 3: dotyczy - p. nr 21 tabela: Warunki graniczne dla odczynników i materiałów Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku: automatyczne drukowanie wyników pacjentów.. jeżeli zaoferowany analizator automatycznie przekaże wynik do oprogramowania w komputerze ( na ekranie widoczny będzie wykres i zawartość frakcji w % i mmol/ mol) , a wydruk papierowy możliwy będzie po wybraniu przez operatora funkcji Drukuj nad wykresem? Taka konfiguracja pozwoli na decyzję o ilości wydanych wydruków papierowych . Jednocześnie nadmieniamy, że po podłączeniu zaoferowanego analizatora do LIS – zatwierdzone wyniki będą przekazane do sytemu laboratoryjnego bez konieczności wydruków papierowych. | Tak. Wynik badania hemoglobina glikowana A1C:zawartość w % i w jednostkach IFCC mmol/mol |
| 4 | Pyt nr 4: dotyczy - minimalne wymagania jakie powinien spełnić zestaw komputerowy z monitorem. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do postępowania zestawu komputerowego wg załączonej specyfikacji. Załącznik do pytania nr 4 – opis parametrów zestawu komputerowego z monitorem – dodatkowego- służącego do połączenia z LIS. Produkt: Nazwa: LENOVO V50s SFF ES T Intel Core i5-10400 8GB 256GB Integrated W10P Opis: Lenovo V50s-07IMB 11EF - SFF - Core i5 10400 / 2.9 GHz - RAM 8 GB - SSD 256 GB - NVMe - DVD-Writer - UHD Graphics 630 - GigE - Win 10 Pro 64-bit - monitor: brak - klawiatura: międzynarodowy angielski - TopSeller EAN: Gwarancja producenta: 36 miesięcy w miejscu instalacji Ogólne Typ: Komputer osobisty Rodzaj produktu: Mała obudowa Wbudowane urządzenia: Głośnik Wbudowany system zabezpieczeń: Firmware Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip Kolor: Czarny Lokalizacja: Język: polski / region: Polska Procesor / Chipset CPU: Intel Core i5 (10. Gen.) 10400 / 2.9 GHz Max Turbo Speed: 4.3 GHz Ilość rdzeni: 6-core Ilość procesorów: 1 Max ilość procesorów: 1 Typ chipsetu: Intel B460 Pamięć podręczna Rozmiar po Instalacji: 12 MB Pamięć podręczna na procesor: 12 MB RAM Zainstalowana: 8 GB / 32 GB (maks.) Technologia: DDR4 SDRAM Faktyczna Szybkość Pamięci: 2666 MHz Znamionowa Szybkość Pamięci: 2666 MHz Rodzaj obudowy: DIMM 288-pin Sloty: 2 (całkowita) / 1 (pusty) Cechy: Dwa kanały DDR Cechy konfiguracji: 1 x 8 GB Napęd dyskowy Typ: SSD - M.2 2242 Pojemność: 1 x 256 GB Typ interfejsu: PCI Express Cechy: NVM Express (NVMe) Kontroler pamięci masowej Typ: 1 x SATA Rodzaj interfejsu kontrolera: SATA 6Gb/s Ilość kanałów: 2 Napęd optyczny Typ: Nagrywarka DVD DVD-Writer - SATA Czytnik kart Typ: Czytnik kart 7 w 1 Obsługiwane karty pamięci błyskowej: Memory Stick, Memory Stick PRO, MultiMediaCard, karta pamięci SD, MultiMediaCardplus, karta pamięci SDHC, SDXC Memory Card Monitor Typ monitora: Brak Sterownik grafiki Procesor graficzny: Intel UHD Graphics 630 Interfejsy wideo: VGA, HDMI Maksymalna ilość obsługiwanych monitorów: 2 Wyjście sygnału audio Zgodność z normami: High Definition Audio Urządzenie wejściowe Typ: Mysz, klawiatura Klawiatura Nazwa klawiatury: Lenovo Calliope Keyboard Interfejs: USB Lokalizacja i układ: Międzynarodowy angielski Mysz Nazwa myszy: Lenovo Calliope Mouse Interfejs: USB Praca w sieci Protokół komunkacyjny danych: Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet Rozszerzenie / połączenie Wnęki: 1 (całkowity) / 0 (wolna) x zewnętrzny 5,25" Slim Line 1 (całkowity) / 1 (wolna) x wewnętrzny 3,5" Sloty: 1 (całkowity) / 1 (wolna) x PCIe 3.0 x16 1 (całkowity) / 1 (wolna) x PCIe 3.0 x1 2 (całkowity) / 1 (wolna) x M.2 Card Interfejsy: 6 x USB 3.2 Gen 1 (4 front, 2 rear) 1 x słuchawki/mikrofon (1 z przodu) 1 x mikrofon (1 z przodu) 2 x USB 2.0 1 x LAN (Gigabit Ethernet) 1 x szeregowe 1 x wyjście liniowe audio 1 x VGA 1 x HDMI Różne Ochrona przeciwkradzieżowa: Gniazdo blokady bezpieczeństwa (linka bezpieczeństwa sprzedawana osobno), pętla kłódki Typ Gniazda Zabezpieczającego: Gniazdo bezpieczeństwa Kensington Zgodność z normami: RoHS, TUV Rheinland Ultra Low Noise Certification Program sprzedaży producenta: TopSeller Zasilanie Rodzaj urządzenia: Zasilacz Napięcie nominalne: AC 120/230 V (50/60 Hz) Moc wyjściowa: 260 wat Wydajność: 85% System operacyjny / Oprogramowanie Dołączony system operacyjny: Windows 10 Pro 64-bit Edition angielski / polski Standardy ochrony środowiska EPEAT Compliant: EPEAT Silver Certyfikat ENERGY STAR: Tak ENERGY STAR Version: 8.0 Gwarancja producenta Obsługa i wsparcie: - 3 lata Wymiary i waga Szerokość: 10 cm Głębokość: 30.4 cm Wysokość: 27 cm Waga: 4.2 kg | Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. |
| 5 | Pyt nr 5: dotyczy Parametry punktowane: p. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rozszerzenie parametru opisanego jako: chromatogramem na : wykresem? Pojęcie „chromatogram” można interpretować jako pojęcie węższe, gdyż odnosić się powinno do wyniku uzyskanego wyłącznie w technice chromatograficznej. | Tak. Zamawiający rozszerza paramter chormatogram o graficzny zapis wyniku {należy dołączyć przykładowy wykres} |
| 6 | Pytania dotyczące pakietu nr 1 Dotyczy załącznika 2a Tabela Warunki graniczne do spełnienia przez oferowany system pkt. 12 Czy Zamawiający wymaga, aby automatyczne mieszanie próbek w analizatorze hematologicznym odbywało się zgodnie z zaleceniem ISLH a więc pełnoobrotowo o 360 stopni? | Zamawiający oczekuje automatycznego mieszania krwi w analizatorze hematologicznym w celu zapewnienia wiarygodnych wyników. System mieszania automatycznego oferowanego analizatora musi spełnić oczekowanie zamawiającego |
| 7 | Dotyczy załącznika 2a Tabela Warunki graniczne do spełnienia przez oferowany system pkt. 17 Czy Zamawiający zezwala, aby wykonywanie badań pełnej morfologii z rozdziałem automatycznym i retikulocytami z krwi pobranej, w trybie zamkniętym, odbywało się z probówek o pojemności 2,7 ml i średnicy 11,5 mm ( Sarstedt )? Oferowany analizator hematologiczny pozwala na zastosowanie wszystkich typów probówek wersenianowych. Inżynier serwisu dostosuje głębokość igły w pozycji każdego uchwytu probówki odpowiednio do używanego modelu probówki. | Nie. Zamawiajacy dysponuje probówkami o pojemności głównie 1,6ml i 2,7 ml i probówki ,i probówki 1,2ml i probówki do bardzo małej objętości z krwi kapilarnej, pobieranej do probówki minicol 0,200 ml systemu otwartego |
| 8 | Dotyczy załącznika 2a Tabela Warunki graniczne do spełnienia przez oferowany system pkt. 19 Czy Zamawiający zezwala na wykonanie badania morfologii CBC-Diff z mikropróbki o objętości krwi 0,250ml {próbki krwi włośnikczowej,próbki pediatryczne}? Objętość 0,050 ml różnicy od objętości wymaganej ( 0,200 ml ) mieści się w granicach błędu pobrania. | Zamawiający dopuści do stosowania probówek o pojemności 0,250ml,jeżeli wykonawca je dostarczy na swój koszt |
| 9 | Dotyczy załącznika 2a Tabela Warunki graniczne do spełnienia przez oferowany system pkt. 29 Czy Zamawiający zezwala na zaoferowanie materiału kontrolnego na trzech poziomach dedykowanego oddzielnie dla kontroli CBC – Diff i oddzielnie dla parametrów Retic? | Zamawiający dopuszcza zarówno jeden materiał kontrolny do oznaczanie kontroli morfologii krwi z retikulocytami, jak również oddzielnie |
| 10 | Dotyczy załącznika 2a Tabela Warunki graniczne do spełnienia przez oferowany system pkt. 31 Czy Zamawiający zezwala, aby oferowany analizator hematologiczny w zamian za wymaganą kontrolę średnich ruchomych XB, opartą na pomiarach parametrów krwi pacjentów, posiadał bardziej rozbudowany i wiarygodny system kontroli oparty na 7 regułach Westgarda? Przekroczenie którejkolwiek reguły generuje informację o zaistniałym błędzie QC. | Wewnętrzny system kontroli jakości oparty na wykresach kart kontroli i statystyki; średnia, odchylenie CV%} |
| 11 | Pytania dotyczące pakietu nr 2 Dotyczy Załącznik nr 2a Zgodnie z danymi podanymi w załączniku pakiet dotyczy analizatara i odczynników do oznaczanie hemoglobiny glikowanej, zaś w tytule zapisano „Warunki graniczne dla odczynników i materiałów eksploatacyjnych do gazometru”. Bardzo prosimy o sprostowanie, czy nie zaszła omyłka pisarska. | Tak nastąpiła omyłka pisarska. powinno być napisane warunki graniczne dla odczynników do oznaczania hemoglobiny glikowanej A1C |
| 12 | Dotyczy Załącznik nr 2a Tabeli Wymagalne parametry graniczne analizatora i odczynników pkt. 6 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu zaoferowania analizatora wyposażonego w system mechanicznego mieszania próbek? W oferowanym analizatorze hemoglobina glikowana oznaczana jest z wykorzystaniem metody HPLC, w której oznaczane próbki nie wymagają mieszania. Do oznaczenia niezbędne są krwinki czerwone, które po pobraniu przez igłę analizatora ulegają lizie, uwolnione białka hemoglobin przyczepiają się do kolumny, skąd następnie są wymywane przy użyciu buforów o różnych siłach jonowych. | Zamawiający dopuszcza oznaczanie HBA1C metodami rekomendowanymi przez towarzystwa diabetologiczne. Dopuszcza sposoby przygotowania próbek nie wpływające na jakość wyniku badania{opisać sposób pobierania materiału do badań. |
| 13 | Dotyczy Załącznik nr 2a Tabeli Wymagalne parametry graniczne analizatora i odczynników pkt. 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora, który umożliwia oznaczenie HbA1c z mikro próbki krwi pełnej o objętości 100 μl i sporządzonego z niej hemolizatu w objętości 200 μl? | Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie badania z hemolizatu .Wykonawca dołączy opis wykonania badanie {rodzaj probówki, sposób podania, sposób identyfikacji próbki} |
| 14 | Dotyczy Załącznik nr 2a Tabeli Wymagalne parametry graniczne analizatora i odczynników pkt. 20 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora, w którym kontrole puszczane są w rackach razem z pacjentami, nie posiadają indywidualnych kodów nadanych przez producenta, a co za tym idzie nie ma wymogu skanowania ich przy użyciu zewnętrznego czytnika kodów? | Zamawiający wymaga ,aby wyniki badań kontrolnych znajdowały się z biorze kontroli i eksportowane do modułu konrlo systemu informatycznego. Zamawiający wymaga, aby materiał kontrolny był odpowiednio oznakowany. Opisać sposób identyfikacji próbki kontrolnej wstawianej do analizatora proponowany przez wykonawcę. |
| 15 | Dotyczy Załącznik nr 2a Tabeli Wymagalne parametry graniczne analizatora i odczynników pkt. 29 W związku z faktem, iż analizator będą obsługiwali profesjonaliści, zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie kompletnej instrukcji w języku angielskim? | . Zamawiający nie wyraża zgodny |
| 16 | Dotyczy Załącznik nr 2a Parametry punktowane analizatora i odczynników do oznaczania hemoglobiny glikowanej HbA1C pkt. 4 i 8 Zwracamy się o doprecyzowanie jakie czynniki interferujące interesują Zamawiającego, a także o określenie prawidłowej punktacji, bowiem zaproponowana w tabeli punktacja nie jest adekwatna to przypisanego parametru. Ponad to w punkcie 8 tabeli ponownie ujęto i doprecyzowano „Istotny wpływ czynników interferujących na wynik badania{opisać}”. | Zamawiający potrzebuje informacji czy na wynik oznaczonej HBA1C ma wpływ wysokie stężenie bilirubiny we krwi wysokie stężenie lipidów we krwi należy podać stężenia bilirubiny i triglicerydów wpływających na wynik |
| 17 | Dotyczy Załącznik nr 2a Parametry punktowane analizatora i odczynników do oznaczania hemoglobiny glikowanej HbA1C pkt. 10 Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie Parametru ocenianego „Bezpieczeństwo biologiczne- pojemniki zamknięte jednorazowe”, które z oferowanych pojemników powinny być wg Zamawiającego zarówno jednorazowe, jak i zamknięte? | Dotyczy pojemników zawierających materiał zakaźny, czyli krew i substancje niebezpieczne dla środowiska wg kart charakterystyki produktu. |
| 18 | Dotyczy Załącznik nr 2 Zestawienie asortymentowo- wartościowe W celu ujednolicenia i zapewnienia prawidłowego złożenia oferty, zwracamy się z prośbą o usystematyzowanie nazw arkuszy dla Pakietu 2. Część arkuszy zawiera w nazwie znacznik {G}, a część bezpośrednie określenie HbA1c. | Pakiety zostały podzielone i oznaczone liczbami od 1do 4. |
| 19 | Pytanie do projektu umowy załącznik nr 3 par. 6 pkt. 2 Czy Zamawiający dopuści by termin dostawy analizatorów wynosił 30 dni od daty podpisania umowy? | Nie zmieniamy zapisu w projekcie umowy. |
| 20 | Pytanie do SWZ – podmiotowe środki dowodowe część IX pkt. 5 Czy oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp należy dołączyć do oferty? Czy wspomniane oświadczenie nie powinno być przekazane na wezwanie Zamawiającego po opublikowaniu informacji z otwarcia ofert? W załączonych na platformie dokumentach brak jest wzoru oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej. Czy wykonawca winien przygotować oświadczenie we własnym zakresie? | Oświadczenie winno być złożone na wezwanie Zamawiającego i Wykonawca winien przygotować je we własnym zakresie. |
| 21 | Dotyczy Umowy Czy Zamawiający dopuści możliwość podpisania umowy w formie elektronicznej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie,właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez osobę umocowaną (na podstawie pełnomocnictwa) przez osoby uprawnione? | Nie. |
| 22 | Dotyczy Załącznika nr 3 do SWZ – Projekt umowy dostawy: §5 ust. 7: Czy Zamawiający dopuszcza krew kontrolną o terminie ważności, krótszym niż 6 miesięcy. Jeżeli tak prosimy o uzupełnienie ww. punktu zapisem w brzmieniu: „z wyłączeniem krwi kontrolnej, dla której termin ważności wynosi do 2 miesięcy, w przypadku, gdy ta będzie rozdysponowana wg harmonogramu dostaw materiału kontrolnego, dostępnym na stronie www..............pl”. Krew kontrolna jest materiałem o krótkim okresie ważności ze względu na rodzaj materiału, dostarczana jest zgodnie z harmonogramem tak, aby Zamawiający miał zawsze ważną krew, skalkulowana jest w ilości uwzględniającej zarówno ważność jak i ilość wymaganą przez Zamawiającego. Obecnie nie ma na rynku dostępnej krwi kontrolnej o dłuższym okresie ważności. | Wykonawca oczekuje oferowania krwi kontrolnej z terminiem ważności nie dłuższym niż 6 miesięcy.Należy podać termin ważności materiału kontrolnego wg producenta.Zakupy materiału kontrolnego będą poprzedzone wysłaniem zamówienia z uwzględnieniem terminów dostępności zapisanych w harmonogramie. |
| 23 | §6 ust. 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu poprzez zmianę określenia z: „od daty zawarcia niniejszej umowy” na „od daty podpisania niniejszej umowy przez obie Strony”? | Nie |
| 24 | §6 ust. 9: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie czasu reakcji serwisu na zgłoszenie awarii poprzez dodanie zapisu „w dni robocze”? | Tak |
| 25 | §6 ust. 11 lit. B: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej z 500,00 zł do 200,00 zł? | Nie zmieniamy zapisu w projekcie umowy. |
| 26 | §6 ust. 14: Uprzejmie prosimy o dodanie zdania: „Nie dotyczy, jeśli usterka będzie usunięta zdalnie”. | Zamawiający wymaga,aby zdalne usunięcie usterki zosłało potwierdzone przysłaniem raportu w wersji elektronicznej |
| 27 | §7 ust. 2: Uprzejmie prosimy o usunięcie obowiązku bieżącego informowania Zamawiającego o statusie realizacji zamówienia lub zastąpienie tego wymogu wyrażeniem: „Wykonawca może poinformować Zamawiającego o statusie realizacji zamówienia (...)”. Profesjonalny Wykonawca realizuje zamówienia w krótszym czasie niż 2 dni – przy tak szybkiej realizacji, wywiązanie się z ww. zapisu często jest niemożliwe. | Nie zmieniamy zapisu w projekcie umowy. |
| 28 | §7 ust. 10: Prosimy o uzupełnienie postanowienia poprzez dodanie: „zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r. za każdy dzień opóźnienia w zapłacie.” | Nie zmieniamy zapisu w projekcie umowy. |
| 29 | §8 ust. 2: Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie poprzez dodanie: „Strony dopuszczają dokonanie zmian numerów katalogowych lub nazwy z zachowaniem cen jednostkowych bez konieczności wprowadzenia ww. zmian aneksem do umowy. Jednocześnie Wykonawca poinformuje Zamawiającego o każdej ww. zmianie na adres e-mail: ....... Zmiany nie mogą skutkować zwiększeniem wartości umowy, podwyższeniem cen jednostkowych i nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego.” | Tak |
| 30 | Dotyczy Załącznika nr 2a – OPZ Hematologia (PAKIET 1) i załącznik nr 2 –Zestawienie asortymentowo-wartościowe (P1) Hematologia: Dotyczy załącznika nr 2a – OPZ Hematologia, Pakiet 1, Parametry techniczne i warunki graniczne (...), pkt 15 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie czy wymaga, aby zaoferowany materiał kontrolny był wspólny dla parametrów krwi obwodowej oraz retikulocytów co pozwoli przede wszystkim zaoszczędzić czas na wykonanie kontroli jak również ograniczyć ilość wykonywanych oznaczeń kontrolnych i zużycia na te oznaczenia odczynników. | Tak zamawiający dopuszcza dostarczeanie wspólnego materiału kontrolnego dla parametrów krwi z retikulocytami na 3 poziomach |
| 31 | Dotyczy załącznika nr 2a – OPZ Hematologia, Pakiet 1, Parametry techniczne i warunki graniczne (...), pkt 28 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego czy wymaga, aby monitorowanie stanu odczynników było prezentowane w formie graficznej, z podaniem ilości testów jakie można wykonać z danego odczynnika do końca jego terminu ważności (z wyłączeniem odczynnika rozcieńczającego – diluentu). | Zamawiający wymaga,aby analizator sygnalizował stopień zużycia odczynników w celu dokonania konieczności wymiany |
| 32 | Dotyczy załącznika nr 2a – OPZ Hematologia, Pakiet 1, Parametry techniczne i warunki graniczne (...), pkt 31 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że wymaga, aby moduł kontroli jakości był integralna częścią wewnętrznego oprogramowania oferowanego analizatora, bez konieczności oferowania zewnętrznego dodatkowego oprogramowania zarządzającego. | Zamawiający wymaga modułu kontroli jakości był intergralna częścią analizatora bez dodatkowych zewnętrznych jednostek.Wyniki kontroli musza być eksportowane do modułu kontola jakości w systemie informatycznym zamawiającego |
| 33 | Dotyczy załącznika nr 2a – OPZ Hematologia, Pakiet 1, Parametry techniczne i warunki graniczne (...), pkt 43 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby Wykonawca zaoferował zewnętrzną kontrolę jakości producenta oferowanego analizatora, która oparta jest na materiale do kontroli codziennej, jest kontrolą międzylaboratoryjną, daje możliwość wydruku comiesięcznych raportów oraz uzyskanie raz w roku certyfikatu uczestnictwa w kontroli? | Zamawiajacy będzie prowadził analizę wiarygodności w odniesieniu do ilości modeli oferowanego analizatora,odczynników |
| 34 | Dotyczy załącznika nr 2 – Zestawienie asortymentowo-wartościowe (P1) Hematologia Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego czy wyrazi zgodę na skalkulowanie materiału kontrolnego zgodnie z terminem, w którym parametry oznaczeń nie przekraczają wyznaczonych przez producenta i określonych w arkuszu oznaczeń dopuszczalnych zakresów gwarantujących prawidłową pracę analizatorów oraz w ilości zabezpieczającej wykonanie kontroli codziennej zgodnie z wymaganiami Zamawiającego w czasie trwania umowy? | Tak. Zamawiającego wyrazi zgodę na skalkulowanie materiału kontrolnego zgodnie z terminem, w którym parametry oznaczeń nie przekraczają wyznaczonych przez producenta i określonych w arkuszu oznaczeń dopuszczalnych zakresów gwarantujących prawidłową pracę analizatorów oraz w ilości zabezpieczającej wykonanie kontroli codziennej zgodnie z wymaganiami Zamawiającego w czasie trwania umowy. |
| 35 | Dotyczy załącznika nr 2a – OPZ Hematologia, Pakiet 1, Zestaw komputerowy z monitorem Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie zestawu komputerowego z monitorem z roku produkcji 2022, ponieważ na rynku nie ma dostępnych z rokiem produkcji 2021. Dodatkowo czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby zaoferowany zestaw komputerowy był o parametrach zbliżonych bądź wyższych niż wymagane? | Rok produkcji i parametry komputerów zostały określone jako minimalne. Nowszy zestaw i lepsze parametry są dopuszczone. |
| 36 | Dotyczy załącznika nr 2a – OPZ Hematologia, Pakiet 1, Zestaw komputerowy z monitorem Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie zestawu komputerowego z monitorem z roku produkcji 2022, ponieważ na rynku nie ma dostępnych z rokiem produkcji 2021. Dodatkowo czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby zaoferowany zestaw komputerowy był o parametrach zbliżonych bądź wyższych niż wymagane? | Rok produkcji i parametry komputerów zostały określone jako minimalne. Nowszy zestaw i lepsze parametry są dopuszczone. |
| 37 | Dotyczy załącznika nr 2a – OPZ Hematologia, Pakiet 1, Parametry punktowane, pkt 2 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego czy uzna za spełniony parametr, gdzie zamiast dodatkowego kanału pomiarowego jest dodatkowy tryb pracy dla próbek o niskich wartościach WBC z możliwością manualnego wyboru przez Użytkownika i indywidualnej decyzji w uzasadnionych przypadkach? | Tak. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie,które umożliwi zliczanie niskiej liczby PLT WBC wydając wynik miarodajny |
| 38 | Dotyczy SWZ, Rozdział V, pkt 1, tiret pierwsze: Czy jako równoważny dokument Zamawiający dopuści również oświadczenie wyłącznego dystrybutora producenta oferowanych produktów na terenie Polski? | Nie zmieniamy odnośnych zapisów |
| 39 | Dotyczy Formularza ofertowego – zał. nr 1 do SWZ: Czy w celu większej przejrzystości formularza, Zamawiający wyrazi zgodę na pozostawienie tylko tych pakietów, do których Wykonawca przystępuje? | Prosimy o nie zmienianie Załącznika nr 2 |
| 40 | Załącznik nr 2a- OPZ HEMOGLOBINA GLIKOWANA (PAKIET 2) Pyt 1. dotyczy Zestawienie ilościowe badań laboratoryjnych p. 4 Prosimy o wyjaśnienie: Czy Zamawiający oczekuje zapewnienia udziału w międzynarodowej kontroli zewnątrzlaboratoryjnej i dostarczenia na koszt Wykonawcy ( opis wg p. 22 w tabeli: Warunki graniczne dla odczynników i materiałów eksploatacyjnych) 48 próbek- to jest dostarczenia 12 próbek kontrolnych w roku , czy też 48 oznacza ilość wykonanych analiz dla celów badań tej kontroli ( z powtórkami analiz ) ? Czy Zamawiający uzna za wystarczające zapewnienie 4 próbek kontrolnych rocznie ? | Zamawiający dopuści minimum 4 kontrole rocznie.Warunkiem jest możliwość uzyskania certyfikatu jakości wg organizatora programu kontroli zewnątrzlaboratoryjnej |
| 41 | Załącznik nr 2a- OPZ HEMOGLOBINA GLIKOWANA (PAKIET 2) Pyt 2. dotyczy Zestawienie ilościowe badań laboratoryjnych p. 5 Prosimy o potwierdzenie, że „ Kontrola zewnatrzlaboratoryjna-COBJwDL „ nie wchodzi w zakres kontroli zewnętrznej zapewnianej przez Wykonawcę, o której Zamawiający informuje w p. 22 w tabeli: Warunki graniczne dla odczynników i materiałów eksploatacyjnych | Kontrola COBJWDL nie wchodzi w zakres kosztów wykonawcy |
| 42 | Dotyczy załącznika nr 2a- OPZ PARAMETRY KRYTYCZNE (PAKIET 3) -wymagane parametry pkt. 2- Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie analizatora użytkowanego obecnie przez Zamawiającego, rok produkcji 2018r. data pierwszej instalacji 2019 ? | Dopuszczamy analizator bez wad z dołączonym świadectwem dopuszczenia do eksploatacji |
| 43 | Dotyczy załącznika nr 2a- OPZ PARAMETRY KRYTYCZNE (PAKIET 3) -wymagane parametry pkt. 16- Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu dołączania przykładowych wydruków w przypadku jeśli Wykonawca będzie składał ofertę w oparciu o model analizatora obecnie użytkowanego przez Zamawiającego? | Nie. Parametry wymagane dla wszystkich oferentów są takie same |
| 44 | Dotyczy załącznika nr 2a- OPZ PARAMETRY KRYTYCZNE (PAKIET 3) -wymagane parametry pkt. 17- Wnioskujemy o doprecyzowanie, że możliwość wykonania całego panelu badań opisanych w OPZ ze 100ul krwi będzie dla Zamawiającego tożsame z mikropróbką? | nie |
| 45 | Dotyczy załącznika nr 2a- OPZ PARAMETRY KRYTYCZNE (PAKIET 3) -wymagane parametry pkt. 23- Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie, że wydruk próbki zawierającego nr. próbki, rodzaj materiału, dane pacjenta, wartości zmierzonych parametrów wraz z jednostkami, z dodatkowym oznaczeniem w przypadku jeśli wykraczają poza zakres normy, oraz opcjonalnie zakresy normy spełnia kryteria Zamawiającego. | tak |
| 46 | Dotyczy załącznika nr 2a- OPZ PARAMETRY KRYTYCZNE (PAKIET 3) -wymagane parametry pkt. 26- Zwracamy się prośbą o doprecyzowanie, że automatyczna kalibracja wykonywana przez analizator zgodnie z rutynowym harmonogramem kalibracji zakodowanym przez producenta (tj minimum 1 raz na 30 minut) oraz brak konieczności kondycjonowanie elektrod (minimum raz na 28 dni następuje ich wymiana na całkowicie nowy komplet wraz z wymianą kasety pomiarowej) spełnia kryteria Zamawiającego? | Zamawiający dopuszcza analizator,który na wydruku raportu pacjenta nie umieszcza pomiaru temperatury,ciśnienia |
| 47 | Dotyczy załącznika nr 2a- OPZ PARAMETRY KRYTYCZNE (PAKIET 3) -wymagane parametry pkt. 29 - Prosimy o doprecyzowanie, że w ramach procedur całkowicie automatycznych kalibracji wszystkich parametrów, Zamawiający rozumie również możliwości przerwania kalibracji, celem wykonania próbki pilnej? | Nie wymaga |
| 48 | Dotyczy załącznika nr 2a- OPZ PARAMETRY KRYTYCZNE (PAKIET 3 i 4) -Wymagane parametry zestawu komputerowego z monitorem: Zwracamy się z prośbą o zgodę na pozostawienie dotychczas używanych przez Zamawiającego zestawów komputerowych wraz z istniejącym na nich systemem operacyjnym Windows, z zastrzeżeniem, że jeżeli w trakcie trwania umowy dojdzie do konieczności modernizacji lub wymiany stacji roboczej, na nowszą w związku ze zmianą wymogów np. oprogramowania LIS, to Wykonawca po otrzymaniu stosowanej informacji od Zamawiającego takiej modernizacji lub wymiany dokona. | Zamawiający wymaga komputera fabrycznie nowego |
| 49 | Dotyczy załącznika nr 2a- OPZ PARAMETRY KRYTYCZNE (PAKIET 4) -wymagane parametry pkt. 4- Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie analizatora użytkowanego obecnie przez Zamawiającego, rok produkcji 2018r. data pierwszej instalacji w 2019r. ? | Dopuszczamy analizator bez wad z dołączonym świadectwem dopuszczenia do eksploatacji |
| 50 | Dotyczy załącznika nr 2a- OPZ PARAMETRY KRYTYCZNE (PAKIET 4) -wymagane parametry pkt. 20- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu dołączania do oferty wyników precyzji w przypadku jeśli oferta bazuje na analizatorze obecnie użytkowanym przez Zamawiającego? | Nie. Parametry wymagane dla wszystkich oferentów są takie same |
| 51 | Dotyczy pakietu nr 3 i 4: Czy Zamawiający rozważy zmianę wzoru umowy poprzez dodanie do niej klauzuli indeksacyjnej opartej o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych podawany raz do roku w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego o następującej treści: „Wykonawca ma prawo zażądać zmiany cen jednostkowych odczynników, kontroli i materiałów zużywalnych jeden raz w danym roku kalendarzowym o wartość równą średniorocznemu wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych podanemu w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogółem za poprzedni rok kalendarzowy, o ile ten wskaźnik przekroczy [3]%. Wykonawca w terminie 2 (dwóch) tygodni od daty publikacji powyższego wskaźnika w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski” informuje Zmawiającego o skorzystaniu z uprawnienia do podwyższenia cen na piśmie. Uznaje się, że powyższa zmiana cen odczynników i materiałów zużywalnych jest przyjęta przez Strony bez konieczności składania przez nie dodatkowych oświadczeń woli, w tym w szczególności bez konieczności zawarcia aneksu do umowy i obowiązuje dla dostaw realizowanych po dacie zawiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o skorzystaniu z prawa do waloryzacji cen umownych objętego niniejszym ustępem. W przypadku braku zgody na dodanie proponowanego zapisu do umowy prosimy Zamawiającego o wprowadzenie własnej wersji klauzuli indeksacyjnej cen do umowy celem zabezpieczenia interesów obu jej stron w obecnej sytuacji rynkowej.” | Strony przewidują zmianę Umowy w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. Poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia uprawniający Strony Umowy do żądania zmiany wynagrodzenia ustala się na 30 % w stosunku do poziomu cen tych samych materiałów lub kosztów z dnia zawarcia Umowy. Początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia ustala się na dzień zaistnienia przesłanki w postaci wzrostu wynagrodzenia ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia o 30 %. W przypadku zaistnienia przesłanki , o której mowa w pkt 1.8. , zmiana zostanie dokonana Strony ustalają zgodnie z poniższymi zasadami: Podstawą do wyliczenia wysokości zmiany będzie kwartalny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, przedstawiający procentowy wzrost cen w danym kwartale w stosunku do cen w kwartale poprzednim, ogłaszany w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, zwany dalej wskaźnikiem GUS. wniosek o zmianę cen można złożyć jedynie w przypadku, gdy wzrost cen materiałów i kosztów na rynku miał wpływ na koszt realizacji zamówienia, co strona wnioskująca zobowiązana jest wykazać składając wraz z wnioskiem analizę wyliczeń oraz dowody, w tym dokumenty potwierdzające zasadność wprowadzenia zmiany cen. Wnioskodawca zobowiązany jest, w szczególności, do: określenia procentowego udziału zmian cen poszczególnych w stosunku do cen aktualnych (procentowy wskaźnik zmiany); przeliczenia wszystkich cen jednostkowych przy zastosowaniu wnioskowanych wskaźników zmiany cen i wyliczenie wnioskowanej sumy zmiany cen – wartości zamówienia pozostałej do realizacji w oparciu o wnioskowaną zmianę, wykazania, że zmiana cen materiałów lub kosztów wynosi równowartość zastosowanego wskaźnika poprzez załączenie dowodów na to, że wyliczona do wniosku wartość materiałów i kosztów nie jest mniejsza niż przyjęty wskaźnik zmiany cen. Zmiana wynagrodzenia wskutek zmiany cen materiałów lub kosztów może być zastosowana na podstawie wniosku strony nie częściej niż raz w roku kalendarzowym (po upływie 6 miesięcy od daty zawarcia umowy). Wartość każdej zmiany wynagrodzenia nie może przekraczać 1/2 wskaźnika GUS, Wartość wszystkich zmian w okresie realizacji Umowy nie może przekraczać 9% jej Wartości. Strona przyjmująca wniosek uprawniona jest do: dokonania szczegółowej analizy wyliczeń oraz dowodów potwierdzających zasadność wprowadzenia zmiany do umowy, w przypadku negatywnej oceny wyliczeń lub dowodów, wezwania wnioskodawcy do złożenia wyjaśnień lub dokonania stosownych zmian. Strony zastrzegają uprawnienie do negocjacji zmiany cen i niezaakceptowania wniosku o waloryzację, w szczególności w sytuacji niewykazania lub niedostatecznego wykazania przez wnioskodawcę wpływu zmian na koszty wykonania zamówienia oraz w sytuacji trudności w zapewnienia finansowania zamówienia. Strony mogą uzgodnić zmianę cen w połączeniu z wcześniejszym wyczerpaniem wartości szacunkowej zamówienia (bez zmiany wartości szacunkowej) lub wydłużeniem okresu realizacji umowy (w przypadku spadku cen). Zmiana wynagrodzenia może być obliczona procentowo lub ustalona w formie dodatku – stanowiącego równowartość wzrostu cen materiałów lub kosztów będących podstawą zmiany cen. Po zaakceptowaniu wniosku wnioskodawcy, strony podpiszą aneks do umowy określający zmianę cen. Zmiany będą obejmować okres od dnia złożenia kompletnego i prawidłowego wniosku o waloryzację. Strony przyjmują do wiadomości, że zmiana umowy wymaga uzyskania finansowania oraz stosownych zgód korporacyjnych dotyczących zmiany kwoty zobowiązania wynikającego z umowy, dlatego nie zawarcie w terminie dwóch miesięcy od dnia złożenia prawidłowego i kompletnego wniosku o waloryzację aneksu w sprawie zmiany cen umowy o zamówienie publiczne, uprawnia każdą ze stron do rozwiązania umowy z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia, z wyłączeniem roszczeń odszkodowawczych z tytułu rozwiązania umowy przed terminem jej obowiązywania i niezaakceptowania wniosku o waloryzację. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z powyższymi zasadami zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: przedmiotem umowy są dostawy lub usługi; okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy. |
| 52 | Dotyczy pakietu nr 3 i 4: Wnioskujemy o dodanie n/w zapisu do umowy celem doprecyzowania warunków świadczeń serwisowych dla personelu zajmującego się jego obsługą: W celu wykonania usług serwisowych analizatora/ów personel Wykonawcy uzyska nieograniczony dostęp do analizatora/ów stanowiących przedmiot dzierżawy w uzgodnionych wcześniej przez Strony terminach. Zamawiający zapewni, że analizator/y jak również pomieszczenia, w których analizator/y jest zainstalowany nie będą zanieczyszczone krwią, innymi płynami ustrojowymi ani jakimikolwiek substancjami zanieczyszczającymi, aktywnymi biologicznie lub chemicznie. Uchybienie powyższemu obowiązkowi uprawnia Wykonawcę do odmowy wykonania usług serwisowych.” | Nie akceptujemy propozycji |
| 53 | Dotyczy Projektu umowy dostawy Załącznik nr 3 do SWZ Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie poniższego zapisu do umowy, ze względu na obowiązujące przepisy prawa gdyż, brak klauzuli waloryzacyjnej w projekcie umowy stanowi naruszenie przepisów PZP Strony mając na uwadze treść art. 439 Pzp oraz ustawy kodeks cywilny przewidują zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany kosztów realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcę, z użyciem wskaźnika ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego tj. wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych (potocznie: inflacja) albo jeżeli ten wskaźnik nie będzie ogłaszany przez Prezes Głównego Urzędu Statystycznego to za pomocą wskaźnika podobnego, który przy obliczaniu wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych stosuje Klasyfikację Spożycia Indywidualnego według Celu, zaadaptowaną na potrzeby Zharmonizowanych Wskaźników Cen Konsumpcyjnych (COICOP/HICP). Niezależnie od powyższego, Wykonawca ma prawo do zmiany wynagrodzenia w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen konsumpcyjnych nośników energii publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na dzień 31 stycznia, a także w oparciu o wskaźnik zmiany ceny paliwa do prywatnych środków transportu, publikowany w ogłaszanym przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego rocznym wskaźniku cen towarów i usług konsumpcyjnych. Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy może być dokonana w oparciu o powyższe wskaźniki lub podobne (w górę/w dół) po roku obowiązywania umowy, na podstawie wskaźnika opublikowanego za ubiegły rok (na zasadach rok do roku). Wykonawca zgłasza do Zamawiającego wniosek o waloryzację wynagrodzenia umownego na warunkach powyższych, podając wartość wskaźników ogłoszonych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, zakres i wartość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, mając na uwadze treść art. 439 ust. 4 ustawy Pzp oraz ustawy kodeks cywilny. Waloryzacja dotyczy wynagrodzenia Wykonawcy jeszcze niewymagalnego zgodnie z warunkami określonymi w umowie, a nie dotyczy wynagrodzenia już zapłaconego Wykonawcy przez Zamawiającego. Zmiana ceny/wynagrodzenia może nastąpić na pisemny i uzasadniony wniosek Wykonawcy oraz po zawarciu aneksu do umowy. Strony przyjmują, że maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania powyższych postanowień do 15% wartości netto wynagrodzenia pierwotnego w umowie Wskazać należy, że zgodnie z art. 439 ust. 1 PZP umowa, której przedmiotem są dostawy, zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, powinna zawierać postanowienia dotyczące zasad wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia; | Zamawiający udzielił już odpowiedzi w pytaniu nr 51. |
| 54 | Dotyczy Załącznik nr 2a do SWZ - Parametry techniczne i warunki graniczne konieczne do spełnienia przez analizator hematologiczny, odczynniki do oznaczania morfologii z rozdziałem WBC i retikulocytami - pozycja 50 W pozycji 50 załącznika 2a do SWZ Zamawiający postawił wymóg dostarczenia z analizatorem zestawu komputerowego do komunikacji z systemem informatycznym. Czy Zamawiający odstąpi od tego wymogu i uzna warunek za spełniony w przypadku gdy do komunikacji zaoferowanego analizatora z systemem informatycznym zostanie wykorzystany zestaw komputerowy dostarczony w ramach realizacji umowy nr ZP/2501/090/2022 z dnia 27.06.2022 ? | Nie |
| 55 | Dotyczy punktu 12 parametrów granicznych: Czy Zamawiający uzna za równoważny analizator, w którym pojedyncze próbki mieszane są automatycznie w aparacie bezpośrednio przed wykonaniem analizy bez konieczności mieszania statywu? Sposób mieszania próbek nie wpływa w żaden sposób na jakość uzyskiwanych wyników, a różnice wynikają jedynie z zastosowania innych rozwiązań technicznych producentów. | Tak. Zamawiający uzna za warunek dopuszczalny automatyczne mieszanie próbki przed oznaczenie morfologii |
| 56 | Dotyczy punktu 29 parametrów granicznych: Czy Zamawiający uzna za równoważne zaoferowanie materiału kontrolnego osobnego dla parametrów krwi obwodowej i retykulocytów? Zaproponowane przez nas rozwiązanie nie wymaga od użytkownika dodatkowych czynności manualnych (krew kontrolna jest wprowadzana do analizatora w trybie automatycznym z podajnika i nie generuje dodatkowej pracy dla osoby obsługującej analizator). Powyższego wymogu nie uzasadniają także obawy przed wyższym kosztem dwóch rodzajów materiałów kontrolnych, ponieważ w przypadku, jeśli oferta Wykonawcy oferującego dwa rodzaje kontroli będzie korzystniejsza cenowo od oferty Wykonawcy oferującego jeden rodzaj kontroli to względy ekonomiczne pozwolą na bezdyskusyjny wybór oferty najkorzystniejszej. Dodatkowo na uwagę zasługuje fakt, że Zamawiający w Zestawieniu ilościowym oznaczeń hematologicznych deklaruje chęć wykonywania codziennej kontroli jakości dla retikulocytów na 1 poziomie natomiast dla morfologii 5-Diff na 3 poziomach, w związku z czym dogodniejszym rozwiązaniem będzie zastosowanie osobnych materiałów kontrolnych dla tych parametrów. | Tak.Zamawijacy uzna za spełnienie warunku zaoferowanie wspólnego materiału kontrolnego dla parametrów morfologii krwi z retikulocytami,na 3 poziomach |
| 57 | Dotyczy punktu 30 parametrów granicznych: Czy Zamawiający dopuści analizator, dla którego parametry materiałów kontrolnych pobierane są ze strony internetowej producenta? | Tak.Zamawiający dopuszcza pobieranie danych do kontroli wewnątrzlaboratoryjnej ze wskazanej strony internetowej dla oferowanego materiału kontrolnego-wg nr,katalogowy,analizator materiał kontrolny,odczynniki dla dostarczonego lotu |
| 58 | Dotyczy punktu 43 parametrów granicznych: Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga udziału w porównaniu międzylaboratoryjnym producenta czy zewnętrznym programie kontroli jakości niezależnego organizatora. Zwracamy się także z prośbą o określenie parametrów objętych tą kontrolą. | Kontrola jakości dotyczy parametrów mierzonych,parametry wyliczane-wskaźniki czerwonokrwinkowe inne .Istotna jest liczba użytkowników,oferowany analizator,odczynniki |
| 59 | Dotyczy punktu 6 parametrów punktowanych: Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wykreślenie z punktu 6 parametrów punktowanych metody impedancyjnej i premiowanie jedynie metody optycznej pomiaru WBC, z uwagi na fakt, że metoda ta jest niespecyficzna i mniej dokładna w odróżnieniu od metody optycznej wykorzystującej barwniki fluorescencyjne. Technika impedancyjna pomiaru WBC jest metodą przestarzałą a pozostawienie zapisu w obecnym kształcie skutkować będzie koniecznością oferowania przez Wykonawców sprzętu starszej generacji, pracującego z wykorzystaniem mniej precyzyjnych technologii. | Zamawiający nie zmienia zapisu |
| 60 | Dotyczy punktu 9 i 10 parametrów punktowanych: Czy Zamawiający uzna za spełnienie punktów 9 i 10 poprzez zaoferowanie analizatora informującego Operatora za pomocą stosownych flag o możliwej obecności w próbce m. in. komórek blastycznych, niedojrzałych granulocytów, nieprawidłowych i nietypowych limfocytów wraz z oceną intensywności danej patologii? Wymagane parametry nie są specyficzne w diagnostyce i różnicowaniu stanów zapalnych oraz infekcji, ponieważ do tego celu dedykowane są inne testy biochemiczne, bakteriologiczne czy molekularne. Wymienione przez Zamawiającego w obu punktach parametry nie zwalniają Laboratorium z konieczności wykonania kolejnych procedur diagnostycznych polegających m. in. na dodatkowej weryfikacji obrazu mikroskopowego krwi obwodowej, podobnie jak w przypadku analizatorów nie posiadających wyżej wymienionych funkcji. | Zamawiający uznaje takie parametry za dodatkowe wskaźniki pomocne w diagnostyce hematologicznej |
| 61 | Dotyczy SWZ, Rozdział V, pkt. 1: Czy Zamawiający wymaga dodatkowo dostarczania z każdą dostawą nowej partii odczynników i materiałów kontrolnych świadectw jakości zawierających numer serii oraz datę produkcji? | Zamawiający wymaga informowania o nieprecyzyjności z dołączeniem wyników walidacji w przypadku różnic między seriami odczynników.Wykonawca informuje zamawiającego w notatce o wynikach,błędach |
| 62 | Czy Zamawiający w pakiecie nr 4, pkt. 15, wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora do gazometrii, nieposiadającego detektora pęcherzyków powierza? | Zamawiający dopuszcza analizator do gazometrii bez detektora pęcherzyków powietrza,jeżeli widoczny jest cały tor pomiarowy,tor przepłytu próbki |
| 63 | Dotyczy części nr 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby miejscem podłączenia do systemu informatycznego oraz opracowania wyników/ gromadzenia bazy danych - był ten sam zestaw komputerowy? Pozwoliłoby to na lepsze wykorzystanie przestrzeni w pracowni oraz zmniejszenie kosztów instalacji. | Zamawiający wyraża zgodę na takie rozwiązanie. |
| 64 | Dotyczy punktu 6 zał. 2a P2: Czy zamawiający dopuszcza aparat, do którego działania nie jest wymagane mieszanie próbki? | Zamawiający dopuszcza, jeżeli nie wymaga tego procedura wykonania badania na oferownym aparacie{opisać sposób pobierania próbki} |
| 65 | Dotyczy punktu 7 zał. 2a P2: Prosimy o doprecyzowanie czy zamawiający wymaga aby mikro próbka była podawana bezpośrednio do aparatu w postaci krwi pełnej? | Nie wymaga |
| 66 | Dotyczy załącznika nr 2a – OPZ Hematologia, Pakiet 1, Parametry techniczne i warunki graniczne (...), pkt 43 Czy Zamawiający wymaga, aby wyniki do programu zewnętrznej kontroli producenta były wysyłane automatycznie bezpośrednio z analizatora po wykonaniu oznaczenia kontrolnego, bez konieczności dodatkowego akceptowania wyników przez Użytkownika. | Nie wymaga |
| 67 | Dotyczy załącznika nr 2a – OPZ Hematologia, Pakiet 1, Parametry techniczne i warunki graniczne (...), pkt 2 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, iż w związku z wymogiem oznaczania retikulocytów, dla dokładniejszego monitorowania pacjentów z niedoborami żelaza, wymaga, aby oferowany analizator oznaczał dodatkowo w trybie CBC+DIFF+RET parametr Delta-He, określający różnicę zawartości hemoglobiny między erytrocytami a retikulocytami. Jest to szczególnie istotne w przypadku pacjentów z niedokrwostościami z niedoboru żelaza i znacznie ułatwia monitorowanie leczenia takich pacjentów. Jednocześnie daje szybką informację dla klinicystów czy u danego pacjenta spada dostępność żelaza dla erytropoezy czy też się zwiększa. | Nie wymaga |
| 68 | Dotyczy załącznika nr 2a – OPZ Hematologia, Pakiet 1, Parametry techniczne i warunki graniczne (...), pkt 16 Czy Zamawiający wymaga, aby również dla materiałów kontrolnych Wykonawca do oferty przetargowej dołączył deklaracje zgodności z Dyrektywą UE 98/78 CE {IVD}? | Tak, jest to przedmiotowy środek dowodowy |
| 69 | Dotyczy załącznika nr 2a – OPZ Hematologia, Pakiet 1, Parametry techniczne i warunki graniczne (...), pkt 20 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, iż ze względu na wymaga, aby oferowany analizator oznaczał frakcję niedojrzałych granulocytów IG (w skład której wchodzą mielocyty, promielocyty i metamielocyty) zarówno w wartościach względnych jak i bezwzględnych, jako parametr diagnostyczny, raportowany na wyniku pacjenta, zwalidowany przez producenta oferowanego analizatora i posiadający zakresy referencyjne. Parametr ten umożliwia wczesne rozpoznawanie zakażeń bakteryjnych, a nawet rozpoznanie podejrzenia sepsy zarówno u noworodków jak i dorosłych. | Nie wymaga |
| 70 | Dotyczy załącznika nr 2a – OPZ Hematologia, Pakiet 1, Parametry techniczne i warunki graniczne (...), pkt 47 Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga, aby konsultacje telefoniczne w zakresie obsługi aparatu były udzielane przez autoryzowany serwis producenta aparatu, który posiada min. 5-letnie doświadczenie w obsłudze oferowanego modelu analizatora? | Zamawiający nie wymaga |
| 71 | Dotyczy załącznika nr 2a – OPZ Hematologia, Pakiet 1, Parametry techniczne i warunki graniczne (...), pkt 46 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego czy wymaga, aby oferowany analizator posiadał wbudowaną w oprogramowanie własne instrukcją obsługi w języku polskim (wyklucza się instrukcję w formie PDF wgraną na komputerze dodatkowym), która daje możliwość w pełni automatycznego przekierowania, wyświetlania działań naprawczych i opisu błędu wygenerowanego aktualnie przez analizator oraz ułatwia wyszukiwanie informacji dotyczących procedur konserwacji i czynności związanych z obsługą analizatora? Jednocześnie skraca lub też eliminuje to czas oczekiwania na reakcję serwisu w przypadku błędu, który może być rozwiązany przez działania Użytkownika poprzez automatyczne wyświetlenie działań naprawczych danego błędu. | Tak. Zamawiający nie wymaga w języku polskim |

Jednocześnie Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie, ul. Powstańców Wielkopolskich 2, 06-400 Ciechanów informuje, że zostaje przedłużony termin składania ofert do dnia 11.01.2023 r. godz. 10:00 i otwarcia 11.01.2023 r. godz. 10:30.

Podpisał Dyrektor SSzW w Ciechanowie:

Andrzej Juliusz Kamasa