Załącznik nr 2a- OPZ Koagulologia

Zestawienie asortymentowo ilościowe

| Lp | Asortyment-nazwa odczynnika | Ilość badań pacjentów na 4 lata |
| --- | --- | --- |
| 1 | Odczynniki do czasu protrombinowego | 14 000 |
| 2 | Odczynniki do czasu częściowej tromboplastyny-APTT | 14 000 |
| 3 | Odczynniki do fibrynogenu | 6 000 |
| 4 | Odczynniki do czasu trombinowego | 2 000 |
| 5 | Odczynniki do D-Dimeru | 7 000 |
| 6 | Odczynniki do antytrombiny | 1000 |
|  | Suma badań pacjentów | 39 000 |
|  | Dodatkowo należy uwzględnić | Ilość próbek do kontroli w ciągu 4 lat |
| 7 | Kontrola wewnątrzlaboratoryjna{PT.APTT.FG,D-D} poziom normalny1 raz dziennie | 1460 |
| 8 | Kontrola wewnątrzlaboratoryjna{PT.APTT,FG,D-D} poziom patologiczny niski 1 raz dzienne | 1460 |
| 9 | Kontrola zewnątrzlaboratoryjna{PT,APTT,FG,AT,TT,DD}-2 poziomy program COBJWDL | 8x4=32 |

Uwagi: kontrola wewnątrzlaboratoryjna dla każdego kalibrowanego testu

2 poziomy po każdej  kalibracji i codziennie,7 dni w tygodniu dwa poziomy N i P dla PT,APTT,,FG,DD

TT  i AT  poziom niski i wysoki w dniu oznaczenia proporcjonalnie do ilości zaplanowanych badań

Szacujemy co należy uwzględnić w  ofercie

Należy uwzględnić powtarzanie badań szacujemy 2% powtórek dla PT,5% powtórek dla APTT,

3% fibrynogenów powyżej 800mg/dl

D-Dimer{ng/ml:50 % < 500,20%>500 do 1000,20%>1000 do 2000,5% >2000,5%>4000

Te dane należy uwzględnić w obliczaniu ilości odczynników, materiałów zużywalnych niezbędnych do wykonania wszystkich oznaczeń

Należy wycenić wszystkie potrzebne odczynniki, materiały zużywalne do wykonywania badań i do konserwacji aparatu

Parametry techniczne i warunki graniczne konieczne do spełnienia przez analizator do koagulologii

Producent/Firma......................................................    Kraj..........................

Typ urządzenia........................................................    Rok produkcji:

| LP | PARAMETR GRANICZNY | POTWIERDZEN IE SPEŁNIENIA | OPIS PARAMETRU |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | W pełni automatyczny analizator do oznaczeń parametrów krzepnięcia krwi :czasu protrombinowego,, czasu częściowej tromboplastyny po aktywacji, czasu trombinowego, fibrynogenu, antytrombiny, D-Dimerów, |  |  |
| 2 | Stosowane techniki badań: wykrzepianie chromogenne, immunologiczne |  |  |
| 3 | Aparat nowy fabrycznie, nie starszy niż z 2020r bez wad |  |  |
| 4 | Aparat odczytujący kody kreskowe zapisane na etykietkach naklejanych na probówkach z materiałem badanym stosowane w SI zamawiającego |  |  |
| 6 | Wewnętrzny czytnik kodów kreskowych do identyfikacji próbek |  |  |
| 7 | Klawiatura umożliwiająca wprowadzanie i odczytywanie danych pacjenta |  |  |
| 8 | Deklaracja zgodności z Dyrektywa IVD98/79WECertyfikat jakości dla aparatu |  |  |
| 9 | Certyfikat jakości CE oferowanych odczynników, materiałów kontrolnych, eksploatacyjnych dołączyć kopię dokumentu |  |  |
| 10 | Aparat dostępny do wykonywania badań przez 24 godz. przez 7 dni w tygodniu |  |  |
| 11 | Kalibracja bez konieczności sporządzania rozcieńczeń kalibratorów poza aparatem |  |  |
| 12 | Pamięć krzywych kalibracyjnych po wyłączeniu zasilania |  |  |
| 13 | Pomiar czasu protrombinowego wyrażony jako: czasu protrombinowego{sek.,,INR, aktywność protrombiny% czasu koalinowo-kefalinowego/APTT{sek,,RATIO czasu trombinowego sek stężenia D-Dimeru ngml{ngFEU/ml] aktywność antytrombiny% fibrynogen mg/dl |  |  |
| 14 | Pomiar stężenia fibrynogenu met.Claussa |  |  |
| 15 | Automatyczne przekształcenia wyników PT w sek.,%,INR APTT w sek.RATIO fibrynogen w mg/dl lub g/L |  |  |
| 16 | Wewnątrzlaboratoryjna kontrola jakości z wynikami statystycznymi[X,SD,CV%]dla wszystkich oznaczanych testów |  |  |
| 17 | Naprawa aparatu pomoc techniczna serwisu technicznego w ciągu 24 godz. od telefonicznego zgłoszenia awarii |  |  |
| 18 | Przeglądy techniczne przez autoryzowany serwis techniczny posiadający aktualny certyfikat producenta aparatu |  |  |
| 19 | Przegląd techniczny potwierdzony certyfikatem walidacji aparatu |  |  |
| 20 | Dołączenie folderów z opisami aparatu potwierdzające spełnienie warunków. Wymaga się, aby oferowane parametry były potwierdzone fragmentami w instrukcji obsługi oferowanego analizatora |  |  |
| 21 | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |  |
| 22 | Komunikacja dwukierunkowa z systemem informatycznym w Szpitalu{INFOMEDICA} Dane pobierane-ID próbki,nazwisko imię pacjenta, nazwa/kod zlecającego, nazwa i kod badania data godzina zlecenia, odsyłane z analizatora :wyniki pacjentów-wartość jednostki, przedział referencyjny dla danego parametru, wyniki kontroli jakości z opracowaniem statystycznym |  |  |
| 23 | Urządzenia podtrzymujące napięcie prądu elektrycznego do zakończenia analizy i bezpiecznego zamknięcia systemu. |  |  |
| 24 | Wyposażenie komputerów, UPS w podstawki na kółkach zgodnie z wymogami bezpieczeństwa w Laboratorium (jeżeli konieczne). |  |  |
| 25 | Zestaw komputerowy jako zewnętrzny komputer do komunikacji w systemie informatycznym Szpitala |  |  |

WARUNKI GRANICZNE DLA ODCZYNNIKÓW DO KOAGULOLOGII

| LP | PARAMETR GRANICZNY | Potwierdzenie spełnienia | Opis parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wszystkie odczynniki, kontrole, kalibratory od jednego producenta |  |  |
| 2 | Odczynnik do czasu protrombinowego-tromboplastyna o ISI zbliżonym do 1,0,dopuszcza się 1.0+/- 0.20 |  |  |
| 3 | Zakres analityczny INR 0.90-10,0 lub wyżej |  |  |
| 4 | Zakres analityczny dla fibrynogenu od 80 do 800 mg/dl[lub wyżej} |  |  |
| 6 | D-Dimer jedn.ng/mlFEU wartość odcinająca 500ng/ml FEU |  |  |
| 5 | Minimalne różnice ISI między kolejnymi seriami tromboplastyny |  |  |
| 6 | Powtarzalność w jednoczesnej serii dla PT-normalny- CV do 2% PT patologiczny-Cvdo 3% APTT-normalny-CV-do 4% APTT-patologiczny-CV-do 3% D-Dimer dla wartości 500ng/mlFEU-5% |  |  |
| 7 | Negatywna wartość predykcyjna dla D-Dimer 500ng/ml {wykluczenie żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej}-100% |  |  |

.................................., data ...........2023 r.

(miejscowość)

…………………………………………..                                                                          podpisy z pieczątkami imiennymi osób wskazanych

w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie                                      prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)

Zestaw komputerowy z monitorem

| Komponent | Minimalne wymagania | Deklaracja zgodności (Tak/Nie) |
| --- | --- | --- |
| Sprzęt fabrycznie nowy, rok produkcji 2021 |
| Oferowany produkt: |
| Obudowa | Standard ATX lub mATX |  |
| Procesor | Procesor min. 6 rdzeni, od 2.90 GHz do 4.30 GHz, 12 MB cache, osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 12000 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie: http://www.cpubenchmark.net/desktop.html), Chipset Intel B460 |  |
| RAM | Min 16GB DDR4 (2x8GB Dual Channel) 3200 MHz, z możliwością rozbudowy do min 32GB, przynajmniej jeden slot wolny do przyszłej rozbudowy |  |
| Napęd optyczny | DVD+/-RW SATA |  |
| Interfejsy sieciowe | LAN 10/100/1000 Mbps + WiFi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |  |
| Dyski twarde | Min 500GB M.2 2280, możliwość montażu dodatkowego dysku SATA |  |
| Karta graficzna | Intel HD Graphics, zintegrowana, obsługiwana rozdzielczość min.: 1920x1080 |  |
| Porty | Złącza wyjścia/wejścia dźwięku, USB 2.0 min 4 sztuki, USB 3.0 min 4 sztuki, HDMI, DisplayPort |  |
| Karta dźwiękowa | HD Audio |  |
| Zasilacz | Min 350W |  |
| Certyfikaty | Deklaracja CE, Certyfikat 80Plus |  |
| Warunki gwarancji | Min. trzy lata gwarancji. |  |
| Dokumentacja użytkownika | Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. |  |
| System Operacyjny | Microsoft Windows 11 Pro PL (wersja 64-bitowa). |  |
| Akcesoria | Klawiatura USB z czytnikiem Smart Card, Mysz optyczna USB z rolką (scroll), pełne okablowanie do podłączenia komputera do instalacji elektrycznej i sieci komputerowej. |  |
| Monitor | co najmniej 27’’, matryca matowa, proporcje 16:9, jasność min. 300 cd/m2, kontrast min. 1000:1, czas reakcji max. 8ms, częstotliwość odświeżania min. 60 Hz, rozdzielczość natywna 1920x1080 px, HDMI + DisplayPort, komplet kabli do połączenia z komputerem, wbudowane głośniki |  |
| Inne | Bluetooth, partycja recovery, możliwość zabezpieczenia linką (Kensington Lock) |  |

.................................., data ...........2023 r.

(miejscowość)

…………………………………………..                                                                          podpisy z pieczątkami imiennymi osób wskazanych

w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie                                      prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)

Parametry oceniane

| Lp | Parametr oceniany | Liczba punktów | Opis parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Źródło światła nie podlegające wymianie przez cały okres umowy{opisać źródło światła-rodzaj trwałość} | Tak-20 pkt Nie-wymiana po 1 roku 5 pkt Wymiana częściej niż po roku-0 pkt |  |
| 2 | Trwałość odczynnika roboczego w lodówce po rekonstrukcji: PT APTT TT fibrynogenu D-Dimeru antytrombina | do30 dni-10 pkt do14 dni-5 pkt do7 dni-2 pkt dla każdego testu liczone osobno |  |
| 3 | Obowiązek wykonywania oznaczeń w dubletach | Tak-1 pkt. Nie-10 pkt. |  |
| 4 | Chłodzenie odczynników w aparacie | Tak-10 pkt. Nie- 2 pkt |  |
| 5 | Ilość miejsc na odczynniki | 4 miejsca-8 pkt. 2 miejsca- 4 pkt. 1 miejsce- 1 pkt |  |
| 6 | Pamięć wyników pacjentów w aparacie{podać ilość maksymalną bez nadpisywania} | 500-1000-2 pkt Powyżej 1000 do 2000-5 pkt Powyżej 2000-10 pkt |  |
| 7 | Ilość miejsc na próbki w aparacie na próbki[podać maksymalna ilość próbek,którą można wstawić do analizatora w jednej sesji} | 10-15 próbek -5 pkt Powyżej 15 próbek 10pkt |  |

Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie odrzuceniem oferty z postępowania.

Do oferty prosimy dołączyć dokładny opis danych technicznych oferowanego urządzenia, potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego zgodnie z powyższym opisem, prospekt oraz instrukcję eksploatacji. W przypadku braku powyższych dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego.

W przypadku niedoszacowania oferty wykonawca ponosi koszty uzupełnienia brakujących odczynników bądź materiałów zużywalnych, eksploatacyjnych w ramach serwisu aparatu.

„Oświadczam, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, jest kompletne, fabrycznie nowe i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji”

.................................., data ...........2023 r.

(miejscowość)

…………………………………………..                                                                          podpisy z pieczątkami imiennymi osób wskazanych

w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie                                      prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)