## Pakiet 27
Pakiet 27
LP. | Nazwa dostawcy - | Indeks produktu - u zamawiającego | Przedmiot zakupu | Indeks produktu u dostawcy- 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - pełna nazwa handlowa - 120 znaków | Nazwa producenta | Jednostka miary [op., szt.] | Wielkość opakowania | Ilość zamawiana | Cena jednostk.netto [zł] | Cena jednostk.brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 |  | 312_02_08 | DES • Stent wieńcowy lekowy połączony z balonem lekowym • Stent kobaltowo chromowy (stop L605), grubość drucików 73 µm • Zróżnicowana szerokość POWIERZCHNI STYKU drucików z naczyniem 80-120 µm • Nośnik leku laktydowo – glikolidowy, rodzina biodegradowalnych polimerów przyspieszających gojenie • Dawka leku (0,7 µg/mm²) oraz nanowielkość cząstek syrolimusa • Średni recoil poniżej 5% • Średnie skracanie poniżej 1% • Syrolimus pokrywa wyłącznie powierzchnię abluminalną stentu a także wystające elementy balonu, na którym zamontowany jest stent • dedykowany dla chorych na cukrzycę oraz przy ostrym zawale mięsnia sercowego • Po rozprężeniu, lek ze stentu i balonu tworzy biodegradowalną cienką warstwę pokrywającą całkowicie zmianę włącznie z dodatkową długością 0,5mm po obu końcach stentu- ochrona przeciw restenozie brzegowej • Konwersja BMS po 6 miesiącach • Ciśnienie nominalne 8 bar, maksymalne 14 bar • Średnica stentu od 2,25mm do 5,00 mm, długość od 8mm do 40 mm • System RX długość 140cm, kompatybilne z koszulą 5F Rozmiary: średnica 8, 12, 16, 20. 24, 28, 32, 36 i 40 mm |  |  |  | szt. |  | 50 |  | 0 | 0 |  | 0
2 |  | 312_02_08 | Balon • balon lekowy wieńcowy uwalniający syrolimus • Technologia powlekania NANOLUTE zapewniająca mniejszą utratę leku w czasie wprowadzania i zwiększoną dostępność biologiczną leku w tkance potwierdzone badaniami • Potwierdzona wędrówka leku w tkance i retencja leku w tkance min 14 dni • Dawka leku 180 µg na balonie o rozmiarze 3.00*15 mm (1.27 µg/mm²) • Budowa nośnika oparta o kapsułę fosfolipidową w celu ulepszenia wnikania leku wgłąb tkanki • Profil końcówki 0.016” • Ciśnienie nominalne 6 Bar • Ciśnienie maksymalne 16 Bar • Balon wykonany z poliamidu, półpodatny • Użytkowa długość cewnika 140cm • nanocząsteczki Sirolimus zamknięte w nośniku o podstawie fosfolipidowej nanowielkości • kompatybilny z koszulką 5F i prowadnikiem max. 0,014” • dobra widoczność w skopii • Zakres średnic balonów 1,5 - 4,0 mm ( 8 rozmiarów do wyboru) • Zakres długości balonów 10mm - 40 mm ( 7 rozmiarów do wyboru) • Proksymalna średnica szaftu 1,7 F • Dystalna średnica szaftu 2,5 F • Średnica od 1.5 mm do 4 mm • Długość od 10 do 40 mm |  |  |  | szt. |  | 20 |  | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | Razem |  |  |  | 0 |  | 0

## Pakiet nr 21
Pakiet nr 21
LP. | Nazwa dostawcy - | Indeks produktu - u zamawiającego | Przedmiot zakupu | Indeks produktu u dostawcy- 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - pełna nazwa handlowa - 120 znaków | Nazwa producenta | Jednostka miary [op., szt.] | Wielkość opakowania | Ilość zamawiana | Cena jednostk.netto [zł] | Cena jednostk.brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
3 |  | 312_02_08 | Cewniki balonowe high pressure noncompliant PTCA/CTO balloon balon do post-dylatacji charakteryzujący się wysoką zdolnością do przejścia wąskich zmian, dzięki hydrofilnemu pokryciu. Wszystkie rozmiary kompatybilne z 5F. RBP 22atm (dla balonów 2.25-4.00) "kissing balloon" dla 5F Ciśnienie nominalne- 12 atm Średnice balonów- 1.5- 4.5 mm w tym:1.50,1.75,2.0,2.25,2.50,2.75,3.0,3.25,3.50,3.75,4.0,4.25,4.5 Pokrycie hydrofilne balonu TR2 Długości- 8-30 mm w tym: 8,10,13,15,20,30 Długość shaftu- 146 cm Wymiary shaftu( dla średnicy- 1,5-2 o dł 10 mm): dystalna 2.5/0.84 guidewire port 2.6/0.88 proxymalna 2.1/0.70 System dostarczania typu Rx, W zestawie urządzenie do re-wrappingu. |  |  |  | szt. |  | 100 |  | 0 | 0 |  | 0
4 |  | 312_02_08 | Cewniki diagnostyczne (standard) - cewnik zbrojony na całej długości o dobrej rotacyjności, odporny na załamania i temperaturę, o bardzo dużej pamięci kształtu - atraumatyczna końcówka dobrze widoczna w skopii - pokrycie wewnętrzne umożliwiające dobry przepływ - rozmiary - od 4F do 7F - dostępne długości – od 65 cm do 125 cm (co najmniej 4 długości, w tym 100 cm) - światło wewnętrzne cewnika: • dla 4F – minimum 0,042” • dla 5F – minimum 0,047” • dla 6F – minimum 0,057” - dostępny cewnik typu „pigtail” – prosty i kątowy (145° i 155°) o długość 110 cm z sześcioma otworami. - cewniki zbrojone podwójnym oplotem z drutu na całej długości, zapeniające bardzo dobrą manewrowalność 1:1 - oznaczone kolorami w celu łatwiejszej identyfikacji - duży wybór krzywizn ( od 3,5 do 6,0) i kształtów: - Judkins,Amplatz,Multipurpose,Pigtail,( Van Tasssel 145 i 155 stopni wygięcia), Noto,Sones,Williams,Barbeau,Bypass - cewnik o średnicy 6F, o świetle wewnętrznym .0,57", co daje możliwośc podania odpowiedziej dawki kontrastu: 35 ml/sec przy cisnieniu 1200 psi dla cewników selektywnych oraz 32.6 ml/sec przy ciśnieniu 1200 psi dla cewników typu "pigtail". (alternatywa)Cewniki do dostępu promieniowego o trzech różnych kształtach do kaniulacji zarówno prawej jak i lewej tętnicy wieńcowej, takie jak: RBL 3.5-5.0;RBL-TG;RBL-JK; Barbeau; Tilon , 100-125 cm. MOŻLIWOŚĆ KANIULACJI OBU TĘTNIC JEDNYM CEWNIKIEM |  |  |  | szt. |  | 2000 |  | 0 | 0 |  | 0
5 |  | 312_02_08 | Balony półpodatne do PTCA/CT) balon do pre-dylatacji charakteryzujący się wyjatkową zdolnością do przejścia CTO i zwapniałych zmian, z bardzo niskim profilem wejścia i balonu.Wszystkie rozmiary kompatybilne z 5F. "kissing balloon" dla 5F Profil (distal tip) dla 1.0X6mm – 0.0157 Średnice 1mm-4mm w tym:1.0; 1.2; 1.50; 2.0; 2.25,2.75,3.0;3.25; 3.50; 3.75; 4.0 Długości 6mm-30mm w tym:6,8,10,12,15,20,30 Pokrycie hydrofilne balonu TR2 Ciśnienie nominalne- 6 atm RBP-14 atm Długośc shaftu- 146 cm Wymiary shaftu (dla średnic 1,5-2,75mm o dł 10mm): - dystalna 2,3/0.78 F/mm - guidewire port 2.3/0.78 F/mm - proxymalna 1.8/0.60 F/mm System dostarczania typu Rx, W zestawie urządzenie do re-wrappingu. |  |  |  | szt. |  | 300 |  | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | Razem |  |  |  | 0 |  | 0

## Pakiet nr 24
Pakiet nr 24
LP. | Nazwa dostawcy - | Indeks produktu - u zamawiającego | Przedmiot zakupu | Indeks produktu u dostawcy- 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - pełna nazwa handlowa - 120 znaków | Nazwa producenta | Jednostka miary [op., szt.] | Wielkość opakowania | Ilość zamawiana | Cena jednostk.netto [zł] | Cena jednostk.brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
6 |  | 312_02_08 | Cewnik przedłużający - średnice cewnika 5 i 6 F - wymagany rozmiar cewnika prowadzącego większy o maksymalnie 1F. - miękka atraumatyczna końcówka robocza cewnika w całości widoczna w skopii. - długość użytkowa cewnika 150cm, długość przedłużającego segmentu Rx min. 30 cm. - światło wewnętrzne min. 0,056" dla rozmiaru 5F cewnika przedłużającego oraz min. 0,06" dla rozmiaru 6F. Dostępne w opcji z 4 otworami bocznymi i bez otworów bocznych |  |  |  | szt. |  | 100 |  | 0 | 0 |  | 0
7 |  | 312_02_08 | Cewnik balonowy NC Cewnik balonowy wysokociśnieniowy, typu „non-compliant” jednorazowego użytku, do twardych zmian zwężających i doprężeń stentów Wykonany z trwałego i odpornego na uszkodzenia materiału nylonu, nie odkształcającego się po wypełnieniu i zapewniającego stabilną pozycję balonu w trakcie rozprężenia, jednocześnie gwarantując doskonałą trakcyjność w najciaśniejszych zmianach (składanie 3-zakładkowe). Długość użytkowa cewnika minimum 140 cm. Shaft proksymalny nie większy niż 2,0 F, dystalny nie większy niż 2,55 F. Wymagane ciśnienia – NP nie mniej niż 12 atm, RBP minimum 22 atm (dla balonów 2,0 do 4,0), ABP minimum - 28 atm Średnice balonu od 2,0 do 5,0 mm, w zakresie 2,0 do 4,0 mm wymagane średnice nominalne balonów co 0,25 mm, w pozostałym zakresie co 0,5 mm. Długość balonu od minimum 8 do minimum 18 mm, w zakresie od 6 mm do 12 mm wymagane nominalne długości co 2 mm- crossing profile dla balonu 3 mm nie większy niż 0,025”. Posiada dwa wskaźniki wyjście umiejscowione na 90 cm i 100 cm. Cewnik posiada hydrofilne pokrycie balonu, shaftu i końcówki balonu. Długość końcówki od 1,5 do 2,0 mm. Kompatybilność z cewnikiem prowadzącym dla 5 F w zakresie 2,0-4,0 mm, a dla 6 F - 4,5 i 5,0 mm. Axial Balloon Growth, from Nominal to RBP” wynoszącą 3%. |  |  |  | szt. |  | 50 |  | 0 | 0 |  | 0
8 |  | 312_02_08 | Cewnik Balonowy S.C Cewnik balonowy, typu „rapid exchange”, „semi compliant”, jednorazowego użytku do predylatacji i zabezpieczenia bocznych gałęzi. Wykonany z trwałego i odpornego na uszkodzenia materiału Pebex, nie odkształcającego się po wypełnieniu i zapewniającego stabilną pozycję balonu w trakcie rozprężenia. Długość użytkowa cewnika minimum 140 cm. Shaft proksymalny 1,9 F, dystalny 2,55 F (1,0-2,55 mm) 2,7 F (2,5-4,0mm). Wymagane ciśnienia – NP nie więcej niż 6 atm, RBP minimum 14 atm. Średnice cewnika balonowego od 1,0 do 4,0 mm, w całym zakresie wymagane średnice nominalne balonów co 0,25 mm. Długość cewnika balonowego od 10 do 30 mm. Crossing profile dla balonu 3 mm nie większy niż 0,021”, dla balonu 1,5 mm nie większy niż 0,0193” i dla balonu 1,25 mm nie większy niż 0,019”. Profil wejścia dla wszystkich średnic nie większy niż 0,016” Dwa dobrze widoczne w fluoroskopii znaczniki, dla najmniejszych średnic (1,00 mm - 1,75 mm) jeden, pojedynczy marker na środku balonu – Kompatybilność w pełnym zakresie rozmiarów z cewnikiem prowadzącym 5 F. Możliwość wykonania KBT dla cewnika prowadzącego 6F dla dwóch balonów niemniejszych niż 3,0 mm. |  |  |  | szt. |  | 50 |  | 0 | 0 |  | 0
9 |  | 312_02_08 | DEB 30 sztuk cewnik balonowy powlekany paklitakselem, uwalniający lek z powłoki balonu bez udział polimerów. -cewnik balonowy w systemie RX -dawka leku 3µg/mm2 -oferowane średnice balonu od 2,00 do 4,00 mm min. 9 średnic. -oferowane długości od 10 do 38 mm min. 8 długości. -średnica zewnętrzna proksymalna shaftu 1,95F -wartości ciśnień: NP-8 atm, RBP-16 atm, ABP-min 19 atm. -kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 6F we wszystkich średnicach. |  |  |  | szt. |  | 30 |  | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | Razem |  |  |  | 0 |  | 0

## Pakiet nr 25
Pakiet nr 25
LP. | Nazwa dostawcy - | Indeks produktu - u zamawiającego | Przedmiot zakupu | Indeks produktu u dostawcy- 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - pełna nazwa handlowa - 120 znaków | Nazwa producenta | Jednostka miary [op., szt.] | Wielkość opakowania | Ilość zamawiana | Cena jednostk.netto [zł] | Cena jednostk.brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
10 |  | 312_02_08 | Płyty DVD+R 500 sztuk + koperty 500 sztuk |  |  |  | szt. |  | 500 |  | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | Razem |  |  |  | 0 |  | 0

## Pakiet nr 3
Pakiet nr 3
LP. | Nazwa dostawcy - | Indeks produktu - u zamawiającego | Przedmiot zakupu | Indeks produktu u dostawcy- 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - pełna nazwa handlowa - 120 znaków | Nazwa producenta | Jednostka miary [op., szt.] | Wielkość opakowania | Ilość zamawiana | Cena jednostk.netto [zł] | Cena jednostk.brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
11 |  | 312_02_08 | Cewnik balonowy scoring balloon Cewnik nacinająco - pozycjonujący średnica 1.5 – 3.5 mm długości 6 – 15 mm |  |  |  | szt. |  | 50 |  | 0 | 0 |  | 0
12 |  | 312_02_08 | Cewnik balonowy RX semi compliant cewnik balonowy w systemie szybkiej wymiany RX; - typ balonu - semi - compliant; - ciśnienie NP - 6 Atm, RBP - 14 Atm, ABP - 20 Atm; - profil przejścia dla balonu 1,0 mm - 0,0186", 1,25 mm - 0,0190" - średnice balonów od 1,0 do 1,25 mm - długość balonów od 5 do 30 mm (5;8;10;12;15;20;25;30 mm); - profil wejścia - 0,016”; - długość końcówki - 1,5 mm dla balonu o średnicy 1,0-1,25 mm, - dostępna długość użytkowa - 140 cm; - średnica zewnętrzna szaftu proksymalnie – 1,9F; - średnica zewnętrzna szaftu dystalnie - 2,36F(ø1,0-1,25) - ilość zakładek balonu: 2 zakładki (∅ 1,0 mm), 3 zakładki (∅ 1,25mm) - hydrofilna powłoka SilderTM w części dystalnej cewnika; - hydrofobowa powłoka EelTM dla kanału prowadnika; - 1 marker dla średnic 1,0-1,25 mm; |  |  |  | szt. |  | 50 |  | 0 | 0 |  | 0
13 |  | 312_02_08 | Cewnik balonowy RX semi compliant cewnik balonowy w systemie szybkiej wymiany RX; - typ balonu - semi - compliant; - ciśnienie NP - 6 Atm, RBP - 14 Atm, ABP - 20 Atm; - profil przejścia dla balonu 3,0 mm - 0,0210"; - średnice balonów od 1,5 do 4,0 mm (1,5; 1,75; 2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 3,75; 4,0 mm); - długość balonów od 5 do 30 mm (5;8;10;12;15;20;25;30 mm); - profil wejścia - 0,016”; - długość końcówki - 1,5 mm dla balonu o średnicy 1,5-1,75 mm, 2,0 mm dla balonu o średnicy 2,0-3,0 mm, 2,5 mm dla balonu o średnicy 3,25-4,0 mm; - dostępna długość użytkowa - 140 cm; - średnica zewnętrzna szaftu proksymalnie – 1,9F; - średnica zewnętrzna szaftu dystalnie - 2,36F(ø1,5-1,75) /2,55F (ø 2,0-3,0 mm)/2,7F(ø 1,25-4,0 mm) - ilość zakładek balonu: 2 zakładki (∅ 1,5 – 4,0 mm) - hydrofilna powłoka SilderTM w części dystalnej cewnika; - hydrofobowa powłoka EelTM dla kanału prowadnika; - 2 markery platynowo-irydowe na obu krańcach balonu, (1 marker dla średnic 1,5; 1,75 mm) |  |  |  | szt. |  | 50 |  | 0 | 0 |  | 0
14 |  | 312_02_08 | Cewnik balonowy RX non compliant cewnik balonowy w systemie szybkiej wymiany RX; - typ balonu – non compliant; - NP- 12 Atm, - RBP- 22 Atm (ø2,0- 4,0 mm); 20 Atm (ø4,5-5,0 mm), - ABP- 30 Atm; - profil przejścia dla balonu 2,0 mm - 0,0230", 2,75 mm - 0,0240", 3,0 mm - 0,0250", 4,0 mm - 0,0280”, 5,0 mm - 0,0310; - średnice balonów od 2,0 do 5,0 mm (2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 3,75, 4,0, 4,5, 5,0 mm); - długość balonów: od 6 do 30 mm (6, 8, 10, 12, 15, 18, 20, 22, 25, 30 mm); - profil wejścia - 0,016”; - długość końcówki - 2,0 mm dla balonu o średnicy 2,0-3,0mm, 2,5 mm dla balonu o średnicy 3,25-5,0 mm; - dostępna długość użytkowa - 140 cm; - średnica zewnętrzna szaftu proksymalnie - 2,0F; - średnica zewnętrzna szaftu dystalnie - 2,55F (ø2,0- 4,0 mm); 2,6F (ø4,5-5,0 mm) - zakładki balonu: 3 zakładki - hydrofilna powłoka SilderTM od końcówki do sąsiadującego portu prowadnika (zewnętrzna powierzchnia) - hydrofobowa powłoka EelTM kanału dla prowadnika; - 2 markery platynowo-irydowe na obu krańcach balonu; |  |  |  | szt. |  | 50 |  | 0 | 0 |  | 0
15 |  | 312_02_08 | Cewnik balonowy RX semi compliant cewnik balonowy w systemie szybkiej wymiany RX; - typ balonu - semi - compliant; - ciśnienie NP - 10 Atm, RBP - 20 Atm, ABP -28 Atm; - profil przejścia dla balonu 0,75 mm - 0,0184" - średnice balonów od 0,75 do 2,0 mm (0,75, 1,0; 1,25; 1,5; 1,75; 2,0;mm); - długość balonów od 5 do 30 mm (5;8;10;12;15;20;25;30 mm); - profil wejścia - 0,0156”; - długość końcówki - 1,5 mm dla balonu o średnicy 0,75-1,75 mm, 2,0 mm dla balonu o średnicy 2,0 - dostępna długość użytkowa - 140 cm; - średnica zewnętrzna szaftu proksymalnie – 1,9F; (0,75mm-1,5mm), 2,0F(1,75mm-2,0mm) - średnica zewnętrzna szaftu dystalnie - 2,2F (0,75mm-1,0mm)2,2F/2,36F (1,25mm-1,5mm), 2,36F/2,55F (1,75mm-2,0mm), - hydrofilna powłoka SilderTM w części dystalnej cewnika; - hydrofobowa powłoka EelTM dla kanału prowadnika; |  |  |  | szt. |  | 100 |  | 0 | 0 |  | 0
16 |  | 312_02_08 | Cewnik balonowy RX powlekany lekiem Paklitakselem (DEB) cewnik balonowy powlekany lekiem Paklitaksel w postaci mikrokrystalicznej - wielowarstwowa powłoka balonu w nanotechnologii TransferTech - cewnik balonowy w systemie RX; - balon typu – semi - compliant; - dostępne średnice balonu od 1,5 do 4,5 mm - 11 średnic (1,5; 2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 3,75; 4,0; 4,5); - dostępne długości balonów: 10, 15, 20, 25, 30, 40 mm; - profil przejścia dla balonu 2,0 mm - 0,030", 2,75 mm - 0,033", 3,0 mm - 0,034", 4,0 mm - 0,039”; - długość użytkowa - 142 cm; - długość systemu RX – 25 cm; - ciśnienie nominalne - 6 Atm, RBP - 16, Atm, ABP - 20 Atm; - kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5 F we wszystkich rozmiarach; - kompatybilny z prowadnikiem 0,014”; - profil końcówki - 0,016”; - średnica zewnętrzna proksymalnie - 2F; - średnica zewnętrzna dystalnie - 2,6F (  3 mm) - średnica zewnętrzna dystalnie - 2,7F ( > 3mm) - uwalniany lek- Paklitaksel; - dawka leku - 3μg/mm2; - dwa markery Pt/Ir - czas inflacji 30-60 sek |  |  |  | szt. |  | 30 |  | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | Razem |  |  |  | 0 |  | 0

## Kryteria oceny
Kryteria oceny dla postępowania
|  | Nazwa kryterium | Wartość kryterium
PPAFPPCRITERION-63f323d960789282538112 | PPAPPFORPUBLICPROCUREMENT_0001-63f323d950250732137914 | Cena