Ciechanów dnia 06.03.2023 r.

AT - ZP/2501/15/23

Uczestnicy postępowania

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników do koagulologii z dzierżawą analizatora

ogłoszonego w dniu 23.02.2023 r. w BZP, nr ogłoszenia 2023/BZP 00106396 oraz

zamieszczonego na stronie internetowej Szpitala – https://zamowienia.szpitalciechanow.com.pl

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie udziela odpowiedzi na przesłane przez Wykonawców zapytania, dotyczące treści swz:

| Lp. | pytanie | odpowiedź |
| --- | --- | --- |
| 1. | Dotyczy załącznika nr 2a- OPZ KOAGULOLOGIA -wymagane parametry pkt. 7- Czy Zamawiający uzna za równoważne rozwiązanie, gdzie analizator jest wyposażony w dotykowy panel (ekran) LCD z możliwością wprowadzania danych pacjenta i odczytywanie danych pacjenta? | Dopuszczamy takie rozwiązanie |
| 2 | Dotyczy załącznika nr 2a- OPZ KOAGULOLOGIA -wymagane parametry pkt. 16- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na analizator, który przeprowadza kontrolę statystyczną wyników jako X i wykresy Levey- Jenningsa? | Spełnienie warunku w pkt 16 możemy uznać, gdy spełniony zostanie warunek pkt 22,wyniki kontroli jakości z opracowaniem statystycznym będą zapisywane w systemie informatycznym w pliku QC |
| 3 | Dotyczy załącznika nr 2a- OPZ KOAGULOLOGIA -wymagane parametry pkt. 20- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby oferowane parametry były potwierdzone fragmentami w folderach i innych materiałach producenta oraz instrukcji obsługi oferowanego analizatora zgodnie z wykazem (katalogiem) dokumentów przedmiotowych określonych w swz? W przypadku zgody wnioskujemy o poprawienie tego parametru (wymogu). | Wymagamy, aby oferowane parametry były potwierdzone odpowiednimi ulotkami, fragmentami obsługi oferowanego systemu; analizatora, odczynników, materiałów kontrolnych |
| 4 | Dotyczy załącznika nr 2a- OPZ KOAGULOLOGIA -wymagane parametry pkt. 22- Czy Zamawiający wyrazie zgodę na zaoferowanie analizatora z komunikacją dwukierunkową z systemem informatycznym w Szpitalu (INFOMEDICA), a oczekiwane raporty tworzone będą przez dostawcę oprogramowania LIS? | Zgodnie z zapisem pkt 22 |
| 5 | Dotyczy załącznika nr 2a- OPZ KOAGULOLOGIA - WARUNKI GRANICZNE DLA ODCZYNNIKÓW DO KOAGULOLOGII pkt. 6 („drugi”)- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie odczynników do oznaczania D-Dimerów gdzie współczynniki zmienności są następujące: Osocze spulowane prawidłowe 200 ng/ml FEU – 7,8% Osocze spulowane o niskim stężeniu 800 ng/ml FEU – 3,4%? | Należy dostarczyć kopie walidacji dla stężenia D-dimer 500ng/mlFEU.PTnormalny i PT patologiczny,ApTT noprmawny i ApTT patologiczny |
| 6 | Dotyczy załącznika nr 2a- OPZ KOAGULOLOGIA - WARUNKI GRANICZNE DLA ODCZYNNIKÓW DO KOAGULOLOGII pkt. 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie odczynników gdzie negatywna wartość predykcyjna (NPV) dla D-Dimerów (poziom 500 ng/ml) wynosi 99,5%? | Zamawiający doprecyzowuje zapis pkt7:negatywna wartość predykcyjna dla d-dimer 500ng/ml FEU{wykluczenie zylnej choroby zakrzepowo-zatorowej 100%+/-0,5% |
| 7 | Dotyczy załącznika nr 2a- OPZ KOAGULOLOGIA -Wymagane parametry zestawu komputerowego z monitorem: Czy Zamawiający może doprecyzować wymaganie w zakresie roku produkcji oczekiwanego zestawu komputerowego zawartego w OPZ z „rok produkcji 2021” na „rok produkcji min. 2021” ? | Dopuszczamy urządzenia komputerowe , których rok produkcji jest nie starszy niż 2021. |
| 8 | Dotyczy załącznika nr 2a- OPZ KOAGULOLOGIA -Wymagane parametry zestawu komputerowego z monitorem: „Zasilacz o mocy min.350W” Czy zamawiający dopuszcza użycie zasilacza o mniejszej mocy jako rekomendowanego przez producenta w gotowych zestawach. Komputery spełniające wymagania postawione przez zamawiającego posiadają rekomendowane zasilacze o mocy 180 W jako wystarczające do zasilania takiego komputera. W związku z tym prosimy o zmianę zapisu „Zasilacz o mocy min.180W” | Dopuszczamy takie rozwiązanie |
| 9 | Dotyczy załącznika nr 2a- OPZ KOAGULOLOGIA -Wymagane parametry zestawu komputerowego z monitorem: –Chipset B460 jest dedykowany do procesorów Intel 10 generacji. Obecnie na rynku jest już dostępna generacja dwunasta. Czy zamawiający dopuszcza stosowanie innych chipsetów Intel obsługujących nowe generacje procesorów? | Dopuszczamy takie rozwiązanie |
| 10 | Wnioskujemy o dodanie n/w zapisu do umowy celem doprecyzowania warunków świadczeń serwisowych dla personelu zajmującego się jego obsługą: W celu wykonania usług serwisowych analizatora/ów personel Wykonawcy uzyska nieograniczony dostęp do analizatora/ów stanowiących przedmiot dzierżawy w uzgodnionych wcześniej przez Strony terminach. Zamawiający zapewni, że analizator/y jak również pomieszczenia, w których analizator/y jest zainstalowany nie będą zanieczyszczone krwią, innymi płynami ustrojowymi ani jakimikolwiek substancjami zanieczyszczającymi, aktywnymi biologicznie lub chemicznie. Uchybienie powyższemu obowiązkowi uprawnia Wykonawcę do odmowy wykonania usług serwisowych.” | Nie zmieniamy zapisu w projekcie umowy. |

Podpisał Dyrektor SSzW w Ciechanowie:

Andrzej Juliusz Kamasa