***Załącznik nr 2a – formularz ofertowy techniczny***

*Dotyczy: postępowania na Zakup wyposażenia dla Oddziału Zakaźnego oraz Psychiatrycznego do zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku Oddziału Zakaźnego w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie" – znak ZP/2501/26/23*

***Numer pozycji/części: P.41.***

**ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH)**

Przedmiot przetargu: **ŁÓŻKO DLA PACJENTÓW w tym 2 sztuki z regulacją wysokości – szt. 40**

Producent/Firma: ……………………………………………………………………………………………………………….……………………

Urządzenie nazwa typ: ................................................... Rok produkcji: ..............................

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Parametry, właściwości, funkcje i inne wymagania wobec urządzenia** | **Wymóg /wartość graniczna** | **Wymagany opis**  **spełnienia wymogu** |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji nie starszy niż 2022 | Tak |  |
|  | **Łóżko dla pacjentów – szt.38** | Tak |  |
|  | Szczyty łóżka z profilu stalowego, lakierowanego proszkowo z wypełnieniem z płyty HPL, montowane na stałe | Tak |  |
|  | Leże 2 segmentowe. Segmenty leża wypełnione siatką metalową pokrytą lakierem proszkowym, montowaną na stałe | Tak |  |
|  | Leże wyposażone w 6 uchwytów stabilizujących materac, zapobiegające przesuwaniu się materaca po leżu. | Tak |  |
|  | Cztery koła jezdne o średnicy 125mm, wszystkie z blokadą jazdy. | Tak |  |
|  | Regulacja kąta nachylenia segmentu pleców w zakresie 0 – 70o. Regulacja wspomagana sprężyną gazową, dźwignie zwalniające blokadę zlokalizowane po obu stronach segmentu pleców. Dźwignie zwalniające w postaci dwóch uchwytów stabilizujących materac. | Tak |  |
|  | Szerokość całkowita 935mm (+/-50mm) | Tak |  |
|  | Długość całkowita: 2300 mm(+/- 50 mm) | Tak |  |
|  | Wymiary leża 2000 mm x 860mm (+/-10mm) | Tak |  |
|  | Wysokość leża, mierzona od podłogi do powierzchni leża, bez materaca 500 mm | Tak |  |
|  | Konstrukcja łóżka wykonana z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym w kolorze białym. Nogi łóżka wzmocnione poprzeczką | Tak |  |
|  | Łóżko zaopatrzone w 4 krążki odbojowe zlokalizowane w narożnikach | Tak |  |
|  | Tuleje do montowania wysięgnika ręki lub kroplówki, 2szt od strony głowy oraz 2 od strony nóg. | Tak |  |
|  | Bezpieczne obciążenie robocze min. 250 kg | Tak |  |
|  | Wyposażenie łóżka:  - materac w pokrowcu paroprzepuszczalnym, nieprzepuszczającym wody. Pokrowiec odpinany 180°. Zamek zabezpieczony przed wnikaniem płynów. Wysokość materaca 140mm. Materac posiadający nacięcia w okolicy uda dla lepszej dystrybucji ciężaru pacjenta. Łączenie pokrowca zszywane. | Tak |  |
|  | **Łóżko dla pacjentów z regulacją wysokości – szt.2** | Tak |  |
|  | Konstrukcja łóżka wykonana z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym, kształtownik o wymiarach 4x4 cm | Tak |  |
|  | Szczyty łóżka z profilu stalowego, lakierowanego proszkowo z wypełnieniem z płyty HPL, montowane na stałe | Tak |  |
|  | Szerokość całkowita:1030mm+/- 10mm | Tak |  |
|  | Długość całkowita: 2110mm+/-20mm | Tak |  |
|  | Wymiary leża 2000x900mm+/- 10mm | Tak |  |
|  | Leże łóżka dwusegmentowe | Tak |  |
|  | Segmenty leża wypełnione siatką metalową pokrytą lakierem proszkowym siatki o oczkach 100x50 mm .Ramki segmentów leża wykonane z rury stalowej okrągłej | Tak |  |
|  | Siatka w leżu montowana na stałe | Tak |  |
|  | Regulacja wysokości dokonywana za pomocą nożnej pompy hydraulicznej, pedały dostępne z dwóch stron łóżka.  Pedały wyposażone z antypoślizgowa gumową nakładkę | Tak |  |
|  | Regulacja wysokości w zakresie 405 – 805 mm +/- 5 mm | Tak |  |
|  | Płynna ręczna regulacja oparcia pleców za pomocą sprężyny gazowej w zakresie do 70° +/- 5°.  Dźwignia do regulacji umieszczona pod ramą leża w miejscu dostępnym dla personelu i pacjenta | Tak |  |
|  | Ręczna regulacja segmentu nóg za pomocą mechanizmu zapadkowego w zakresie do 16° | Tak |  |
|  | Łóżko wyposażone w 4 koła na łożyskach tocznych o średnicy min 125 mm z w tym 2 koła z indywidualna blokada jazdy i obrotu | Tak |  |
|  | Malowane ramy szczytów łóżka | Tak |  |
|  | Łóżko zaopatrzone w krążki odbojowe o średnicy 60mm | Tak |  |
|  | Możliwość montażu na ramie łóżka wieszaka kroplówki, uchwytu ręki, wieszaków na kaczkę i basen, poręczy bocznych | Tak |  |
|  | Wyposażenie łóżka:  - materac w pokrowcu paroprzepuszczalnym, nie przepuszczającym wody. Pokrowiec odpinany 180°. Zamek zabezpieczony przed wnikaniem płynów. Wysokość materaca 140mm. Materac posiadający nacięcia w okolicy uda dla lepszej dystrybucji ciężaru pacjenta. Łączenie pokrowca zszywane.  - poręcze boczne metalowe ,demontowalne, wykonane z profili okrągłych o średnicy 25 mm, pokryte lakierem proszkowym, mocowane w specjalnych tulejach, składane wzdłuż ramy leża, o wysokości min 36 cm i długości min 1540mm, zgodne z norma EN 60601-2-52  Składanie barierek bocznych odbywa się poprzez odciągnięcie zwalniacza, a rozkładanie odbywa się poprzez podniesienie barierki i samoczynne zabezpieczenie jej przed nieświadomym złożeniem. | Tak |  |
| **Inne wymagania** | | | |
|  | Certyfikaty dopuszczenia do stosowania w medycynie: polskie oraz międzynarodowe | Tak |  |
|  | Montaż, uruchomienie i szkolenie obsługi w cenie urządzenia. | Tak |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski z dostępem do oryginalnych części zamiennych od producenta | Tak |  |
| **Warunki gwarancji i serwisu** | | | |
|  | Okres gwarancji min.24 miesiące. | Tak |  |
|  | Maksymalnie 3 naprawy gwarancyjne tego samego elementu lub podzespołu - konieczność wykonania kolejnej naprawy uprawnia do wymiany elementu lub podzespołu na nowy. | Tak |  |
|  | Zapewniony serwis pogwarancyjny | Tak |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych minimum 10 lat | Tak |  |

|  |
| --- |
| Data; kwalifikowany podpis elektroniczny |
|  |