***Załącznik nr 2a – formularz ofertowy techniczny***

*Dotyczy: postępowania na Zakup wyposażenia dla Oddziału Zakaźnego oraz Psychiatrycznego do zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku Oddziału Zakaźnego w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie" – znak ZP/2501/26/23*

***Numer pozycji/części: P.27.***

**ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH)**

Przedmiot przetargu: **Urządzenie do biodekontaminacji (fumigator)– szt. 6**

Producent/Firma: ……………………………………………………………………………………………………………….……………………

Urządzenie nazwa typ: ................................................... Rok produkcji: ..............................

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Parametry, właściwości, funkcje i inne wymagania wobec urządzenia** | **Wymóg /wartość graniczna** | **Wymagany opis**  **spełnienia wymogu** |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2023 | Tak |  |
|  | Przenośne urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń metodą zamgławiania | Tak |  |
|  | Możliwość dezynfekcji pomieszczeń wraz ze sprzętem elektronicznym – potwierdzone przez producenta | Tak |  |
|  | Zasilanie elektryczne 230 V/50 Hz | Tak |  |
|  | Dezynfekcja pomieszczeń o wielkości od 10 do 1000 m3 w zależności od wybranej procedury dezynfekcji | Tak |  |
|  | Waga urządzenia: max. 7 kg | Tak |  |
|  | Obudowa urządzenia wykonana z tworzywa sztucznego | Tak |  |
|  | Stosowany środek dezynfekcyjny oparty na 6 % i 12 % nadtlenku wodoru + kationy srebra oraz 7,9% nadtlenek wodoru + kwas askorbinowy | Tak |  |
|  | Środek dezynfekcyjny gotowy do użycia w 1l butelkach | Tak |  |
|  | Urządzenie rozpraszające środek w postaci mikrokropelek o wielkości do 5 µm | Tak |  |
|  | Środek nietoksyczny, niekorozyjny, biodegradowalny w 99,9% | Tak |  |
|  | Urządzenie z turbiną o prędkości obrotowej 22000 RPM | Tak |  |
|  | Szybkość wyrzutu środka przy dyszy: 80m/s | Tak |  |
|  | Urządzenie wyposażone w rączkę ułatwiającą przenoszenie | Tak |  |
|  | Urządzenie automatycznie wyłączające się po etapie dyfuzji środka | Tak |  |
|  | Dedykowane preparaty przebadane z oferowanym urządzeniem zgodnie z normą EN 17-272, w celu potwierdzenia wymaganego działanie w zakresie: bakterii, wirusów, grzybów, spor w dawce max. 5ml/m3 (dołączyć badania) na poziomie wymaganym dla obszaru medycznego. | Tak |  |
|  | Zgodnie z polskim prawem środki dezynfekcyjne przeznaczone do urządzenia posiadające pozwolenie na obrót produktem biobójczym wydane przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz dopuszczenie do stosowania w obszarze medycznym/obszarze klinicznym. | Tak |  |
|  | Możliwość kontroli procesu testami chemicznymi | Tak |  |
|  | Złącze USB do komunikacji z komputerem | Tak |  |
|  | Dotykowy panel z diodami LED umożliwiający wybór kubatury dezynfekowanego pomieszczenia | Tak |  |
|  | Na wyposażeniu pilot zdalnego sterowania | Tak |  |
|  | Zapis do pliku daty i czasu rozpoczęcia oraz zakończenia dezynfekcji, wielkości pomieszczenia i ilości zużytego środka | Tak |  |
|  | Zewnętrzne oprogramowanie do zainstalowanie na komputerze klasy PC służące do komunikacji urządzenia z komputerem w celu zarzadzania danymi z przeprowadzonych procesów dezynfekcji z możliwością opisu i zapisania w pamięci urządzenia takich parametrów jak dane operatora, nazwa dezynfekowanego pomieszczenia, nazwa preparatu i sporządzenia ewentualnych notatek | Tak |  |
|  | Możliwość podłączenia do urządzenia elastycznego węża zakończonego dyszą do dezynfekcji klimatyzacji/przewodów wentylacyjnych, miejsc trudnodostępnych | Tak |  |
| **Inne wymagania** | | | |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej. | Tak |  |
|  | Certyfikat CE | Tak |  |
|  | Montaż, uruchomienie i szkolenie obsługi w cenie urządzenia. | Tak |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski z dostępem do oryginalnych części zamiennych od producenta | Tak |  |
|  | Paszport techniczny | Tak |  |
| **Warunki gwarancji i serwisu** | | | |
|  | Okres gwarancji min.24 miesiące. | Tak |  |
|  | Maksymalnie 3 naprawy gwarancyjne tego samego elementu lub podzespołu - konieczność wykonania kolejnej naprawy uprawnia do wymiany elementu lub podzespołu na nowy. | Tak |  |
|  | Zapewniony serwis pogwarancyjny | Tak |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych minimum 10 lat | Tak |  |

|  |
| --- |
| Data; kwalifikowany podpis elektroniczny |
|  |