***Załącznik nr 2a – formularz ofertowy techniczny***

*Dotyczy: postępowania na Zakup wyposażenia dla Oddziału Zakaźnego oraz Psychiatrycznego do zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku Oddziału Zakaźnego w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie" – znak ZP/2501/26/23*

***Numer pozycji/części: P.28.***

**ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH)**

Przedmiot przetargu: **Wideolaryngoskop – szt. 3**

Producent/Firma: ……………………………………………………………………………………………………………….……………………

Urządzenie nazwa typ: ................................................... Rok produkcji: ..............................

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Parametry, właściwości, funkcje i inne wymagania wobec urządzenia** | **Wymóg /wartość graniczna** | **Wymagany opis**  **spełnienia wymogu** |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2023 | Tak |  |
|  | Videolaryngoskop przeznaczony do szybkiej i pewnej intubacji. | Tak |  |
|  | Konstrukcja modułowa, zapewniająca łatwiejsze przetwarzanie higieniczne;  - moduł głowicy (nadaje się do dezynfekcji) z ramką wyświetlacza wykonane z anodowanego aluminium  - moduł rękojeści (nadaje się do dezynfekcji i sterylizacji) z ramieniem kamery, wykonane ze stali nierdzewnej | Tak |  |
|  | Gładka powierzchnia urządzenia, bez zagłębień i wcięć, w których mógłby gromadzić się ciężki do usunięcia brud. | Tak |  |
|  | Urządzenie wyposażone w obrotowy, kolorowy wyświetlacz TFT LCD, o przekątnej 3,2 cala, rozdzielczości 480x800 piks. , o min. wymiarach powierzchni aktywnej 41x69mm, wykonany w technologii wyświetlania transflektywnego, która gwarantuje prawdziwe kolory i realistyczne obrazowanie nawet w jasnym świetle otoczenia.  Wyświetlacz pokryty wytrzymałym szkłem. | Tak |  |
|  | Urządzenie wyposażone w kamerę CMOS o rozdzielczości 480x640 piks., polu widzenia nie mniejszym niż 70˚, z zewnętrznym bezcieniowym oświetleniem LED (pierścień czterech diód), o temperaturze koloru min. 5300K i jasności min. 900 lx (przy stosowaniu łyżki Mac3) | Tak |  |
|  | Urządzenie zasilane z wbudowanej baterii akumulatorowej, wykonanej w technologii Li-Ion, zapewniającej nieprzerwaną pracę przez min. 4 godz., co odpowiada ok. 50 cyklom intubacyjnym trwającym 5 min. | Tak |  |
|  | Czas do pełnego naładowania, w pełni rozładowanej baterii - maks. 3 godz. | Tak |  |
|  | Dedykowaną ładowarka, pełniąca jednocześnie funkcję podstawki/wieszaka (po zamocowaniu do ściany) dla oferowanego urządzenia.. | Tak |  |
|  | Dedykowane łyżki videolaryngoskopowe, jednorazowe w rozmiarze ( do każdego urządzenia):  - Mac3 – 50szt.  - Mac4 - 50 szt. | Tak |  |
| **Inne wymagania** | | | |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej. | Tak |  |
|  | Certyfikaty dopuszczenia do stosowania w medycynie: polskie oraz międzynarodowe | Tak |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski z dostępem do oryginalnych części zamiennych od producenta | Tak |  |
|  | Paszport techniczny | Tak |  |
| **Warunki gwarancji i serwisu** | | | |
|  | Okres gwarancji min.36 miesięcy | Tak |  |
|  | Maksymalnie 3 naprawy gwarancyjne tego samego elementu lub podzespołu - konieczność wykonania kolejnej naprawy uprawnia do wymiany elementu lub podzespołu na nowy. | Tak |  |
|  | Zapewniony serwis pogwarancyjny | Tak |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych minimum 10 lat | Tak |  |

|  |
| --- |
| Data; kwalifikowany podpis elektroniczny |
|  |