***Załącznik nr 2a – formularz ofertowy techniczny***

*Dotyczy: postępowania na Zakup wyposażenia dla Oddziału Zakaźnego oraz Psychiatrycznego do zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku Oddziału Zakaźnego w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie" – znak ZP/2501/26/23*

***Numer pozycji/części: P.23.***

**ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH)**

Przedmiot przetargu: **Ssak próżniowy z wkładami jednorazowymi – szt. 10**

Producent/Firma: ……………………………………………………………………………………………………………….……………………

Urządzenie nazwa typ: ................................................... Rok produkcji: ..............................

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Parametry, właściwości, funkcje i inne wymagania wobec urządzenia** | **Wymóg /wartość graniczna** | **Wymagany opis spełnienia wymogu** |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2023 | TAK |  |
|  | Regulator próżni, wersja jezdna, podstawa na 5 kołach, w tym 2 z blokadą | TAK |  |
|  | Zakres regulacji 0 – 950 mbar | TAK |  |
|  | Stopień siły ssania 115 l/min +/- 5 l/min do – 950 mbar | TAK |  |
|  | System regulacji ssania za pomocą membrany stabilizującej | TAK |  |
|  | System precyzyjnego ustawienia siły ssania | TAK |  |
|  | Wakuometr w obudowie zabezpieczającej przed zniszczeniem wykonanej z tworzywa. | TAK |  |
|  | System szybkiego odcinania siły ssania | TAK |  |
|  | Możliwość zawieszenia od 1 do 4 pojemników | TAK |  |
|  | Zbiornik 2l do wkładów jednorazowych typu Serres- 1 szt. | TAK |  |
|  | Dodatkowo dwa zbiorniki 2l ( zapas dla wszystkich oferowanych ssaków) | TAK |  |
|  | Wąż zbrojony o długości 3 m zakończony wtykiem AGA | TAK |  |
|  | Możliwość przeniesienia i zamocowania wszystkich niezbędnych elementów ssaka na szynie aparaturowej ściennej. | TAK |  |
|  | Montaż, uruchomienie i szkolenie obsługi w cenie urządzenia | TAK |  |
|  | Paszport techniczny | TAK |  |
|  | Certyfikaty dopuszczenia do stosowania w medycynie: polskie oraz międzynarodowe | TAK |  |
| **Warunki gwarancji i serwisu** | | | |
| 1. | Okres gwarancji na wszystkie elementy min. 24 miesiące | TAK |  |
| 2. | Maksymalnie 3 naprawy gwarancyjne tego samego elementu lub podzespołu - konieczność wykonania kolejnej naprawy uprawnia do wymiany elementu lub podzespołu na nowy. | TAK |  |
| 3. | Zapewniony serwis pogwarancyjny | TAK |  |
| 4. | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych minimum 10 lat | TAK |  |

|  |
| --- |
| Data; kwalifikowany podpis elektroniczny |
|  |