Załącznik nr 2a – OPZ dotyczący glukometrów i pasków

dotyczy: ZP/2505/46/2023 (pakiet nr 1)

.

Zamawiający wymaga  aby:

- zaoferowane paski testowe nie wymagały kodowania za pomocą tzw. kluczy kodujących, chipów oraz ręcznego ustawiania kodu za pomocą przycisku (nawet jeśli można zakodować glukometr na jeden kod) ani też nie wymagały od użytkownika żadnych czynności sprawdzających typu: „należy upewnić się, że numer autokodu pojawiający się na wyświetlaczu glukometru odpowiada numerowi autokodu nadrukowanego na fiolce aktualnie używanych pasków testowych. Badanie można rozpocząć po upewnieniu się, że numeru autokodu są identyczne”

- zaoferowane paski testowe oparte na enzymie: dehydrogenaza glukozy (GDH-FAD) wyposażone były w kapilarę samozasysającą krew umieszczoną na szczycie (czubku) paska testowego co ogranicza kontakt krwi z aparatem i nie wpływa na zanieczyszczenie aparatu, a  co za tym idzie nie wpływa na wiarygodność wyników jak również na higienę i bezpieczeństwo pracy personelu

- zaoferowane paski testowe na dzień otwarcia ofert znajdowały się na liście produktów refundowanych co potwierdza: Obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych

Zamawiający wymaga aby:

- glukometr posiadał przycisk do automatycznego wyrzutu paska testowego co zwiększa bezpieczeństwo epidemiologiczne personelu szpitalnego umożliwiając bezdotykowe usuniecie paska z krwią tuż po badaniu

- glukometr posiadał duży ekran z podświetlanymi cyframi oraz podświetlaną szczeliną co gwarantuje czytelność wyniku oraz ułatwia umieszczenie paska testowego (zwłaszcza o zmroku)

- glukometr umożliwiał prezentację wyników zarówno w jednostkach mg/dl jak i zamiennie mmol/l