## pakiet 1
pakiet 1
LP. | Nazwa dostawcy - 15 znaków | Indeks produktu | Przedmiot zakupu - opis | Indeks produktu u dostawcy- 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - pełna nazwa handlowa - 120 znaków | Nazwa producenta | Jednostka miary [op., szt.] | Wielkość opakowania | Ilość zamawiana | Cena jednostk.netto [zł] | Cena jednostk.brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 |  | 312_02_08 | Oplatany szew polimerowy w rozmiarze #2, 1 niebieski i 1 czarno-biały o dwurodzajowej strukturze: polietylenowych włóknach wewnętrznych oraz plecionych poliestrowych włóknach zewnętrznych. Wytrzymałość na zrywanie >7N. |  |  |  | szt. |  | 4 |  | 0 | 0 |  | 0
2 |  | 312_02_08 | Mocna nić niewchłanialna o grubości #1, o dwurdzeniowej strukturze, polietylenowych włóknach wewnętrznych i plecionych poliestrowych włóknach zewnętrznych. Długość nici 97 cm. |  |  |  | szt. |  | 4 |  | 0 | 0 |  | 0
3 |  | 312_02_08 | Nić chirurgiczna do zabiegów ortopedycznych o długości 97 cm, +/- 0,5 cm, niewchłanialna wzmacniana włóknami poliamidowymi. Nić w kolorze niebieskim. Grubość USP2 z igłą o długości 26,5 mm +/- 0,5 mm. Wytrzymałość na zrywanie >7N. |  |  |  | szt. |  | 10 |  | 0 | 0 |  | 0
4 |  | 312_02_08 | Taśma chirurgiczna wykonana z ultra mocnego materiału szewnego w kolorze biało-niebieskim, grubości min #2 niewchłanialna o min. szerokości 2 mm. Przeznaczona do augmentacji i szycia stożka rotatorów, niestabilności stawów barkowo-obojczykowych i stawów skokowych. Taśma zakończona typową nicą chirurgiczną umożliwiającą wykorzystanie jej wraz z kotwicami bezwęzłowymi. Długość robocza taśmy 18 cm. |  |  |  | szt. |  | 15 |  | 0 | 0 |  | 0
5 |  | 312_02_08 | Taśma chirurgiczna wykonana z ultra mocnego materiału szewnego w kolorze biało-czarnym, grubości min #2, niewchłanialna o min. szerokości 2 mm. Przeznaczona do augmentacji i szycia stożka rotatorów, niestabilności stawów barkowo-obojczykowych i stawów skokowych. Taśma zakończona typową nicą chirurgiczną umożliwiającą wykorzystanie jej wraz z kotwicami bezwęzłowymi. Długość robocza taśmy 18 cm. |  |  |  | szt. |  | 15 |  | 0 | 0 |  | 0
6 |  | 312_02_08 | Igły z nicią dedykowane do szycia łąkotki metodą inside out. Stalowe igły połączone na stałe z nicią 2-0 o dwurdzeniowej strukturze polietylenowych włókien wewnętrznych oraz plecionych poliestrowych włóknach zewnętrznych i długości 97cm. Igły dostępne w dwóch długościach. Pakowane po 10 lub pojedynczo, sterylne |  |  |  | szt. |  | 5 |  | 0 | 0 |  | 0
7 |  | 312_02_08 | System szycia łąkotek all – inside. Implant o wysokiej wytrzymałości na wyrwanie min 70 N. System zbudowany z dwóch miękkich implantów wykonanych z nici połączonych ze sobą nierozpuszczalną nicią # 2-0 wykonanej z rdzenia z poliestru oplecionego UHMWPE - polietylenem o ultra wysokiej masie cząsteczkowej . Zastosowanie implantów miękkich pozwala na idealne dopasowanie się do warunków powierzchni tkanki przez co uzyskujemy solidne i pewne mocowanie. Wstępnie zawiązany przesuwny węzeł w osłonie szwu implantu eliminuje konieczność artroskopowego wiązania węzła. Konstrukcja implantu umożliwia kolejne dociągnięcie 2 pojedynczych szwów materacowych. Igły z implantami znajdują się w jednym ergonomicznym narzędziu umożliwiającym wprowadzanie implantu jedną ręką, przy każdej rotacji. Umieszczone w rękojeści pokrętło do implantacji umożliwia jednoręczne i powtarzalne dostarczanie implantów w różnych orientacjach narzędzia. Zrzucenie implantu i przeładowanie potwierdzone sygnałem dźwiękowym. Implant wyposażony jest w zintegrowany ogranicznik głębokości 10–18 mm (zwiększane co 2 mm), dostępny jest w czterech różnych opcjach: wygięcie w górę 12 i 24 stopnie, w dół 12 stopni i w wersji prostej. System umożliwia założenie implantów bez wyciągania rękojeści z kolana. |  |  |  | szt. |  | 50 |  | 0 | 0 |  | 0
8 |  | 312_02_08 | Drut nitynolowy do śruby interferencyjnej o średnicy 1,1mm. Wycechowane oznaczenia na drucie w długościach 25mm oraz 30mm. Pakowany sterylnie |  |  |  | szt. |  | 2 |  | 0 | 0 |  | 0
9 |  | 312_02_08 | Drut wiercący piszczelowy o średnicy 2,4 mm i długości 311 mm. Pakowany pojedynczo, sterylny |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
10 |  | 312_02_08 | Drut wiercący z oczkiem do przeciągania nitek, o średnicy 2.4 mm i długości 435 mm. Pakowany pojedynczo, sterylny |  |  |  | szt. |  | 8 |  | 0 | 0 |  | 0
11 |  | 312_02_08 | Drut wiercący z miarką co 5 mm, zakończony ostrym grotem wiercącym pod płytkę udową. Dostępny z otwartym końcem lub zamkniętym oczkiem do przeciągania nitek Średnica kanału - 4 mm. Sterylny |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
12 |  | 312_02_08 | System do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego i tylnego oparty mocowaniu korówkowym. Płytka z 2 otworami wykonana ze stopu tytanu o kształcie prostokąta z zaokrąglonymi bokami o długości 12mm szerokości 3,5mm na stałe połączona z pętlą z nici plecionej niewchłanianej #2 wykonanej z rdzenia z poliestru oplecionego UHMWPE - polietylenem o ultra wysokiej masie cząsteczkowej. Pętla samozaciskowa z 4 mechanizmami blokującymi o długości 60mm umożliwiająca zawieszenie przeszczepu w kanale udowym bądź piszczelowym. Pętlą do podciągnięcia przeszczepu z możliwością zmniejszania swojej długości do 14mm za pomocą wolnych końców nici wychodzących z górnej części implantu. Zmniejszenie długości pętli powoduje wciągnięcie przeszczepu do kanału kostnego. Dociąganie pętli od strony zewnętrznej stawu. Płytka implantu dodatkowo zaopatrzona w nici #5 w kolorze niebieskim do przeciągnięcia implantu na zewnętrzną korówkę. Implant w wersji sterylnej zapakowany pojedynczo. |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
13 |  | 312_02_08 | System do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego i tylnego oparty mocowaniu korówkowym. Płytka z 3 otworami wykonana ze stopu tytanu o kształcie prostokąta z zaokrąglonymi bokami o długości 12mm szerokości 3,5mm na stałe połączona z pętlą z nici plecionej niewchłanianej #2 wykonanej z rdzenia z poliestru oplecionego UHMWPE - polietylenem o ultra wysokiej masie cząsteczkowej. Pętla samozaciskowa z 4 mechanizmami blokującymi o długości 60mm umożliwiająca zawieszenie przeszczepu w kanale udowym bądź piszczelowym. Pętlą do podciągnięcia przeszczepu z możliwością zmniejszania swojej długości do 14mm za pomocą wolnych końców nici wychodzących z górnej części implantu. Zmniejszenie długości pętli powoduje wciągnięcie przeszczepu do kanału kostnego. Dociąganie pętli od strony zewnętrznej stawu. Płytka implantu dodatkowo zaopatrzona w nici #5 w kolorze niebieskim do przeciągnięcia implantu na zewnętrzną korówkę oraz nić #2 w kolorze biało czarnym do obrócenia płytki poza kanałem. Implant w wersji sterylnej zapakowany pojedynczo. |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
14 |  | 312_02_08 | Śruba interferencyjna tytanowa w pełni gwintowana. Implant pakowany pojedynczo, sterylny. Zalecany drut nitynolowy o średnicy 2mm. Wymiary: długość 20 mm o średnicach 7-10 mm (skok co 1 mm), długość 25 mm o średnicach 7-10 mm (skok co 1 mm), długość 30 mm o średnicach 7-10 mm (skok co 1 mm). |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
15 |  | 312_02_08 | Śruba interferencyjna tytanowa z miękkim gwintem. Gniazdo typu hex 3.5 mm. Produkt pakowany pojedynczo, sterylny. Do wprowadzania śruby zalecany jest drut nitynolowy 2 mm. Wymiary: długość 25 mm o średnicach 7 mm - 10 mm (skok co 1 mm), długość 30 mm o średnicach 7 mm - 10 mm (skok co 1 mm), długość 35 mm o średnicach 7 mm - 10 mm (skok co 1 mm), |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
16 |  | 312_02_08 | Śruba interferencyjna biokompozytowa do rekonstrukcji więzadła przedniego ACL i tylnego PCL. Implant zbudowany w 30 % z dwufazowego fosforanu wapnia (BCP) i w 70% z PLDLA. Śruba o konikalnym kształcie, posiada miękki gwint o dużym skoku na całej długości ułatwiający wprowadzanie. Proces połączenia dwóch materiałów wzmacnia parametry implantu a mikro pory oraz otwory wzdłuż osi implantu ułatwia przebudowę i przerost kością. Udowodniona min. 98% przebudowa w kość. W celu łatwiejszego i precyzyjniejszego wprowadzania gniazdo śruby stożkowe sześcioramienne. Implant w wersji sterylnej pakowany pojedynczo. Wymiary: Długość 20 mm o średnicach 6-10 mm (skok co 1 mm), wyposażone w osłonkę ułatwiającą wprowadzenie w kanał. Długość 30 mm o średnicach 7-12 mm (skok co 1 mm). |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
17 |  | 312_02_08 | Śruba interferencyjna do rekonstrukcji więzadła przedniego ACL i tylnego PCL. Implant zbudowany z niewchłanialnego materiału typu PEEK. Śruba o konikalnym kształcie ułatwiającym wprowadzenie z miękkim gwintem na całej długości. W celu łatwiejszego i precyzyjniejszego wprowadzania gniazdo śruby stożkowe sześcioramienne Implant w wersji sterylnej pakowany pojedynczo. Wymiary: Długość 20 mm o średnicach 6-10 mm (skok co 1 mm), wyposażone w osłonkę ułatwiającą wprowadzenie w kanał. Długość 30 mm o średnicach 7-12 mm (skok co 1 mm). |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
18 |  | 312_02_08 | Implant bezwęzłowy w wersji biokompozytowej oraz PEEK do stabilizacji tkanki w kości, implant kaniulowany, wbijany dostępny w średnicy 2,9 mm x 15,5mm z PEEKowym początkiem do mocowania przeszczepu. Założony na jednorazowy prowadnik ze znacznikiem pozwalającymi na pełną kontrolę i ocenę prawidłowego założenia implantu. Implant umożliwia śródoperacyjną możliwość kontroli napięcia tkanki. |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
19 |  | 312_02_08 | Implant bezwęzłowy w wersji biokompozytowej oraz PEEK do stabilizacji tkanki w kości, implant kaniulowany, wbijany dostępny w średnicy 4,5 mm x 24mm z PEEKowym początkiem do mocowania przeszczepu. Założony na jednorazowy prowadnik ze znacznikiem pozwalającymi na pełną kontrolę i ocenę prawidłowego założenia implantu. Implant umożliwia śródoperacyjną możliwość kontroli napięcia tkanki. |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
20 |  | 312_02_08 | Implant bezwęzłowy w wersji biokompozytowej oraz PEEK do stabilizacji tkanki w kości, implant kaniulowany, wbijany dostępny w średnicy 3,5 mm x 19,5mm z PEEKowym początkiem do mocowania przeszczepu. Założony na jednorazowy prowadnik ze znacznikiem pozwalającymi na pełną kontrolę i ocenę prawidłowego założenia implantu. Implant umożliwia śródoperacyjną możliwość kontroli napięcia tkanki. |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
21 |  | 312_02_08 | Implant niewchłanialny tytanowy. Wkręt z szerokim rdzeniem, gwintowany na całej długości o średnicy 5,5mm i długości 16,3mm. Wkręt z dwoma nićmi niewchłanialnymi o grubości USP2, w różnych kolorach, o dwurdzeniowej strukturze, polietylenowych włóknach wewnętrznych i plecionych poliestrowych włóknach zewnętrznych. Zestaw wkręt z nićmi na podajniku. Podajnik ze znacznikami oznaczającymi optymalną głębokość zakotwiczenia implantu. Separacja podajnika od wkrętu samoistna po zwolnieniu nici. Sterylny. |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
22 |  | 312_02_08 | Implant niewchłanialny tytanowy. Wkręt z szerokim rdzeniem, gwintowany na całej długości o średnicy 4,5 mm i długości 14 mm. Wkręt z dwoma nićmi niewchłanialnymi o grubości USP2, w różnych kolorach, o dwurdzeniowej strukturze, polietylenowych włóknach wewnętrznych i plecionych poliestrowych włóknach zewnętrznych. Zestaw wkręt z nićmi na podajniku. Podajnik ze znacznikami oznaczającymi optymalną głębokość zakotwiczenia implantu. Separacja podajnika od wkrętu samoistna po zwolnieniu nici. Sterylny |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
23 |  | 312_02_08 | Implant niewchłanialny tytanowy. Wkręt gwintowany na całej długości o średnicy 3,5mm i długości 12,1mm. Wkręt z nicią niewchłanialną o grubości USP2, w różnych kolorach, o dwurdzeniowej strukturze, polietylenowych włóknach wewnętrznych i plecionych poliestrowych włóknach zewnętrznych. Zestaw wkręt z nićmi na podajniku. Podajnik ze znacznikami oznaczającymi optymalną głębokość zakotwiczenia implantu. Separacja podajnika od wkrętu samoistna po zwolnieniu nici. Implant sterylny. |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
24 |  | 312_02_08 | Implant niewchłanialny wykonany z PEEK. Wkręt z szerokim rdzeniem, gwintowany na całej długości o średnicy 5,5mm i długości 14,7mm. Wkręt z dwoma nićmi niewchłanialnymi o grubości USP2, w różnych kolorach, o dwurdzeniowej strukturze, polietylenowych włóknach wewnętrznych i plecionych poliestrowych włóknach zewnętrznych. Zestaw wkręt z nićmi na podajniku. Podajnik ze znacznikami oznaczającymi optymalną głębokość zakotwiczenia implantu. Separacja podajnika od wkrętu samoistna po zwolnieniu nici. Sterylny. |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
25 |  | 312_02_08 | IMPLANT WĘZŁOWY WKRECANY. Implant niewchłanialny wykonany z PEEK. Wkręt z szerokim rdzeniem, gwintowany na całej długości o średnicy 6,5mm i długości 14,7mm. Wkręt z dwoma nićmi niewchłanialnymi o grubości USP2, w różnych kolorach, o dwurdzeniowej strukturze, polietylenowych włóknach wewnętrznych i plecionych poliestrowych włóknach zewnętrznych. Zestaw wkręt z nićmi na podajniku. Podajnik ze znacznikami oznaczającymi optymalną głębokość zakotwiczenia implantu. Separacja podajnika od wkrętu samoistna po zwolnieniu nici. Sterylny. |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
26 |  | 312_02_08 | IMPLANT DO NAPRAWY OBTĄBKA.Implant do naprawy obrąbka. Wykonany z PEEK, wbijany z wieloma wypustkami na obwodzie w celu lepszej stabilizacji w kości. Implant o średnicy 2,4mm i długości 12mm, przeładowany jedna nicią #2 |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
27 |  | 312_02_08 | Kotwica do rekonstrukcji obrąbka panewki stawu barkowego. Kotwica tytanowa wyposażona w jedną mocną nić z plecionki ortopedycznej w rozmiarze #2. Kotwice tytanowe o wymiarach 2.8 x 11.7 mm. Kotwica założona na jednorazowy śrubokręt-podajnik. |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
28 |  | 312_02_08 | Kaniula artroskopowa miękka – elastyczna, z podwójnym kołnierzem uszczelniającym, łatwa do wprowadzenia, do operacji artroskopowych stawu ramiennego. Dostępność w rozmiarach: - o średnicy 6 mm i długości od 20 do 50mm - o średnicy 8 mm i długości od 20-60 mm - o średnicy 10 mm i długości od 20-50 mm |  |  |  | szt. |  | 8 |  | 0 | 0 |  | 0
29 |  | 312_02_08 | Implant do mocowania korówkowego w postaci płytki o szerokości 3,5 mm, z dwoma otworami na brzegach płytki. Otwory o kształcie ”łezkowatym” umożliwiające zawiązanie nici lub taśmy na implancie. Płytka wykonana ze stopu tytanu, pakowana pojedynczo sterylna. |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
30 |  | 312_02_08 | Guzik do mocowania piszczelowego wypukły w kształcie kapelusza tytanowy w trzech rozmiarach średnicy zewnętrznej 11mm,14 mm i 20 mm oraz odpowiednio w średnicach wewnętrznych 4 mm, 7 mm i 9 mm. Guziki z dwoma otworami z nacięciem podłużnym umożliwiającym założenie pętli oraz w średnicy zewnętrznej 14mm i 20 mm dodatkowo z dwoma otworami na przeprowadzenie nici/taśmy. Implant w wersji sterylnej zapakowany pojedynczo. |  |  |  | szt. |  | 30 |  | 0 | 0 |  | 0
31 |  | 312_02_08 | Podkładka rewizyjna, tytanowa podkładka o rozmiarach 5 mm x 20 mm. Z jednej strony posiada wcięcie umożliwiające nałożenie jej na implant udowy. |  |  |  | szt. |  | 2 |  | 0 | 0 |  | 0
32 |  | 312_02_08 | Igła jednorazowego użytku do szycia ścięgien stożka rotatorów, kompatybilna z urządzeniem „Scorpion”. |  |  |  | szt. |  | 5 |  | 0 | 0 |  | 0
33 |  | 312_02_08 | Jednorazowa igła do wielorazowego narzędzia szyjącego typu scorpion kolanowy. Igła służy do podawania nici do górnej szczęki narzędzia. Igła zapakowana sterylnie. |  |  |  | szt. |  | 8 |  | 0 | 0 |  | 0
34 |  | 312_02_08 | Elastyczna nitynolowa igła zakończona oczkiem dedykowana do szycia łąkotki metodą inside out. Pakowana po 5 sztuk, sterylna. |  |  |  | szt. |  | 4 |  | 0 | 0 |  | 0
35 |  | 312_02_08 | Oryginalne dreny artroskopowe w torze napływu (końcówka przedłużająca do pacjenta) do pompy artroskopowej firmy Arthrex. Dreny pakowane pojedynczo, sterylnie w opakowaniach zbiorczych po 20 sztuk. Możliwa do wykonania kontrola drenu przed jego właściwym użyciem za pomocą testu w systemie Clamp-Off Test. Dreny do użycia ze sterylnymi artroskopowymi drenami dobowymi. |  |  |  | szt. |  | 20 |  | 0 | 0 |  | 0
36 |  | 312_02_08 | Oryginalne dreny artroskopowe dobowe w torze napływu do pompy artroskopowej firmy Arthrex. Dreny pakowane pojedynczo, sterylnie w opakowaniach zbiorczych po 10 sztuk. Możliwa do wykonania kontrola drenu przed jego właściwym użyciem za pomocą testu w systemie Clamp-Off Test. Dreny do użycia ze sterylnymi, jednorazowymi końcówkami do pacjenta. Dren dobowy wyposażony w system zabezpieczeń tzn. zawór zwrotny gwarantujący jego jednorazową 24 godzinną przydatność do użycia. |  |  |  | szt. |  | 20 |  | 0 | 0 |  | 0
37 |  | 312_02_08 | Oryginalna elektroda bipolarna (RF) : dwuprzyciskowa, sterylna elektroda ablacyjno - koagulacyjna do procedur artroskopowych. Sterowana za pomocą przycisków umieszczonych na jej obudowie (2 przyciski) lub ze sterownika nożnego. Dostępna w wersji ze ssaniem. Końcówki zagięte pod kątem 90*. Elektroda przeznaczona do urządzenia RF Synergy firmy Arthrex. |  |  |  | szt. |  | 20 |  | 0 | 0 |  | 0
38 |  | 312_02_08 | Oryginalna elektroda bipolarna (RF) : dwuprzyciskowa, sterylna elektroda ablacyjno - koagulacyjna do procedur artroskopowych. Sterowana za pomocą przycisków umieszczonych na jej obudowie (2 przyciski) lub ze sterownika nożnego. Dostępna w wersji ze ssaniem. Końcówki zagięte pod kątem 90* typu haczyk. Elektroda przeznaczona do urządzenia RF Synergy firmy Arthrex. |  |  |  | szt. |  | 20 |  | 0 | 0 |  | 0
39 |  | 312_02_08 | Oryginalna elektroda bipolarna (RF) : dwuprzyciskowa, sterylna elektroda ablacyjno - koagulacyjna do procedur artroskopowych. Sterowana za pomocą przycisków umieszczonych na jej obudowie (2 przyciski) lub ze sterownika nożnego. Dostępna w wersji ze ssaniem. Końcówki zagięte pod kątem 90* w wersji wydłużonej. Elektroda przeznaczona do urządzenia RF Synergy firmy Arthrex. |  |  |  | szt. |  | 20 |  | 0 | 0 |  | 0
40 |  | 312_02_08 | Oryginalna elektroda bipolarna (RF) : dwuprzyciskowa, sterylna elektroda ablacyjno - koagulacyjna do procedur artroskopowych. Sterowana za pomocą przycisków umieszczonych na jej obudowie (2 przyciski) lub ze sterownika nożnego. Dostępna w wersji ze ssaniem. Końcówki zagięte pod kątem 50*. Elektroda przeznaczona do urządzenia RF Synergy firmy Arthrex. |  |  |  | szt. |  | 20 |  | 0 | 0 |  | 0
41 |  | 312_02_08 | Oryginalne elektrody monopolarne: dwuprzyciskowa, sterylna elektroda ablacyjno - koagulacyjna do procedur artroskopowych. Sterowana za pomocą przycisków umieszczonych na jej obudowie (2 przyciski) lub ze sterownika nożnego. Dostępna w wersji ze ssaniem. Końcówki dedykowane do małych stawów, długość części pracującej 110 mm, średnica 3,3 mm, zagięte pod kątem 50*. |  |  |  | szt. |  | 20 |  | 0 | 0 |  | 0
42 |  | 312_02_08 | Oryginalne, jednorazowego użycia końcówki do shavera artroskopowego firmy Arthrex. Końcówki do shavera proste dostępne w średnicach 3,5mm, 3,8mm, 4mm, 5mm, 5,5mm oraz długości 13 cm. Ostrza tnące do tkanki miękkiej w trzech wariantach: gładkie na gładkie, gładkie na zęby i zęby na zęby. |  |  |  | szt. |  | 20 |  | 0 | 0 |  | 0
43 |  | 312_02_08 | Oryginalne, jednorazowego użycia końcówki do shavera artroskopowego firmy Arthrex. Końcówki do shavera proste dostępne w średnicach 4mm, 5mm, 5,5mm oraz długości 13cm. Ostrza tnące do kości w dwóch wariantach: frez owalny oraz frez okrągły. |  |  |  | szt. |  | 20 |  | 0 | 0 |  | 0
44 |  | 312_02_08 | Autologiczny system regeneracji chrząstki oparty na osoczu bogatopłytkowym i żywych chondrocytach. Jednorazowy system sterylny składający się z: Podwójnej strzykawki (3 szt.), systemu do przygotowania autologicznej trombiny (1 szt.), urządzenie do pobierania tkanki autologicznej (1 szt.), ostrze shavera 4 mm x 7 cm (1szt.), kaniula z końcówką luerlock wprowadzająca, zakrzywiona z obturatorem (1 szt.). Wymagane instrumentarium: Wirówka z pojemnikami i tubami na strzykawki separujące krew, przeciwwaga, konsola do shavera. |  |  |  | szt. |  | 40 |  | 0 | 0 |  | 0
45 |  | 312_02_08 | Instrument jednorazowy typu Micro SutureLasso z pętlą nitynolową, proste, zagięte 70 stopni, zagięte |  |  |  | szt. |  | 4 |  | 0 | 0 |  | 0
46 |  | 312_02_08 | Implant do otwierającej osteotomii piszczelowej HTO w postaci płyty. Niewchłaniana płytka wykonana z CF- PEEK (PEEK wzmocniony włóknem węglowym i tantalowym) w kształcie litery T dostępna w jednym uniwersalnym rozmiarze. Płytka przezierna dla promieni RTG. Zawartość wplecionych włókien powoduje zacienienie na obrazie RTG. Na zdjęciu widoczny delikatny obrys płyty. Implant z 7 otworami na śruby, cztery otwory w części bliższej osteotomii i trzy otwory w części dystalnej. Płyta daje możliwości blokady śruby w otworze +/-12 stopni – blokowanie wieloosiowe. Płytka stabilna kątowo - śruby mocowane w implancie poprzez wkręcenie głowy śruby w płytę. Możliwość użycia śruby dociągającej korowej. |  |  |  | szt. |  | 2 |  | 0 | 0 |  | 0
47 |  | 312_02_08 | Śruby do osteotomii piszczelowej/udowej (HTO/LDFO) wykonane z tytanu, samogwintujące. Głowa śruby stożkowa, gwintowana w celu kątowej stabilizacji w płycie poprzez wkręcenie się i zakotwiczenie śruby w płycie . Gniazdo śruby sześciokątne typu „HEX” Implant dostępne w średnicy 5,0 mm w długości od 16 mm do 90 mm ze skokiem co 2 mm o w przedziale długości od 16 mm do 50 mm powyżej ze skokiem długości co 5 mm. Śruby niesterylne lub sterylne. |  |  |  | szt. |  | 14 |  | 0 | 0 |  | 0
48 |  | 312_02_08 | Śruby kompresyjne, korowe do osteotomii piszczelowej/udowej (HTO/LDFO) wykonane z tytanu, samogwintujące. Gniazdo śruby sześciokątne typu „HEX” Implant dostępne w średnicy 4,5 mm w długości od 24 mm do 52 mm ze skokiem co 4 mm. Śruby oznaczone kolorem złotym, niesterylne lub sterylne |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
49 |  | 312_02_08 | Drut wiercący łamany, wykorzystywany w zabiegach osteotomii. Drut o średnicy 2.4 mm i długości 216 mm. Pakowany pojedynczo, sterylny. |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
50 |  | 312_02_08 | Implant do otwierającej osteotomii kości udowej LDFO w postaci płyty. Niewchłanialna płytka wykonana z CF- PEEK (PEEK wzmocniony włóknem węglowym i tantalowym), dostępna w jednym uniwersalnym rozmiarze z podziałem na lewą i prawą. Płytka przezierna dla promieni RTG. Zawartość wplecionych włókien powoduje zacienienie na obrazie RTG na zdjęciu widzimy delikatny obrys płyty. Implant z 8 otworami na śruby, cztery otwory w części bliższej osteotomii i cztery otwory w części dystalnej. Płyta daje możliwości blokady śruby w otworze +/-12 stopni – blokowanie wieloosiowe. Płytka stabilna kątowo - śruby mocowane w implancie poprzez wkręcenie głowy śruby w płytę. Możliwość użycia śruby dociągającej korowej. |  |  |  | szt. |  | 4 |  | 0 | 0 |  | 0
51 |  | 312_02_08 | System składający się z: Płytka tytanowa, sterylna, dedykowana do rekonstrukcji stawu AC, w kształcie prostokąta z zaokrąglonymi rogami. Po dwóch stronach wcięcia z otworem umożliwiającym załadowanie taśm specjalistycznych niewchłanialnych o szerokości 2 mm. Implant wygięty anatomicznie do powierzchni obojczyka i wyrostka kruczego z laserową linią oznaczającą osiowe ustawienie implantu względem kości. Implant pakowany pojedynczo. (2 SZT) Taśma chirurgiczna wykonana z ultra mocnego materiału szewnego w kolorze biało-czarnym, grubości min #2 niewchłaniana o min. szerokości 2 mm. Przeznaczona do augmentacji i szycia stożka rotatorów, niestabilności stawów barkowo-obojczykowych i stawów skokowych. Taśma zakończona typową nicą chirurgiczną umożliwiającą wykorzystanie jej wraz z kotwicami bezwęzłowymi. Długość robocza taśmy 18 cm +/- 0,5 cm. Produkt pakowany pojedynczo. (1 SZT) Taśma chirurgiczna wykonana z ultra mocnego materiału szewnego w kolorze biało-niebieskim, grubości min #2 niewchłanialna o min. szerokości 2 mm. Przeznaczona do augmentacji i szycia stożka rotatorów, niestabilności stawów barkowo-obojczykowych i stawów skokowych. Taśma zakończona typową nicą chirurgiczną umożliwiającą wykorzystanie jej wraz z kotwicami bezwęzłowymi. Długość robocza taśmy 18 cm +/- 0,5 cm. Produkt pakowany pojedynczo.(1 SZT) Pętla nitinolowa służąca do przeciągania szwów w środowisku wodnym bez utraty swojej funkcji. Jednorazowa o wymiarach 1,5 na 300 mm. Produkt pakowany pojedynczo. (1 SZT). |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
52 |  | 312_02_08 | Tytanowa płytka klinowa służąca do rekonstrukcji dolnej części kompleksu torebkowo więzadłowego stawu ramienno-łopatkowego w technice Latarjet. |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
53 |  | 312_02_08 | Śruba kaniulowana, częściowo gwintowana służąca do rekonstrukcji dolnej części kompleksu torebkowo-więzadłowego w niestabilnościach stawu ramienno-łopatkowego techniką Latarjet. Śruba w rozmiarze 3.75mm w długościach od 30 mm do 42mm |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
54 |  | 312_02_08 | System do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego i tylnego oparty mocowaniu korówkowym. Implant do techniki z użyciem ścięgna czworogłowego uda. Płytka z 3 otworami wykonana ze stopu tytanu o kształcie prostokąta z zaokrąglonymi bokami o długości 12mm szerokości 3,5mm na stałe połączona z pętlą z nici plecionej niewchłanianej #2 wykonanej z rdzenia z poliestru oplecionego UHMWPE - polietylenem o ultra wysokiej masie cząsteczkowej. Pętla samozaciskowa z 4 mechanizmami blokującymi o długości 60mm umożliwiająca zawieszenie przeszczepu w kanale udowym bądź piszczelowym. Pętlą do podciągnięcia przeszczepu z możliwością zmniejszania swojej długości do 14mm za pomocą wolnych końców nici wychodzących z górnej części implantu. Zmniejszenie długości pętli powoduje wciągnięcie przeszczepu do kanału kostnego. Dociąganie pętli od strony zewnętrznej stawu. Pętla dociągająca powiązana na stałe z 20mm taśmą o szerokości 2mm zakończona nicią #2 w kształcie pętli wraz z igła prostą o długości 65mm do obszycia graftu i powiazania go na stałe z pętlą dociąganą. Płytka implantu dodatkowo zaopatrzona w nici #5 w kolorze niebieskim do przeciągnięcia implantu na zewnętrzną korówkę. Implant w wersji sterylnej zapakowany pojedynczo, na specjalnej podstawce ułatwiającej obszycie graftu. |  |  |  | szt. |  | 60 |  | 0 | 0 |  | 0
55 |  | 312_02_08 | System do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego i tylnego oparty mocowaniu korówkowym. Implant do techniki z użyciem ścięgna czworogłowego uda. Pętla do podciągnięcia przeszczepu wykonania z nici plecionej niewchłanianej #2 wykonanej z rdzenia z poliestru oplecionego UHMWPE - polietylenem o ultra wysokiej masie cząsteczkowej. Pętla samozaciskowa z 4 mechanizmami blokującymi o długości 180mm umożliwiająca zawieszenie przeszczepu w kanale piszczelowym. Pętlą do podciągnięcia przeszczepu z możliwością zmniejszania swojej długości do 14mm za pomocą wolnych końców nici wychodzących z górnej części implantu. Zmniejszenie długości pętli powoduje wciągnięcie przeszczepu do kanału kostnego. Dociąganie pętli od strony zewnętrznej stawu. Pętla dociągająca powiązana na stałe z 20mm taśmą o szerokości 2mm zakończona nicią #2 w kształcie pętli wraz z igła prostą o długości 65mm do obszycia graftu i powiazania go na stałe z pętlą dociąganą. Implant w wersji sterylnej zapakowany pojedynczo, na specjalnej podstawce ułatwiającej obszycie graftu. |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
56 |  | 312_02_08 | Jednorazowe noże do pobierania przeszczepu z rozcięgna mięśnia czworogłowego uda. Ostrza dostępne w szerokości 9mm, 10mm oraz 11mm. Ostrze pozwala na małoinwazyjne pobranie przeszczepu o żądanej długości i szerokości. Pakowane sterylne. |  |  |  | szt. |  | 30 |  | 0 | 0 |  | 0
57 |  | 312_02_08 | System do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego i tylnego oparty mocowaniu korówkowym. Płytka z 3 otworami wykonana ze stopu tytanu o kształcie prostokąta z zaokrąglonymi bokami o długości 12mm szerokości 3,5mm na stałe połączona z pętlą z taśmy niewchłanianej o szerokości 1,85mm wykonanej z rdzenia z poliestru oplecionego UHMWPE - polietylenem o ultra wysokiej masie cząsteczkowej. Pętla samozaciskowa z 5 mechanizmami blokującymi o długości 60 mm umożliwiająca zawieszenie przeszczepu w kanale udowym bądź piszczelowym. Pętlą do podciągnięcia przeszczepu z możliwością zmniejszania swojej długości do 13 mm za pomocą wolnych końców taśm wychodzących z górnej części implantu. Zmniejszenie długości pętli powoduje wciągnięcie przeszczepu do kanału kostnego. Dociąganie pętli od strony zewnętrznej stawu. Płytka implantu dodatkowo zaopatrzona w nici #5 w kolorze niebieskim do przeciągnięcia implantu na zewnętrzną korówkę oraz nić #2 w kolorze biało czarnym do obrócenia płytki poza kanałem. Implant w wersji sterylnej zapakowany pojedynczo. |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
58 |  | 312_02_08 | System do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego i tylnego oparty mocowaniu korówkowym. Pętla do podciągania przeszczepu (bez guzika) wykonana z nici plecionej niewchłanianej #2 wykonanej z rdzenia z poliestru oplecionego UHMWPE - polietylenem o ultra wysokiej masie cząsteczkowej. Pętla samozaciskowa z 4 mechanizmami blokującymi o długości 18cm umożliwiająca zawieszenie przeszczepu w kanale piszczelowym. Pętlą do podciągnięcia przeszczepu z możliwością zmniejszania swojej długości do 14 mm za pomocą wolnych końców nici wychodzących z implantu. Zmniejszenie długości pętli powoduje wciągnięcie przeszczepu do kanału kostnego. Dociąganie pętli od strony zewnętrznej stawu. Implant dostępny w wersji złożonej oraz otwartej do śródoperacyjnego złożenia. |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
59 |  | 312_02_08 | System do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego i tylnego oparty mocowaniu korówkowym. Pętla do podciągania przeszczepu (bez guzika) wykonana z taśmy niewchłanianej o szerokości 1,85 mm wykonanej z rdzenia z poliestru oplecionego UHMWPE - polietylenem o ultra wysokiej masie cząsteczkowej. Pętla samozaciskowa z 5 mechanizmami blokującymi o długości 60mm umożliwiająca zawieszenie przeszczepu w kanale udowym bądź piszczelowym. Pętlą do podciągnięcia przeszczepu z możliwością zmniejszania swojej długości do 13 mm za pomocą wolnych końców taśm wychodzących z implantu. Zmniejszenie długości pętli powoduje wciągnięcie przeszczepu do kanału kostnego. Dociąganie pętli od strony zewnętrznej stawu. Implant dodatkowo wyposażony w niebieska nić zabezpieczająca przed przypadkowym ściągnięciem pętli. |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
60 |  | 312_02_08 | Sterylny zestaw do szycia łękotki rogu tylnego metodą all inside. Zestaw zawiera przeszywacz przeładowany mocną nicią #2-0 wraz z igłą, której zadaniem jest przeszycie łękotki, złapanie nici po zewnętrznej stronie i przeciągnięcie jej do środka. W skład sterylnego kompletu wchodzi elastyczny popychacz do zawiązania węzła. |  |  |  | szt. |  | 4 |  | 0 | 0 |  | 0
61 |  | 312_02_08 | System szycia łąkotek metodą inside – outside. System zaopatrzony w giętką prowadnice umożliwiającą dogięcie śródoperacyjne oraz igłę nitynolową z oczkiem – jednorazowy sterylny zestaw umożliwia założenie kilku szwów łąkotki u jednego pacjenta. W zestawie dokręcany zacisk ułatwiający wprowadzenie igły w tkanki. Pakowane pojedynczo, sterylne. |  |  |  | szt. |  | 12 |  | 0 | 0 |  | 0
62 |  | 312_02_08 | Strzałki do fiksacji odprysków chrzęstno-kostnych, wchłanialne, wykonane z PLLA, o długości 18mm i średnicy 1,3mm. Strzałka załadowana do jednorazowego podajnika. Implant posiada podwójnie odwrócone zęby w celu lepszego docisku chrząstki. |  |  |  | szt. |  | 40 |  | 0 | 0 |  | 0
63 |  | 312_02_08 | Jednorazowy zestaw do implantacji strzałek wchłanialnych z PLLA do fiksacji odprysków chrzęstno-kostnych w technice artroskopowej. Zestaw złożony z prowadnika, wiertła i dobijaka. Zestaw pakowany pojedynczo, sterylny. |  |  |  | szt. |  | 7 |  | 0 | 0 |  | 0
64 |  | 312_02_08 | Zestaw do MPFL składający się z: 1. przymiaru udowego przeziernego ze znacznikami rentgenowskimi – w celu znalezienia osi obrotu. 2. dwa implanty biokompozytowe wkręcane o średnicy 4,75 z PEEKowym oczkiem do przeprowadzenia przeszczepu. Jednorazowy wkrętak ze znacznikiem pozwalającym na pełną kontrolę i ocenę prawidłowego założenia implantu. Implant umożliwiający śródoperacyjną możliwość kontroli napięcia przeszczepu. 3. Śruba interferencyjna biokompozytowa o średnicy 6mm i długości 23 mm. |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
65 |  | 312_02_08 | Drut wiercący z rozkładanym końcem, pozwalającym na wiercenie kanałów w systemie wstecznego wiercenia w średnicach od 6 mm do 12 mm ze skokiem co 0,5 mm (bez rozmiaru 6,5 mm). Wiertło z wycechowaną podziałką oraz gumową nakładką do precyzyjnego zmierzenia długości kałanu. Łatwe rozkładanie i składanie wiertła o żądanej średnicy poprzez przekręcanie kółka na rękojeści w dystalnej części. Pakowane pojedynczo, sterylne. Wymiary: Średnica 3,5 mm. |  |  |  | szt. |  | 30 |  | 0 | 0 |  | 0
66 |  | 312_02_08 | Narzędzie jednorazowego użytku do przeszywania tkanek miękkich w artroskopii barku. Narzędzie złożone z rękojeści kaniulowanej z wcięciem umożliwiającym przesunięcie nici bądź pętli z drutu nitynolowego oraz końcówką wygiętą pod kątem 45 stopni w prawo lub w lewo. Narzędzie przeładowane pomocniczą nicią zakończoną pętlą. |  |  |  | szt. |  | 4 |  | 0 | 0 |  | 0
67 |  | 312_02_08 | Implant bezwęzłowy w wersji Biokompozytowej oraz PEEK do stabilizacji tkanki w kości, implant kaniulowany, wkręcany dostępny w średnicy 3,5mm x 15,8mm, 4,75mm x 19,1mm oraz 5,5 mm x 19,1mm z PEEKowym początkiem do mocowania przeszczepu. Założony na jednorazowy wkrętak ze znacznikiem pozwalającymi na pełną kontrolę i ocenę prawidłowego założenia implantu. Implant umożliwia śródoperacyjną kontrolę napięcia tkanki. Implant przeładowany jedną dodatkową przesuwną nicią pozwalającą na założenie dodatkowego szwu po pełnym zablokowaniu implantu w kości. |  |  |  | szt. |  | 80 |  | 0 | 0 |  | 0
68 |  | 312_02_08 | Implant bezwęzłowy w wersji PEEK do stabilizacji tkanki w kości, implant kaniulowany, wkręcany dostępny w średnicy 4,75mm x 24,5mm z tytanowym początkiem do mocowania przeszczepu. Założony na jednorazowy wkrętak ze znacznikiem pozwalającymi na pełną kontrolę i ocenę prawidłowego założenia implantu. Implant umożliwia śródoperacyjną możliwość kontroli napięcia tkanki. Implant przeładowany jedną dodatkową przesuwną nicią umożliwiającą założenie dodatkowego szwu po pełnym zablokowaniu implantu w kości. |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
69 |  | 312_02_08 | Implant bezwęzłowy w wersji PEEK do stabilizacji tkanki w kości, implant kaniulowany, wkręcany dostępny w średnicy 5,5 mm x 24,5 mm tytanowym początkiem do mocowania przeszczepu. Założony na jednorazowy wkrętak ze znacznikiem pozwalającymi na pełną kontrolę i ocenę prawidłowego założenia implantu. Implant umożliwia śródoperacyjną możliwość kontroli napięcia tkanki. Implant przeładowany jedną dodatkową przesuwną nicią umożliwiającą założenie dodatkowego szwu po pełnym zablokowaniu implantu w kości. |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
70 |  | 312_02_08 | Implant bezwęzłowy w wersji Biokompozytowej do stabilizacji tkanki w kości, implant kaniulowany, wkręcany dostępny w średnicy 4,75mm x 24,5mm z tytanowym początkiem do mocowania przeszczepu. Założony na jednorazowy wkrętak ze znacznikiem pozwalającymi na pełną kontrolę i ocenę prawidłowego założenia implantu. Implant umożliwia śródoperacyjną możliwość kontroli napięcia tkanki. Implant przeładowany jedną dodatkową przesuwną nicią umożliwiającą założenie dodatkowego szwu po pełnym zablokowaniu implantu w kości. |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
71 |  | 312_02_08 | Implant kaniulowany, wkręcany wykonany z materiału biokompozytowego. Implant typu self punching, implantacja nie wymagająca wcześniejszego wykonywania otworu pod kotwicę. Tytanowy początek do mocowania przeszczepu. Założony na jednorazowy wkrętak ze znacznikiem pozwalającym na pełną kontrolę i ocenę prawidłowego założenia implantu. Implant umożliwia śródoperacyjną możliwość kontroli napięcia tkanki. Implant przeładowany jedną dodatkową przesuwną nicią umożliwiającą założenie dodatkowego szwu po pełnym zablokowaniu implantu w kości. Implant przeładowany taśmą biało niebieską zakończoną jedną wspólną nicią #2 Wymiary: Średnica 5,5 mm; Długość 24,5 mm. |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
72 |  | 312_02_08 | Kaniula typu Twist-In przeznaczona w szczególności do zabiegów artroskopii stawu barkowego do rekonstrukcji stożka rotatorów lub szycia obrąbka panewki stawu barkowego. Dostępność w rozmiarach: - o średnicy 8,25 mm i długości 70 mm - o średnicy 8,25 mm i długości 90 mm - o średnicy 6 mm i długości 70 mm - o średnicy 6 mm i długości 90 mm - o średnicy 7 mm i długości 70 mm. |  |  |  | szt. |  | 4 |  | 0 | 0 |  | 0
73 |  | 312_02_08 | Implant sterylny niewchłanialny wykonany z PEEK, wbijany, o średnicy 3mm i długości 12,2mm. Implant z wieloma wypustkami na całym obwodzie i po całej długości implantu do lepszego trzymania w kości. Implant z dwiema nićmi #2, Biało-niebieska i biało-czarną. |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
74 |  | 312_02_08 | Miękka kotwica do stabilizacji obrąbka o średnicy 1,6 mm i długości 19 mm, przeładowana pojedynczą supermocną nicią ortopedyczną w postaci taśmy o szerokości 1,3 mm. Kotwica sterylna załadowana na jednorazowy podajnik. |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
75 |  | 312_02_08 | Jednorazowy zestaw do implantacji kotwic miękkich przeznaczonych do stabilizacji obrąbka o średnicach 1,6 mm zawierający wiertło sztywne do kotwicy 1,6 mm, prosty prowadnik oraz trokar. |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
76 |  | 312_02_08 | Implant węzłowy wykonany z nici w kształcie rurki o średnicy 2,6mm. Implant założony na jednorazowy podajnik. Kotwica w wersji przeładowanej dwoma taśmami przesuwnymi. Kotwica wykonana z poliestru oplecionego UHMWPE - polietylenem o ultra wysokiej masie cząsteczkowej. |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
77 |  | 312_02_08 | MIĘKKA KOTWICA DO STABILIZACJI OBRĄBKA. Miękka kotwica do stabilizacji obrąbka o średnicy 1,6 mm i długości 19 mm, przeładowana pojedynczą supermocną nicą ortopedyczną w rozmiarze #2. Kotwica sterylna załadowana na jednorazowy podajnik. |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
78 |  | 312_02_08 | Miękka kotwica do stabilizacji obrąbka o średnicy 1,7 mm i długości 19 mm, przeładowana dwiema supermocnymi nićmi ortopedycznymi w rozmiarze #2. Kotwica sterylna załadowana na jednorazowy podajnik. |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
79 |  | 312_02_08 | Implant węzłowy wykonany z nici w kształcie rurki o średnicy 2,6mm. Implant założony na jednorazowy podajnik skonstruowany w systemie self-punch umożliwiający implantację kotwicy bez wcześniejszego nawiercania, bądź ubijania kości celem utworzenia loży. Kotwica w wersji przeładowanej dwoma taśmami przesuwnymi. Kotwica wykonana z poliestru oplecionego UHMWPE - polietylenem o ultra wysokiej masie cząsteczkowej. |  |  |  | szt. |  | 15 |  | 0 | 0 |  | 0
80 |  | 312_02_08 | Sterylny system do naprawy bicepsa. Kotwica wykonana z Kotwica wykonana z poliestru oplecionego UHMWPE - polietylenem o ultra wysokiej masie cząsteczkowej przeładowana dwiema przesuwnymi taśmami 1,3mm zakończonymi czterema stożkowymi igłami. Kotwica pozwala na minimalne usunięcie kości. Wielkość otworu pod kotwice 1,9mm przy głębokości 18mm. |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
81 |  | 312_02_08 | Sterylny set złożony z wiertła i prowadnika pod miękka kotwicę do blokowania bicepsa. Prowadnik z nacięciem po całej długości w celu łatwej manipulacji taśmami zaimplantowanej kotwicy. Wiertło z ogranicznikiem głębokości wiercenia. Średnica wiertła 1,9mm, głębokość wiercenia 18mm. |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
82 |  | 312_02_08 | Oryginalne dreny artroskopowe w torze napływu do pompy artroskopowej firmy Arthrex. Dreny pakowane pojedynczo, sterylnie w opakowaniach zbiorczych po 10 sztuk. Możliwa do wykonania kontrola drenu przed jego właściwym użyciem za pomocą testu w systemie Clamp-Off Test. |  |  |  | szt. |  | 20 |  | 0 | 0 |  | 0
83 |  | 312_02_08 | Implant bezwęzłowy do rekonstrukcji więzozrostu piszczelowo-strzałkowego, dwie płytki (strona boczna 3,5mm x 13mm, strona przyśrodkowa 6,5mm) połączone samozaciskową pętlą polietylenową w rozmiarze #5, implant w wersji stalowej i tytanowej. |  |  |  | szt. |  | 2 |  | 0 | 0 |  | 0
84 |  | 312_02_08 | System do małoinwazyjnego szycia ścięgna piętowego, zestaw sterylny zawierający: - wzmocniony szew chirurgiczny, rozmiar #2 , długość 97cm - 6 szt. - wzmocniony szew chirurgiczny, rozmiar #2 z pętlą, długość 102cm - 2 szt. - igła z pętlą, średnica 1,6 mm - 2 szt. |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
85 |  | 312_02_08 | System do mocowania ścięgna piętowego zawierający: - kotwica biokompozytowa 4,75mm x 19,1mm – 2 szt. - instrument typu SutureLasso z pętlą, - celownik , wiertło 3,5 mm, gwintowniki do kotwic 4,75mm. |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
86 |  | 312_02_08 | Zestaw implantów do reinsercji ścięgna piętowego, zawierający: kotwica 4,75mm z taśmą 2mm zakończoną igłami - 2 szt., kotwica 4,75mm - 2 szt. , wiertło 3.5mm, gwintownik do kotwicy 4,75mm, zestaw dostępny z kotwicami PEEK i Biocomposite. |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
87 |  | 312_02_08 | Kotwica tytanowa 3,5mm x 10mm, wzmocniony podwójny szew w rozmiarze #0 lub pojedynczy w rozmiarze #1 zakończony igłami, implanty na jednorazowym podajniku. |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
88 |  | 312_02_08 | Kotwica tytanowa 2,2 mm x 4 mm, 2.7 mm x 7 mm, wzmocniony szew zakończony igłami, implant na jednorazowym podajniku. |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
89 |  | 312_02_08 | Miękka kotwica na jednorazowym podajniku 1,35mm, wzmocniony szew w rozmiarze #1 zakończony igłami, kotwica dostępna w wersji z taśmą 1,3mm i podwójną taśmą 0,9mm. |  |  |  | szt. |  | 40 |  | 0 | 0 |  | 0
90 |  | 312_02_08 | Wiertło do kotwic, średnica 1,35mm, 1,6mm |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
91 |  | 312_02_08 | Zestaw implantów do augmentacji taśmy zabezpieczającej przy rekonstrukcji więzadeł zawierający: - kotwica 3,5mm x 15,8mm, - kotwica 4,75mm x 19,1mm z taśmą w rozmiarze #2 (szerokość taśmy 2mm, kolor niebieski), - prowadnica do wiertła (celownik), - wiertło 2,7mm, - wiertło kaniulowane 2,7mm, - wiertło 3.4mm, - gwintownik do kotwicy 3,5mm, - gwintownik do kotwicy 4,75mm, - drut Kirschnera 1,35mm, - igła – 2 szt. - pętla nitinolowa długość 200mm. |  |  |  | szt. |  | 4 |  | 0 | 0 |  | 0
92 |  | 312_02_08 | Kotwica bezwęzłowa, materiał PEEK, wymiary 3,5mm x 13,5mm, 4,75 mm x 16,1mm |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
93 |  | 312_02_08 | Jednoskładnikowy substytut kostny w formie gotowej do użycia pasty, umieszczonej w strzykawce, materiał samoutwardzalny, nie wymaga przygotowania i mieszania składników, nieograniczony czas podawania, wiązanie materiału następuje w wilgotnym środowisku, sterylny. Głównym składnikiem pasty jest fosforan wapnia o strukturze 3D, wytrzymałość mechaniczna po utwardzeniu na poziomie 45MPa, materiał nieprzepuszczalny dla promieniowania RTG. Pojemność 3 ml. |  |  |  | szt. |  | 3 |  | 0 | 0 |  | 0
94 |  | 312_02_08 | Jednoskładnikowy substytut kostny w formie gotowej do użycia pasty, umieszczonej w strzykawce, materiał samoutwardzalny, nie wymaga przygotowania i mieszania składników, nieograniczony czas podawania, wiązanie materiału następuje w wilgotnym środowisku, sterylny. Głównym składnikiem pasty jest fosforan wapnia o strukturze 3D, wytrzymałość mechaniczna po utwardzeniu na poziomie 45MPa, materiał nieprzepuszczalny dla promieniowania RTG. Pojemność 6 ml. |  |  |  | szt. |  | 3 |  | 0 | 0 |  | 0
95 |  | 312_02_08 | Jednoskładnikowy substytut kostny w formie gotowej do użycia pasty, umieszczonej w strzykawce, materiał samoutwardzalny, nie wymaga przygotowania i mieszania składników, nieograniczony czas podawania, wiązanie materiału następuje w wilgotnym środowisku, sterylny. Głównym składnikiem pasty jest fosforan wapnia o strukturze 3D, wytrzymałość mechaniczna po utwardzeniu na poziomie 45MPa, materiał nieprzepuszczalny dla promieniowania RTG. Pojemność 12 ml. |  |  |  | szt. |  | 3 |  | 0 | 0 |  | 0
96 |  | 312_02_08 | Nić chirurgiczna do zabiegów ortopedycznych o długości 97 cm, +/- 0,5 cm, niewchłanialna wzmacniana włóknami poliamidowymi. Nić w kolorze niebieskim. Grubość USP5 z igłą o długości 48 mm +/- 0,5 mm. Wytrzymałość na zrywanie >7N. |  |  |  | szt. |  | 5 |  | 0 | 0 |  | 0
97 |  | 312_02_08 | Wzmocniony szew chirurgiczny z igłą #0. Opakowanie zbiorcze 12 sztuk. |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
98 |  | 312_02_08 | Wzmocniony szew chirurgiczny #2-0 z igłą. Opakowanie zbiorcze 12 sztuk. |  |  |  | szt. |  | 20 |  | 0 | 0 |  | 0
99 |  | 312_02_08 | Wzmocniony szew chirurgiczny z igłą #4-0. Opakowanie zbiorcze 12 sztuk |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
100 |  | 312_02_08 | Mocna nić niewchłaniala o grubości #2, długości 26", w kolorze niebieskim, o dwurdzeniowej strukturze, polietylenowych włóknach wewnętrznych i plecionych poliestrowych włóknach zewnętrznych zakończona pętlą 1,5. |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
101 |  | 312_02_08 | Specjalistyczna nić dedykowana do obszycia ścięgna w rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego i tylnego. Oplatany szew polimerowy w rozmiarze #2 długość całkowita 101,6 cm o dwurodzajowej strukturze: polietylenowych włóknach wewnętrznych oraz plecionych poliestrowych włóknach zewnętrznych. Nić w kształcie pętli długość robocza 50,8 cm. Pętla z nici połączona z prostą igłą o długości 76 mm do obszycia graftu. Produkt dostępny w dwóch kolorach – niebieskim oraz biało-zielonym, dostępny w opakowaniach zbiorczych pakowany po 12 szt. lub pakowany pojedynczo. Produkt sterylny. |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
102 |  | 312_02_08 | Pętla nitinolowa służąca do przeciągania szwów w środowisku wodnym bez utraty swojej funkcji. Jednorazowa o wymiarach 1,5 na 300 mm. |  |  |  | szt. |  | 4 |  | 0 | 0 |  | 0
103 |  | 312_02_08 | Tytanowe śruby Herberta, kaniulowane, z podwójnym gwintem, śruby dostępne w opakowaniach sterylnych i niesterylnych - średnica 4,3mm (długość 14-50mm, skok co 2mm), - średnica 4,3mm (długość 55-80mm, skok co 5mm), - średnica 6,5mm (długość 30-120mm, skok co 5mm), dostępne śruby z gwintem o długości 18 i 28mm. |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
104 |  | 312_02_08 | Tytanowe śruby kompresyjne, kaniulowane, bez głowy, gwint na całej długości śruby, - średnica 2,5mm (długość 8-50mm), - średnica 3,5mm (długość 12-60mm), - średnica 4,0mm (długość 16-60mm). |  |  |  | szt. |  | 10 |  | 0 | 0 |  | 0
105 |  | 312_02_08 | Tytanowe śruby kompresyjne, kaniulowane, bez głowy, gwint na całej długości śruby, - średnica 5mm (długość 20-90mm), - średnica 7,0mm (długość 35-120mm). |  |  |  | szt. |  | 90 |  | 0 | 0 |  | 0
106 |  | 312_02_08 | Implant tytanowy w kształcie stożka do stabilizacji stawu podskokowego, sterylny, średnica 7-12mm, długość 12-16 mm. |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
107 |  | 312_02_08 | Śruba interferencyjna, kaniulowana do tenodezy, materiał PEEK, BioComposite, średnica 2,5mm, 3mm, 4mm, 4,75mm, 5,5mm, 6,25mm, 7mm, 8mm, 9mm, długość w zakresie od 6mm do 23mm. |  |  |  | szt. |  | 30 |  | 0 | 0 |  | 0
108 |  | 312_02_08 | Drut prowadzący, kalibrowany, średnica 0,86mm, 1,1mm |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
109 |  | 312_02_08 | Drut prowadzący, niesterylny, 0,86mm x 120mm, 1mm x 120mm, 1,35mm x 170mm, 2,4mm x 170mm |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
110 |  | 312_02_08 | Drut prowadzący, średnica 1,6mm, 2,4mm |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
111 |  | 312_02_08 | Igła jednorazowa do automatycznego przeszywacza tkanek |  |  |  | szt. |  | 8 |  | 0 | 0 |  | 0
112 |  | 312_02_08 | Jednorazowe, sterylne końcówki do shavera artroskopowego firmy Arthrex. Ostrza do tkanki miękkiej dostępne w średnicach 2mm, 3mm oraz długości 7cm. Opakowanie zbiorcze zawiera 5 sztuk. |  |  |  | szt. |  | 20 |  | 0 | 0 |  | 0
113 |  | 312_02_08 | Jednorazowe, sterylne końcówki do shavera artroskopowego firmy Arthrex. Ostrza do tkanki kostnej dostępne w średnicach 3mm długości 7cm. Opakowanie zbiorcze zawiera 5 sztuk. |  |  |  | szt. |  | 20 |  | 0 | 0 |  | 0
114 |  | 312_02_08 | Miękka kotwica do stabilizacji obrąbka o średnicy 1,8 mm i długości 19 mm, bezwęzłowa, działająca w systemie chińskiej pułapki. Kotwica założona na jednorazowy podajnik. Kotwica wykonana z poliestru oplecionego UHMWPE - polietylenem o ultra wysokiej masie cząsteczkowej. |  |  |  | szt. |  | 40 |  | 0 | 0 |  | 0
115 |  | 312_02_08 | System do małoinwazyjnego podawania preparatu kościozastępczego/macierzy kostnej z koncentratem szpiku kostnego do zmian wewnątrzkostnych. |  |  |  | szt. |  | 5 |  | 0 | 0 |  | 0
116 |  | 312_02_08 | Wiertło kaniulowane tulejowe do wiercenia kanałów w kości o średnicy od 7mm do 14mm z podziałką długości. Wiertło w komplecie z wypychaczem kołka kostnego powstałego po wierceniu. |  |  |  | szt. |  | 8 |  | 0 | 0 |  | 0
117 |  | 312_02_08 | Jednorazowe kaniulowane narzędzie typu lasso dedykowane do zabiegów w stawie kolanowym, w szczególności do szycia uszkodzeń typu Ramp. Narzędzie zakrzywione 25 stopni w prawo lub lewo, wstępnie załadowane sztywną nicią 2-0. Do przepychania nitki przez narzędzie służą dwa koła wykonane z antypoślizgowego materiału. Dla łatwiejszej identyfikacji kolor narzędzia zakrzywionego w lewo jest inny od zakrzywionego w prawo. Pakowane pojedynczo, sterylne. |  |  |  | szt. |  | 10 |  | 0 | 0 |  | 0
118 |  | 312_02_08 | Narzędzie jednorazowego użytku do przeszywania tkanek miękkich w artroskopii barku. Narzędzie złożone z rękojeści kaniulowanej z rolkami po obu stronach umożliwiającymi przesunięcie nici bądź pętli z drutu nitynolowego oraz końcówką wygiętą pod katem 45 stopni w prawo lub w lewo. Narzędzie przeładowane nicą pomocniczą. |  |  |  | szt. |  | 10 |  | 0 | 0 |  | 0
119 |  | 312_02_08 | Grawitacyjny system do separacji płytek krwi (czynników wzrostu) – umożliwiający wyprodukowanie koncentratu płytek krwi z krwi obwodowej pacjenta, zawiesiny o bardzo wysokiej koncentracji płytek krwi, min. 6 razy większe stężenie płytek krwi na µl, a następnie aplikację otrzymanego preparatu w warunkach pola operacyjnego. Z 60 ml krwi produkuje nie mniej niż 6 ml koncentratu płytkowego Oraz uzyskanie z 11 ml autologicznego osocza nie mniej niż 5 ml autologicznej trombiny. |  |  |  | szt. |  | 15 |  | 0 | 0 |  | 0
120 |  | 312_02_08 | Koncentrator komórek macierzystych ze szpiku – system umożliwiający wyprodukowanie jądrzastego koncentratu krwinek z szpiku pacjenta, zawiesiny o bardzo wysokiej koncentracji komórek multipotencjalnych. Z 60 ml krwi produkuje nie mniej niż 6 ml koncentratu krwinek. |  |  |  | szt. |  | 15 |  | 0 | 0 |  | 0
121 |  | 312_02_08 | Oryginalne, jednorazowego użycia końcówki do shavera artroskopowego firmy Arthrex. Końcówki do shavera proste w postaci raszpli o grubości 2mm i długości 4,5mm oraz 8,5mm. Końcówka dostępna w szerokościach 3,5mm, 4mm, 5,5mm. |  |  |  | szt. |  | 5 |  | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | Razem |  |  |  | 0 |  | 0

## pakiet 2
pakiet 2
LP. | Nazwa dostawcy - 15 znaków | Indeks produktu | Przedmiot zakupu - opis | Indeks produktu u dostawcy- 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - pełna nazwa handlowa - 120 znaków | Nazwa producenta | Jednostka miary [op., szt.] | Wielkość opakowania | Ilość zamawiana | Cena jednostk.netto [zł] | Cena jednostk.brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
122 |  | 312_02_08 | Podłużna płytka typu endobutton z czterema otworami wykonana ze stopu tytanu pozwalająca na zawieszenie przeszczepu w kanale udowym. Wymaga się by płytka na trwałe była związana fabrycznie z pętlą plecioną poliestrową o wysokiej wytrzymałości min 1000N (bez węzła).Długość pętli od 15-60 mm. Skok pętli co 5 mm. Implant powinien zawierać dwie fabryczne nitki o grubościach #5 i #5 służące do przeciągnięcia i obrócenia implantu w kanale udowym • zamiennie wymaga się dostarczenia płytki na trwale związanej z podwójną pętlą w rozmiarach 20-60 mm skok co 5mm do więzadła właściwego rzepki • endobutton wydłużony 20mm stanowiący nakładkę na endobutton służący do zabiegów rewizyjnych • endobutton okrągły w rozmiarach 15, 17, 21 mm • endobutton ovalny w rozmiarach 9x16 mm, 11x18 mm, 15x21 • płytka z 8 otworami wykonana ze stopu tytanu o kształcie prostokąta z zaokrąglonymi bokami o dł. 12mm na stałe połączona z grubą pętlą chroniącą przeszczep, z nici niewchłanialnej UHMWPE, pozwalającą na zawieszenie przeszczepu w kanale udowym oraz z nici do przeciągnięcia implantu na zewnętrzną korówkę. Pętla do podciągnięcia przeszczepu musi posiadać możliwość redukcji długości pętli w zakresie 90 mm - 10 mm za pomocą jednej ręki. Implant wstępnie załadowany na kartonik, ułatwiający założenie przeszczepu. |  |  |  | szt. |  | 10 |  | 0 | 0 |  | 0
123 |  | 312_02_08 | Biowchłanialana śruba PLLA z hydroksyapatytem ( HA) oraz śruba z polimeru PEEK (Polieteroeteroketon) o średnicach 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mm i długościach 20-25-30-35mm, w tym również lewoskrętne lub śruba biowchłanialna, o otwartej architekturze, w składzie : 65% PLGA, 20% siarczan wapnia oraz 15% B-TCP w której to użyty materiał zostaje zastąpiony całkowicie przez nową kość w ciągu 24 miesięcy, w rozmiarach 5-12 mm. |  |  |  | szt. |  | 8 |  | 0 | 0 |  | 0
124 |  | 312_02_08 | Drut kierunkowy, wiercący o średnicy 2.4 mm x 381 mm z oczkiem |  |  |  | szt. |  | 5 |  | 0 | 0 |  | 0
125 |  | 312_02_08 | Wiertło kaniulowane o średnicy 4.5 mm |  |  |  | szt. |  | 5 |  | 0 | 0 |  | 0
126 |  | 312_02_08 | Drut kierunkowy nitynolowy , do śrub , opakowanie 5 szt |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
127 |  | 312_02_08 | Dedykowany, sterylny, zestaw implantów, do artroskopowej rekonstrukcji korzenia łąkotki, techniką jedno lub dwukanałową zawierający: - wiertło o śr. 2 mm ze skrzydłami antyrotacyjnymi - dwie osłonki o śr. 2,8 mm na wiertło, z laserowymi znacznikami wzdłuż całej długości, oddalonymi od siebie o 180° - dwie taśmy chirurgiczne o długości 95 cm - niewchłanialna nić monofilamentowa - płytka z 4 otworami o wymiarach 4x12 mm do mocowania piszczelowego. |  |  |  | szt. |  | 3 |  | 0 | 0 |  | 0
128 |  | 312_02_08 | Wspomagający zestaw implantów, sterylny, do rekonstrukcji artroskopowej korzenia łąktoki, zawierający: - wiertło o śr. 2 mm ze skrzydłami antyrotacyjnymi - dwie osłonki o śr. 2,8 mm na wiertło, z laserowymi znacznikami wzdłuż całej długości, oddalonymi od siebie o 180° - niewchłanialna nić monofilamentowa. |  |  |  | szt. |  | 3 |  | 0 | 0 |  | 0
129 |  | 312_02_08 | Sterylne, jednorazowe, gotowe do użycia bez żadnych dodatkowych czynności narzędzie do przeszywania tkanek miękkich z wstępnie załądowaną igłą w środku, która podczas aplikacji i przejścia przez tkanki zakrzywia się ku górze, ciągnąc za sobą nić lub taśmę, a górna szczęka przechwytuje je. Uchwyt pistoletowy ze spustem. Średnica trzonka roboczego 5,2 mm, szerokość końcówki roboczej 5,2mm, długość końcówki robocznej 18,4 mm, grubość końcówki roboczej 5,4 mm. Również narzędzie mini o średnicy trzonka roboczego 3,8 mm, szerokości końcówki roboczej 4,1 mm, długości końcówki robocznej 12,5 mm, grubości końcówki roboczej 4,8 mm, opcjonalnie do użycia z plastikową kaniulą o rozmiarze 5,5 mm. |  |  |  | szt. |  | 4 |  | 0 | 0 |  | 0
130 |  | 312_02_08 | Zestaw do szycia łąkotki technika all-inside. System składający się z dwóch implantów PEEK, połączonych za pomocą polietylenowego, niewchłanialnego, wzmocnionego szwu 2-0. Szew posiada samozaciskowy węzeł umożliwiający zmniejszanie dystansu pomiędzy implantami. Implanty załadowane są rzędowo w pojedynczą, półotwartą, jednorazową igłę. Igła z podziałką posiada regulowany ogranicznik zabezpieczający jej zbyt głębokie wbicie w łąkotkę. Implanty wypychane są z igły poza jamę stawu za pomocą pierścieniowego spustu na rękojeści z jednoczesnym sygnałem dźwiękowym. Kąty zagięcia igieł : 0, 12, 27 stopni. Dodatkowo system do szycia łąkotki zapewniający możliwość wygięcia igły do 80 stopni, o głębokości wbicia igły 12, 16, 20 mm i możliwość zaopatrzenia uszkodzeń rogu bocznego i jednej trzeciej przedniego rogu łąkotki. Zamiennie system dwóch podłużnych implantów niewchłanialnych z materiału PEEK połączonych nitką polietylenową, osadzonych na jednej igle. System zaopatrzony w samozaciskający się węzeł z kontrolowanym dociskiem. Jednorazowy wprowadzacz-aplikator o 3 zagięciach 0, 12, 27 stopni, na którym znajdują się implanty połączone nitką polietylenową, plecioną. System zaopatrzony w jednorazową kaniulę prowadzącą, chroniącą implanty przed uszkodzeniem podczas wprowadzania igły do stawu. |  |  |  | szt. |  | 28 |  | 0 | 0 |  | 0
131 |  | 312_02_08 | System do szycia łąkotki, w formie pistoletu ze spustem, pozawalający na założenie szwu obwodowego w łąkotce za pomocą nici, umożliwiający zaopatrzenie uszkodzeń łąktotki horyzontalnych, wertykalnych i radialnych. System charakteryzuje się cienką górną szczęką o gr.1.6 mm, tępą końcówką umożliwiającą manewrowanie w ciasnych aspektach kolana oraz wysuwaną dolną szczęką. |  |  |  | szt. |  | 5 |  | 0 | 0 |  | 0
132 |  | 312_02_08 | Ładunek nici do w/w urządzenia. |  |  |  | szt. |  | 10 |  | 0 | 0 |  | 0
133 |  | 312_02_08 | Spychacz węzła wraz z obcinaczem. Prosty |  |  |  | szt. |  | 2 |  | 0 | 0 |  | 0
134 |  | 312_02_08 | Dwie proste nitynolowe igły, połączone nicią monofilamentową przeznaczone do szycia łąkotki wspólnie z wielorazowymi narzędziami do szycia łąkotki. Pakowane pojedynczo w blistry, opakowanie zbiorcze zawiera 12 szt. Sterylne. |  |  |  | szt. |  | 2 |  | 0 | 0 |  | 0
135 |  | 312_02_08 | Sterylny zestaw do szycia przedniego rogu łąkotki, metodą outside-in , składający się z : 1. Igła prosta do przeprowadzania nici – szt 2 2. Igła wygięta do przeprowadzania nici – szt 2 3. Igła z pętlą z drutu nitynylowego do przeprowadzania nici – szt 2. |  |  |  | szt. |  | 4 |  | 0 | 0 |  | 0
136 |  | 312_02_08 | Gładka taśma chirurgiczna, która w porównaniu z tradycyjną nicią chirurgiczną nr 2 daje o 75% większy kontakt między ścięgnem a kością, jednocześnie oferując istotnie niższy poziom bardziej równomiernie rozłożonego nacisku. Do zabiegów bezwęzłowych, jak i do zbiegów wymagających wiązania węzła. Sterylna, pakowana pojedyńczo, w opakowaniach zbiorczych po 6 szt. Długość 38"( 95 cm). Dodatkowo wymaga się wersji mini taśmy o konstrukcji zaczynającej się nicią i płynnie przechodzącej w taśmę - taka forma ułatwia nawlekanie taśmy. |  |  |  | szt. |  | 3 |  | 0 | 0 |  | 0
137 |  | 312_02_08 | Sterylna igła do obszywania przeszczepu zakończona pętlą, wykonaną z nici chirurgicznej grubości #2, bez wezłów. Długość 51 cm, prosta i w kształcie półokręgu. Kolor niebieski i przeplatany. Opakowanie zbiorcze, zawierające 12 szt saszetek. |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
138 |  | 312_02_08 | Nici polietylenowe 38", grubości # 2, o podwyższonej wytrzymałości, sterylne, pakowane pojedyńczo. Opakowanie zbiorcze zawiera 10 szt. saszetek. Dodatkowo nici zakończone igłą w kształcie pólokręgu. Długość 96 cm. Kolory: biały, przeplatany, niebieski. |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
139 |  | 312_02_08 | Instrument jednorazowy do przewlekania i manipulacji szwami w trakcie zabiegu artroskopowego, o katach zagięcia 45st. prawy; 45st. lewy; 45st. w górę; 70st. oraz prosty zaopatrzony w 2 nitki monofilamentowe. |  |  |  | szt. |  | 2 |  | 0 | 0 |  | 0
140 |  | 312_02_08 | Nić monofilamentowa, grubości #1, pakowana pojedynczo w saszetkach. Opakowanie zbiorcze zawiera 10 sztuk. |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
141 |  | 312_02_08 | Implant jednorazowy, sterylny, w postaci ostro zakończonej igły osadzonej na rękojeści, umożliwiający transport nici rozmiaru #2 poprzez tkanki oraz przechwytywanie nici za pomocą jednego ruchu, z tego samego portu operacyjnego i kaniuli o średnicy maksymalnej 5 mm, tym samym zmniejszając jatrogenne uszkodzenie tkanki pacjenta. Implant o średnicy wkłucia 1,65 mm, długość części roboczej 185,8 mm. |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | Razem |  |  |  | 0 |  | 0

## pakiet 3
pakiet 3
LP. | Nazwa dostawcy - 15 znaków | Indeks produktu | Przedmiot zakupu - opis | Indeks produktu u dostawcy- 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - pełna nazwa handlowa - 120 znaków | Nazwa producenta | Jednostka miary [op., szt.] | Wielkość opakowania | Ilość zamawiana | Cena jednostk.netto [zł] | Cena jednostk.brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
142 |  | 312_02_08 | Membrana dwuwarstwowa, kolagenowa, biodegradowalna do wypełniania i napraw ubytków chrzęstnych. Kolagen typu I oraz III zastosowany do produkcji, pochodzenia wieprzowego. Warstwa dolna o luźnej strukturze włókien kolagenowych, warstwa górna o strukturze zbitej - oznaczona piktogramem. Skuteczność udowodniona minimum 9 letnimi badaniami klinicznymi w rekonstrukcji chrząstki stawowej. W zestawie aluminiowy szablon, ułatwiający odwzorowanie kształtu i rozmiaru ubytku. Membrana o wymiarach min. 20x30 mm +/- 1%. |  |  |  | szt. |  | 10 |  | 0 | 0 |  | 0
143 |  | 312_02_08 | Membrana dwuwarstwowa, kolagenowa, biodegradowalna do wypełniania i napraw ubytków chrzęstnych. Kolagen typu I oraz III zastosowany do produkcji, pochodzenia wieprzowego. Warstwa dolna o luźnej strukturze włókien kolagenowych, warstwa górna o strukturze zbitej - oznaczona piktogramem. Skuteczność udowodniona minimum 8 letnimi badaniami klinicznymi w rekonstrukcji chrząstki stawowej. W zestawie aluminiowy szablon, ułatwiający odwzorowanie kształtu i rozmiaru ubytku. Membrana o wymiarach min. 30x40 +/- 1%. |  |  |  | szt. |  | 5 |  | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | Razem |  |  |  | 0 |  | 0

## pakiet 4
pakiet 4
LP. | Nazwa dostawcy - 15 znaków | Indeks produktu | Przedmiot zakupu - opis | Indeks produktu u dostawcy- 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - pełna nazwa handlowa - 120 znaków | Nazwa producenta | Jednostka miary [op., szt.] | Wielkość opakowania | Ilość zamawiana | Cena jednostk.netto [zł] | Cena jednostk.brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
144 |  | 312_02_08 | Pediatryczne płytki blokowane do czasowego blokowania wzrostu chrząstek nasadowych. Płytki zawiasowe. Wersja 2 otworowa, rozstaw otworów 12, 16 i 20mm. Wersja 4 otworowa, rozstaw otworów 16 i 20mm. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów blokowanych. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Niewymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Posiadająca przynajmniej 3 otwory pod druty Kirschnera 2,0mm, w tym jeden centralny otwór pozycjonujący. Do otworów blokowanych wkręty blokowane 5,0mm. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych-tytanowych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Stop tytanu. |  |  |  | szt. |  | 60 |  | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | Razem |  |  |  | 0 |  | 0