Załącznik nr 2A -OPZ

Odczynniki i materiały zużywalne potrzebne do badań.

Lp	Opis badania			Ilość badań (3 lata)	Jednostka miary	Zapotrzebowanie
BADANIE PRZEGLĄDOWE P/C
1	Karta do przeglądowego badania p/c na min3 krwinkach w PTA LISS			32000	opakowanie
2	Zestaw krwinek wzorcowych do screeningu p/c w PTA LISS (min 3 krwinki)			32000	opakowanie
GRUPA KRWI
3	Badanie grupy krwi z izoaglutyninami: / anty-A, anty-B, anty-D(VI+) anty-D(VI-) -A1, -B zgodnie z zaleceniami IHiT			24000	opakowanie
4	Zastaw 2 krwinek wzorcowych do wykrywania izoaglutynin A1, B			24000	opakowanie
5	Badanie grupy krwi noworodka: / anty-A, anty-B, anty-AB, anty-D(VI+), ctl, BTA			900	opakowanie
6	Badanie grupy krwi noworodka: / anty-A, anty-B, anty-D(VI-), ctl, inne klony niż w pozycji 5			900	opakowanie
PRÓBA ZGODNOŚCI
7	Właściwa próba zgodności w PTA LISS			17000	opakowanie
8	Potwierdzenie grupy dawcy A-B-DVI+ / (wykrywające DVI)			17000	opakowanie
9	Potwierdzenie grupy biorcy A-B-DVI- / (nie wykrywające DVI)			8000	opakowanie
OZNACZANIE ANTYGENÓW GRUPOWYCH
10	Badanie fenotypu Rh z Cw i K / oparte na odczynnikach monoklonalnych			200	opakowanie
11	Badanie antygenów M i N / oparte na odczynnikach monoklonalnych			100	opakowanie
BEZPOŚREDNI TEST ANTYGLOBULINOWY
12		Badanie BTA z podziałem na klasy IgG, IgA, IgM oraz frakcje C3 komplementu z ctrl	150		opakowanie
KONTROLA JAKOŚCI
13	Zewnątrzlaboratoryjna kontrola jakości potwierdzona certyfikatem zgodna z zaleceniami IHiT 4xrok				kpl	12kpl
POZOSTAŁE ODCZYNNIKI I MATERIAŁY ZUŻYWALNE
14	Odczynnik LISS				opakowanie	adekwatnie
15	Końcówki do pipety				sztuka	5000
16	Płyn płuczący				opakowanie	adekwatnie
17	Środek myjący				opakowanie	adekwatnie
18	Toner do drukarki ( 1000 kopi / m-c)				szt	adekwatnie

Uwaga: W przypadku niepodzielności opakowania, proszę ilości zaokrąglić w górę do pełnych opakowań

1. Metoda oparta na aglutynacji krwinek czerwonych.

2. Terminy ważności:
 - krwinek firmowych minimum 5 tygodni od daty dostawy
 - kart grupowych min. 9 miesięcy
- kart PTA LISS, BTA i do antygenów grupowych min. 12 miesięcy od daty dostawy.

3. Do kalkulacji wymagane są pełne opakowania uwzględniające termin ważności odczynników (terminy jak wyżej)

4. Dostawa wg harmonogramu na dany rok.

5. Wszystkie oferowane odczynniki i krwinki od jednego producenta celem pełnej walidacji metody.

6. Karty do PTA powinny być wypełnione surowicą antyglobulinową poliwalentną.

7. Karty do BTA powinny być wypełnione surowicami antyglobulinowymi monowalentnymi.

8. Krwinki wzorcowe do badania grup krwi muszą być gotowe do użycia

9. Krwinki wzorcowe do badania przeciwciał z panelem zawierającym antygen Cw muszą być gotowe do użycia.

10. Wymagana jest metodyka eliminująca płukanie krwinek czerwonych

11. Karty muszą składać się z kolumn wypełnionych żelowym podłożem separującym

12. Karty dla dawcy/biorcy odpowiednio z DVI+ i DVI- podać nazwy klonów

13. W wyjątkowych sytuacjach możliwość zamawiania poza harmonogramem.

14. Wszystkie odczynniki i karty takie same do metody automatycznej i manualnej.

15. Nieodpłatny pakiet startowy do walidacji metody i kwalifikacji serii odczynników – 50 pełnych oznaczeń grup krwi osoby dorosłej (antygeny, izoaglutyniny, screening przeciwciał) i noworodków.

16. Karty charakterystyki odczynników i specyfikacje dołączone do pierwszej dostawy i zawsze w przypadku zmiany wersji.

17. Ilości badań zawierają ilości kart potrzebne do kontroli codziennej

18.Materiał kontrolny adekwatnie zapewnia wykonawca

Data; kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty

Dzierżawa aparatury

WYMAGANIA DOTYCZĄCE APARATU

Producent/Firma...................................................... Kraj..........................

Typ urządzenia........................................................ Rok produkcji:

Lp	Nazwa analizatora	Liczba miesięcy
1	Automatyczny analizator nablatowy do badań immunohematologicznych, fabrycznie nowy lub używany (nie starszy niż 2020 r po gruntownym przeglądzie serwisowym potwierdzonym w dokumentacji),z kolorowym obrazem reakcji nasilenia aglutynacji w mikrokolumnach , podłączony do oprogramowania pracowni wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem komputerowym	36
2	Zabezpieczenie systemu automatycznego: / Zestaw do wykonywania badań metodą manualną na odczynnikach kompatybilnych z metodą automatyczną zawierający: / - wirówkę / - 2 pipety o zakresie 10, 25, 50 µl / - inkubator	36
3	Oprogramowanie e-krew plus firmy Marcel do obsługi Pracowni Serologicznej z Bankiem Krwi, niezbędne oprzyrządowanie komputerowe. / Drukarka laserowa z zabezpieczeniem w tonery do wydruku wyników.	36
4	Wirówka laboratoryjna do probówek: / wirnik horyzontalny, przynajmniej 20 programów , tryb pracy short, automatyczne otwieranie pokrywy, rejestrowanie parametrów wirowania, menu w języku polskim, czujnik niewyważenia, blokada pokrywy w czasie wirowania, awaryjne otwieranie pokrywy, możliwość wirowania probówek o różnej pojemności	36
5	Destylarka do wody – zabezpieczenie pracy analizatora	36

 Cena jednostkowa zawiera wszystkie koszty i opłaty dodatkowe konieczne do realizacji zamówienia w tym: transport na własny koszt i ryzyko, opłaty celno-podatkowe, ubezpieczenie towaru, montaż, konieczne testy rozruchowe, uruchomienie, koszty serwisu i obowiązkowych rocznych przeglądów, szkolenie pracowników

1. Jeśli analizator tego wymaga to adaptacja Pracowni i dedykowany blat na koszt wykonawcy.

2. Zamawiający wymaga zabezpieczenia i możliwości korzystania z dotychczasowego archiwum badań.

3. Analizator pracujący w oparciu o żelową technikę mikrokolumnową wykonujący wszystkie podane w specyfikacji badania z funkcją badań pilnych.

4. Analizator i zestaw do metody manualnej wyposażone w zewnętrzny system podtrzymywania napięcia UPS.

5. System pracy analizatora w pełni zautomatyzowany od identyfikacji próbki i pobrania z niej materiału do badań aż do przesłania wyników do komputera.

6. Nakłuwanie mikrokolumn gwarantujące całkowite wykorzystanie mikrokart.

7. Wbudowany system kontroli jakości dla poszczególnych etapów pracy:
- wirówka – kontrola czasu i prędkości wirowania
- inkubator – kontrola czasu i temperatury inkubacji
- pipetowanie – kontrola objętości pipetowania i odczynników

8. Wbudowany system detekcji skrzepu

9. Oprogramowanie analizatora w języku polskim podłączone do oprogramowania Pracowni Serologicznej z dwustronną komunikacją (zlecanie badań , odsyłanie wyników), z niezbędnym oprzyrządowaniem na koszt wykonawcy.

10. Dokładne opracowanie zaleceń producenta oraz instrukcji obsługi sprzętu w formie jednego dokumentu w języku polskim
.
11. Uproszczone czynności konserwacyjne wykonywane przez użytkownika (optymalnie raz w miesiącu )

12. Wyspecyfikowane urządzenia kompletne i gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

13. Jeżeli do pracy analizatora są wymagane inne płyny niż wymienione w SIWZ to wykonawca umieści je w zestawieniu asortymentowym

14. Maksymalna ilość napraw tego samego elementu, po którym urządzenie zostanie wymienione na nowe – 3 naprawy.

15.Zabezpieczenie w tonery do drukarki.

Data; kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty

Opis funkcjonalności LIS

Pracownia Serologii Transfuzjologicznej i Szpitalny Bank Krwi
1. Oprogramowanie 100% w języku polskim, jednokrotna rejestracja danych (raz zapisane dane nie wymagają powtórnego wpisywania).
Oferent zapewni: / oprogramowanie (licencja na 4szt. stacji roboczych, licencja na 1szt. analizatorów),
Prowadzenie: / kartoteki składników wraz z ich historią (ruchy magazynowe, wyniki wykonanych badań i przetoczenie/utylizacja); / kartoteki pacjentów z ich historią serologiczną (co najmniej w zakresie przetoczeń, powikłań i wyników wykonanych badań) z automatyczną sygnalizacją dawniejszych problemów serologicznych (co najmniej informacja o wcześniejszych powikłaniach, przeciwciałach, konsultacjach i fenotypie), automatycznie prezentowaną wykonawcy badania pacjenta z wcześniejszymi problemami, z możliwością ich współdzielenia z innymi jednostkami (udostępniania/przyjmowania danych).
Prowadzenie (wprowadzanie, modyfikacja/aktualizacja, przechowywanie, prezentacja, wydruk) dokumentacji elektronicznej (rejestry i księgi) w pełnym zakresie danych przewidzianym prawem dla pracowni serologii transfuzjologicznej, banku krwi i pracowni konsultacyjnej, w tym prowadzenie rejestrów dokumentów wraz z ich treścią i elektronicznie podpisanymi oryginałami, w odniesieniu do donacyjnych i niedonacyjnych składników krwi, w tym: / księga grup krwi, / księga prób zgodności, / zamówienia zbiorcze do dostawców, / zamówienia indywidualne do dostawców, / zamówienia otrzymane indywidualne i zbiorcze, / zlecenia wykonania badań, / wyniki badań (grup krwi, przeciwciał, prób krzyżowych i kwalifikacji kobiet do podania immunoglobuliny, inne określone obowiązującymi przepisami), / wyniki konsultacji, / dokumenty przychodu i rozchodu, / protokoły transportu, / wydania (w tym do pilnej transfuzji i dla noworodków), / zwroty, / reklamacje, / likwidacje
Możliwość automatycznej współpracy (wymiana danych) z analizatorami m.in. automa- tyczne przyjmowanie i archiwizowanie w bazie danych: / odczytanych przez analizator stopni aglutynacji, / obrazów zeskanowanych przez analizator kaset, / informacji o osobach dokonujących manualnych modyfikacji i akceptacji,
6. Obsługa niedonacyjnych składników krwi (np. czynniki krzepnięcia)
7. Możliwość wydruku wyniku próby zgodności i karty wydania krwi dla noworodka dla pojedynczych donacji.
Manualne wprowadzanie wyników serologicznych, zapewniające: / wprowadzenie pełnego protokołu wraz ze stopniami aglutynacji, / automatyczną weryfikację zgodności protokołu z wydawanym wynikiem i znaną z historii pacjenta jego dotychczasową grupą krwi i Rh, / opisywanie wyników, również uzyskanych automatycznie

9. Automatyczna identyfikacja materiału: kodem kreskowym materiału pobranego od pacjenta oraz składników i ich parametrów zgodnie ze specyfikacją ISBT128.
10. Wprowadzanie wszystkich danych z etykiety składnika za pomocą czytnika (skanera) kodów kreskowych.
11. Możliwość archiwizacji dokumentów (np. zewnętrzne wyniki grup krwi, wyniki badań konsultacyjnych, zgody pacjenta) poprzez wskanowanie do kartoteki pacjenta
12. W stosunku do wybranych parametrów rejestracji musi być określenie ich bezwzględnej wymagalności, automatycznie egzekwowanej podczas wprowadzania danych.
13. Automatyczne ostrzeżenia podczas rejestracji zamówienia składników krwi niezgodnych z historią serologiczną pacjenta oraz automatyczna blokada wydania składnika niezgodnego, z możliwością pominięcia blokady w przypadkach przewidzianych przez prawo.
14. Automatyczne naliczanie cen składników krwi przy rejestrowaniu dokumentów przychodu, na podstawie konfigurowalnych cenników, uwzględniające rodzaje, odmiany i zastosowane dodatkowe procesy technologiczne.
15. Obsługa Pracowni Serologicznej i Banku Krwi na wspólnej bazie, ze wspólną kartoteką pacjentów, składników krwi oraz wyników.
16. Możliwość tworzenia raportów i zestawień: z wykonanych usług, gospodarki magazynowej krwi z uwzględnieniem cenników i kodów NFZ.
17. Autoryzacja sprawozdań z badań kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub certyfikatem ZUS.
18. Automatyczna, zgodna z protokołem HL7 / HL7 PIK CDA wymiana dwukierunkowa z system AMMS posiadanym przez zamawiającego i dokumentów (łącznie z podpisanymi elektronicznie), zleceń na wykonanie badań, wyników badań umieszczanych w repozytorium EDM zamawiającego.
19. Automatyczne (bez udziału użytkownika) tworzenie kopii bezpieczeństwa we wskazanym miejscu, możliwość tworzenia dodatkowych kopii zabezpieczających na żądanie użytkownika.
20. Prowadzenie zdalnego serwisu poprzez bezpieczny szyfrowane połączenie VPN.
21. W ramach umowy serwisowej całodobowe (24h, 7 dni w tygodniu) wsparcie techniczne oraz aktualizacja oprogramowania bez dodatkowych opłat dostosowująca system do aktualnych przepisów prawa.

Data; kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty

PARAMETRY OCENIANE
Mają stanowić 40% wartości oferty, a cena oferty 60% jej wartości.

Tabela parametrów ocenianych

Lp	Parametry oceniane	Deklarowane parametry / (wypełnia oferent)	Liczba punktów możliwa do uzyskania
1	Wszystkie oferowane karty do oznaczania grup krwi zawierają kolumnę z kontrolą .		Tak- 25 pkt / Nie- 0 pkt
2	Analizator gwarantujący całkowite wykorzystanie kart przez pojedyncze nakłuwanie i dozowanie materiału do mikrokolumn, z kolorowym obrazem reakcji nasilenia aglutynacji.		Tak- 30 pkt / Nie- 0 pkt
3	Zminimalizowana częstość konserwacji analizatora wykonywana przez użytkownika, wymagane w instrukcji – 1 raz w miesiącu		Tak- 25 pkt / Nie- 0 pkt
4	Karty do oznaczania grup krwi u noworodka posiadają kolumny do oznaczania BTA zarówno z surowicą antyglobulinową poliwalentną jak i monowalentną		Tak- 20 pkt / Nie- 0 pkt