Załącznik nr 2 – formularz ofertowy techniczny

Dotyczy: postępowania pn. Dostawa aparatury medycznej - znak ZP/2501/74/23

Część nr – P.4

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH)

Przedmiot przetargu: Lampa szczelinowa – 1 szt.

Producent/Firma: ……………………………………………………………………………

Urządzenie nazwa  typ: ...................................................Rok produkcji: ..............................

| Lp. | Parametry, właściwości, funkcje i inne wymagania wobec urządzenia | Wymóg /wartość graniczna | Wymagany opis spełnienia wymogu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2022 lub nowsze | Tak |  |
|  | Typu Haag – Streit. | Tak |  |
|  | Powiększenie okulara: szerokokątne 16x. | Tak |  |
|  | Zakres korekcji dioptrażu: minimum +/- 7D. | Tak |  |
|  | Minimum pięć powiększeń bez zmiany okulara: 6,3x, 10x, 16x, 25x i 40x. | Tak |  |
|  | Minimalna średnica rzeczywistego pola widzenia - odpowiednio dla powiększeń: 35,9 mm, 23,3 mm, 14 mm, 8,8 mm, 5.5 mm. | Tak |  |
|  | Wysokość szczeliny regulowana skokowo o wartościach: 0.2 mm / 1 mm / 2 mm / 3 mm / 5 mm / 10 mm / oraz płynnie do 14 mm. | Tak |  |
|  | Szerokość szczeliny regulowana płynnie w zakresie minimum 0 – 14 mm. | Tak |  |
|  | Filtry oświetlenia: niebieski, bezczerwienny, odcinający charakterystyczne dla diod LED szkodliwe niebieskie widmo, żółty | Tak |  |
|  | Regulacja rozstawu źrenic w mikroskopie w zakresie 52 – 82 mm. | Tak |  |
|  | Ciągły obrót szczeliny w zakresie 0º- 180º . | Tak |  |
|  | Pochylenie szczeliny pod kątami: 5º, 10º, 15º i 20º . | Tak |  |
|  | Podbródek zintegrowany z podstawą wózka lampy szczelinowej | Tak |  |
|  | Regulacja wysokości podbródka w zakresie minimum 85 mm. | Tak |  |
|  | Płynna regulacja natężenia światła. | Tak |  |
|  | Wbudowany oświetlacz tła z regulacją natężenia oraz wyłącznikiem. | Tak |  |
|  | Zakres ruchu zgrubnego wózka lampy szczelinowej w poziomie: minimum 105 mm. | Tak |  |
|  | Zakres ruchu precyzyjnego ( wywołanego joystickiem) wózka lampy szczelinowej w poziomie: minimum 15 mm | Tak |  |
|  | Zakres ruchu w pionie: minimum 30 mm. | Tak |  |
|  | Fiksator LED emitujący czerwone światło | Tak |  |
|  | Stolik na urządzenie regulowany elektrycznie | Tak |  |
|  | Tonometr aplanacyjny | Tak |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej. | Tak |  |
|  | Certyfikaty dopuszczenia do stosowania w medycynie: polskie oraz międzynarodowe | Tak |  |
|  | Montaż, uruchomienie i szkolenie obsługi w cenie urządzenia. | Tak |  |
|  | Autoryzowany serwis, z dostępem do oryginalnych części zamiennych od producenta | Tak |  |
|  | Paszport techniczny | Tak |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Okres gwarancji min.24 miesiące. | Tak |  |
|  | W okresie gwarancji przeglądy techniczne wraz z materiałami do nich użytymi wykonywane bezpłatnie co najmniej raz w roku. | Tak |  |
|  | Maksymalnie 3 naprawy gwarancyjne tego samego elementu lub podzespołu - konieczność wykonania kolejnej naprawy uprawnia do wymiany elementu lub podzespołu na nowy. | Tak |  |
|  | Zapewniony serwis pogwarancyjny | Tak |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych minimum 10 lat | Tak |  |

Data; kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty