Załącznik nr 2 – formularz ofertowy techniczny

Dotyczy: postępowania pn. Dostawa aparatury medycznej - znak ZP/2501/74/23

Część nr – P.7

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH)

Przedmiot przetargu: Fotel zabiegowy do podawania iniekcji doszklistkowych – szt.1

Producent/Firma: …………………………………………………………………………………………………

Urządzenie nazwa  typ: ...................................................Rok produkcji: ..............................

| Lp. | Parametry, właściwości, funkcje i inne wymagania wobec urządzenia | Wymóg /wartość graniczna | Wymagany opis spełnienia wymogu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2022 lub nowsze | Tak |  |
|  | Wykonany z profili i rur stalowych, pokrytych lakierem proszkowym epoksydowanym, odpornym na promieniowanie UV, uszkodzenia mechaniczne i środki dezynfekcyjno-myjące. | Tak |  |
|  | Regulacja wysokości siedziska realizowana za pomocą kolumny elektrycznej. | Tak |  |
|  | Układ jezdny fotela wyposażony w podwozie z centralną blokadą kół. | Tak |  |
|  | Koła podwójne, tworzywowe o średnicy fi minimum 100 mm | Tak |  |
|  | Segmenty siedziska, oparcia pleców oraz podudzia i podłokietniki tapicerowane bezszwowo. | Tak |  |
|  | Osłony podstawy fotela, segmentu oparcia pleców, segmentu siedziska, podparcia stóp oraz podłokietnika wykonane z tworzywa ABS ułatwiającego utrzymanie fotela w czystości. | Tak |  |
|  | Regulacja wysokości leża oraz kąty segmentów leża realizowane elektrycznie za pomocą siłowników. | Tak |  |
|  | Podłokietniki regulowane w 3 płaszczyznach, w płaszczyźnie horyzontalnej, na boki regulacja wysokości w zależności od wzrostu pacjenta. | Tak |  |
|  | Sterowanie za pomocą pilota przewodowego z kluczykiem magnetycznym zapobiegającym przypadkowemu użyciu. | Tak |  |
|  | Pozycja Trendelenburga uzyskiwana za pomocą jednego przycisku na pilocie. | Tak |  |
|  | Fotel wyposażony w uchwyt na podkład higieniczny zamocowany przy segmencie Pleców. | Tak |  |
|  | Regulowany w pionie blat boczny. | Tak |  |
|  | Regulowany w pionie chromowany wieszak na kroplówki z czterema haczykami, każdy z nich o udźwigu 2,5 kg. | Tak |  |
|  | Wymiary maksymalne: całkowita długość fotela 2200 mm całkowita szerokość fotela 1000 mm szerokość siedziska 620 mm | Tak |  |
|  | Zakres regulacji wysokości (leża) 530 mm do 970 mm (+/- 10mm) | Tak |  |
|  | Kątowa regulacja segmentu oparcia pleców 75° (+/- 5°) | Tak |  |
|  | Kątowa regulacja segmentu siedziska -15° | Tak |  |
|  | Anty- Trendelenburg leżyska 3° | Tak |  |
|  | Trendelenburg segmentu oparcia pleców (ręcznie) - 15° | Tak |  |
|  | Trendelenburg segmentu oparcia pleców (program) -13° | Tak |  |
|  | Kątowa regulacja segmentu podudzia - 30° (+/- 3°) | Tak |  |
|  | Kątowa regulacja podłokietników - 20° do 60° (+/- 3°) | Tak |  |
|  | Zakres regulacji podnóżka 160 mm | Tak |  |
|  | Maksymalne dopuszczalne obciążenie 225 kg | Tak |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej. | Tak |  |
|  | Certyfikaty dopuszczenia do stosowania w medycynie: polskie oraz międzynarodowe | Tak |  |
|  | Montaż, uruchomienie i szkolenie obsługi w cenie urządzenia. | Tak |  |
|  | Autoryzowany serwis, z dostępem do oryginalnych części zamiennych od producenta | Tak |  |
|  | Paszport techniczny | Tak |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Okres gwarancji min.12 miesiące. | Tak |  |
|  | W okresie gwarancji przeglądy techniczne wraz z materiałami do nich użytymi wykonywane bezpłatnie co najmniej raz w roku. | Tak |  |
|  | Maksymalnie 3 naprawy gwarancyjne tego samego elementu lub podzespołu - konieczność wykonania kolejnej naprawy uprawnia do wymiany elementu lub podzespołu na nowy. | Tak |  |
|  | Zapewniony serwis pogwarancyjny | Tak |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych minimum 10 lat | Tak |  |

Data; kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty