Załącznik nr 2 – formularz ofertowy techniczny

Dotyczy: postępowania pn. Dostawa aparatury medycznej - znak ZP/2501/74/23

Część nr – P.14

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH)

Przedmiot przetargu: Fotel do badań i zabiegów urologicznych – 1 szt.

Producent/Firma: …………………………………………………………………………………………………

Urządzenie nazwa  typ: ...................................................Rok produkcji: ..............................

| Lp. | Parametry, właściwości, funkcje i inne wymagania wobec urządzenia | Wymóg /wartość graniczna | Wymagany opis spełnienia wymogu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2023 | Tak |  |
|  | Fotel Urologiczny 4 segmentowy, składający się z segmentu głowy, pleców, segmentu siedziska oraz dołączanego czwartego segmentu nożnego | Tak |  |
|  | Zasilanie z sieci elektrycznej 230V/50Hz | Tak |  |
|  | Podstawa i kolumna zabezpieczona tworzywową, gładką osłoną, gwarantująca brak przestrzeni zamkniętych i trudno dostępnych oraz łatwość i szybkość dezynfekcji. Podstawa, kolumna oraz spodnie części wszystkich 4 segmentów fotela obudowane łatwą w utrzymaniu czystości obudową z tworzywa sztucznego w kolorze białym . Nie dopuszcza się obudowy podstawy oraz segmentów metalowej – metalowej malowanej proszkowo oraz widocznych siłowników i elementów konstrukcyjnych podstawy i kolumny. | Tak |  |
|  | Szerokość powierzchni roboczej 600 mm (+/- 50mm). | Tak |  |
|  | Długość 3-segmentowej powierzchni roboczej w pozycji horyzontalnej 1400 mm (+/- 50 mm). | Tak |  |
|  | Wymiary zewnętrzne w pozycji leżącej bez segmentu nożnego 1400 x 800mm | Tak |  |
|  | Podstawa na kółkach o średnicy min. 75 mm z indywidualnymi hamulcami. | Tak |  |
|  | System regulacji: pilot ręczny + przyciski wbudowane w podstawę fotela | Tak |  |
|  | Regulacja wysokości - elektromechaniczna 640-940mm (+/-50mm) , sterowanie za pomocą przycisków nożnych wbudowanych w podstawę fotela oraz za pomocą kablowego pilota ręcznego. | Tak |  |
|  | Regulacja segmentu pleców elektromechaniczna 0-80˚ uzyskiwana za pomocą przycisków nożnych wbudowanych w podstawę fotela oraz za pomocą kablowego pilota ręcznego. | Tak |  |
|  | Regulacja segmentu siedzenia elektromechaniczna 0-20˚ uzyskiwana za pomocą przycisków nożnych wbudowanych w podstawę fotela oraz za pomocą kablowego pilota ręcznego. | Tak |  |
|  | Regulacja segmentu głowy +/-30˚ za pomocą przycisku sprężyny gazowej w tylnej części za oparciem pleców | Tak |  |
|  | Programator pozycji badań i zabiegów. Programator (pamięć) min. 3 pozycji ustawienia fotela . Sterowanie funkcją zapamiętania i realizacji za pomocą przycisków nożnych wbudowanych w podstawę fotela oraz za pomocą kablowego pilota ręcznego. | Tak |  |
|  | Schodek pacjenta nasuwany na podstawę fotela szt.1. Schodek pokryty obudową z tworzywa sztucznego z możliwością demontażu. Nie dopuszcza się schodka malowanego proszkowo oraz schodka dostawianego do fotela. | Tak |  |
|  | Uchylna miska – średnica min. 400mm, z odpływem – 1 kpl. | Tak |  |
|  | Kolor obicia tapicerki do uzgodnienia z Zamawiającym. | Tak |  |
|  | Podpórki pod ręce pacjenta z tworzywa sztucznego w kolorze białym uchwytem na listwę (demontowalne) 1 para. Nie dopuszcza się podpórek z wykończeniem skajem medycznym . Podpórki powinny pełnić również funkcję zabezpieczenia bocznego | Tak |  |
|  | Podpórki podudzia typu Goepela w kolorystyce blatów fotela, wyposażone w rzepy mocujące - 1 para | Tak |  |
|  | Wieszak z podkładem papierowym za segmentem pleców - szt. 1. | Tak |  |
|  | Uchwyt do uroflowmetru lub pullera profilometrycznego – 1 szt. zintegrowany z fotelem | Tak |  |
|  | Para listew ze stali nierdzewnej do montażu wyposażenia na segmencie siedzenia - 1 para. | Tak |  |
|  | Para listew ze stali nierdzewnej do montażu wyposażenia na segmencie pleców - 1 para. | Tak |  |
|  | Poliuretanowa podpórka infuzyjna ręki z mocowaniem na listwę - szt. 1. | Tak |  |
|  | Obciążenie min.150 kg. | Tak |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej. | Tak |  |
|  | Certyfikaty dopuszczenia do stosowania w medycynie: polskie oraz międzynarodowe | Tak |  |
|  | Montaż, uruchomienie i szkolenie obsługi w cenie urządzenia. | Tak |  |
|  | Autoryzowany serwis, z dostępem do oryginalnych części zamiennych od producenta | Tak |  |
|  | Paszport techniczny | Tak |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Okres gwarancji min.24 miesiące. | Tak |  |
|  | Maksymalnie 3 naprawy gwarancyjne tego samego elementu lub podzespołu - konieczność wykonania kolejnej naprawy uprawnia do wymiany elementu lub podzespołu na nowy. | Tak |  |
|  | Zapewniony serwis pogwarancyjny | Tak |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych minimum 10 lat | Tak |  |

Data; kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty