Załącznik nr 2 – formularz ofertowy techniczny

Dotyczy: postępowania pn. Dostawa aparatury medycznej - znak ZP/2501/74/23

Część nr – P.5

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH)

Przedmiot przetargu: Zestaw do elektrokoagulacji – 1 szt.

Producent/Firma: …………………………………………………………………………………………………

Urządzenie nazwa  typ: ...................................................Rok produkcji: ..............................

| Lp. | Parametry, właściwości, funkcje i inne wymagania wobec urządzenia | Wymóg /wartość graniczna | Wymagany opis spełnienia wymogu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2022 lub nowsze | Tak |  |
|  | Aparat - diatermia chirurgiczna na wózku. | Tak |  |
|  | Diatermia mono- i bipolarna z trybami pracy do zabiegów endoskopowych | Tak |  |
|  | Wyświetlacz do komunikacji aparat – użytkownik. Komunikacja w języku polskim | Tak |  |
|  | Możliwość zapamiętania min. 7 programów i zapisania ich pod nazwą procedury i nazwiskiem operatora, | Tak |  |
|  | Aparat wyposażony w układy autodiagnostyczne i serwisowe sygnalizujące nieprawidłowości w pracy lub w obsłudze aparatu i wyświetlający komunikaty w języku polskim | Tak |  |
|  | Układ monitorowania kontaktu elektrody neutralnej jednorazowej dzielonej monitorujący: - kontakt elektrody z wyświetlaniem informacji liczbowej o wartości oporności połączenia - orientacje elektrody neutralnej względem elektrody aktywnej - układ kontroli czasu aktywacji . | Tak |  |
|  | Moc koagulacji bipolarnej regulowana z krokiem 1W (w całym zakresie) do min. 120 W | Tak |  |
|  | Koagulacja bipolarna z możliwością automatycznego rozpoczęcia i zakończenia pracy z możliwość regulacji czasu opóźnienia w zakresie min 0.1 -3sek | Tak |  |
|  | Regulacja głębokości koagulacji bipolarnej w min. 8-stopniowej skali | Tak |  |
|  | Moc cięcia monopolarnego min. 300 [W] regulowana z krokiem 1W | Tak |  |
|  | Min. 8 efektów koagulacji możliwych do uzyskania podczas podstawowych trybów cięcia monopolarnego | Tak |  |
|  | Sposób pracy dla cięcia monopolarnego dostępny w osłonie argonu | Tak |  |
|  | Moc koagulacji monopolarnej min. 120W dla wszystkich wymaganych trybów koagulacji standardowej i argonowej regulowana z krokiem 1W w całym zakresie | Tak |  |
|  | Możliwość wyboru trybu koagulacji monopolarnej standardowej między: delikatną – niekarbonizującą, intensywną – iskrową, preparującą, natryskową | Tak |  |
|  | Regulacja ograniczenia mocy wszystkich w/w funkcji z krokiem co 1W w całym zakresie regulacji | Tak |  |
|  | Tryb pracy umożliwiający naprzemienne cięcie i koagulację ( tzw. Endo-Cut) z możliwością regulacji czasu trwania obu funkcji z automatyczną regulacją mocy wyjściowej | Tak |  |
|  | Min. 4 efekty koagulacji możliwych do uzyskania podczas trybu pracy do gastroenterologicznych zabiegów endoskopowych polipektomi i min. 4 dla papilotomii). | Tak |  |
|  | Konfiguracja gniazd wyjściowych: - min. 2 niezależne gniazda monopolarne z możliwością podłączania bez adpatera kabli z wtykiem 3 pin oraz jednopinowych 5mm i 4mm - min 1 gniazdo bipolarne, umożliwiające podłączenie wtyczek w systemie koaksjalnym 4mm oraz dwupinowym o rozstawie standardu 28,5 mm, bez dodatkowych adapterów - min. 1 gniazdo argonowe - 1 gniazdo elektrody neutralnej dla wtyków 1 pinowych i dwupinowych | Tak |  |
|  | Wymienne moduły gniazd przyłączeniowych umożliwiające rozbudowę aparatu | Tak |  |
|  | Regulacja natężenia przepływu argonu z dokładnością do 0,1 l/min. w zakresie do min. 8,0 l/min. | Tak |  |
|  | Aparat powinien umożliwiać bezpośrednie podłączenie sond argonowych zapewniające rozpoznawanie sondy i ustawianie dla niej optymalnych parametrów pracy i przepływu | Tak |  |
| Wyposażenie diatermii. |  |  |  |
|  | Zestaw umieszczony na wózku jezdnym wyposażonym w pojemniki na akcesoria, uchwyty kabli | Tak |  |
|  | Włącznik nożny podwójny do aktywowania wszystkich funkcji monopolarnych / bipolarnych - 1 szt., bryzgoszczelny | Tak |  |
|  | Wyłącznik nożny, pojedynczy bryzgoszczelny z kablem – 1 szt. | Tak |  |
|  | Kabel do monopolarnych instrumentów endoskopowych (pętle) , dł. min. 4 m – 1 szt. | Tak |  |
|  | Kabel do elektrody neutralnej jednorazowej, dł. min. 4m – 1 szt. | Tak |  |
|  | Elektroda neutralna jednorazowa dzielona pow. 80 -85cm2 z pierścieniem ekwipotencjalnym nie połączonym elektrycznie i mechanicznie z powierzchniami płytki, min. 100 szt. | Tak |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej. | Tak |  |
|  | Certyfikaty dopuszczenia do stosowania w medycynie: polskie oraz międzynarodowe | Tak |  |
|  | Montaż, uruchomienie i szkolenie obsługi w cenie urządzenia. | Tak |  |
|  | Autoryzowany serwis, z dostępem do oryginalnych części zamiennych od producenta | Tak |  |
|  | Paszport techniczny | Tak |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Okres gwarancji min.24 miesiące. | Tak |  |
|  | W okresie gwarancji przeglądy techniczne wraz z materiałami do nich użytymi wykonywane bezpłatnie co najmniej raz w roku. | Tak |  |
|  | Maksymalnie 3 naprawy gwarancyjne tego samego elementu lub podzespołu - konieczność wykonania kolejnej naprawy uprawnia do wymiany elementu lub podzespołu na nowy. | Tak |  |
|  | Zapewniony serwis pogwarancyjny | Tak |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych minimum 10 lat | Tak |  |

Data; kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty