Załącznik nr 2 – formularz ofertowy techniczny

Dotyczy: postępowania pn. Dostawa aparatury medycznej - znak ZP/2501/74/23

Część nr – P.21

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH)

Przedmiot przetargu: Aparat VNG z wyposażeniem – szt.1

Producent/Firma: ………………………………………………………….……………………

Urządzenie nazwa  typ: ...................................................Rok produkcji: ..............................

| Lp. | Parametry, właściwości, funkcje i inne wymagania wobec urządzenia | Wymóg /wartość graniczna | Wymagany opis spełnienia wymogu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2023 | TAK, podać |  |
|  | Zestaw komputerowy - stacjonarny : procesor min i5 lub równoważny, RAM min 16 GB, monitor dotykowy min. 17”, SSD min 500 GB, System operacyjny Windows 11 lub zgodny, drukarka kolorowa, projektor multimedialny | TAK, podać |  |
|  | Oprogramowanie do diagnostyki narządu równowagi kompatybilne z posiadaną przez Zamawiającego bazą danych Otoaccess. Oprogramowanie możliwe do uruchomienia jako moduł w programie bazodanowym | TAK, podać |  |
|  | Możliwość przeprowadzenia kalibracji w oparciu o 5 punktów lub szybkie uruchomienie z wykorzystaniem funkcji kalibracji domyślnej | TAK, podać |  |
|  | Możliwość kalibracji wielkości pola śledzenia źrenic do testów badania ruchów skrętnych gałek ocznych | TAK, podać |  |
|  | Gogle VNG z licencją umożliwiającą wykonanie dedykowanych testów : kalorycznych, oczopląsu samoistnego,testy pozycyjne, manewr Dix-Hallpike, test wpatrywania (gaze), Sakkady losowe, Sakkadometria, test wahadła, próby optokinetyczne (z możliwością ustawienia szybkości bodźca oraz wyboru obrazów jako bodźców) | TAK, podać |  |
|  | Możliwość współpracy z sensorem ruchów głowy przyczepianym do gogli VNG, który umożliwia wykonanie testów z wizualizacją głowy pacjenta w przestrzeni: Advenced Dix Hallpike, Lateral Head Roll, Ocular Counter Roll i vHIT | TAK, podać |  |
|  | Możliwość współpracy systemu z elektromechanicznym fotelem obrotowym tego samego producenta, umożliwiającym przeprowadzenie testów: SHA (sinusoidalne przyspieszenie harmoniczne), VOR, VOR suppression, Step velocity | TAK |  |
|  | Możliwość integracji systemu VNG i oprogramowania z fotelem do badania i leczenia łagodnych położeniowych zawrotów głowy (BPPV) tego samego producenta, który umożliwia wykonanie manewrów repozycyjnych, w tym manewru „Barbecue” | TAK |  |
|  | Interfejs oprogramowania użytkownika dostosowany do pracy z ekranem dotykowym | TAK |  |
|  | Sterowanie testami za pomocą: dotykowego ekranu, pilota lub sterownika nożnego | TAK, podać |  |
|  | Możliwość współpracy z telewizorem i/lub rzutnikiem | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia stymulatorów kalorycznych – wodnego i/lub powietrznego – sterowanych z poziomu aplikacji do pomiarów oczopląsu. | TAK |  |
|  | Możliwość indywidualizacji raportu z badania | TAK, podać |  |
|  | Waga maski z dwoma kamerami mocowanymi z boku, bez kabli, z zaciemnieniem max 400 g | TAK |  |
|  | Maska z wymiennymi gąbkami (możliwość wymiany gąbek po każdym pacjencie) umożliwiająca wykonanie badania w warunkach oświetlenia dziennego | TAK |  |
|  | Maska przystosowana dla dzieci | TAK |  |
|  | Możliwość pracy z jedną lub dwiema kamerami | TAK, podać |  |
|  | Kamery mocowane do maski poprzez magnes lub maska z kamerami umieszczonymi od góry | TAK, podać |  |
|  | Częstotliwość odświeżania obrazu przy dwóch kamerach minimum 100 klatek/sekundę | TAK, podać |  |
|  | Rozdzielczość kamer min 640x240 przy 100 Hz | TAK, podać |  |
|  | Port komunikacji kamer USB | TAK, podać |  |
| Stymulator kaloryczny wodny |  |  |  |
|  | Stymulator kaloryczny wodny z możliwością podłączenia do komputera poprzez port USB | TAK |  |
|  | Stymulator kaloryczny wodny, urządzenie tego samego producenta, co oprogramowanie do rejestracji oczopląsu z możliwością zapisu wyników badań w bazie danych | TAK |  |
|  | Stymulator kaloryczny wodny sterowany z poziomu oprogramowania do rejestracji oczopląsu tego samego producenta | TAK |  |
|  | Stymulator kaloryczny wodny, z tempem irygacji 250 ml / 30 sekund | TAK |  |
|  | Stymulator kaloryczny wodny, z przewodem o długości min 3m | TAK, podać |  |
|  | Stymulator kaloryczny wodny, temperatura dla irygacji zimnej: 30 stopni C, dokładność i stabilność ±1 stopień | TAK, podać |  |
|  | Stymulator kaloryczny wodny, temperatura dla irygacji ciepłej: 44 stopnie C, dokładność i stabilność ±1 stopień | TAK, podać |  |
|  | Stymulator kaloryczny wodny, temperatura regulowana dla irygacji manualnej: od 20 do 30 stopni C dla irygacji zimnej oraz od 40 do 50 stopni C dla irygacji ciepłej; przyrost 1 stopień, dokładność i stabilność ±1 stopień | TAK, podać |  |
|  | Czas nagrzewania, od zimnego startu stymulatora wodnego <3 minut | TAK, podać |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
| Stymulator kaloryczny powietrzny |  |  |  |
|  | Stymulator kaloryczny powietrzny z rękojeścią w postaci otoskopu z możliwością obserwacji błony bębenkowej, urządzenie tego samego producenta, co oprogramowanie do rejestracji oczopląsu z możliwością zapisu wyników badań w bazie danych. | TAK |  |
|  | Stymulator kaloryczny powietrzny, sterowany z poziomu oprogramowania do rejestracji oczopląsu | TAK |  |
|  | Stymulator kaloryczny powietrzny, wyposażony w zbiornik na wodę, umożliwiający szybkie schłodzenie bodźca. Zbiornik musi być integralną częścią urządzenia i być łatwy w dostępie | TAK |  |
|  | Stymulator kaloryczny powietrzny, z regulowanym tempem przepływu od 8 do 12 l/minuta | TAK |  |
|  | Stymulator kaloryczny powietrzny, z przewodem powietrznym o długości min 3m | TAK, podać |  |
|  | Stymulator kaloryczny powietrzny, temperatura dla powietrza ciepłego od 40 do 50 stopni C, przyrost 1stopień, dokładność 0,5 stopnia | TAK, podać |  |
|  | Stymulator kaloryczny powietrzny, temperatura dla powietrza zimnego od 20 do 30 stopni C, przyrost 1stopień, dokładność 0,5 stopnia | TAK, podać |  |
|  | Czas nagrzewania, od zimnego startu, stymulatora powietrznego <3 minut | TAK, podać |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
| vHIT |  |  |  |
|  | Zestaw do diagnostyki: - odruchu przedsionkowo-ocznego vHIT - pomiaru odruchu przedsionkowo-ocznego - badania impulsów bocznych, pionowych LARP i pionowych RALP oraz identyfikacji SHIMP - oceny funkcjonowania bocznych, tylnych i przednich kanałów półkolistych składający się z maski ze wskaźnikiem laserowym, kamery oraz dedykowanego komputera z oprogramowaniem | TAK |  |
|  | Układ pomiaru inercyjnego z żyroskopem i swobodą odchylania ≤ 6º | TAK |  |
|  | Częstotliwość próbkowania ≥ 220 Hz | TAK |  |
|  | Przeprowadzenie kalibracji laserowej w oparciu o 5 punktów lub szybkie uruchomienie z wykorzystaniem funkcji kalibracji domyślnej | TAK |  |
|  | Możliwość zamocowania korekcyjnych soczewek optycznych o przekroju 38 mm | TAK |  |
|  | Zmiana lokalizacji kamery ze strony lewej na stronę prawą | TAK |  |
|  | Ręczne ustawienie kąta rejestracji kamery poprzez ruch w złączu kulowym lub równoważnym na masce | TAK |  |
|  | Możliwość ręcznego ustawiania ostrości kamery | TAK |  |
|  | Port komunikacji kamery z dedykowanym komputerem co najmniej USB | TAK |  |
|  | Maska: - z wymiennymi gąbkami lub silikonowymi elementami - pasująca do twarzy pacjentów dziecięcych i dorosłych - waga maski z kamerą maks. 80g, bez kamery maks. 40g | TAK |  |
|  | Eksportowanie danych pomiarowych co najmniej w formacie PDF | TAK |  |
|  | Możliwość edycji wyników poprzez usuwanie poszczególnych odruchów | TAK |  |
|  | Automatyczne pomijanie nieprawidłowych ruchów głowy | TAK |  |
|  | Oprogramowanie (dedykowane do oferowanego zestawu) - do diagnostyki narządu równowagi metodą Head Impulse Test - współpracujące z posiadaną przez Zamawiającego bazą danych umożliwiającą zapis i odczyt badań vHIT, VNG, VEMP, TRV, SVV, tympanometrii, otoemisji, audiometrii, ABR, VEMP | TAK |  |
|  | Możliwość instalacji oprogramowania specjalistycznego na komputerze stacjonarnym (będącym na stanie zamawiającego) | TAK |  |
| Fotel laryngologiczny |  |  |  |
|  | Fotel laryngologiczny ze skóry syntetycznej z metalową podstawą malowaną proszkowo | TAK |  |
|  | Wybór koloru skóry syntetycznej z palety RAL, minimum 15 kolorów | TAK, podać |  |
|  | Wybór koloru malowanych proszkowo elementów metalowych fotela z palety RAL, minimum 100 kolorów | TAK, podać |  |
|  | Zintegrowany footswitch – przycisk nożny – do regulacji wysokości fotela | TAK |  |
|  | Regulacja wysokości min. 20 cm, w zakresie 51-71 cm; +/- 1 cm | TAK, podać |  |
|  | Elektryczna regulacja wysokości | TAK |  |
|  | Fotel rozkładany do pozycji horyzontalnej oraz – Trendelenburga | TAK |  |
|  | Fotel laryngologiczny na wysuwanych elektrycznie kółkach |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim 1 szt. | TAK |  |
|  | Certyfikaty dopuszczenia do stosowania w medycynie: polskie oraz międzynarodowe | TAK |  |
|  | Autoryzowany przez producenta serwis. | TAK |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe. | TAK |  |
| Moduł VEMP |  |  |  |
|  | Moduł VEMP do platformy do badań elektrofizjologicznych umożliwiający wykonanie badań narządów równowagi co najmniej: oVEMP, cVEMP | TAK |  |
|  | Parametry ustawiane przez użytkownika - co najmniej: ręczny bodziec w celu przyzwyczajenia, linia bazowa, normalizacja latencji, szablony raportów, wydruk, wstępne ustawienia filtra, poziom zagłuszania, stymulowane ucho, wybór przetwornika, predefiniowane przed badaniem poziomy bodźca | TAK |  |
|  | Bodźce - trzask, impulsy tonalne | TAK |  |
|  | Trzask - 100 µs dla zakresu 200Hz-11kHz | TAK |  |
|  | Impuls tonalny - Burst 0,25-4kHz | TAK |  |
|  | Częstość bodźca - od 0,1 do min 80,1/s w krokach co 0,1 | TAK |  |
|  | Liczba wyświetlanych punktów na ślad -min. 450 | TAK |  |
|  | Filtr co najmniej: - antyaliasingu analogowy 5kHz, 24 dB/oktawa, - dolnoprzepustowy brak lub 17-12000Hz w zależności od rodzaju pomiaru, - dolnoprzepustowy DSP 100, 300, 750, 1k, 1.5k,2k, 3k, 4k, 5k, 7.5k Hz, - SOI 33 stopniowy bez przemieszczania latencji szczytu fali, - górnoprzepustowy od 0,83Hz do 500 Hz w zależności od rodzaju pomiaru, - górnoprzepustowy DSP 0,5; 1,0; 3,3; 10; 33; 100 Hz | TAK |  |
|  | Poziom dźwięku - min. od 0 do min.100 dB nHL w krokach co 0,1 dB | TAK |  |
|  | Polaryzacja dodatnia, ujemna, naprzemienna | TAK |  |
|  | Częstotliwość próbkowania min. 30kHz | TAK |  |
|  | Rozdzielczość przetwarzania AC 16 bit | TAK |  |
|  | Poziom maskowania min. od +30 dB do min -40dB (względem bodźca prezentowanego w peSPL) | TAK |  |
|  | Maskowanie białym szumem, kalibracja i prezentacja peSPL | TAK |  |
|  | Urządzenie współpracujące z bazą danych Otoaccess posiadaną przez Zamawiającego | TAK |  |
|  | Oprogramowanie specjalistyczne (dedykowane do oferowanego urządzenia) również w języku polskim | TAK |  |
|  | Maksymalne możliwe okno czasowe analizy dla urządzenia ≥ 970 ms | TAK |  |
|  | Kompatybilność z przedwzmacniaczami EPA do Eclipse posiadanym przez Zamawiającego | TAK |  |
|  | Zasilanie 230V, 50Hz | TAK |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej. | TAK |  |
|  | Certyfikaty dopuszczenia do stosowania w medycynie: polskie oraz międzynarodowe | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski z dostępem do oryginalnych części zamiennych od producenta | TAK |  |
|  | Paszport techniczny | TAK |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Okres gwarancji min.24 miesięcy | TAK |  |
|  | Maksymalnie 3 naprawy gwarancyjne tego samego elementu lub podzespołu - konieczność wykonania kolejnej naprawy uprawnia do wymiany elementu lub podzespołu na nowy. | TAK |  |
|  | Zapewniony serwis pogwarancyjny | TAK |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych minimum 10 lat | TAK |  |

Data; kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty