Załącznik nr 2 – formularz ofertowy techniczny

Dotyczy: postępowania pn. Dostawa aparatury medycznej - znak ZP/2501/74/23

Część nr – P.10

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH)

Przedmiot przetargu: Autorefraktometr z keratometrem – szt. 1

Producent/Firma: …………………………………………………………………………………………………

Urządzenie nazwa  typ: ...................................................Rok produkcji: ..............................

| Lp. | Parametry, właściwości, funkcje i inne wymagania wobec urządzenia | Wymóg /wartość graniczna | Wymagany opis spełnienia wymogu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2022 lub nowsze | Tak |  |
|  | Zespolone urządzenie posiadające funkcje: - autorefraktometru, - keratometru, - pachymetru optycznego (bezdotykowego), tonometru bezdotykowego. | Tak |  |
|  | Urządzenie z automatycznie naprowadzaną głowicą na oko pacjenta. Automatyczna zmiana badanego oka. | Tak |  |
|  | Sterowanie urządzenia za pomocą kolorowego ekranu dotykowego LCD. Wielkość ekranu min. 8”. | Tak |  |
|  | Odchylany i obrotowy o min 180 stopni pulpit sterowania urządzeniem, zapewniający możliwość obsługi urządzenia stojącego w narożniku pomieszczenia. | Tak |  |
|  | Tryby pracy głowicy: - tryb automatyczny włącznie ze zmianą i wyszukiwaniem oka badanego, tryb ręczny. | Tak |  |
|  | Wbudowana drukarka, umożliwiająca bezpośredni wydruk dokonanych pomiarów, z automatycznym odcinaniem papieru. | Tak |  |
|  | Parametry autorefraktometru: - minimalna średnica źrenicy 2 mm, - zakres pomiaru refrakcji sfery od -30D do +25D lub większy, z dokładnością 0,12D i 0,25D, - Zakres pomiaru cylindra od -12D do +12D lub większy, z dokładnością 0,12D i 0,25D. - Pomiar osi cylindra od 0 do 180 stopni co 1 stopień. - Możliwość przedstawienia wyniku dla soczewki oddalonej (pomiar od jej tylnej powierzchni) od szczytu rogówki (VD) w odległości 0mm, 12.00mm, 13.75mm. - Pojedynczy pomiar refrakcji realizowany poprzez skanowanie układu optycznego oka wiązką w kształcie okręgu, w obszarze większym niż wielkość kołowa wiązki, fizyczne uśrednienie pojedynczego wyniku w obszarze pomiarowym. - Rozluźnianie akomodacji badanego poprzez ruch optotypu. Funkcja pomiaru oka z soczewką wszczepioną (IOL). | Tak |  |
|  | Parametry keratometru: - Zakres pomiaru mocy rogówki od 67D do 26D lub większy. - Zakres pomiaru mocy astygmatyzmu rogówki od -12D do +12D lub większy. - Pomiar osi astygmatyzmu rogówki od 0 do 180 stopni co 1 stopień. Możliwość pomiaru średnicy źrenicy, rogówki, itp. | Tak |  |
|  | Parametry tonometru: - Dokładność pomiaru max. 1 mmHg - Zakres pomiaru od 1 mmHg do 60 mmHg. elektroniczna blokada zabezpieczająca przed dotknięciem oka. | Tak |  |
|  | Parametry pachymetru: - dokładność pomiaru 1 μm - Zakres pomiaru od 400 μm do 750 μm elektroniczna blokada zabezpieczająca przed dotknięciem oka. | Tak |  |
|  | Kalkulacja ciśnienia wewnątrzgałkowego względem grubości rogówki. | Tak |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej. | Tak |  |
|  | Certyfikaty dopuszczenia do stosowania w medycynie: polskie oraz międzynarodowe | Tak |  |
|  | Montaż, uruchomienie i szkolenie obsługi w cenie urządzenia. | Tak |  |
|  | Autoryzowany serwis, z dostępem do oryginalnych części zamiennych od producenta | Tak |  |
|  | Paszport techniczny | Tak |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Okres gwarancji min.24 miesiące. | Tak |  |
|  | W okresie gwarancji przeglądy techniczne wraz z materiałami do nich użytymi wykonywane bezpłatnie co najmniej raz w roku. | Tak |  |
|  | Maksymalnie 3 naprawy gwarancyjne tego samego elementu lub podzespołu - konieczność wykonania kolejnej naprawy uprawnia do wymiany elementu lub podzespołu na nowy. | Tak |  |
|  | Zapewniony serwis pogwarancyjny | Tak |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych minimum 10 lat | Tak |  |

Data; kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty