Załącznik nr 2 – formularz ofertowy techniczny

Dotyczy: postępowania pn. Dostawa aparatury medycznej - znak ZP/2501/74/23

Część nr – P.1

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH)

Przedmiot przetargu: Pompa do kontrapulsacji – 1 szt.

Producent/Firma: …………………………………………………………………………………………………

Urządzenie nazwa  typ: ...................................................Rok produkcji: ................................................

| Lp. | Parametry, właściwości, funkcje i inne wymagania wobec urządzenia | Wymóg /wartość graniczna | Wymagany opis spełnienia wymogu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2022 lub nowsze | Tak |  |
|  | Modułowa budowa pompy. | Tak |  |
|  | Masa pompy bez wózka (monitor, akumulatory) – maksymalnie 25kg. | Tak |  |
|  | Kolorowy składany monitor LCD z możliwością odłączenia od konsoli w czasie transportu, przekątna ekranu minimum 11,5” | Tak |  |
|  | Pulpit sterowania nastawami pompy w postaci ekranu dotykowego z możliwością autoblokady. | Tak |  |
|  | Graficzna prezentacja stanu wypełnienia balonu oraz napełnienia butli z helem | Tak |  |
|  | Oprogramowanie w języku polskim | Tak |  |
|  | Praca pompy w trybach: automatyczny, półautomatyczny | Tak |  |
|  | Dostępne tryby wyzwalania kontrapulsacji sygnałem EKG, falą ciśnienia, Rozrusz. V/AV, Rozrusz. A i Wewnętrzny) | Tak |  |
|  | Wyjście sygnału ciśnienia do zewnętrznego monitora | Tak |  |
|  | Wejście sygnału ciśnienia i EKG od zewnętrznego monitora do pompy | Tak |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy pompy pozwalający na kontrapulsację w zakresie 15 do 214 bpm | Tak |  |
|  | Drukarka termiczna dwukanałowa | Tak |  |
|  | Prędkość wydruku wbudowanej drukarki termicznej oraz wyświetlanych danych na monitorze: 25 mm/s; 50mm/s | Tak |  |
|  | System alarmów dźwiękowych i optycznych dla wszystkich parametrów - wyciek helu - niskiego ciśnienia helu - utraty wyzwalania EKG - odklejenia elektrod - nieprawidłowości komputera sterującego pracą pompy | Tak |  |
|  | Menu kontekstowe dotyczące alarmów w języku polskim, wyświetlane na ekranie dotykowym pulpitu sterowniczego bez zasłaniania odczytów krzywych pacjenta na ekranie głównym | Tak |  |
|  | Samotestowanie urządzenia w czasie uruchamiania i cyklicznie podczas pracy (w tym weryfikacja ciśnienia pracującego gazu) | Tak |  |
|  | Pompa wyposażona w kontrolę ilości He w układzie cewnika z automatycznym uzupełnianiem braków z powodu dyfuzji gazu | Tak |  |
|  | Oprogramowanie do wykrywania zaburzeń rytmu serca i wyzwalania załamkiem R w przypadku migotania przedsionków | Tak |  |
|  | Oprogramowanie automatycznego wyboru trybu wyzwalania kontrapulsacji | Tak |  |
|  | Ciągła kontrola jakości sygnału wszystkich odprowadzeń EKG z identyfikacją i komunikatami na wypadek awarii odprowadzenia | Tak |  |
|  | Automatyczne usuwanie pary wodnej (kondensatu) z układu przez system osuszania- bez zbiornika na kondensat (brak magazynowania kondensatu i konieczności jego usuwania przez personel podczas eksploatacji pompy do kontrapulsacji. | Tak |  |
|  | Pompa przystosowana do współpracy z cewnikami wyposażonymi w światłowodową transmisję sygnału ciśnienia | Tak |  |
|  | Kalibracja czujnika światłowodowego balonu po wprowadzeniu cewnika do pacjenta i podłączeniu balonu do pompy oraz automatyczne rekalibracje przy cyklach wymiany He | Tak |  |
|  | Możliwość wymiany butli z helem w czasie pracy pompy, bez przerywania terapii | Tak |  |
|  | Urządzenie dostosowane do transportu w warunkach szpitalnych, transportu karetką i lotniczego | Tak |  |
|  | Pompa zamontowana na wózku z czterema kołami skrętnymi, z możliwością szybkiego zdjęcia pompy z wózka (tzw. wersja transportowa ) | Tak |  |
|  | Pompa po zdjęciu z wózka wyposażona we własne kółka | Tak |  |
|  | Pompa wyposażona w wewnętrzny zintegrowany zbiornik helu gwarantujący autonomiczność pracy (min. 3 doby) niezależnie od podłączonej butli z helem. Rezerwuar ze względów bezpieczeństwa niedostępny z zewnątrz | Tak |  |
|  | W zestawie dla każdej z pomp: - butle z helem wielokrotnego użytku - 3 szt. - kabel EKG 5-cio odprowadzeniowy - papier do drukarki | Tak |  |
|  | Fabryczny detektor Dopplera do oceny naczyń w kończynach dolnych | Tak |  |
|  | Zasilanie sieciowe 230V (+/- 10%), 50Hz Zasilanie z akumulatorów min. 3 godz. | Tak |  |
|  | Akumulatory dostępne dla personelu z mocowaniem zatrzaskowym umożlwiającym łatwą wymianę bez konieczności użycia narzędzi | Tak |  |
|  | Retraktor przewodu zasilającego 230V | Tak |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej. | Tak |  |
|  | Certyfikaty dopuszczenia do stosowania w medycynie: polskie oraz międzynarodowe | Tak |  |
|  | Montaż, uruchomienie i szkolenie obsługi w cenie urządzenia. | Tak |  |
|  | Autoryzowany serwis, z dostępem do oryginalnych części zamiennych od producenta | Tak |  |
|  | Paszport techniczny | Tak |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Okres gwarancji min.24 miesiące. | Tak |  |
|  | W okresie gwarancji przeglądy techniczne wraz z materiałami do nich użytymi wykonywane bezpłatnie co najmniej raz w roku. | Tak |  |
|  | Maksymalnie 3 naprawy gwarancyjne tego samego elementu lub podzespołu - konieczność wykonania kolejnej naprawy uprawnia do wymiany elementu lub podzespołu na nowy. | Tak |  |
|  | Zapewniony serwis pogwarancyjny | Tak |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych minimum 10 lat | Tak |  |

Data; kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty