Załącznik nr 2 – formularz ofertowy techniczny

Dotyczy: postępowania pn. Dostawa aparatury medycznej - znak ZP/2501/74/23

Część nr – P.19

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH)

Przedmiot przetargu: Videokolonoskop  – szt.2

Producent/Firma:  ……………………………………………………………………………………….……………………

Urządzenie nazwa  typ: ...................................................Rok produkcji: .................................................................

| Lp. | Parametry, właściwości, funkcje i inne wymagania wobec urządzenia | Wymóg /wartość graniczna | Wymagany opis spełnienia wymogu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2023 | Tak |  |
|  | Videokolonoskop przeznaczony do badań jelita grubego. | Tak |  |
|  | Kąt obserwacji 1700 | Tak |  |
|  | Głębia ostrości min 2-100 mm | Tak |  |
|  | Średnica zewnętrzna wziernika max. 12,8 mm | Tak |  |
|  | Średnica zewnętrzna końcówki endoskopu 12,8 mm | Tak |  |
|  | Średnica kanału roboczego 3,8 mm | Tak |  |
|  | Długość robocza 1330- 1700 mm | Tak |  |
|  | Kąt zagięcia końcówki endoskopu: -w górę 1800 -w dół 1800 -w lewo 1600 -w prawo 1600 | Tak |  |
|  | Cztery programowalne przyciski endoskopowe | Tak |  |
|  | Obsługa min 3 trybów obrazowania w modyfikowanym świetle LED | Tak |  |
|  | Kamera endoskopu z matrycą w technologii CMOS | Tak |  |
|  | Aparat w pełni zanurzalny, nie wymagający nakładek uszczelniających | Tak |  |
|  | Pełna separacja galwaniczna w konektorze łączącym endoskop z procesorem | Tak |  |
|  | Typ konektora - jednogniazdowy | Tak |  |
|  | Dodatkowy kanał do spłukiwania pola operacyjnego (Water Jet) | Tak |  |
|  | Na wyposażeniu podstawowym kleszcze biopsyjne o długości 230 cm; średnica 2,3 mm; pojedynczy drut zapobiegający pochyleniu ramion i zabezpieczający kanał roboczy przed uszkodzeniem – 10 szt. | Tak |  |
|  | Aparat kompatybilny z procesorem obrazu VP-7000 i EP-6000 | Tak |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej. | Tak |  |
|  | Certyfikaty dopuszczenia do stosowania w medycynie: polskie oraz międzynarodowe | Tak |  |
|  | Autoryzowany serwis, z dostępem do oryginalnych części zamiennych od producenta | Tak |  |
|  | Paszport techniczny | Tak |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Okres gwarancji min.24 miesięcy | Tak |  |
|  | Maksymalnie 3 naprawy gwarancyjne tego samego elementu lub podzespołu - konieczność wykonania kolejnej naprawy uprawnia do wymiany elementu lub podzespołu na nowy. | Tak |  |
|  | Zapewniony serwis pogwarancyjny | Tak |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych minimum 10 lat | Tak |  |

Data; kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty