Załącznik nr 2 – formularz ofertowy techniczny

Dotyczy: postępowania pn. Dostawa aparatury medycznej - znak ZP/2501/74/23

Część nr – P.13

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH)

Przedmiot przetargu: Diatermia chirurgiczna – 1 szt.

Producent/Firma: …………………………………………………………………………………………………

Urządzenie nazwa  typ: ...................................................Rok produkcji: ..............................

| Lp. | Parametry, właściwości, funkcje i inne wymagania wobec urządzenia | Wymóg /wartość graniczna | Wymagany opis spełnienia wymogu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2022 lub nowsze | Tak |  |
|  | Aparat umożliwiający pracę monopolarną i bipolarną | Tak |  |
|  | Cięcie monopolarne regulowane, co 1W w zakresie co najmniej 1 –100 W dla wszystkich dostępnych trybów pracy | Tak |  |
|  | Możliwość regulacji hemostazy tkanki w skali przynajmniej 2-stopniowej podczas cięcia monopolarnego | Tak |  |
|  | Koagulacja monopolarna regulowana, co 1W w zakresie co najmniej 1-80 W | Tak |  |
|  | Koagulacja monopolarna w trybie łagodnym i intensywnym - iskrowym | Tak |  |
|  | Koagulacja bipolarna regulowana, co 1W w zakresie, co najmniej 1-50 W | Tak |  |
|  | Aktywacja poprzez podwójny przełącznik nożny oraz uchwyt elektrod monopolarnych | Tak |  |
|  | Aktywacja poprzez podwójny przełącznik nożny oraz auto-start dla koagulacji bipolarnej | Tak |  |
|  | Diatermia wyposażona w gniazdo/gniazda wyjściowe monopolarne umożliwiające przyłączenie kabli w standardzie 3-pinowym i 1-pinowym 5mm, bez dodatkowych adapterów | Tak |  |
|  | Diatermia wyposażona w gniazdo wyjściowe bipolarne umożliwiające przyłączenie kabli w standardzie 2-pinowym i 1-pinowym 4mm, bez dodatkowych adapterów | Tak |  |
|  | Diatermia wyposażona w gniazdo wyjściowe elektrod neutralnych umożliwiające przyłączenie kabli w standardzie 2-pinowym i 1-pinowym 6,3mm , bez dodatkowych adapterów | Tak |  |
|  | Parametry wyjściowe ustawiane i zapamiętywane dla każdego gniazda niezależnie | Tak |  |
|  | Możliwość ustawienia i zapamiętania odrębnych nastaw dla cięcia i odrębnych dla koagulacji – min. 4 pozycje w pamięci aparatu | Tak |  |
|  | Aparat wyposażony w układy monitorujące, jakość połączenia elektrody neutralnej z ciałem pacjenta; sygnalizacja stanów zagrażających zdrowiu pacjenta | Tak |  |
|  | Aparat w szczelnej, kroploszczelnej obudowie, łatwej do utrzymania w czystości (pozbawionej wystających elementów typu pokrętła, potencjometry) i bez otworów wentylacyjnych | Tak |  |
|  | Wizualna i akustyczna sygnalizacja pracy; sygnały akustyczne zróżnicowane dla każdego trybu pracy | Tak |  |
|  | Uchwyt elektrod monopolarnych o śr. trzpienia 2,4mm, z przyciskami, z kablem – 5 szt., wielorazowy | Tak |  |
|  | Elektroda neutralna jednorazowa, symetrycznie dzielona, wyposażona w zewnętrzny pierścień rozpraszający energię odizolowany od obu połówek elektrody – 100 szt. | Tak |  |
|  | Kabel do przyłączania elektrod neutralnych, dł. min. 4m, wielokrotnego użytku – 1 szt. | Tak |  |
|  | Elektroda monopolarna nożowa, wąska, prosta, dł. całkowita do 45mm, średnica trzpienia 2,4mm – 5 szt. | Tak |  |
|  | Elektroda monopolarna igłowa śr. 0,5-0,8mm, prosta, dł. całkowita do 45mm, średnica trzpienia 2,4mm – 5 szt. | Tak |  |
|  | Elektroda monopolarna, igłowa śr. 0,3-0,5mm, część nieizolowana dł. do 3mm, dł. 35-40mm, prosta, średnica trzpienia 2,4mm – 3 szt. | Tak |  |
|  | Elektroda monopolarna, igłowa śr. 0,3-0,5mm, część nieizolowana dł. do 3mm, dł. 35-40mm, zagięta, średnica trzpienia 2,4mm – 3 szt. | Tak |  |
|  | Pinceta bipolarna dł. 10-12cm, końcówki proste, ostre szer. 0,5-0,7 mm – 1 szt. | Tak |  |
|  | Pinceta bipolarna dł. 10-12cm, końcówki zakrzywione, szer. 0,5-0,7mm – 2 szt. | Tak |  |
|  | Kabel pincety bipolarnej, dł. min 4m - 3 szt. | Tak |  |
|  | Włącznik nożny, podwójny, do aktywacji funkcji monopolarnej i bipolarnej, 1 szt. | Tak |  |
|  | Wózek pod aparat, 2-poziomowy | Tak |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej. | Tak |  |
|  | Certyfikaty dopuszczenia do stosowania w medycynie: polskie oraz międzynarodowe | Tak |  |
|  | Montaż, uruchomienie i szkolenie obsługi w cenie urządzenia. | Tak |  |
|  | Autoryzowany serwis, z dostępem do oryginalnych części zamiennych od producenta | Tak |  |
|  | Paszport techniczny | Tak |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Okres gwarancji min.24 miesiące. | Tak |  |
|  | W okresie gwarancji przeglądy techniczne wraz z materiałami do nich użytymi wykonywane bezpłatnie co najmniej raz w roku. | Tak |  |
|  | Maksymalnie 3 naprawy gwarancyjne tego samego elementu lub podzespołu - konieczność wykonania kolejnej naprawy uprawnia do wymiany elementu lub podzespołu na nowy. | Tak |  |
|  | Zapewniony serwis pogwarancyjny | Tak |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych minimum 10 lat | Tak |  |

Data; kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty