Ciechanów dnia 07.05.2019 r.

AT - ZP/2501/45/19

Uczestnicy postępowania

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę aparatu RTG z ramieniem C    (znak: ZP/2501/45/19)

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie udziela odpowiedzi na przesłane przez Wykonawców zapytania, dotyczące treści siwz:

| Lp. | pytanie | odpowiedź |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pytanie 1 Dotyczy Załącznika nr 3, Umowa §8 ust 1 lit. b) Mając na uwadze tzw. równe traktowanie Stron, a tym samym zabezpieczenie interesów także Wykonawcy, prosimy o określenie kary, dla Zamawiającego, w wysokości, jak dla Wykonawcy, za odstąpienie od umowy przez Strony, z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. W związku z powyższym prosimy o zaakceptowanie powyższej propozycji. | Nie akceptujemy propozycji wykonawcy |
| 2 | Pytanie 2 Dotyczy Załącznika nr 3, Umowa §8 ust 1 lit. d) Wyjaśniamy, że wykonywanie napraw w okresie gwarancji przez inny podmiot (nieautoryzowany przez producenta sprzętu), skutkuje natychmiastową utratą gwarancji na aparat rentgenowski. Tylko autoryzowany przez producenta, serwis Wykonawcy jest wyłącznie upoważniony do dokonywania wszelkiego rodzaju napraw gwarancyjnych, gdyż jest odpowiednio przeszkolony przez producenta, posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie serwisowania konkretnego modelu urządzenia. W związku z tym prosimy o odstąpienie od w/w zapisu. | Zamawiający modyfikuje terść §8 ust. 1 lit. d) poprzez dodanie słowa ”zdrowotnego” po frazie ”.....polegajacej na zleceniu osobie trzeciej wykonania świadczenia”. |
| 3 | Pytanie 3 Dotyczy Załącznika nr 3a, Umowa §4 ust 2 Zwracamy się z prośbą o uwzględnienie w powyższym zapisie informacji, iż koszy audytów, w tym inspekcji w podmiocie przetwarzającym pokrywa Administrator. | Nie akceptujemy propozycji wykonawcy |
| 4 | Pytanie 4 Zwracamy się z prośbą aby kary naliczane były w dniach roboczych od pn-pt. z wykluczeniem dni wolnych od pracy. Zamawiający w treści SIWZ określił sposób naliczania kar umownych nie precyzując sytuacji, w których kary umowne nie powinny być naliczane, z uwagi na niezawinione przez Wykonawcę sytuacje (brak możliwości reakcji w sobotę). Wnosimy wobec tego o potwierdzenie, że kary umowne będą dotyczyły dni roboczych od pn-pt. ( z wyłączeniem dni wolnych od pracy) | Nie akceptujemy propozycji wykonawcy |
| 5 | Pytanie 5 Czy Zamawiający w punkcie 47 Opisu Przedmiotu Zamówienia nie popełnił pomyłki pisarskiej? Zgodnie z naszą wiedzą techniczną taka prędkość chłodzenia anody jest niemożliwa do zrealizowania. Prosimy o poprawienie jak niżej: 47; Prędkość chłodzenia anody >=800W istotna podczas długich zabiegów kardiologicznych; Tak, podać; Wartość >= 1000W - 10 pkt. reszta 0 pkt. | Tak, właściwa wartość >=800W |
| 6 | Pytanie 6 Czy Zamawiający w punkcie 43 Opisu Przedmiotu Zamówienia nie popełnił pomyłki pisarskiej? Zgodnie z naszą wiedzą techniczną nie ma dostępnej na rynku lampy o takiej prędkości wirowania. Prosimy o poprawienie jak niżej: 43; Szybkość rotacji anody min. 2800obr/min; Tak, podać. | Tak, szybkość rotacji anody min. 2800obr/min |
| 7 | Czy Zamawiający zgodzi się dopuścić powyższe parametry aparatu rtg z ramieniem C? Lp.; Parametry, funkcje i wyposażenie wymagane; Wartość wymagana; Wartość oferowana; Odpowiedzi. 6; Zakres ruchu wzdłużnego ramienia C >20 cm; Tak, podać; Zakres ruchu wzdłużnego ramienia C 20 cm; TAK, DOPUSZCZA. 14; Uchwyt na obudowie detektora do ręcznego manipulowania ramieniem C; Tak; Uchwyt w pobliżu detektora do ręcznego manipulowania ramieniem C; TAK, DOPUSZCZA. 17; Przycisk bezpieczeństwa wyłączający natychmiast aparat; Tak; Przycisk bezpieczeństwa wyłączający promieniowanie i ruch napędzany silnikiem; TAK, DOPUSZCZA. 21; Monitor dotykowy 640x480 - interface użytkownika, do sterowania funkcjami obrazu oraz generatora zamontowany na wózku z ramieniem C, z możliwością obracania i pochylania monitora. Podgląd obrazu z funkcją dotykowego sterowania obrotem oraz kontrastem i jasnością obrazu. Podgląd kolimatorów bez użycia promieniowania, repozycja kolimatorów; Tak, opisać; Monitor dotykowy 1280x800 - interface użytkownika, do sterowania funkcjami obrazu oraz generatora zamontowany na wózku z ramieniem C, z możliwością obracania i pochylania monitora. Podgląd obrazu z funkcją dotykowego sterowania obrotem oraz kontrastem i jasnością obrazu. Podgląd kolimatorów bez użycia promieniowania, repozycja kolimatorów; TAK, DOPUSZCZA. 22; Monitor dotykowy 640x480 - interface użytkownika, do sterowania funkcjami obrazu oraz generatora zamontowany na wózku stacji monitorowej. Podgląd obrazu z funkcją dotykowego sterowania obrotem oraz kontrastem i jasnością obrazu. Podgląd kolimatorów bez użycia promieniowania, repozycja kolimatorów; Tak, opisać; Monitor dotykowy 1280x800 - interface użytkownika, do sterowania funkcjami obrazu oraz generatora zamontowany na wózku stacji monitorowej. Podgląd obrazu z funkcją dotykowego sterowania obrotem oraz kontrastem i jasnością obrazu. Podgląd kolimatorów bez użycia promieniowania, repozycja kolimatorów; TAK, DOPUSZCZA. 22; Monitor dotykowy 640x480 - interface użytkownika, do sterowania funkcjami obrazu oraz generatora mocowany do stołu operacyjnego. Podgląd obrazu z funkcją dotykowego sterowania obrotem oraz kontrastem i jasnością obrazu. Podgląd kolimatorów bez użycia promieniowania, repozycja kolimatorów; Tak, opisać; Monitor dotykowy 1280x800 - interface użytkownika, do sterowania funkcjami obrazu oraz generatora mocowany do stołu operacyjnego. Podgląd obrazu z funkcją dotykowego sterowania obrotem oraz kontrastem i jasnością obrazu. Podgląd kolimatorów bez użycia promieniowania, repozycja kolimatorów; TAK, DOPUSZCZA. GENERATOR. 25; Generator wysokiej częstotliwości min. 40 kHz, impulsowy,typu monoblok wbudowany w urządzenie zapewniający łatwy transport aparatu pomiędzy salami.; Tak; Generator wysokiej częstotliwości od 18 kHz do 50 kHz, impulsowy, typu monoblok wbudowany w urządzenie zapewniający łatwy transport aparatu pomiędzy salami.; TAK, DOPUSZCZA. 29; Tryby fluoroskopii; Tak; Tryb fluoroskopii pulsacyjnej; TAK, DOPUSZCZA. 30; Tryby radiografii w tym radiografia cyfrowa; Tak; Tryb radiografii cyfrowej; TAK, DOPUSZCZA. 32; Zakres prądów dla trybów fluoroskopii ciągłej i pulsacyjnej min. 2 do 240mA; Tak, podać; Zakres prądów dla trybu fluoroskopii pulsacyjnej od 3 do 250 mA; TAK, DOPUSZCZA. LAMPA I KOLIMATORY. 42; Kolimator typu Irys; Tak; Kolimator koncentryczny prostokątny; TAK, DOPUSZCZA. 43; Szybkość rotacji anody min. 2800 obr/s; Tak, podać; Szybkość rotacji anody 10800 obr/min; TAK, DOPUSZCZA 2800 OBR/MIN. 47; Prędkość chłodzenia anody >=8000W istotna podczas długich zabiegów kardiologicznych; Tak, podać; Prędkość chłodzenia anody 1123 W; TAK, DOPUSZCZA 800W. PŁASKI CYFROWY DETEKTOR OBRAZU (FLAT DETECTOR - FD). 54; Wielkość piksela max 100 µm; Tak, podać; Wielkość piksela 194 µm; NIE DOPUSZCZA. 59; Matryca detektora min. 3000x3000 pikseli; Tak, podać; Matryca detektora 1536 x 1536 pikseli; NIE DOPUSZCZA. SYSTEM CYFROWEJ OBRÓBKI OBRAZU I PAMIĘĆ. 68; Wzmocnienie krawędzi i szumów w czasie rzeczywistym; Tak; Wzmocnienie krawędzi i redukcja szumów w czasie rzeczywistym; TAK, DOPUSZCZA. 75; Skala szarości w post-procesingu min. 24bit; Tak, podać; Skala szarości w post-procesingu 16 bit; TAK, DOPUSZCZA. WÓZEK Z MONITORAMI. 82; Sygnalizacja włączonego promieniowania na pulpitach sterowania i na monitorach głównych; Sygnalizacja włączonego promieniowania na pulpitach sterowania oraz wskaźnik promieniowania na wózku monitorowym nad monitorami głównymi; TAK, DOPUSZCZA. 84; Kąt widzenia pionowy i poziomy min. 175˚; Kąt widzenia pionowy i poziomy 170˚; TAK, DOPUSZCZA. ŚRODKI DOKUMENTACYJNE I ARCHIWIZACYJNE. 87; Bezprzewodowy Przycisk nożny, wielofunkcyjny, programowalny; Przycisk nożny przewodowy, wielofunkcyjny, programowalny; NIE DOPUSZCZA. 89; Wyjście SDI FULL HD do podłączenia dodatkowej pary monitorów; Wyjście 2 x DVI do podłączenia dodatkowej pary monitorów; NIE DOPUSZCZA. |
| 8 | Zamawiający punktuje tylko wybrane parametry aparatu rtg z ramieniem C, w tym nie zawsze te najistotniejsze z punktu widzenia wartości klinicznej, obsługi aparatu i dostępu do pacjenta jak np. zakres ruchu wzdłużnego ramienia, pomijając głębokość ramienia czy parametry cieplne lampy rtg. Takie postępowanie budzi podejrzenie o próbę manipulacji oceną. Punktacja zawarta w SIWZ stwarza nieuzasadnioną preferencję dla aparatu Ziehm Vision RFD. Z tego względu wnosimy o wprowadzenie poniższych zmian, które pozwolą Zamawiającemu na pozyskanie ofert konkurencyjnych złożonych przez różne podmioty, a co za tym idzie wybór oferty ekonomicznie i funkcjonalnie najkorzystniejszej spośród dostępnych na rynku, co niewątpliwie leży w interesie Zamawiającego. Prosimy o wprowadzenie punktacji dla poniższych punktów zgodnie z poniższym: Lp.; Parametry, funkcje i wyposażenie wymagane; Wartość wymagana; Wartość oferowana; Odpowiedzi. 4; Głębokość ramienia C (odległość między osią wiązki a wewnętrzną powierzchnią ramienia C) > 67 cm; Tak, podać; Wartość największa - 20 pkt, reszta 0 pkt; ZGODNIE Z SIWZ, NIE MA ZNACZENIA KLINICZNEGO. 5; Odległość SID >104 cm; Tak, podać; Wartość największa - 10 pkt, reszta 0 pkt; ZGODNIE Z SIWZ, NIE MA ZNACZENIA KLINICZNEGO. 7; Zakres ruchu pionowego ramienia C > 41 cm; Tak, podać; Wartość największa - 10 pkt, reszta 0 pkt; ZGODNIE Z SIWZ, NIE MA ZNACZENIA KLINICZNEGO. 11; Zakres obrotu ramienia C wokół osi pionowej ≥ ±10°; Tak, podać; Wartość największa - 10 pkt, reszta 0 pkt; ZGODNIE Z SIWZ, NIE MA ZNACZENIA KLINICZNEGO. 26; Zakres częstotliwości impulsów generatora min. 1- 25pulsów/s; Tak, podać; Wartość największa - 10 pkt, reszta 0 pkt; ZGODNIE Z SIWZ, WIĘKSZA CZĘSTOTLIWOŚĆ OZNACZA WIĘKSZĄ DAWKĘ PROMIENIOWANIA. 39; Wielkość ogniska dużego ≤ 0.6; Tak, podać; Wartość najmniejsza - 30 pkt, reszta - 0 pkt; ZGODNIE Z SIWZ, NIE MA ZNACZENIA KLINICZNEGO. 61; Ilość obrazów w pamięci min. 100 000 obrazów; Tak, podać; Wartość największa - 10 pkt, reszta 0 pkt; ZGDODNIE Z SIWZ, 100 000 OBRAZÓW JEST WARTOŚCIĄ WYSTARCZAJĄCĄ .. |
| 9 | Pytanie 3 Załącznik nr 3 – projekt umowy dostawy §8 pkt. 1 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę zapisów na: Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia, niezależnie od kar umownych, o których mowa w ust. 1, odszkodowania uzupełniającego, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody z zastrzeżeniem, że Wykonawca ponosi bez ograniczeń umownych odpowiedzialność zakresie, w jakim bezwzględne przepisy prawa nie pozwalają na zmianę lub ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej. W pozostałym zakresie łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z umowy lub pozostająca z nią w związku, niezależnie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia (w tym z tytułu kar umownych) ograniczona jest do wartości umowy netto. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści, utratę przychodów, utracone dane, utratę zysków, utratę możliwości eksploatacji, przerwy w pracy, koszty kapitałowe, odszkodowania i kary umowne płacone przez Zamawiającego swoim kontrahentom. Uzasadnienie Przedmiotowa prośba uzasadniona jest coraz szerszą międzynarodową praktyką, w której standardem są klauzule ograniczające odpowiedzialność odszkodowawczą Wykonawcy, w kontekście coraz powszechniejszej zasady, że odpowiedzialność Wykonawcy nie powinna przekraczać określonej części wynagrodzenia umownego Wykonawcy (min. klauzule takie funkcjonują w umowach Banku Światowego). Pragniemy zauważyć, że ograniczenie odpowiedzialności do konkretnej kwoty i do sytuacji, w których wystąpiła bezpośrednia strata Zamawiającego pozwoli na zaoferowanie znacznie niższej ceny, a wyznaczony pułap kar umownych i łącznej kwoty odpowiedzialności odszkodowawczej są i tak wystarczającym czynnikiem „motywującym” Wykonawcę do należytego, w tym terminowego wykonania umowy. | Nie akcepyujemy propozycji wykonawcy |
| 10 | Pytanie 4 Załącznik nr 3a – projekt umowy o przetwarzaniu danych osobowych §1, pkt. 3 Prosimy o usunięcie zapisu jako niemożliwego do zrealizowania: „ Fakt każdorazowego przekazania danych osobowych Wykonawcy przez Zamawiającego poza jego siedzibę, potwierdza na piśmie upoważniony pełnomocnik Wykonawcy”. | Zamawiający dokonał modyfikacji projektu umowy przetwarzania danych osobowych, zgodnie z sugestiami wykonawcy. Nowy projekt został opublikowany w portalu zakupowym. |
| 11 | Pytanie 5 Załącznik nr 3a – projekt umowy o przetwarzaniu danych osobowych §2 pkt. 2 Prosimy o usunięcie zapisu, zapis zawiera nieaktualne akty prawne. | jw. |
| 12 | Pytanie 6 Załącznik nr 3a – projekt umowy o przetwarzaniu danych osobowych §3 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o usunięcie zapisów, zawierają nieobowiązujące zapisu ustawy i rozporządzenie. | jw. |
| 13 | Pytanie 7 Załącznik nr 3a – projekt umowy o przetwarzaniu danych osobowych §4 pkt. 4 Mając na uwadze oczekiwany przez Państwa standard usług serwisowych, w tym krótkie czasy reakcji i naprawy, globalne koncerny wykorzystują do świadczenia tych usług spółki ze swoich grup kapitałowych, w szczególności spółki będące producentami urządzeń – z ich unikalną wiedzą o danym produkcie/urządzeniu. Ewentualny dostęp do danych na urządzeniach zawsze odbywa się z poszanowaniem zasad wynikających z RODO. Mając powyższe na uwadze uprzejmie prosimy dodanie zapisów, , które oddają faktyczny model oczekiwanych przez Państwa usług serwisowych: - przypadku zlecenia czynności podprzetwarzającym przez Wykonawcę, podprzetwarzający będą podlegać pisemnym zobowiązaniom w zakresie ochrony danych, zapewniających co najmniej taki sam poziom ochrony, jaki określono w niniejszej umowie. - Wykaz podprzetwarzających, którym Wykonawca obecnie zleca czynności, jest dostępna pod adresem ………………. - Zamawiajacy niniejszym upoważnia Wykonawcę do zlecania czynności podmiotom ujętym w wykazie jako podprzetwarzającym. - Zlecenie czynności lub zastąpienie podprzetwarzającego dodatkowym podmiotem uznaje się za zatwierdzone, jeżeli Wykonawca poinformuje Zamawiającego o takim fakcie z wyprzedzeniem, a Zamawiający nie zgłosi zastrzeżeń do Wykonawcy w formie pisemnej, w tym w formie elektronicznej, w terminie 3 miesięcy od otrzymania takich informacji. - W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń przez Zamawiającego, Zamawiający przedstawi Wykonawcy szczegółowe informacje o przyczynach zastrzeżeń. - Po zgłoszeniu zastrzeżeń Wykonawca może według własnego uznania: - zaproponować innego podprzetwarzającego w miejsce odrzuconego podprzetwarzającego; lub - podjąć działania w celu rozwiązania problemów zgłoszonych przez Zamawiającego , które wyeliminują jego zastrzeżenia . - W przypadku zlecenia przez Wykonawcę czynności podprzetwarzającemu z państwa trzeciego (spoza UE/EOG), Wykonawca stosuje mechanizmy przesyłania danych zgodne z art. 44 i nast. RODO. W szczególności, Wykonawca w wystarczający sposób zabezpiecza wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w taki sposób, aby przetwarzanie danych spełniało wymagania RODO, zapewnia ochronę praw zainteresowanych osób, których dane dotyczą, prowadzi rejestr transferów danych i dokumentację stosownych zabezpieczeń. - W przypadku, gdy Wykonawca zapewnia wystarczające zabezpieczenia np. na mocy standardowych klauzul umownych zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej Nr 2010/87/UE lub standardowych klauzul ochrony danych zgodnie z art. 46 („standardowe klauzule ochrony danych”), Zamawiający niniejszym udziela Wykonawcy pełnomocnictwa do zawarcia takich standardowych klauzul ochrony danych w imieniu i na rzecz Zamawiającego. Ponadto, Zamawiający udziela Wykonawcy wyraźnej zgody na reprezentowanie odpowiedniego podprzetwarzającego przy zawieraniu takich standardowych klauzul ochrony danych. Oznacza to, że Wykonawca jest uprawniony do działania w imieniu Zamawiającego oraz podprzetwarzającego. Wykonawca jest również uprawniony do wykonywania praw i uprawnień przysługujących Zamawiającemu z tytułu standardowych klauzul ochrony danych wobec podprzetwarzającego | jw. |
| 14 | Pytanie 8 Załącznik nr 3 – projekt umowy dostawy §1 Przedmiot Umowy pkt. 2.3 Czy Zamawiający potwierdza, że wymaganie dotyczące szkolenia w zakresie bieżącej konserwacji urządzenia dla pracowników Działu Aparatury Medycznej dotyczy zakresu dopuszczonego przez producenta do wykonywania samodzielnie przez użytkownika zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z 20 maja 2010 roku? Producent urządzenia medycznego jest odpowiedzialny za skutki jego działania w całym okresie jego eksploatacji. Niewłaściwie wykonywane prace serwisowe stanowią zagrożenie dla życia i zdrowia pacjentów i dlatego powinny być wykonywane przez wykwalifikowane podmioty posiadające autoryzację producenta. | Tak |
| 15 | Pytanie 9 Załącznik nr 3 – projekt umowy dostawy §6 Czy Zamawiający potwierdza, że wymaganie dotyczące przedłużenia okresu gwarancyjnego o czas trwania naprawy dotyczy całkowitej niesprawności urządzenia uniemożliwiającej jego eksploatację kliniczną? | Nie zmieniamy tresci zapisu |
| 16 | Pytanie 10 Załącznik nr 3 – projekt umowy dostawy §8 pkt. D Wykonawca nie może zobowiązać się w tym zakresie, skoro zamawiający nie może określić ilości i ceny takich badań – patrz: art. 29 ustawy Pzp. Podstawą powinno być odniesienie do konkretnej kwoty zgodnie z wyrokiem SN z 8 lutego 2007 I CSK 420/06 Sformułowanie art. 483 § 1 k.c. dopuszczające zastrzeżenie kary umownej w "określonej sumie" w sposób jednoznaczny prowadzi do wniosku, że kara ta powinna być w chwili zastrzegania wyrażona kwotowo. Dopuszczalne byłoby posłużenie się innymi miernikami wysokości, np. ułamkiem wartości rzeczy albo ułamkiem innej sumy (wartości kontraktu), jeżeli ustalenie kwoty byłoby tylko czynnością arytmetyczną, natomiast przyjęcie konstrukcji prawnej zakładającej ustalanie w przyszłości podstawy naliczania kary umownej nie byłoby zgodne z art. 483 § 1 k.c. i stanowiłoby inną czynność prawną | Nie zmieniamy przedmiotowego zapisu |
| 17 | Pytanie 11 Załącznik nr 2a do SIWZ pkt. 102 Czy Zamawiający potwierdza, że wymaganie dotyczące szkolenia serwisowego dla personelu technicznego dotyczy zakresu dopuszczonego przez producenta do wykonywania samodzielnie przez użytkownika zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z 20 maja 2010 roku? Producent urządzenia medycznego jest odpowiedzialny za skutki jego działania w całym okresie jego eksploatacji. Niewłaściwie wykonywane prace serwisowe stanowią zagrożenie dla życia i zdrowia pacjentów i dlatego powinny być wykonywane przez wykwalifikowane podmioty posiadające autoryzację producenta. | Tak |
| 18 | Pytanie 12 Załącznik nr 2a do SIWZ pkt. 103 Czy Zamawiający potwierdza, że wymaganie dotyczące dostępu do menu serwisowego dla personelu technicznego dotyczy zakresu dopuszczonego przez producenta do wykonywania samodzielnie przez użytkownika zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z 20 maja 2010 roku? Producent urządzenia medycznego jest odpowiedzialny za skutki jego działania w całym okresie jego eksploatacji. Niewłaściwie wykonywane prace serwisowe stanowią zagrożenie dla życia i zdrowia pacjentów i dlatego powinny być wykonywane przez wykwalifikowane podmioty posiadające autoryzację producenta. | Tak |
| 19 | Pytanie 13 Załącznik nr 2a do SIWZ pkt. 105 Z uwagi na złożoność, czas instalacji i uruchomienia oraz koszt systemów, jak również względy formalne (m. in. pozwolenia wydawane przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną na użytkowanie aparatów o wskazanym numerze seryjnym) prosimy o zwolnienie Wykonawcy z obowiązku dostarczenia urządzenia zastępczego. | Nie |
| 20 | Pytanie 14 Załącznik nr 2a do SIWZ pkt. 106 Czy Zamawiający potwierdza, że wymaganie dotyczące wykonywania przeglądów okresowych urządzenia wraz z dostawą części raz w roku dotyczy przeglądów wykonywanych w okresie gwarancji i dostawy części zamiennych zalecanych przez producenta do wymiany w ramach przeglądu okresowego? | Tak |

Zamawiający uzupełnia wymagania określone w załączniku nr 2a o następujące punkty:

- wykonanie projektu osłon stałych,

- wykonanie pomiarów dozymetrycznych oraz odbiór przez SANEPID

W związku z modyfikacją treści siwz zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 14.05.2019 r. godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 10:30 w pok. nr 20 (Sekcja ds. zamówień publicznych).

Zatwierdził

Andrzej Kamasa

Dyrektor