Załącznik nr 2a – formularz ofertowy techniczny (P.4)

Dotyczy: postępowania pn. Dostawa odczynników i innych materiałów zużywalnych dla Zakładu Bakteriologii – znak ZP/2501/72/23

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ANALIZATORA DO AUTOMATYCZNEGO IDENTYFIKACJI I OZNACZANIA LEKOWRAŻLIWOŚCI DROBNOUSTROJÓW

Oferujemy analizator marki ...................................................................,  typ ...........................................

wyprodukowany przez        ....................................................................,  rok produkcji ...........................

| Lp. | PARAMETR WYMAGANY | Proszę potwierdzić spełnienie wymogu |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | TAK (zamawiający prosi o bliższe informacje w tym zakresie) | NIE |
|  | Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2017 r. Jeśli wykonawca zaoferuje urządzenie nienowe (używane), zamawiający będzie wymagał, przedstawienia dokumentu poświadczającego jego pełną sprawność i funkcjonalność. Dokument taki, sporządzony przez autoryzowany serwis producenta urządzenia, wybrany wykonawca złoży zamawiającemu przed zawarciem umowy. |  |  |
|  | Pełna automatyzacja wykonywanych badań (napełnianie testów, inkubacja, odczyt wyników). |  |  |
|  | Turbidymetryczna metoda określania lekowrażliwości. |  |  |
|  | Możliwość oznaczenia lekowrażliwości ziarenkowców G(+), pałeczek G (-), drożdżaków. |  |  |
|  | Czytnik kodów kreskowych. |  |  |
|  | Zapewnienie densytometru na czas trwania umowy. |  |  |
|  | Wynik wrażliwości podawany w wartościach MIC i w postaci kategorii (S,I,R). |  |  |
|  | Graficzna i /lub tekstowa wersja oprogramowania w języku polskim. |  |  |
|  | Oddzielny program do kontroli jakości, będący częścią systemu. |  |  |
|  | Aparat powinien zapewniać dwukierunkową wymianę danych z systemem informatycznym LIS, pracownią Bakteriologii poprzez port komunikacyjny RS232 lub USB za pośrednictwem aplikacji protokołu wymiany danych, bez konieczności dodatkowego przepisania danych, wprost do urządzenia lub aparatu. |  |  |
|  | Oznaczenia testów identyfikacyjnych i antybiogramowych na oddzielnych testach lub w panelach łącznie (identyfikacja i antybiogram). |  |  |
|  | Oprogramowanie w systemie WINDOWS. |  |  |
|  | Kolorymetryczna metoda identyfikacji. |  |  |
|  | System złożony z modułu inkubacyjno – pomiarowego, komputera z monitorem i drukarką oraz UPS. |  |  |
|  | Interpretacja wyników przez system , przedstawiona graficznie i /lub tekstowo zgodnie z aktualnymi rekomendacjami EUCAST. |  |  |
|  | Możliwość identyfikacji drobnoustrojów: Gram-ujemnych,.Gram-dodatnich, Haemofilnych, Neisseria, bakterii beztlenowych, drożdży i drożdżaków. |  |  |
|  | Możliwość oznaczenia lekowrażliwości: Gram-ujemne, Gram-dodatnie, grzyby. |  |  |
|  | Możliwość wykonania lekowrażliwości na testach automatycznych dla Streptococcus pneumoniae. |  |  |
|  | Testy identyfikacyjne zawierające minimum 50 dołków. |  |  |
|  | Testy identyfikacyjne i antybiogramowe zaopatrzone w kody kreskowe. |  |  |
|  | Testy całkowicie szczelne po napełnieniu. |  |  |
|  | Liczba miejsc pomiarowych w systemie do 50. |  |  |
|  | Średni termin ważności testów 12 miesięcy. |  |  |
|  | Nowy zestaw komputerowy łączący analizator z systemem LIS, skonfigurowana komunikacja dwukierunkowa, podłączenie do sieci LAN szpitala. |  |  |
|  | Raz w roku pokrycie kosztów związanych z udziałem w konferencji naukowej, krajowej (bez kosztów dodatkowych: posiłki i noclegi) np. Wiosenna Szkoła Mikrobiologii, dla jednej osoby. W sytuacji, w której przedmiotowe konferencje naukowe nie odbywają się w formie stacjonarnej, zobowiązanie Wykonawcy do pokrycia kosztów, może dotyczyć za zgodą Zamawiającego konferencji/szkoleń prowadzonych w formie online” |  |  |
|  | Zapewnienie stołu pod aparat |  |  |

| Lp. | PARAMETR OCENIANY | TAK zamawiający prosi o bliższe informacje w tym zakresie) | NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Napełnianie paneli w aparacie. |  |  |
| 2 | Identyfikacja mechanizmów oporności: MRSA, MRSE, GISA, MLSb, VRE, HLAR, ESBL, AmpC, MBL, KPC. |  |  |
| 3 | Odczyty przez aparat w max. 15 minutowych odstępach, możliwość podglądu wyników cząstkowych. |  |  |

Sposób przyznawania punktów dla kryterium ocena techniczna (jakość):

| Lp. | PARAMETR OCENIANY | TAK | NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Napełnianie paneli w aparacie. | 15 |  |
| 2 | Identyfikacja mechanizmów oporności: MRSA, MRSE, GISA, MLSb, VRE, HLAR, ESBL, AmpC, MBL, KPC. | 15 |  |
| 3 | Odczyty przez aparat w max. 15 minutowych odstępach, możliwość podglądu wyników cząstkowych. | 10 |  |

Maksymalna ilość punktów w kryterium jakość : 40

Wymagane dokumenty:

1. Deklaracja zgodności CE oraz IVD dla urządzenia i testów

2. Karty charakterystyki produktów*.

3. Karty charakterystyki substancji niebezpiecznych – jeśli dotyczy*.

4. Specyfikacja techniczna aparatu*.

5. Materiały informacyjne dla testów oraz instrukcja obsługi w języku polskim

Wykonawca będzie zobowiązany do ich złożenia przed zawarciem umowy.

Data; kwalifikowany podpis elektroniczny