Załącznik nr 2a – formularz ofertowy techniczny (P.3)

Dotyczy: postępowania pn. Dostawa odczynników i innych materiałów zużywalnych dla Zakładu Bakteriologii – znak ZP/2501/72/23

WYMAGANIA DOTYCZĄCE APARATU DO AUTOMATYCZNEGO SYSTEMU DO POSIEWU KRWI I PŁYNÓW USTROJOWYCH

Oferujemy analizator marki ...................................................................,  typ ...........................................

wyprodukowany przez        ....................................................................,  rok produkcji ...........................

| Lp. | PARAMETR WYMAGANY | Proszę potwierdzić spełnienie wymogu |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | TAK (zamawiający prosi o bliższe informacje w tym zakresie) | NIE |
|  | Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2018 r. Jeśli wykonawca zaoferuje urządzenie nienowe (używane), zamawiający będzie wymagał, przedstawienia dokumentu poświadczającego jego pełną sprawność i funkcjonalność. Dokument taki, sporządzony przez autoryzowany serwis producenta urządzenia, wybrany wykonawca złoży zamawiającemu przed zawarciem umowy. |  |  |
|  | Hodowla i detekcja wzrostu drobnoustrojów w obrębie jednego aparatu. |  |  |
|  | Ilość miejsc w aparacie min. 240. |  |  |
|  | Wykrywanie bakterii z krwi i płynów ustrojowych – potwierdzone instrukcją techniczną (zgodnie z R.M.Z. z dnia 12.01.2011) w formie pisemnej – dołączyć do oferty. |  |  |
|  | Wprowadzanie danych o numerze badania czytnikiem kodów paskowych będących elementem wyposażenia analizatora. |  |  |
|  | Komputer do obsługi analizatora z oprogramowaniem w wersji graficznej (posługujący się ikonami, min. rejestracja i wprowadzanie prób, podgląd prób – tworzenie zestawień i ich wydruk, podgląd wykresu próby w trakcie wzrostu). |  |  |
|  | Podłoże kompletne – bez konieczności dodawania substancji wzbogacających, umożliwiające wzrost drobnoustrojów przy wykonywaniu posiewu krwi i innych płynów ustrojowych dla próbek o normalnej objętości (zalecanej przez producenta) do pobieranego materiału biologicznego. |  |  |
|  | Aparat powinien zapewniać dwukierunkową wymianę danych z systemem informatycznym LIS, pracownią Bakteriologii poprzez port komunikacyjny RS232 lub USB za pośrednictwem aplikacji protokołu wymiany danych, bez konieczności dodatkowego przepisania danych, wprost do urządzenia lub aparatu. |  |  |
|  | Aparat sprawny, na gwarancji |  |  |
|  | Z powodu używania w szpitalu poczty pneumatycznej podłoża w bezpiecznych nietłukących butelkach wykonanych z tworzywa sztucznego. Zwalidowane przez EUCAST pod względem możliwości wykonywania szybkiego oznaczania lekowrażliwości (RARASAT) bezpośrednio z dodatnich butelek z posiewem krwi. |  |  |
|  | Ze względu na bezpieczeństwo pacjentów i personelu podłoża nie ulegające pęknięciu i odłamaniu w czasie obsługi i pobierania materiału od pacjenta. |  |  |
|  | Podłoża hodowlane stanowią jednocześnie podłoża transportowe. |  |  |
|  | Dostępne podłoża podstawowe (standardowe) jak i z inhibitorem antybiotyków, pediatryczne, oraz dla dorosłych tlenowe i beztlenowe. |  |  |
|  | Możliwość posiewu krwi- mała objętość min. 0,5 ml potwierdzona w instrukcji do butelek. |  |  |
|  | Zabezpieczenie danych przed ich utratą poprzez zgrywanie na zewnętrzny nośnik. |  |  |
|  | Zmiana czasu inkubacji pojedynczej próbki. |  |  |
|  | Dostawa, instalacja, uruchomienie, szkolenie analizatora na koszt wykonawcy oraz opieka merytoryczna w trakcie trwania umowy. |  |  |
|  | Swobodny dostęp do cel pomiarowych zdefiniowany przez użytkownika a nie przez aparat, w tym możliwość wyłączenia pojedynczej celi pomiarowej w czasie awarii. |  |  |
|  | Zasilacz awaryjny UPS do analizatora. |  |  |
|  | Hodowla bakterii i grzybów w tym samym podłożu. |  |  |
|  | Raz w roku pokrycie kosztów związanych z udziałem w konferencji naukowej, krajowej (bez kosztów dodatkowych: posiłki i noclegi) np. Wiosenna Szkoła Mikrobiologii, dla jednej osoby. W sytuacji, w której przedmiotowe konferencje naukowe nie odbywają się w formie stacjonarnej, zobowiązanie Wykonawcy do pokrycia kosztów, może dotyczyć za zgodą Zamawiającego konferencji/szkoleń prowadzonych w formie online” |  |  |
|  | Analizator i podłoża od jednego producenta. |  |  |
|  | Zapewnienie stołu pod aparat. |  |  |
|  | Aparat musi posiadać złącza do komunikacji z urządzeniami zewnętrznymi umożliwiające przesyłanie danych z respiratora: RS232, USB, VGA, Ethernet Komunikacja z siecią i systemem HIS poprzez otwarty format HL7. |  |  |

| Lp. | PARAMETR OCENIANY | TAK | NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Możliwość zastosowania specjalnych końcówek do przesiewania dodatnich prób krwi z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa zabezpieczające pracownika przed zakłuciem, kompatybilnych z podłożami. |  |  |
| 2 | Hodowla bakterii tlenowych i grzybów w tym samym podłożu. |  |  |

Sposób przyznawania punktów dla kryterium ocena techniczna (jakość):

| Lp. | PARAMETR OCENIANY | TAK | NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Możliwość zastosowania specjalnych końcówek do przesiewania dodatnich prób krwi z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa zabezpieczające pracownika przed zakłuciem, kompatybilnych z podłożami. | 10 |  |
| 2 | Hodowla bakterii tlenowych i grzybów w tym samym podłożu. | 10 |  |

Maksymalna ilość punktów w kryterium jakość : 40

Wymagane dokumenty:

1. Deklaracja zgodności CE oraz IVD dla urządzenia i testów*.

2. Karty charakterystyki produktów*.

3. Karty charakterystyki substancji niebezpiecznych – jeśli dotyczy*.

4. Specyfikacja techniczna aparatu*.

5. Materiały informacyjne dla testów oraz instrukcja obsługi w języku polskim*.

Wykonawca będzie zobowiązany do ich złożenia przed zawarciem umowy.

Data; kwalifikowany podpis elektroniczny

WYMAGANIA DOTYCZĄCE APARATU DO BARWIENIA

Oferujemy analizator marki ...................................................................,  typ ...........................................

wyprodukowany przez        ....................................................................,  rok produkcji ...........................

| Lp. | PARAMETR WYMAGANY | Proszę potwierdzić spełnienie wymogu |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | TAK (zamawiający prosi o bliższe informacje w tym zakresie) | NIE |
|  | Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2020 r. Jeśli wykonawca zaoferuje urządzenie nienowe (używane), zamawiający będzie wymagał, przedstawienia dokumentu poświadczającego jego pełną sprawność i funkcjonalność. Dokument taki, sporządzony przez autoryzowany serwis producenta urządzenia, wybrany wykonawca złoży zamawiającemu przed zawarciem umowy. |  |  |
|  | W pełni automatyczny system barwienia metodą Grama przy użyciu dysz rozpylających zapewniających równomierne nakładanie barwnika. |  |  |
|  | Aparat z dodatkowym rotorem do cytowirowania. |  |  |
|  | Oddzielny zasobnik, rurka zasilająca, pompa i dysza spryskująca dla każdego odczynnika. |  |  |
|  | Całość procesów zachodząca w zamkniętym aparacie – brak bezpośredniego kontaktu operatora z odczynnikami podczas czasu barwienia. |  |  |
|  | Brak wzajemnej kontaminacji próbek. |  |  |
|  | Aparat na minimum 12 preparatów. Możliwość zmiany rotora na pojemność 30 szkiełek. |  |  |
|  | Typ rotora – wyjmowany z aparatu do wkładania szkiełek, czyszczenia czy zmiany na cytowirówkę. |  |  |
|  | Możliwość barwienia preparatów o różnej grubości – minimum 9 programów. |  |  |
|  | Gotowe do użycia odczynniki stosowane do barwienia, przechowywane w szczelnie zamkniętych pojemnikach. |  |  |
|  | Zużyte odczynniki gromadzone w specjalnym pojemniku podłączonym do urządzenia zintegrowanym z aparatem. |  |  |
|  | Funkcja monitorowania poziomu odczynników oraz odpadów. |  |  |
|  | Monitorowanie terminów ważności barwników oraz ilości przeprowadzonych cykli barwienia od momentu zainstalowania ich w aparacie. |  |  |
|  | Automatyczne zgłaszanie przez aparat konieczności opróżnienia pojemnika na odpady. |  |  |
|  | Automatyczne czyszczenie dysz dozujących odczynniki. |  |  |
|  | Zapamiętywanie różnych procedur barwienia zaprogramowanych przez użytkownika. |  |  |
|  | Wybierana przez operatora funkcja utrwalania preparatu za pomocą etanolu lub metanolu. |  |  |
|  | Komunikacja z użytkownikiem za pomocą ekranu dotykowego. |  |  |
|  | Możliwość zapisywania programów, śledzenia procesów, aktywności użytkowników. |  |  |
|  | Aparat wskazujący na ekranie czas do końca barwienia. |  |  |
|  | Możliwość wprowadzenia i zapamiętywania protokołów barwienia dostosowanych do rodzaju próbki, użytkownika czy procedur laboratoryjnych. |  |  |
|  | Możliwość tworzenia profili dla różnych użytkowników oraz możliwość śledzenia aktywności różnych użytkowników. |  |  |
|  | Łatwa konserwacja, aparat nie wymagający czyszczenia podzespołów barwiących (brak konieczności zakupu dodatkowych odczynników). |  |  |
|  | Aparat posiadający znak CE, IVD. |  |  |
|  | Aktualny certyfikat ISO 9001:2015 w zakresie sprzedaży, dystrybucji, usługi serwisu technicznego oraz konsultacji i szkoleń w zakresie wyrobów do diagnostyki in vitro (odczynniki, aparaty, oprogramowanie) dla laboratoriów klinicznych. |  |  |

| Lp. | PARAMETR OCENIANY | TAK | NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ilość barwionych preparatów w jednym cyklu – minimum 12 |  |  |
| 2 | Aparat wskazujący na ekranie czas do końca barwienia. |  |  |

Sposób przyznawania punktów dla kryterium ocena techniczna (jakość):

| Lp. | PARAMETR OCENIANY | TAK | NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ilość barwionych preparatów w jednym cyklu – minimum 12 | 10 |  |
| 2 | Aparat wskazujący na ekranie czas do końca barwienia. | 10 |  |

Maksymalna ilość punktów w kryterium jakość : 20

Wymagane dokumenty:

1. Deklaracja zgodności CE oraz IVD dla urządzenia i testów*.

2. Karty charakterystyki produktów*.

3. Karty charakterystyki substancji niebezpiecznych – jeśli dotyczy*.

4. Specyfikacja techniczna aparatu*.

5. Materiały informacyjne dla testów oraz instrukcja obsługi w języku polskim*.

Wykonawca będzie zobowiązany do ich złożenia przed zawarciem umowy.

Data; kwalifikowany podpis elektroniczny