## Urządzenia do elektroterapii
Urządzenia do elektroterapii
LP. | Nazwa dostawcy - 15 znaków | Indeks produktu | Przedmiot zakupu - opis | Indeks produktu u dostawcy- 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - pełna nazwa handlowa - 120 znaków | Nazwa producenta | Jednostka miary [op., szt.] | Wielkość opakowania | Ilość zamawiana | Cena jednostk.netto [zł] | Cena jednostk.brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 |  | 312_02_08 | Stymulator jednojamowy: Rok produkcji – min. 2023 r. Minimalny czas pracy na nastawach nominalnych 14 lat Częstość stymulacji w zakresie co najmniej 30-150/min z krokiem regulacji częstości max. 5/min Szerokość impulsu 0,05-1,5 ms Czułość komorowa w zakresie min. 0,5-12,5 mV Amplituda impulsu 0,25-7,5 V Czułość przedsionkowa w zakresie min. 0,1 - 5,0 mV Algorytm automatycznie dostosowujący energię impulsu do indywidualnych potrzeb pacjenta typu "beat to beat" z back up impulsem po każdej nieskutecznej stymulacji min. w komorze Algorytm automatycznie dostosowujący energię impulsu do indywidualnych potrzeb pacjenta w przedsionku Algorytm promujący własne przewodzenie A-V Pomiar oporności wewnątrzklatkowej Funkcja dostosowania częstości stymulacji do zapotrzebowania metabolicznego pacjenta („Rate response”) Pamięć IEGM do 14 minut Waga stymulatora ≤ 20g Urządzenie dopuszczone do badania MRI 3T Bezprzewodowa komunikacja urządzenia z programatorem |  |  |  | szt. |  | 30 |  | 0 | 0 |  | 0
2 |  | 312_02_08 | Stymulator dwujamowy:Rok produkcji min. 2023 r Minimalny czas pracy na nastawach nominalnych 9 lat Częstość stymulacji w zakresie co najmniej 30-150/min z krokiem regulacji częstości max. 5/min Szerokość impulsu 0,05-1,5 ms Amplituda impulsu 0,25-7,5 V Czułość komorowa w zakresie min. 0,5-12,5 mV Czułość przedsionkowa w zakresie min. 0,1 - 5,0 mV Algorytm automatycznie dostosowujący energię impulsu do indywidualnych potrzeb pacjenta typu "beat to beat" z back up impulsem po każdej nieskutecznej stymulacji min. w komorze Algorytm automatycznie dostosowujący energię impulsu do indywidualnych potrzeb pacjenta w przedsionku Algorytm promujący własne przewodzenie A-V Pomiar oporności wewnątrzklatkowej Automatyczna zmiana trybu stymulacji w obecności szybkich rytmów przedsionkowych Pamięć IEGM do 14 minut Waga stymulatora ≤ 20g Urządzenie dopuszczone do badania MRI min. 3T Bezprzewodowa komunikacja urządzenia z programatorem |  |  |  | szt. |  | 40 |  | 0 | 0 |  | 0
3 |  | 312_02_08 | Wszczepialny kardiowerter-defibrylator jednojamowy (ICD-VR) Rok produkcji min. 2023 r. Dostarczona energia defibrylacji minimum 36 J Dostępne urządzenia z energią defibrylacji dostarczoną 40 J Złącze DF-1 i DF-4 - do wyboru 3 strefy detekcji arytmii komorowych z możliwością programowania terapii w każdej z nich Możliwość programowania wektora impulsu defibrylującego Algorytm pozwalający na uniknięcie wykrywania załamka T Bezprzewodowa telemetria Urządzenie pro-MRI certyfikowane do min. 1,5T |  |  |  | szt. |  | 15 |  | 0 | 0 |  | 0
4 |  | 312_02_08 | Wszczepialny kardiowerter-defibrylator dwujamowy (ICD-DR) Rok produkcji min. 2023 r. Dostarczona energia defibrylacji minimum 36 J Dostępne urządzenia z energią defibrylacji dostarczoną 40 J Złącze DF-1 i DF-4 - do wyboru 3 strefy detekcji arytmii komorowych z możliwością programowania terapii w każdej z nich Możliwość programowania wektora impulsu defibrylującego Algorytm pozwalający na uniknięcie wykrywania załamka T Bezprzewodowa telemetria Urządzenie pro-MRI certyfikowane do min. 1,5T |  |  |  | szt. |  | 3 |  | 0 | 0 |  | 0
5 |  | 312_02_08 | Kardiowerter-defibrylator resynchornizujący-Rok produkcji min. 2023 r. Dostarczona energia defibrylacji minimum 40 J Złącze el. Defibrylującej DF-4 / DF-1, złącze elektrody lewokomorowej IS-1 / IS-4 3 strefy detekcji arytmii komorowych z możliwością programowania terapii w każdej z nich Możliwość programowania wektora impulsu defibrylującego Algorytm pozwalający na uniknięcie wykrywania załamka T Algorytm hamujący dostarczenie terapii w przypadku detekcji trzasków na elektrodzie Programowana szerokość impulsu defibrylacji w obu fazach Pamięć zapisów IEGM przy 2 kanałach – min. 40 min Dostępne urządzenia z funkcją stymulacji wielopolowej lewej komory Czas ładowania kondensatorów do max. energii przez cały okres żywotności baterii ponizej 12 sek. Automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrody Możliwość niezależnego programowania stymulacji LV i RV Automatyczny pomiar progu stymulacji komorowej i przedsionkowej z automatycznym dostosowaniem amplitudy impulsu Co najmniej jeden algorytm wspomagający terapie resynchronizującą w przypadku utraty synchronizacji A-V Dodatkowe, poza wartością progu, programowane parametry sterowania czułością - co najmniej 3 parametry "Dostępne algorytmy: 1. rozpoznawania tachykardii zatokowej 2. Rozpoznawania trzepotania/migotania przedsionków 3. dyskryminacji innych arytmii z przewodzeniem 1:1 4. programowania maksymalnej częstości SVT 5. wykorzystujący analizę morfologii zespołów QRS rytmu komorowego do różnicowania częstoskurczu komorowego od nadkomorowego Pomiar oporności wewnątrzklatkowej Zmienność polarności elektrody LV - minimum 10 programowalnych wektorów Automatyczny wybór optymalnego wektora stymulacji LV Urządzenie pro MRI certyfikowane do 1,5T przynajmniej w standardzie DF-4 |  |  |  | szt. |  | 4 |  | 0 | 0 |  | 0
6 |  | 312_02_08 | Stymulator resynchronizujący (CRT-P) Data produkcji – nie wcześniej niż 2023 rok Czas sterylizacji min.12 miesięcy Waga poniżej 30g Objętość max. 16 cm3 Czas pracy min 8 lat przy parametrach: 2,5V @ 0,4 ms (RA/RV/LV), 500 ohm, DDD, BiV, 60 BPM, sEGM włączone Tryby stymulacji: m.in. DDDBiV RVT, DDD BiV BiVT, DDDRV, DDDLV Częstość podstawowa: 35….150 bpm Maksymalna częstość transmitowana AV: 120...175 Reakcja na przekroczenie częstości: 2:1/Wnenckeb. Opóźnienie AV: 50-300 ms Amplituda impulsu przedsionkowego i komorowego: 1,0…6,0V Bezprzewodowa komunikacja z programatorem Opóźnienie VV przy stymulacji RV: Dodatnie 0-50 ms Ujemne 0-50 ms Szerokość impulsu przedsionkowego: 0,2..1,0 ms Szerokość impulsu komorowego (RV, LV): 0,2..1,0 ms Czułość w kanale A: 0,2 ..4,0 mV Czułość w kanale V: 1,0.. 5,0 mV Przedłużenie refrakcji przedsionkowej Dostępne urządzenia ze złaczem LV IS-1 i IS-4 Automatyczny pomiar progu stymulacji na RA, RV, LV IEGM wewnątrzsercowy – minimum 14 min Dostępne urządzenia z funkcją stymulacji wielopunktowej LV w jednym cyklu stymulacji Obecny algorytm automatycznej optymalizacji opóżnień A-V i V-V Obecny algorytm automatycznego przełączenia trybu stymulacji w przypadku wystąpienia migotania przedsionków z możliwością programowania dodatkowego trybu i częstości stymulacji komorowej Program nocny Histogramy rytmu przedsionkowego i negatywna histereza komorowego Urządzenie i elektrody dopuszczone do badania MRI min. 1,5 T, co najmniej w standardzie LV IS-4 Co najmniej jeden algorytm wspomagający terapie resynchronizującą w przypadku utraty synchronizacji A-V Pomiar oporności wewnątrzklatkowej Automatyczny wybór optymalnego wektora stymulacji LV |  |  |  | szt. |  | 2 |  | 0 | 0 |  | 0
7 |  | 312_02_08 | Elektrody stymulujące MRI Różne długości Mocowane aktywnie lub pasywnie Uwalniające steryd Proste lub J - do wyboru Dostępne elektrody o średnicy zewnętrznej do 6F |  |  |  | szt. |  | 120 |  | 0 | 0 |  | 0
8 |  | 312_02_08 | Elektrody defibrylujące Złącze DF-1 i DF-4 - do wyboru Końcówka elektrody uwalniająca steryd Elektrody pasywne/aktywne, jedno/dwukoilowe - do wyboru Min. 2 długości - do wyboru Dostępne elektrody o średnicy zewnętrznej do 7F |  |  |  | szt. |  | 21 |  | 0 | 0 |  | 0
9 |  | 312_02_08 | Elektrody lewokomorowe Elektroda sterydowa Over the wire Jednakowa średnica lub zwężająca się w kierunku dystalnym Co najmniej dwa rodzaje złącz (IS-1, IS-4), dwa kształty i dwie długości Elektroda lewokomorowa bipolarna o średnicy poniżej 5.0 F, dostępne elektrody bipolarne i 4-polowe |  |  |  | szt. |  | 6 |  | 0 | 0 |  | 0
10 |  | 312_02_08 | Koszulka do kaniulacji CS z zastawką Kompatybilna z elektrodą lewokomorową Zintegrowana zastawka Zintegrowane kanał z kranikiem, umożliwiający podanie kontrastu bez wysuwania elektrody z koszulki |  |  |  | szt. |  | 6 |  | 0 | 0 |  | 0
11 |  | 312_02_08 | Wkłucie do koszulki do CS O średnicy zgodnej z koszulką |  |  |  | szt. |  | 6 |  | 0 | 0 |  | 0
12 |  | 312_02_08 | Prowadnik do koszulki do CS |  |  |  | szt. |  | 6 |  | 0 | 0 |  | 0
13 |  | 312_02_08 | Nożyk do rozcinania CS Kompatybilny z koszulką i subselektorem |  |  |  | szt. |  | 6 |  | 0 | 0 |  | 0
14 |  | 312_02_08 | Subselektor do kaniulacji żył bocznych CS Kompatybilny z koszulką do CS Przynajmniej 2 krzywizny i 2 długości |  |  |  | szt. |  | 6 |  | 0 | 0 |  | 0
15 |  | 312_02_08 | Prowadniki angioplastyczne do elektrod lewokomorowych |  |  |  | szt. |  | 6 |  | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | Razem |  |  |  | 0 |  | 0

## Urządzenia do resynchronizacji
Urządzenia do resynchronizacji
LP. | Nazwa dostawcy - 15 znaków | Indeks produktu | Przedmiot zakupu - opis | Indeks produktu u dostawcy- 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - pełna nazwa handlowa - 120 znaków | Nazwa producenta | Jednostka miary [op., szt.] | Wielkość opakowania | Ilość zamawiana | Cena jednostk.netto [zł] | Cena jednostk.brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
16 |  | 312_02_08 | Kardiowerter defibrylator dwujamowy z pełnym układem resynchronizującym, waga 82 g, grubość urządzenia 10 mm, złącze DF4 oraz IS4, kształt urządzenia minimalizujący naprężenia skóry w obrębie loży, Żywotność urządzenia przy nastawach nominalnych powyżej 9 lat, Automatyczna kontrola progu stymulacji w RA, RV, LV z dostosowaniem amplitudy impulsu do zmierzonej wartości, Onset, Stability, Morfologia, SMART, trzy strefy detekcji arytmii VT1, VT2, VF, Terapie ATP: Burst, Ramp, optymalizacja terapii ATP, ATP w strefie VF, 8 wyładowań wysokoenergetycznych w każdej strefie w czasie jednego epizodu, Energia defibrylacji 40 J, Urządzenie z certyfikatem ProMRI dla 1,5 T i 3 T bez strefy wykluczenia, MRI AutoDetect, zapis IEGM RA, RV, FF łącznie 168 min, Opóźnienie AV w zakresie 15-350 ms, Urządzenie przygotowane do zdalnej kontroli przez Internet, automatyczna codzienna transmisja danych, Thoracic Impedance, Mode Switch, Rate Fading, AutoPVARP, RF telemetria, programowalny czas pomiędzy stymulacją LV i RV, niezależne programowanie amplitudy i szerokości impulsu dla RV i LV, Auto LV VectorOpt, 20 wektorów stymulacji LV, 6 lat pełnej gwarancji |  |  |  | szt. |  | 15 |  | 0 | 0 |  | 0
17 |  | 312_02_08 | Stymulator dwujamowy z funkcją resynchronizacji, dwa niezależne sensory: akcelerometr i CLS, złącze IS-4, waga urządzenia 31,2g, objętość 15 cm³, Żywotność urządzenia 9,8 lat, Elektroniczna repozycja elektrody LV, 13 wektorów stymulacji, Optymalizacja wektora LV (LV VectorOpt), Zapis IEGM 200 s, Rejestracja AT/AF, Autoinicjalizacja, Automatyczna czułość i kontrola progu stymulacji RA, RV, LV, IRS plus, Vp Suppression, Overdrive, Rate fading, AV delay w zakresie 20-350 ms, RF telemetry, Home Monitoring, Certyfikat ProMRI dla 1,5 i 3 T bez strefy wykluczenia, MRI AutoDetect, Auto PVARP, Thoracic Impedance |  |  |  | szt. |  | 5 |  | 0 | 0 |  | 0
18 |  | 312_02_08 | Elektrody stymulujące, średnica 5,6F, współpracuje z dowolnym introducerem 6F, Długość elektrod: 45, 53 i 60 cm, Elektrody przedsionkowe i komorowe proste i kształt J, Odległość między tipem i ringiem elektrody aktywnej 10 mm, Fraktalna powierzchnia stymulująca, Aktywny sposób fiksacji, Elektrody posiadają certyfikat MRI dla 1,5 i do 3 T |  |  |  | szt. |  | 20 |  | 0 | 0 |  | 0
19 |  | 312_02_08 | Elektroda lewokomorowa czteropolowa (złącze IS4), elektrody w dwóch standardach powierzchni stymulacji 49 i 60 mm, końcówka elektrody w kształcie "L" oraz "S", elektrody 4,8F przechodzą przez subselektor, wszystkie elektrody OTW, długość elektrod: 75, 85, 95 cm |  |  |  | szt. |  | 20 |  | 0 | 0 |  | 0
20 |  | 312_02_08 | Elektroda defibrylacyjna o aktywnym sposobie fiksacji, średnica elektrody 7,8 F, długość 65 i 75 cm, złącze DF-1/DF4, coil elektrody wykonany w technologii zapobiegającej obrastaniu tkanką, konstrukcja elektrody zapewnia długotrwałe działanie poprzez zastosowanie sprawdzonej technologii helisowego ułożenia przewodników elektrody w części proksymalnej, konstrukcja elektrody zapewnia bezpieczne i pewne manewrowanie, eliminacja zagrożenia perforacji tkanki, elektrody posiadają certyfikat ProMRI dla 1,5 i 3 T |  |  |  | szt. |  | 15 |  | 0 | 0 |  | 0
21 |  | 312_02_08 | Zestaw akcesoriów do implantacji elektrody LV |  |  |  | szt. |  | 20 |  | 0 | 0 |  | 0
22 |  | 312_02_08 | Subselektor, dwa kąty do wyboru 50 lub 90 stopni |  |  |  | szt. |  | 7 |  | 0 | 0 |  | 0
23 |  | 312_02_08 | Koszulka do cewnikowania zatoki wieńcowej 8 krzywizn do wyboru |  |  |  | szt. |  | 20 |  | 0 | 0 |  | 0
24 |  | 312_02_08 | mandryn |  |  |  | szt. |  | 15 |  | 0 | 0 |  | 0
25 |  | 312_02_08 | Przystawka do telemonitoringu |  |  |  | szt. |  | 4 |  | 0 | 0 |  | 0
26 |  | 312_02_08 | cewnik balonowy |  |  |  | szt. |  | 20 |  | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | Razem |  |  |  | 0 |  | 0