Załącznik nr 2a – wymagania zamawiającego wobec przedmiotu zamówienia: pakiet

Zestawienie parametrów technicznych

unitu laryngologicznego z wyposażeniem

Producent …………………………         Kraj …………………………………………..

Aparat /typ/ ……………..........               Rok produkcji  2019………………………...

| L.p. | Parametry, funkcje i wyposażenie wymagane |  | Wartość wymagana | Wymagany opis spełnienia wymogu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Unit laryngologiczny 2 modułowy |  | Tak |  |
| 2. | Unit laryngologiczny modułowy zbudowany min. z 2 modułów: funkcyjno-endoskopowy i moduł instrumentarium |  | Tak |  |
| 3. | Całość – konstrukcja i moduły – wykonane ze stali pokrytej farbą proszkową. Unit przejezdny, wyposażony w kółka w tylnej części modułu z możliwością dostawy aparatury w wybranym przez Zamawiającego dowolnym kolorze z palety kolorów RAL |  | Tak |  |
| 4. | Moduł podstawowy-funkcyjny z wbudowanym wyświetlaczem typu LED sygnalizującym błędy pracy systemem kodów cyfrowych informujących o awarii modułu na wyświetlaczu z systemem sprawdzającym poprawność działania podłączeń unitu przy każdym uruchomieniu, z wbudowanym szybkim podgrzewaczem do lusterek z funkcją automatycznego wyłączania |  | Tak |  |
| 5. | System ssania o wydajności min 40l/min z podciśnieniem min – 0,91kPa uruchamiany automatycznie po podjęciu drenu ssaka z funkcją automatycznego opróżnianie słoja do kanalizacji po odłożeniu drenu na swoje miejsce po każdym użyciu oraz w trakcie użycia po przekroczeniu limitu wypełnienia słoja ze słojem zbiorczym na nieczystości nietłukącym o pojemności min 1,25l. System wyposażony w minimum trzy zabezpieczenia antyprzelewowe w tym elektroniczny czujnik fotokomórkowy |  | Tak |  |
| 6. | System przepłukiwania i dezynfekcji drenu ssaka – uruchomienie automatyczne poprzez przyłożenie drenu ssaka z bezpośrednim odpływem do słoja z nieczystościami automatycznie uzupełniany wodą z sieci wodociągowej z zestawem środków czyszczących |  | Tak |  |
| 7. | Autotest modułu funkcyjnego po każdym uruchomieniu. Sygnalizacja za pomocą diod LED minimum następujących błędów układowych: błąd pracy pompy sprężonego powietrza, błąd pompy ssącej, błąd pompy rotacyjnej, błąd pompy zrzutu ścieków, błąd modułu zasilania pamięci płyty głównej. |  | Tak |  |
| 8. | Moduł posiadający półki boczną z odlanym miejscem na tackę z instrumentarium i mocowaniem miski do płukania ucha. |  | Tak |  |
| 9. | Wbudowany, zintegrowany w unicie port zasilający 15V lub 24V dla dodatkowego podłączenia źródła światła LED i lampy nagłownej LED |  | Tak |  |
| 10. | Miska do płukania ucha posiadająca podłączenie drenu ssaka, wycięcie na ucho małe oraz duże - 3 sztuki |  | Tak |  |
| 11. | System płukania ucha zasilany wodą z instalacji wody pitnej posiadający system zabezpieczający przed skażeniem wody pitnej zgodnie z normą EN1717 z automatyczną aktywacją i dezaktywacją irygacji przez podniesienie lub odłożenie rączki na swoje miejsce. Dodatkowo system krążenia i wymiany wody w obwodzie pomimo braku aktywacji irygacji z filtrem wody wpływającej do unitu z elektrycznym zaworem wodnym doprowadzający wodę do unitu i automatycznie odcinające zasilanie wodne w przypadku awarii unitu z trybem czuwania wyłączającym grzałki podczas nieużywania modułu płukania ucha |  | Tak |  |
| 12 | System irygacji z rączką do irygacji ucha posiada regulację przepływu wody przez spust min. 50-500ml/min oraz wyświetlaczem LED aktualnej temperatury na panelu przednim |  | Tak |  |
| 11 | System sprężonego powietrza z automatyczną aktywacją i dezaktywacją systemu przez podniesienie lub odłożenie rączki na swoje miejsce z min. 2 podajnikami do leków z kierunkiem rozprysku na wprost i Min. jeden podajnik do leków o zmiennym kierunku rozprysku 360º mocowane w uchwytach zintegrowanych z obudową modułu podstawowego-funkcyjnego |  | Tak |  |
| 12 | Moduł endoskopowy umieszczony z prawej strony modułu funkcyjnego wyposażony w moduł w swietlny LED posiadający posiadający dwa niezależne kanały z wejściem światłowodu typu „Storz” z jasnością źródła światła LED min. 160-210 klx o mocy 250 W i żywotności min. 50 000 h z włącznikiem (ON/OFF) kanałów źródła światła z zintegrowany z uchwytem na lampę nagłowną, który uruchamia lampę po zdjęciu z wieszaka |  | Tak |  |
| 13 | Moduł posiadający 3 kuwety metalowe do przechowywania endoskopów sztywnych i giętkich posiadające teflonowe nakładki do przetrzymywania optyk o średnicy do 4 mm h, trzy kuwety do dezynfekcji endoskopów posiadające teflonowe adaptery do dezynfekcji optyk o średnicy do 4 mm |  | Tak |  |
| 14 | Lampa nagłowna światłowodowa soczewkowa wraz ze zintegrowanym światłowodem |  | Tak |  |
| 15 | Światłowód do optyk: Ø 4,8 mm ( +/-0,5mm), dł. min.1800 mm, wraz z adapterami typu Storz od strony połączenia ze źródłem światła i optyk |  | Tak |  |
| 16 | Kamera medyczna mocowana z boku modułu podstawowego z głowicą kamery CCD 1/3” , rozdzielczość przynajmniej 752 x 582 z wbudowanym jednokanałowym źródłem światła LED o mocy min 720lm. Źródło światła z automatyczną nastawą na ostatnio używane natężenie światła po włączeniu źródła światła. Moc światła na wyjściu min 72W, barwa światła 6500K, żywotność diody LED: 60000 godzin |  | Tak |  |
| 17 | Sterownik kamery wyposażony w przycisku do wyboru trybów intensywności światła, kontrastu, rodzaju stosowanych endoskopów oraz przycisk wyboru predefiniowanych ustawień użytkownika |  | Tak |  |
| 18 | Sterownik kamery wyposażony w wejście mikrofonu zewnętrznego, wyjście USB. Możliwość programowania funkcji przycisku na głowicy kamery poprzez jednostkę sterującą Sterownik kamery wyposażony w wyjścia video w systemie PAL: min.: DVI-D 576p @50 Hz (720x576 @ 50Hz, progresywne) SDI (576i @50Hz) S-VIDEO Sterownik kamery posiadający dodatkowe wyjścia: REMOTE 1 (wykonywanie zdjęć) Wyjście audio |  | Tak |  |
| 19 | Uchwyt monitora mocowany do modułu podstawowego-funkcyjnego |  | Tak |  |
| 20 | Monitor LCD i przekątnej przynajmniej 21” z wejściem cyfrowym DVI i analogowym s-video |  | Tak |  |
| 21 | Komputer stacjonarny |  | Tak |  |
| 22 | Endoskopy |  |  |  |
| 23 | Endoskop: Ø 4.0 mm, dł. robocza 50mm, kąt widzenia 0º |  | Tak |  |
| 24 | Endoskop: Ø 4,0 mm, dł. robocza 175mm, kąt widzenia 0º |  | Tak |  |
| 25 | Szerokokątny endoskop: Ø 4,0 mm, dł. robocza 175mm, kąt widzenia 30º |  | Tak |  |
| 26 | Laryngoskop: Ø 7mm, dł. robocza 180 mm, kąt widzenia 70º |  | Tak |  |
| 27 | Nasopharyngoskop, długość robocza 320mm, średnica 3,4mm, kąt obrotu końcówki dystalnej +/-130st |  | Tak |  |
| 28 |  | Moduł na instrumentarium |  |  |
| 29 | Moduł na instrumentarium na węższej podstawie z szerszą częścią blatów na instrumentarium o wymiarach w zakresie: wys. x szer. x dł. = 880-900 x 635-655 x 520-540mm. z dwoma poziomami blatów na instrumentarium, zamykane pokrywą, umożliwiające pomieszczenie przynajmniej 6 tacek na instrumentarium o wymiarach min 280 x 180mm oraz przynajmniej 3 tac o wymiarach min. 180x140mm jednocześnie. |  | Tak |  |
| 30 | Moduł wyposażony w szufladę z plastikową kuwetą na brudne narzędzia do wstępnej dezynfekcji – kuweta plastikowa z pokrywą, Dodatkowy wysuwany blat metalowy do odkładania narzędzi, Śmietniczka otwierana poprzez naciśnięcie frontu nogą |  | Tak |  |
| 31 | Diatermia |  |  |  |
| 32 | Diatermia elektrochirurgiczna pracująca prądem o częstotliwości min. 700kHz |  | Tak |  |
| 33 | 2 tryby cięcia monopolarnego: - cięcie czyste moc min. 80W - cięcie mieszane (z hemostazą): moc min. 70W |  | Tak |  |
| 34 | 2 tryby koagulacji monopolarnej: - koagulacja łagodna, kontaktowa, moc min. 70W - koagulacja forsowana, sprayowa, moc min. 50W |  | Tak |  |
| 35 | Tryb koagulacji bipolarnej, moc min. 70W |  | Tak |  |
| 36 | Dedykowany do laryngologii tryb pracy micro: - cięcie czyste moc max 30 W - cięcie mieszane (z hemostazą), moc max. 30W - koagulacja łagodna, kontaktowa: moc max 30W - koagulacja forsowana, sprayowa: moc max 20W - koagulacja bipolarna: moc max 50W |  | Tak |  |
| 37 | Akcesoria do diatermii |  |  |  |
| 38 | Włącznik nożny jednoprzyciskowy |  | Tak |  |
| 39 | Pęsety bipolarne w pełni izolowanymi – malowanymi, oprócz końcówki roboczej (brak izolacji nakładanej lub naciąganej na narzędzia): -pęseta bipolarna 0,6mm bransze, długość 180mm - pęseta bipolarna 1,0 mm bransze, długość 180mm - pęseta bipolarna bagnetowa 1,0 mm bransze, długość 180mm |  | Tak |  |
| 40 | Elektrody bipolarne: - do podniebienia miękkiego, - do nasady języka, - do małżowin nosowych, - do łuków podniebiennych, |  | Tak |  |
| 41 | Fotel laryngologiczny obrotem fotela wokół własnej osi z regulacją wysokości |  | Tak |  |
| 42 | Krzesło lekarza z regulacją wysokości |  | Tak |  |
| 43 | Mikroskop |  |  |  |
| 44 | Mikroskop diagnostyczny z oświetleniem światłowodowym z płynną regulacją natężenia światła realizowaną za pomocą pokrętła znajdującego się bezpośrednio w zasięgu rąk operatora o mocy źródła światła głównego min 100W z wbudowanym zapasowym źródłem światła o mocy min. 100W. |  | Tak |  |
| 45 | Mikroskop na kolumnie zintegrowanej z unitem laryngologicznym |  | Tak |  |
| 46 | Mikroskop wyposażony w filtr bezczerwienny oraz filtry UV i IR |  | Tak |  |
| 47 | Hamulce cierne poszczególnych ruchów statywu i mikroskopu realizowane przez pokrętła |  | Tak |  |
| 48 | Maksymalny wysięg ramion statywu nie mniej niż 1100mm |  | Tak |  |
| 49 | Możliwość pochylania głowicy mikroskopu w kierunku przód – tył |  | Tak |  |
| 50 | Możliwość pochylania głowicy mikroskopu na boki |  | Tak |  |
| 51 | Obiektyw o średnicy 48mm, f = 250 mm |  | Tak |  |
| 52 | Min. 5 stopniowy manualny, skokowy zmieniacz powiększenia realizowany pokrętłem. Powiekszenia: 0,4x, γ = 0,6x, γ = 10x, γ = 16x, γ = 2,5x). |  | Tak |  |
|  | Inne wymagania |  |  |  |
| 1. | Instrukcja obsługi w języku polskim 1 szt. |  | Tak |  |
| 2. | Paszport techniczny aparatu |  | Tak |  |
| 3. | Certyfikaty dopuszczenia do stosowania w medycynie: polskie oraz międzynarodowe |  | Tak |  |
| 4. | Montaż, uruchomienie i szkolenie z obsługi aparatu dla personelu medycznego w cenie urządzenia |  | Tak |  |
| 5. | Instrukcja serwisowa aparatu - 1 szt. |  | Tak |  |
| 6. | Szkolenie serwisowe dla personelu technicznego w siedzibie Zamawiającego w cenie urządzenia |  | Tak |  |
| 7. | Dostęp do menu serwisowego dla osób przeszkolonych z obsługi technicznej aparatu po okresie gwarancji |  | Tak |  |
| 8. | Bezpłatne aktualizacje oprogramowania w okresie 10 lat od uruchomienia aparatu |  | Tak |  |
|  | Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
| 1. | Okres gwarancji wraz z oprzyrządowaniem - min. 36 miesięcy |  | Tak |  |
| 2. | W okresie gwarancji przeglądy techniczne wraz z materiałami do nich użytymi wykonywane bezpłatnie co najmniej raz w roku. |  | Tak |  |
| 3. | Maksymalnie 3 naprawy gwarancyjne tego samego elementu lub podzespołu, uprawniające do wymiany aparatu na nowy |  | Tak |  |
| 4. | Czas reakcji serwisu po zgłoszeniu awarii – max. 24 godz. |  | Tak |  |
| 5. | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych minimum 10 lat |  | Tak |  |

.............................., data ............ 2019 r.

(miejscowość)

…………………………………………….

(podpisy z pieczątkami imiennymi osób wskazanych

w dokumencie uprawniającym do występowania

w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)