Załącznik nr 2a – wymagania zamawiającego wobec przedmiotu zamówienia: pakiet …….

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

DIATERMII ELEKTROCHIRURGICZNEJ Z WYPOSAŻENIEM SZT. 2

Producent /Firma  ….....................................                Typ aparatu  ….....................................

Kraj pochodzenia ….....................................                 Rok produkcji  2019

| L.p. | Parametry i funkcje | Wymóg /wartość graniczna | Wymagany opis spełnienia wymogu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe – rok produkcji 2019 | Tak |  |
|  | Możliwość zapamiętania min. 30 różnych programów i zapisywania ich pod nazwą procedury lub nazwiskiem operatora. | Tak |  |
|  | Maksymalna moc cięcia monopolarnego nie mniejsza niż 300W; moc regulowana z krokiem, co 1W w całym zakresie | Tak |  |
|  | Możliwość wyboru rodzaju cięcia między min. trzema rodzajami: delikatnym, intensywnym, waporyzującym | Tak |  |
|  | Moc maksymalna koagulacji monopolarnej każdego wymaganego rodzaju nie mniejsza niż 120W; moc regulowana z krokiem, co 1W w całym dostępnym zakresie | Tak |  |
|  | Możliwość wyboru rodzaju koagulacji monopolarnej między min. czterema rodzajami: delikatną, intensywną, preparującą, natryskową | Tak |  |
|  | Możliwość uzyskania różnych efektów koagulacyjnych dla każdego wymaganego trybu koagulacji monopolarnej w skali min. 2-stopniowej ( niezależnie od nastawienia mocy) | Tak |  |
|  | Możliwość cięcia bipolarnego z mocą do min. 100W; moc regulowana z krokiem, co 1 W w całym zakresie | Tak |  |
|  | Możliwość regulacji stopnia hemostazy cięcia monopolarnego i bipolarnego - min. 6 różnych poziomów dla każdego dostępnego trybu cięcia | Tak |  |
|  | Moc maksymalna koagulacji bipolarnej min.120W; moc regulowana z krokiem co 1W w całym zakresie | Tak |  |
|  | Możliwość wyboru między trybem koagulacji bipolarnej łagodnej, intensywnej i mikrochirurgicznej | Tak |  |
|  | Możliwość uzyskania różnych efektów koagulacyjnych dla każdego wymaganego trybu koagulacji bipolarnej w skali min. 2-stopniowej (niezależnie od nastawień mocy) | Tak |  |
|  | Możliwość pracy koagulacji bipolarnej w trybie auto start z programowanym opóźnieniem czasowym | Tak |  |
|  | Sterowanie intensywnością cięcia i koagulacji oraz możliwość zmiany trybów pracy przy pomocy włączników nożnych oraz z uchwytu do koagulacji i cięcia | Tak |  |
|  | Funkcja bipolarnego zamykania naczyń krwionośnych o średnicy do 7mm | Tak |  |
|  | Automatyczna regulacja mocy wyjściowej aparatu w trakcie aktywacji funkcji bipolarnego zamykania naczyń o średnicy do 7mm polegająca na automatycznym doborze mocy z całego dostępnego zakresu i automatycznej dezaktywacji aparatu po zamknięciu struktury | Tak |  |
|  | Możliwość regulacji intensywności funkcji bipolarnego zamykania naczyń o średnicy do 7mm (nie dotyczy regulacji mocy wyjściowej, która regulowana jest automatycznie przez system) | Tak |  |
|  | Możliwość pracy koagulacją monopolarną i bipolarną w trybie auto stop, włączającym aktywację po uzyskaniu efektu hemostazy | Tak |  |
|  | Funkcja bezpiecznego cięcia bipolarnego w soli fizjologicznej (tzw. elektroresekcja bipolarna), z mocą regulowaną automatycznie w zakresie min. 0- 370 [W] | Tak |  |
|  | Urządzenie przystosowane do współpracy z resektorami bipolarnymi m.in. firm Storz, Wolf, Olympus | Tak |  |
|  | Liczba i rodzaj gniazd przyłączeniowych: - monopolarne – min.1 szt. - bipolarne –min. 1 szt. - wielofunkcyjne rozpoznające przyłączone narzędzia – min. 1 szt. - elektrody neutralnej – 1 szt. Aparat powinien umożliwiać bezpośrednie podłączenie narzędzi: - monopolarnych w systemie wtyczek jednopinowych śr. 5mm oraz trzypinowych - bipolarnych w systemie wtyczek 1-pinowych oraz dwupinowych - neutralnych – do wtyczek jednopinowych śr. 6,3mm i dwupinowych | Tak |  |
|  | Układ monitorowania kontaktu elektrody neutralnej jednorazowej dzielonej monitorujący: - kontakt elektrody z wyświetlaniem informacji liczbowej o wartości oporności połączenia w Ohm - orientację elektrody neutralnej względem elektrody aktywnej - natężenie prądu dostarczanego do małego pacjenta - układ kontroli czasu aktywacji | Tak |  |
|  | Komunikacja aparatu z użytkownikiem w jęz. polskim | Tak |  |
|  | Wykrywanie nieprawidłowej pracy, sygnalizacja wizualna i dźwiękowa w połączeniu z odłączeniem mocy od gniazd wyjściowych | Tak |  |
|  | Podwójny włącznik nożny wodoodporny z funkcją zmiany programów | Tak |  |
|  | Kabel do przyłączania resektorów bipolarnych, 1 szt. | Tak |  |
|  | Kabel do elektrody neutralnej jednorazowej - 2 szt. | Tak |  |
|  | Elektroda neutralna jednorazowa, symetrycznie dzielona o powierzchni 85 -90cm2 z pierścieniem rozpraszającym odizolowanym od połówek elektrody - min. 100 szt. | Tak |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
| 1. | Gwarancja 36 miesięcy | Tak |  |
| 2. | Maksymalnie 3 naprawy gwarancyjne tego samego podzespołu uprawniające do wymiany aparatu na nowy | Tak |  |
| 4. | Przeglądy techniczne w okresie gwarancji wraz z materiałami do nich użytymi wykonywane bezpłatnie raz w roku | Tak |  |
| 5. | Aparat zastępczy na czas naprawy | Tak |  |
| 6. | Możliwość zakupu części zamiennych po okresie gwarancji | Tak |  |
| 7. | Instrukcja w języku polskim | Tak |  |
| 8. | Paszport techniczny | Tak |  |
| 9. | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi | Tak |  |
| 10. | Szkolenie serwisowe dla personelu technicznego w siedzibie Zamawiającego w cenie urządzenia | Tak |  |

.............................., data ............ 2019 r.

(miejscowość)

…………………………………………….

(podpisy z pieczątkami imiennymi osób wskazanych

w dokumencie uprawniającym do występowania

w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwa