| Załącznik nr 2a – wymagania zamawiającego wobec przedmiotu zamówienia: pakiet ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH ZESTAWU DO TELEMETRII ( rejestratory 6 szt. + centrala monitorująca z drukarką ) Producent ………………………… Kraj ……………………… Aparat /typ/ ……………….......... Rok produkcji 2019 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Parametry, właściwości, funkcje i inne wymagania wobec urządzenia | Wymóg /wartość graniczna | Wymagany opis spełnienia wymogu |  |
|  | Wszystkie urządzenia fabrycznie nowe, rok produkcji 2019 | Tak |  |  |
|  | System składający się z - 6 rejestratorów- nadajników telemetrycznych - centrali monitorującej | Tak |  |  |
|  | Infrastruktura telemetryczna | Tak |  |  |
|  | System anten / punktów dostępowych zapewniających nieprzerwaną komunikację pomiędzy modułami/rejestratorami telemetrycznymi a centralą monitorującą w obrębie Oddziału Kardiologii wraz z wykonaniem niezbędnej infrastruktury. | Tak |  |  |
|  | Technologia komunikacji bezprzewodowej zoptymalizowana do obsługi urządzeń będących w ruchu, zapewniająca wysoką stabilność pracy i brak interferencji z sieciami WiFi | Tak |  |  |
|  | Przekazywanie sygnału między punktami dostępowymi kontrolowane przez rejestrator telemetryczny – przerwanie połączenia z punktem dostępu możliwe dopiero po nawiązaniu połączenia z kolejnym punktem dostępu | Tak |  |  |
|  | Automatyczna weryfikacja kompletności pakietów danych | Tak |  |  |
|  | Dwukierunkowa komunikacja między systemem centralnego monitorowania a rejestratorami telemetrycznymi | Tak |  |  |
|  | Możliwość zlokalizowania na centrali monitorującej położenia pacjenta znajdującego się w obrębie sieci telemetrycznej | Tak |  |  |
|  | Rejestratory telemetryczne 6 szt | Tak |  |  |
|  | Rejestratory telemetryczne przystosowane do noszenia przez pacjentów. | Tak |  |  |
|  | Rejestratory telemetryczne zasilane akumulatorowo min. 12 godzin nieprzerwanej pracy – w wyposażeniu min. 2 akumulatory /na urządzenie + ładowarka umożliwiająca ładowanie oferowanych akumulatorów | Tak |  |  |
|  | Możliwość użycia do zasilania powszechnie dostępnych baterii typu AA lub AAA | Tak |  |  |
|  | Monitorowane parametry: - EKG 3, 7, 12 odprowadzeń, - HR, - PVC (skurcze ektopowe) - ST, - QT i arytmii - częstości oddechu (RESP) | Tak |  |  |
|  | Wszystkie monitorowane parametry przekazywane do centrali monitorującej | Tak |  |  |
|  | Rejestratory telemetryczne wyposażone we własny wbudowany wyświetlacz o przekątnej min. 2,5’’ | Tak |  |  |
|  | Wyświetlacz musi umożliwiać: - prezentację min 2 krzywych i parametrów numerycznych, - przeglądanie listy zdarzeń alarmowych wraz z przyczyną alarmu - przeglądanie trendów - przeglądanie danych pacjenta - przeglądanie ustawień urządzenia | Tak |  |  |
|  | Sygnalizacja alarmowa odłączenia elektrod EKG ze wskazaniem graficznym położenia odłączonej elektrody | Tak |  |  |
|  | Czas aktywacji alarmu w przypadku zatrzymania akcji serca nie dłuższy niż 10 sekund | Tak |  |  |
|  | Możliwość zmiany ustawień alarmów bezpośrednio w rejestratorze telemetrycznym | Tak |  |  |
|  | Ekran dotykowy blokowany automatycznie po określonym czasie bezczynności oraz z możliwością ręcznego zablokowania | Tak |  |  |
|  | Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą ustawień | Tak |  |  |
|  | Możliwość monitorowania stanu pacjenta poza zasięgiem sieci telemetrycznej /opcja transportowa/ z zachowaniem funkcji alarmowych | Tak |  |  |
|  | Obwody wejściowe zabezpieczone przed impulsem defibrylacyjnym o energii 360J | Tak |  |  |
|  | Szczelna obudowa odporna na działanie płynów - klasa szczelności min. IPX7 | Tak |  |  |
|  | Alarmy zaburzeń rytmu sygnalizowane w rejestratorze telemetrycznym i centrali monitorującej | Tak |  |  |
|  | Sygnalizacja alarmowa wyjścia poza zasięg telemetrii | Tak |  |  |
|  | Waga monitora /rejestratora telemetrycznego max. 400 g | Tak |  |  |
|  | Ładowarka umożliwiająca równoczesne ładowanie min 8 szt. akumulatorów z funkcją testowania akumulatorów – 1 szt | Tak |  |  |
|  | Przewód EKG 5 lub 6 elektrodowy – 8 szt, | Tak |  |  |
|  | Pokrowiec jednopacjentowy ( jednorazowego użytku) z paskiem na rejestrator telemetryczny – min 200 szt | Tak |  |  |
|  | Centrala monitorująca – szt.1 | Tak |  |  |
|  | System operacyjny centrali nie starszy niż Windows 8.1 lub Mac OS X 10.8 lub inny posiadający aktualne wsparcie techniczne producenta | Tak |  |  |
|  | System przygotowany sprzętowo i programowo do nadzorowania co najmniej 6 nadajników telemetrycznych z możliwością rozbudowy o kolejne urządzenia monitorujące | Tak |  |  |
|  | Prezentacja danych pacjentów monitorowanych telemetrycznie na kolorowym ekranie typu LCD TFT o przekątnej co najmniej 23” | Tak |  |  |
|  | Podgląd, monitorowanie i zapis danych wszystkich parametrów i przebiegów falowych z rejestratorów telemetrycznych - wyświetlanie wszystkich krzywych dynamicznych i wartości numerycznych. | Tak |  |  |
|  | Możliwość elastycznego konfigurowania układu ekranu z poziomu użytkownika (bez udziału serwisu), w tym: - zmiana wielkości okna (sektora) dla każdego pacjenta niezależnie - zmiana formatu i rodzaju wyświetlanych parametrów liczbowych i krzywych dynamicznych (dla każdego pacjenta niezależnie) | Tak |  |  |
|  | Automatyczna oraz ręczna (przez Użytkownika) minimalizacja sektorów dla nieaktywnych kardiomonitorów. Automatyczne przywrócenie zapisu po włączeniu kardiomonitora. | Tak |  |  |
|  | Alarmy 3-stopniowe (wizualne i akustyczne) z poszczególnych łóżek, z identyfikacją alarmującego łóżka | Tak |  |  |
|  | Funkcja "holterowska": zapis ciągły przebiegów dynamicznych (w tym zapis 12 odprowadzeń EKG) z min. 7 ostatnich dni, z możliwością wglądu w dowolny fragment tego zapisu. | Tak |  |  |
|  | Pamięć stanów krytycznych (alarmów arytmii i innych zdarzeń, z zapisem odcinków monitorowanych krzywych dynamicznych i wartości liczbowych). Funkcja wykonywania pomiarów na zapamiętanych krzywych / min. pomiar RR, QT. | Tak |  |  |
|  | Algorytm analizy odstępu QTc z prezentacją trendów tabelarycznych i graficznych. Pomiar ciągły we wszystkich dostępnych odprowadzeniach oraz w jednym odprowadzeniu wybranym przez użytkownika. Zbiorcza tabela statystyk EKG (m.in. ilość komorowych i nadkomorowych zaburzeń rytmu, zmienności rytmu, aktywności stymulatora) | Tak |  |  |
|  | Zapis alarmów i zdarzeń z okresu min 30 dni. Możliwość przeszukiwania listy według pacjenta lub oddziału, według kategorii alarmu oraz według rodzaju wykonywanych przez personel czynności działań (np. wyłączenie alarmu). | Tak |  |  |
|  | Prezentacja zmian ST w postaci wykresów wieloosiowych (tzw ST mapa) z zaznaczeniem trendu zmian | Tak |  |  |
|  | Przegląd zapisanych wycinków ST, z możliwością porównania odcinków ST z różnych momentów czasowych. | Tak |  |  |
|  | Sygnalizacja alarmów uniesienia odcinka ST | Tak |  |  |
|  | Sygnalizacja alarmowa zdarzeń związanych z zaburzeniami rytmu, w tym co najmniej: • Asystolia • Vfib/Vtach • Tachykardia komorowa • Ciężka tachykardia • Ciężka bradykardia • Stymulator nie przechwytuje • Stymulator nie działa • Wysoka częstość skurczów ektopowych • HR wysokie • HR niskie • Nieutrwalony częstoskurcz komorowy • Częstoskurcz nadkomorowy • Rytm komorowy • Salwa PVC • Para PVC • Pauza • PVC typu R/T • Bigeminia komorowa • Trigeminia komorowa • Wielokształtne PVC • Skurcz ominięty • Migotanie przedsionków (początek i koniec) • Nieregularna częstość rytmu (początek i koniec) | Tak |  |  |
|  | Możliwość wyłączenia alarmów poszczególnych arytmii (w tym migotania przedsionków) | Tak |  |  |
|  | Możliwość modyfikacji kryteriów alarmowania dla poszczególnych arytmii | Tak |  |  |
|  | Trendy graficzne i numeryczne z minimum 7 ostatnich dni wszystkich mierzonych przez monitory parametrów | Tak |  |  |
|  | Pamięć min 100 badań spoczynkowych 12 odpr EKG dla każdego pacjenta dostępna w centrali monitorującej (niezależnie od archiwizacji długoterminowej) | Tak |  |  |
|  | Analiza statystyczna zapisów EKG, w tym statystyka zmienności częstości rytmu serca | Tak |  |  |
|  | Funkcja analizy najczęściej występujących alarmów u danego pacjenta z prezentacją wartości progowych i trendów podstawowych parametrów życiowych. | Tak |  |  |
|  | Prezentacja poziomu naładowania akumulatora / baterii | Tak |  |  |
|  | Oprogramowanie centrali języku polskim | Tak |  |  |
|  | System przystosowany do przesyłania i odbierania danych w standardzie HL7 | Tak |  |  |
|  | System przygotowany do przyszłej integracji ze szpitalnymi systemami informatycznymi klasy HIS co najmniej w zakresie importowania danych ADT (przyjęcia i wypisy pacjentów) i danych laboratoryjnych oraz eksportowania danych fizjologicznych zbieranych przez system monitorowania | Tak |  |  |
|  | Drukarka laserowa podłączona do systemu w formacie A4 | Tak |  |  |
|  | Zasilacz awaryjny typu UPS | Tak |  |  |
| Inne wymagania |  |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim . | Tak |  |  |
|  | Paszport techniczny do każdego rejestratora. | Tak |  |  |
|  | Certyfikaty dopuszczenia do stosowania w medycynie: polskie oraz międzynarodowe | Tak |  |  |
|  | Montaż, uruchomienie i szkolenie z obsługi aparatu dla personelu medycznego w cenie urządzenia | Tak |  |  |
|  | Instrukcja serwisowa. | Tak |  |  |
|  | Szkolenie serwisowe dla personelu technicznego w siedzibie Zamawiającego w cenie urządzenia | Tak |  |  |
|  | Dostęp do menu serwisowego dla osób przeszkolonych z obsługi technicznej aparatu po okresie gwarancji | Tak |  |  |
|  | Bezpłatne aktualizacje oprogramowania w okresie 10 lat od uruchomienia aparatu | Tak |  |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |  |
|  | Okres gwarancji wraz z oprzyrządowaniem - min.36 miesięcy | Tak |  |  |
|  | Maksymalnie 3 naprawy gwarancyjne tego samego elementu lub podzespołu - konieczność wykonania kolejnej naprawy uprawnia do wymiany elementu lub podzespołu na nowy. | Tak |  |  |
|  | W okresie gwarancji przeglądy techniczne wraz z materiałami do nich użytymi wykonywane bezpłatnie co najmniej raz w roku. | Tak |  |  |
|  | Możliwość zakupu części zamiennych po okresie gwarancji | Tak |  |  |

.............................., data ............ 2019 r.

(miejscowość)

……………………………………………………………………

(podpisy z pieczątkami imiennymi osób wskazanych

w dokumencie uprawniającym do występowania

w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)