| ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH ECHOKARDIOGRAFU 3D Z SONDĄ PRZEZPRZEŁYKOWĄ Z WYPOSAŻENIEM I PODŁĄCZENIEM DO INFORMATYCZNYCH SYSTEMÓW SZPITALNYCH Producent ………………………… Kraj ……………………… Aparat /typ/ ……………….......... Rok produkcji 2019 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Parametry, właściwości, funkcje i inne wymagania wobec urządzenia | Wymóg /wartość graniczna | Wymagany opis spełnienia wymogu |  |
|  | Wszystkie urządzenia fabrycznie nowe, rok produkcji 2019 | TAK |  |  |
|  | Aparat stacjonarny, na kołach, przeznaczony do badań kardiologicznych i naczyniowych ze zintegrowaną stacją roboczą i systemem archiwizacji oraz urządzeniami do dokumentacji i archiwizacji sterowanymi z klawiatury | TAK |  |  |
|  | Zasilanie z sieci elektrycznej 230V / 50Hz | TAK |  |  |
|  | Cyfrowy monitor LCD o przekątnej powyżej 21”, regulowany w trzech płaszczyznach, antyrefleksowy zapewniający możliwość pracy w warunkach naturalnego/sztucznego oświetlenia | TAK |  |  |
|  | Panel sterowania regulowany góra/dół, lewo/prawo | TAK |  |  |
|  | Dotykowy ekran LCD o przekątnej min. 10”, do sterowania funkcjami aparatu i wprowadzania danych | TAK |  |  |
|  | Opcja pozwalająca na powiększenie obrazu USG na cały ekran tak, aby obraz USG wypełniał więcej niż 60% powierzchni ekranu | TAK |  |  |
|  | Możliwość zduplikowania obrazu diagnostycznego na ekranie dotykowym panelu sterowania celem ułatwienia wykonywania procedur interwencyjnych | TAK |  |  |
|  | Klawiatura alfanumeryczna do wpisywania danych pacjentów, komentarzy, opisów obrazu oraz badań dostępna na dotykowym panelu oraz dodatkowo wysuwana z obudowy panelu sterowania lub umieszczona na panelu sterowania | TAK |  |  |
|  | Liczba cyfrowych kanałów odbiorczych przetwarzania ultradźwiękowego powyżej 5 000 000 | TAK |  |  |
|  | Regulacja wzmocnienia głębokościowego (TGC) min. 8 regulatorów | TAK |  |  |
|  | Regulacja wzmocnienia poprzecznego (LGC) wiązki min. 2 regulatory | TAK |  |  |
|  | Zakres głębokości obrazowania min. od 1 do 30 cm | TAK |  |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy aparatu (określony przez zakres częstotliwości dostępnych głowic) min. od 1 do 18 MHz | TAK |  |  |
|  | Ilość aktywnych gniazd do podłączania głowic obrazowych min. 4 gniazda | TAK |  |  |
|  | Aktywne gniazdo do podłączania głowicy nieobrazowej pracującej w trybie CW Doppler | TAK |  |  |
|  | Podręczna pamięć min. 2000 obrazów (Cine Loop) z możliwością wyboru długości pętli obrazowych. | TAK |  |  |
|  | Częstotliwość odświeżania obrazu (frame rate) w trybie 2D min. 2400 obrazów/s | TAK |  |  |
|  | Dynamika systemu min. 300 dB | TAK |  |  |
|  | Możliwość monitorowania sygnału EKG (wyświetlana krzywa na ekranie) przy pomocy elektrod EKG, bez dodatkowych zewnętrznych modułów | TAK |  |  |
|  | Moduł EKG oraz Physio (m.in. sygnał oddechowy, pulsu) wbudowany w aparat | TAK |  |  |
|  | Wbudowany akumulator umożliwiający uśpienie systemu na czas min. 40 minut i ponowne wybudzenie go w czasie maksymalnie 30s lub zainstalowany UPS | TAK |  |  |
|  | Współpraca aparatu z głowicami: - phased array - liniowe - convex - przezprzełykowe wielopłaszczyznowe - dopplerowskie typu ołówkowego - matrycowe do obrazowania 3D w czasie rzeczywistym dedykowanego do echokardiografii przezklatkowej i przezprzełykowej | TAK |  |  |
|  | Tryby obrazowania | TAK |  |  |
|  | Tryby obrazowania: - 2D (B-mode) - M-mode - Kolor M-mode - Doppler pulsacyjny (PW) i HPRF - Doppler ciągły (CW) z głowic sektorowych obrazowych i głowicy nieobrazowej - Doppler kolorowy (CD) wszystkie głowice - Power (angio) Doppler - Duplex (2D +PW/CD/Power Doppler) - Triplex (2D + CD/Power Doppler + PW) - Doppler tkankowy kolorowy oraz spektralny - Obrazowanie trójwymiarowe struktur serca w czasie rzeczywistym z głowicy przezprzełykowej i głowicy przezklatkowej dla dorosłych oraz z głowicy przezklatkowej dla dzieci - Funkcja wgrywania do aparatu i wyświetlania na ekranie obrazów z badań CT, MRI, PET, USG, celem dokonywania porównań z aktualnie wyświetlanymi obrazami badania USG | TAK |  |  |
|  | Tryb 2D | TAK |  |  |
|  | Powiększenie (zoom) dla obrazów „na żywo” i zatrzymanych min. 8-stopniowy | TAK |  |  |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu B-mode przy pomocy jednego przycisku (wzmocnienie, TGC). | TAK |  |  |
|  | Funkcja ciągłej automatycznej optymalizacji obrazu B-mode (wzmocnienie, TGC). | TAK |  |  |
|  | W obrazowaniu 2D Elektroniczna rotacja skanowanej płaszczyzny, bez konieczności obrotu głowicą, na głowicy przezklatkowej | TAK |  |  |
|  | Tryb M | TAK |  |  |
|  | Pojemność pamięci dynamicznej w M-mode min.40 s. | TAK |  |  |
|  | Obrazowanie kolor Doppler w M –mode | TAK |  |  |
|  | Anatomiczny M-mode | TAK |  |  |
|  | Tryb Spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD) | TAK |  |  |
|  | Wielkość bramki PW Doppler min. od 1 do 20 mm | TAK |  |  |
|  | Automatyczna optymalizacja parametrów aparatu dla PWD przy pomocy jednego przycisku (skala, linia bazowa) | TAK |  |  |
|  | Tryb Spektralny Doppler z Falą Ciągłą (CWD) | TAK |  |  |
|  | Sterowany pod kontrolą obrazu 2D | TAK |  |  |
|  | Maksymalna mierzona prędkość przy kącie 0° min. 14 m/s | TAK |  |  |
|  | Tryb Doppler Kolorowy (CD) | TAK |  |  |
|  | Pojemność pamięci dynamicznej prezentacji Doppler Kolorowy min. 2000 obrazów | TAK |  |  |
|  | Jednoczesna prezentacja na ekranie w czasie rzeczywistym dwóch obrazów – jeden w B-mode, drugi w trybie Dopplera Kolorowego | TAK |  |  |
|  | Tryb 3D w czasie rzeczywistym | TAK |  |  |
|  | Obrazowanie 3D serca z głowicy matrycowej z maksymalną prędkością min. 90 vps. | TAK |  |  |
|  | Obrazowanie pełnej objętości serca w czasie rzeczywistym z możliwością wyboru ilości cykli pracy do uśrednienia (min. 1,2, 6 cykli). | TAK |  |  |
|  | Obrazowanie 3D serca w czasie rzeczywistym z jednego cyklu pracy serca | TAK |  |  |
|  | Jednoczesna wizualizacja w czasie rzeczywistym dwóch niezależnych płaszczyzn na głowicy trójwymiarowej przezklatkowej i na głowicy trójwymiarowej przezprzełykowej w trybie B i Doppler kolorowy | TAK |  |  |
|  | Kolorowe odwzorowanie przepływów w czasie rzeczywistym w postaci przestrzennej, ruchomej bryły (3D kolor Doppler), z głowicy przezklatkowej | TAK |  |  |
|  | Możliwość pomiaru odległości i powierzchni na obrazie 3D | TAK |  |  |
|  | Elektroniczna rotacja skanowanej płaszczyzny 3600, bez konieczności obrotu głowicą na oferowanej głowicy przezklatkowej | TAK |  |  |
|  | Obrazowanie w sektorze min. 98° x 98° | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o obrazowanie trójwymiarowe struktur serca w czasie rzeczywistym z głowicy przezklatkowej dla dzieci | TAK |  |  |
|  | Głowice ultradźwiękowe | TAK |  |  |
|  | Głowica sektorowa wieloczęstotliwościowa do badań przezklatkowych serca wykonana w technologii wielorzędowej matrycowej lub innej znacząco poprawiającej rozdzielczość uzyskiwanych obrazów np. Single Crystal, PureWave, Hanafy Lens Zakres częstotliwości pracy min. od 1 do 5 MHz Ilość elementów min. 3000 Tryby obrazowania B-mode, M-mode, CD, CW Doppler, PW Doppler. Obrazowanie dwóch niezależnych płaszczyzn w czasie rzeczywistym w trybie B-mode i CD Możliwość pracy głowice w trybie 3D/4D i 3D/4D kolor Doppler | TAK |  |  |
|  | Głowica sektorowa przezprzełykowa wieloczęstotliwościowa do badań serca wykonana w technologii wielorzędowej matrycowej Zakres częstotliwości pracy min. od 2 do 7 MHz Ilość elementów min. 2500 Tryby obrazowania B-mode, M-mode, CD, CW Doppler, PW Doppler Możliwość pracy głowice w trybie 3D/4D i 3D/4D kolor Doppler Obrazowanie dwóch niezależnych płaszczyzn w czasie rzeczywistym w trybie B-mode i CD | TAK |  |  |
|  | Głowica sektorowa wieloczęstotliwościowa do badań przezklatkowych serca wykonana w technologii wielorzędowej matrycowej lub innej znacząco poprawiającej rozdzielczość uzyskiwanych obrazów np. Single Crystal, PureWave, Hanafy Lens Zakres częstotliwości pracy min. od 1 do 4 MHz Ilość elementów min. 80 Kąt pola skanowania min. 90° | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy dostępna na dzień składania ofert: Głowica do trójwymiarowego obrazowania serca w czasie rzeczywistym do badań przezklatkowych: - Zakres częstotliwości pracy min. od 2 do 7 MHz - Ilość elementów min. 2500 - Tryby obrazowania: B-mode, M-mode, CD, CW Doppler, PW Doppler, 3D, 3D kolor Doppler. - Obrazowanie dwóch niezależnych płaszczyzn w czasie rzeczywistym w trybie B-mode i CD. | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy dostępna na dzień składania ofert: Głowica liniowa do badań naczyniowych Częstotliwość pracy min. od 3 do 10 MHz Ilość elementów min. 150 Długość płaszczyzny skanowania min 38 mm | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy dostępna na dzień składania ofert Głowica sektorowa pediatryczna z obrazowaniem harmonicznym do badań serca przezklatkowych: - Zakres częstotliwości pracy min. od 3 do 9 MHz - Ilość elementów min. 128 - Kąt pola skanowania min. 120° | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy dostępna na dzień składania ofert: Głowica liniowa do badań ogólnych i naczyniowych Częstotliwość pracy min. od 4 do 18 MHz Ilość elementów min. 1000 Długość płaszczyzny skanowania min 48 mm | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie aparatu | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie do pomiarów i obliczeń z tworzeniem raportów do badań: - echo dorosłych oraz badań naczyniowych | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie do pomiarów i obliczeń umożliwiające tworzenie własnych wzorów i formuł obliczeniowych | TAK |  |  |
|  | Pakiet do echokardiograficznej próby wysiłkowej Stress Echo | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie pozwalające na kolorową wizualizację globalnej i regionalnej ruchomości ścian, pokazującą w sposób parametryczny i zautomatyzowany zmianę granic w czasie | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do zautomatyzowanego pomiaru amplitudy ruchu pierścienia zastawki mitralnej, śledzenia ruchu pierścienia zastawki mitralnej, wyliczenia krzywych odkształceń pierścienia zastawki w czasie | TAK |  |  |
|  | Ocena globalnej funkcji lewej komory i odcinkowej ruchomości ścian, deformacji i synchronii przy użyciu technologii śledzenia markerów akustycznych w trybie 2D tzw. Speckle tracking oraz oprogramowanie do zautomatyzowanego wykrywania granic jam i wyliczania frakcji lewej komory | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do analizy obrazów 3D z dysku twardego aparatu np. wizualizacja parametryczna obrazu 3D lewej komory serca z podzialem na segmenty min 17 | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do analizy globalnej i regionalnej objętości lewej komory oraz synchronii w trybie 3D wraz z możliwością tworzenia wyczerpujących raportów z 17-segmentowymi wykresami tarczowymi | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o pakiet do automatycznej detekcji wszystkich jam serca i jednoczesnego wyliczenia frakcji lewej komory EF, objętości lewego przedsionka oraz lewej komory, masy lewej komory z obrazu 3D z głowicy przezklatkowej | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do oceny globalnej funkcji lewej komory i odcinkowej ruchomości ścian, deformacji i synchronii przy użyciu technologii śledzenia markerów akustycznych w trybie 2D w badaniach wysiłkowych | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do oceny w trybie 3D anatomii zastawki mitralnej oraz powiązanych z nią struktur wraz z zautomatyzowaną segmentacją pierścienia i powierzchni płatka w 3D | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o pakiet do badań z kontrastem LVO w trybie 3D | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o pakiet do badań z kontrastem – LVO (Left Ventircular Opacification) | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o pakiet do badań z kontrastem z niskim i wysokim Indeksem Mocy do oceny perfuzji mięśnia sercowego | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o opcję łączenia (fuzji) żywych obrazów ultrasonograficznych z dostępnymi z pamięci ultrasonografu danymi obrazowymi z CT, MRI, PET | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcję nawigacji narzędzi interwencyjnych (np. igła biopsyjna) wraz ze śledzeniem toru prowadzenia igły i oznaczeniem na obrazie celu interwencji (target) | TAK |  |  |
|  | Archiwizacja | TAK |  |  |
|  | Archiwizacja danych demograficznych, pomiarowych i obrazów w wewnętrznym archiwum na dysku twardym o pojemności min. 1TB. | TAK |  |  |
|  | Możliwość ukrycia danych pacjenta przy archiwizacji na zewnętrzne nośniki | TAK |  |  |
|  | Wbudowana w aparat nagrywarka CD/DVD do archiwizacji badań, umożliwiająca eksport obrazów w formacie DICOM oraz formacie np JPG, AVI. | TAK |  |  |
|  | Automatycznie dodawana przeglądarka plików DICOM przy nagrywaniu na nośniki zewnętrzne | TAK |  |  |
|  | Port USB do archiwizacji obrazów na pamięciach przenośnych. Port umieszczony w pulpicie aparatu. | TAK |  |  |
|  | Możliwość dokonania pomiarów na obrazach i pętlach obrazowych z archiwum systemu. | TAK |  |  |
|  | Aktywne złącze do eksportu danych i transmisji w sieci komputerowej w standardzie DICOM 3.0 zawierający minimum DICOM Worklist oraz raporty strukturalne kardiologiczne oraz naczyniowe. Podłączenie aparatu do informatycznych systemów szpitalnych PACS/RIS i AMMS posiadanych przez Zamawiającego (wszystkie koszty z tym związane po stronie Wykonawcy) | TAK |  |  |
|  | Inne | TAK |  |  |
|  | Zewnętrzna stacja robocza min.: Pamięć RAM min. 4GB, Karta graficzna min. 2GB, Dysk twardy min. 2TB, Nagrywarka DVD Microsoft Word Monitor min. 23", Klawiatura, Bezprzewodowa mysz z oprogramowaniem do pomiarów i obliczeń umożliwiającym tworzenie własnych wzorów i formuł obliczeniowych Pakiet kliniczny do pomiarów kardiologicznych w trybie min. 2D, M-mode , PW, CW, TDI Możliwość rozbudowy stacji o oprogramowanie pozwalające na ocenę globalnej funkcji lewej komory i odcinkowej ruchomości ścian, deformacji i synchronii przy użyciu technologii śledzenia markerów akustycznych w trybie 2D tzw. Speckle tracking oraz oprogramowanie do zautomatyzowanego wykrywania granic jam i wyliczania frakcji lewej komory Aktywne złącze do importu danych/ transmisji w sieci komputerowej w standardzie DICOM 3.0 umożliwiające pobieranie obrazów oraz raportów strukturalnych min. kardiologicznych z urządzeń USG/ECHO Możliwość pobierania obrazów z PACS-a (funkcja Query/Retrieve) do stacji roboczej | TAK |  |  |
| Inne wymagania |  |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |  |
|  | Paszport techniczny aparatu | Tak |  |  |
|  | Certyfikaty dopuszczenia do stosowania w medycynie: polskie oraz międzynarodowe | Tak |  |  |
|  | Montaż, uruchomienie i szkolenie z obsługi aparatu dla personelu medycznego w cenie urządzenia | Tak |  |  |
|  | Instrukcja serwisowa aparatu | Tak |  |  |
|  | Szkolenie serwisowe dla personelu technicznego w siedzibie Zamawiającego w cenie urządzenia | Tak |  |  |
|  | Dostęp do menu serwisowego dla osób przeszkolonych z obsługi technicznej aparatu po okresie gwarancji | Tak |  |  |
|  | Bezpłatne aktualizacje oprogramowania w okresie 10 lat od uruchomienia aparatu | Tak |  |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |  |
|  | Okres gwarancji wraz z oprzyrządowaniem - min.36 miesięcy | Tak |  |  |
|  | Maksymalnie 3 naprawy gwarancyjne tego samego elementu lub podzespołu - konieczność wykonania kolejnej naprawy uprawnia do wymiany elementu lub podzespołu na nowy. | Tak |  |  |
|  | W okresie gwarancji przeglądy techniczne wraz z materiałami do nich użytymi wykonywane bezpłatnie co najmniej raz w roku. | Tak |  |  |
|  | Zapewniony serwis pogwarancyjny | Tak |  |  |
|  | Możliwość zakupu części zamiennych po okresie gwarancji | Tak |  |  |

.............................., data ............ 2019 r.

(miejscowość)