Załącznik nr 2a – wymagania zamawiającego wobec przedmiotu zamówienia: pakiet

| ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH ZESTAW: KARDIOMONITORY - 12 SZT. Z MONITOREM CENTRALNYM Producent ………………………… Kraj ……………………… Aparat /typ/ ……………….......... Rok produkcji 2019 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Parametry, właściwości, funkcje i inne wymagania wobec urządzenia | Wymóg /wartość graniczna | Wymagany opis spełnienia wymogu |  |  |
|  | Wszystkie urządzenia fabrycznie nowe, rok produkcji 2019 | Tak |  |  |  |
|  | Stanowiska monitorujące wyposażone w kardiomonitory – 12szt. Wszystkie kardiomonitory objęte niniejszym zamówieniem muszą być wzajemnie kompatybilne tzn: - posiadać ujednolicony interfejs użytkownika - posiadać możliwość zamiennego korzystania z modułów i akcesoriów pomiarowych - posiadać możliwość podłączenia do wspólnego systemu centralnego monitorowania | Tak |  |  |  |
|  | Monitor wyposażony w kolorowy ekran LCD TFT o przekątnej min. 15" i rozdzielczości min 1280x768 | Tak |  |  |  |
|  | Mocowania do kardiomonitorów -12 szt | Tak |  |  |  |
|  | Kardiomonitor o budowie modułowej - moduły jedno lub wieloparametrowe/ wymienialne przez użytkownika bez udziału serwisu, bez konieczności przerywania pracy urządzenia | Tak |  |  |  |
|  | Moduły pomiarowe instalowane w zewnętrznej, niezależnie montowanej stacji dokującej pozwalającej na optymalne ustawienie względem pacjenta niezależnie od monitora | Tak |  |  |  |
|  | Kardiomonitor wyposażony w odłączany moduł zapewniający nieprzerwany nadzór nad pacjentem na stanowisku przyłóżkowym i w czasie transportu, o parametrach minimalnych: - monitorowanie co najmniej podstawowych funkcji życiowych tj EKG (HR, QT, ST, PVC), SpO2, RESP, NIBP - pamięć danych pacjenta, stanów alarmowych, wyników pomiarów, trendów - zasilanie akumulatorowe na min. 4 godziny nieprzerwanej pracy, - akumulator łatwo wymienny przez Użytkownika bez użycia narzędzi - wbudowany ekran dotykowy min 5’’ do obsługi oraz prezentacji danych (min 5 krzywych dynamicznych i wartości numeryczne), - ekran aktywny również po zadokowaniu w stacji dokującej kardiomonitora, możliwość obserwacji w jednym czasie parametrów pacjenta zarówno na kardiomonitorze jak i na zadokowanym module transportowym - system alarmów dźwiękowych i optycznych dla wszystkich monitorowanych parametrów - pamięć min 10 różnych profili zawierających ustawienia ekranu, alarmów i innych parametrów - odporność na upadki (min 1 m), wstrząsy, zalanie min. klasa szczelności IP22 - wbudowany na stałe uchwyt do przenoszenia | Tak |  |  |  |
|  | Masa modułu transportowego max 2 kg | Tak |  |  |  |
|  | Konstrukcja obudowy modułu transportowego chroniąca ekran oraz złącza pomiarowe w razie upadku | Tak |  |  |  |
|  | Możliwość wyboru przez Użytkownika różnych układów danych wyświetlanych na ekranie; fabrycznie zaprogramowane min 10 różnych formatów wyświetlania z możliwością wprowadzania zmian i ich zapisywania (np. kolejność, kolor, położenie krzywych i parametrów liczbowych, kolejność i rodzaj przycisków ekranowych) | Tak |  |  |  |
|  | Możliwość zapisywania i przywoływania różnych profili zawierających ustawienia alarmów, pomiarów i wyświetlania. Pamięć min 10 różnych profili | Tak |  |  |  |
|  | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim | Tak |  |  |  |
|  | Trendy tabelaryczne i graficzne wszystkich mierzonych parametrów min. 48-godz. | Tak |  |  |  |
|  | Możliwość jednoczesnego wyświetlenia trendu graficznego min 4 różnych parametrów | Tak |  |  |  |
|  | Możliwość tworzenia przez Użytkownika grup trendów zawierających różne, dowolnie wybrane parametry, w celu ich jednoczesnej prezentacji graficznej i tabelarycznej | Tak |  |  |  |
|  | Monitor wyposażony w przyciski ekranowe szybkiego dostępu do menu obsługi poszczególnych mierzonych parametrów, sterowanie monitorem za pomocą ekranu dotykowego i pokrętła | Tak |  |  |  |
|  | Możliwość zainstalowania oprogramowania typu Early Warning Score (EWS) ułatwiającego rozpoznawanie wczesnych oznak pogorszenia się stanu pacjenta na podstawie dostępnych w kardiomonitorze pomiarów funkcji życiowych | Tak |  |  |  |
|  | Możliwość zablokowania reakcji ekranu na dotyk np. na czas dezynfekcji | Tak |  |  |  |
|  | Zapamiętywanie odcinków zawierających wycinki min 4 krzywych dynamicznych związanych z sytuacjami alarmowymi | Tak |  |  |  |
|  | Zasilanie monitora 230V/50Hz, zasilacz wbudowany w monitor | Tak |  |  |  |
|  | Podtrzymanie zasilania w monitorze lub module transportowym zapewniające min 3 godziny monitorowania przynajmniej podstawowych parametrów (EKG, RESP, SpO2, NIBP, IBP,Temp) w przypadku braku zasilania sieciowego. Czas ponownego naładowania akumulatora nie dłuższy niż 3 godziny. | Tak |  |  |  |
|  | Alarmy wizualne i optyczne, min. 3 stopniowe | Tak |  |  |  |
|  | Ręczne oraz automatyczne ustawianie granic alarmowych z uwzględnieniem aktualnie mierzonych wartości | Tak |  |  |  |
|  | Możliwość konfiguracji przez administratora minimalnego poziomu głośności alarmów dostępnego dla Użytkownika | Tak |  |  |  |
|  | Wszystkie elementy składowe kardiomonitora chłodzone konwekcyjnie – nie dopuszcza się wbudowanych wentylatorów | Tak |  |  |  |
|  | Monitor przystosowany do pracy w sieci monitorowania Wbudowany interfejs sieciowy RJ-45 | Tak |  |  |  |
|  | Możliwość dezynfekcji obudowy różnymi środkami odkażającymi, w tym alkoholem izopropylowym min 80% | Tak |  |  |  |
|  | Pomiar EKG w 12 kardiomonitorach | Tak |  |  |  |
|  | Monitorowanie 3, 7 i 12 odprowadzeń EKG przy użyciu przewodu 5 lub 6 elektrodowego | Tak |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcję pełnego, 12 odprowadzeniowego badania EKG w standardowym układzie 10 elektrodowym w jakości diagnostycznej. Badanie automatycznie przekazywane i archiwizowane w systemie centralnego monitorowania z możliwością późniejszego dostępu i wydruku | Tak |  |  |  |
|  | Możliwość pobrania wcześniej wykonanego pełnego badania 12-odprowadzeniowego EKG z systemu centralnego monitorowania i wyświetlenia go na ekranie kardiomonitora | Tak |  |  |  |
|  | Możliwość prezentacji na monitorze wszystkich monitorowanych odprowadzeń równocześnie | Tak |  |  |  |
|  | Pomiar ciągły, analiza i prezentacja wartości odchylenia odcinka ST we wszystkich monitorowanych odprowadzeniach. Prezentacja zmian ST w postaci wykresów wieloosiowych (tzw ST mapa) z graficznym zaznaczeniem trendu zmian Zakres pomiarowy ST min od -15 do +15 mm | Tak |  |  |  |
|  | Zapamiętywanie wycinków ST z możliwością nałożenia i porównania wycinków z różnych odprowadzeń | Tak |  |  |  |
|  | Możliwość wykonania pomiarów na zapisanych wycinkach ST (funkcja kursora ekranowego) | Tak |  |  |  |
|  | Możliwość ręcznego i automatycznego ustawienia położenia punktu J i linii izoelektrycznej | Tak |  |  |  |
|  | Pomiar ciągły, analiza i prezentacja długości odstępu QT oraz wartości skorygowanej QTc. Tryb pomiaru: jedno odprowadzenie, wszystkie odprowadzenia. Dostępna korekcja QTc wg reguł Bazetta i Fridericia – możliwość wyboru przez Użytkownika | Tak |  |  |  |
|  | Konfigurowane alarmy przekroczenia wartości ST i QT(QTc) | Tak |  |  |  |
|  | Możliwość wyłączenia alarmów poszczególnych arytmii, w tym migotania przedsionków oraz PVC/min | Tak |  |  |  |
|  | Możliwość konfigurowania kryteriów wyzwalania alarmów poszczególnych arytmii, w tym SVT oraz PVC/min | Tak |  |  |  |
|  | Funkcja nauki arytmii | Tak |  |  |  |
|  | Funkcja odrzucania impulsów stymulatora | Tak |  |  |  |
|  | Pomiar częstości pracy serca HR w zakresie min. 20 do 250 ud/min dokładnością +/-1 ud/min | Tak |  |  |  |
|  | Pomiar ciągły, analiza i prezentacja wartości ST, QT i PVC | Tak |  |  |  |
|  | Zaawansowana analiza arytmii z możliwością przełączenia na tryb uproszczony wykrywania zaburzeń rytmu. Sygnalizacja min 24 typów zdarzeń, w tym co najmniej: - asystolia - migotanie komór - tachykardia i bradykardia - tachykardia komorowa - migotanie przedsionków | Tak |  |  |  |
|  | Możliwość wyłączenia alarmów poszczególnych arytmii, w tym migotania przedsionków | Tak |  |  |  |
|  | Wyjście sygnału EKG do synchronizacji defibrylatora | Tak |  |  |  |
|  | Przewód EKG 5 lub 6 elektrodowy - 14 kompletów. | Tak |  |  |  |
|  | Pomiar oddechu (RESP) w 12 kardiomonitorach | Tak |  |  |  |
|  | Pomiar częstości oddechu w zakresie min. od 2 do 120 R/min z dokładnością +/-1 oddech/min | Tak |  |  |  |
|  | Pomiar oddechu metodą impedancyjną | Tak |  |  |  |
|  | Możliwość wyboru przez Użytkownika odprowadzenia wykorzystywanego do zliczania oddechów | Tak |  |  |  |
|  | Ustawianie granic alarmowych częstości oddechu oraz czasu trwania bezdechu | Tak |  |  |  |
|  | Pomiar CO2 w strumieniu bocznym w 4 kardiomonitorach | Tak |  |  |  |
|  | Moduł do pomiaru CO2 w strumieniu bocznym | Tak |  |  |  |
|  | Możliwość zadokowania modułu w każdym monitorze z możliwością pomiaru. | Tak |  |  |  |
|  | - zakres pomiaru min 0-100 mmHg | Tak |  |  |  |
|  | - czas nagrzewania systemu nie dłuższy niż 2 minuty | Tak |  |  |  |
|  | W komplecie układ pomiarowy dla pacjentów dorosłych niezaintubowanych po 10 szt. na kardiomonitor. | Tak |  |  |  |
|  | Pomiar ciśnienia metodą nieinwazyjną w 12 kardiomonitorach | Tak |  |  |  |
|  | Wyświetlanie wartości ciśnień - skurczowego, rozkurczowego i średniego | Tak |  |  |  |
|  | Ustawianie granic alarmowych ciśnienia skurczowego, rozkurczowego i średniego | Tak |  |  |  |
|  | Zakres pomiarowy min. (20 ÷ 250mmHg) | Tak |  |  |  |
|  | Tryb pracy ręczny | Tak |  |  |  |
|  | Tryb pracy automatyczny - odstępy pomiarowe min. od 1 do 720 minut | Tak |  |  |  |
|  | Funkcja opaski uciskowej | Tak |  |  |  |
|  | Mankiet średni dla dorosłych. Przewód łączący mankiet z modułem – łącznie 24 komplety | Tak |  |  |  |
|  | Mankiet mały dla dorosłych - łącznie 12 szt. | Tak |  |  |  |
|  | Mankiet duży dla dorosłych - łącznie 12 szt. | Tak |  |  |  |
|  | Pomiar ciśnienia metodą inwazyjną w 4 kardiomonitorach | Tak |  |  |  |
|  | Monitorowanie ciśnienia inwazyjnego (tętniczego lub żylnego, w zależności od miejsca założenia cewnika) | Tak |  |  |  |
|  | 1 kanał pomiarowy w 4 kardiomonitorach z możliwością rozbudowy o kolejne kanały | Tak |  |  |  |
|  | Wyświetlanie wartości ciśnień - skurczowego, rozkurczowego i średniego | Tak |  |  |  |
|  | Pomiar ciśnienia perfuzji mózgowej (CPP) i zmienności ciśnienia tętna (PPV) | Tak |  |  |  |
|  | Ustawianie granic alarmowych ciśnienia skurczowego, rozkurczowego i średniego | Tak |  |  |  |
|  | Zakres pomiarowy min. (-40 ÷ 300mmHg) | Tak |  |  |  |
|  | Równoczesne wyświetlanie krzywych dynamicznych i wartości numerycznych | Tak |  |  |  |
|  | Możliwość równoczesnego pomiaru i wyświetlania danych z wszystkich kanałów pomiarowych. | Tak |  |  |  |
|  | Przewód połączeniowy do przetworników posiadanych przez Zamawiającego 4szt | Tak |  |  |  |
|  | Pomiar saturacji i pletyzmografia w 12 kardiomonitorach | Tak |  |  |  |
|  | Wyświetlanie krzywej pletyzmograficznej oraz wartości saturacji i częstości pulsu | Tak |  |  |  |
|  | Zakres pomiarowy saturacji min. 10-100% | Tak |  |  |  |
|  | Zakres pomiarowy tętna min.30-280 ud/min | Tak |  |  |  |
|  | Ustawianie granic alarmowych % saturacji oraz częstości pulsu | Tak |  |  |  |
|  | Technologia pomiarowa eliminująca artefakty: Masimo lub FAST | Tak |  |  |  |
|  | Funkcja wstrzymywania alarmów SpO2 na czas pomiaru NIBP na tej samej kończynie | Tak |  |  |  |
|  | Czujnik pomiarowy wielorazowy dla dorosłych na palec - łącznie 16szt. | Tak |  |  |  |
|  | Możliwość stosowania czujników Masimo, Nellcor oraz FAST za pomocą opcjonalnego, dedykowanego kabla łączącego. | Tak |  |  |  |
|  | Możliwość doposażenia kardiomonitora w oryginalny moduł producenta z możliwością pomiaru saturacji w technologii Masimo Rainbow z możliwością pomiaru ciągłego hemoglobiny (SpHb) i wskaźnika zmienności pletyznogramu (PVI) Dedykowany, umożliwiający równoczesną prezentację trendu graficznego i wartości liczbowej SpHb i PVI na ekranie kardiomonitora i centrali. | Tak |  |  |  |
|  | Pomiar temperatury w 12 kardiomonitorach | Tak |  |  |  |
|  | Zakres pomiaru temperatury min. 20 - 45°C | Tak |  |  |  |
|  | Ustawianie granic alarmowych temperatur ciała | Tak |  |  |  |
|  | Czujnik temperatury powierzchniowy wielorazowy – łącznie 12 szt | Tak |  |  |  |
|  | Urządzenie do ciągłego i nieinwazyjnego pomiaru rzutu serca – 3szt | Tak |  |  |  |
|  | Urządzenie pomiarowe z okablowaniem i zestawem elektrod. | Tak |  |  |  |
|  | Do każdego urządzenia komplet elektrod jednorazowych. | Tak |  |  |  |
|  | Pomiar sygnału z 4 przyklejanych elektrod z oznaczeniem miejsca mocowania wspomagany przez graficzną aplikację prezentacji ich rozmieszczenia. Możliwość aplikacji elektrod na torsie lub plecach pacjenta. | Tak |  |  |  |
|  | Pomiary kurczliwości: co najmniej dwa z zakresu VI, ACI, HI, PEP, LVET. | Tak |  |  |  |
|  | Pomiar zawartości płynu w klatce piersiowej: TFC w tym: TFCd - Dynamiczne zmiany w TFC w czasie. TFCdo - zmiana wyrażenia procentowego w TFC na podstawie początkowych odczytów. | Tak |  |  |  |
|  | Wskaźniki pracy serca: CP, CPI. | Tak |  |  |  |
|  | Wskaźniki naczyniowe: TPR, TPRI. | Tak |  |  |  |
|  | Możliwość wyświetlenia min. 6 przebiegów plus dodatkowe parametry. Pionowe paski wskazujące wykonane testy. Wskaźnik historii umożliwiający wizualizację historii przy jednoczesnym monitorowaniu pacjenta. Możliwość wyświetlania numerycznych wszystkich parametrów. Możliwość dostępu do poprzednich badań podczas monitorowania. | Tak |  |  |  |
|  | Ekran wspierający w zakresie ustawień monitora dot. gospodarki zarządzania płynami. Dynamiczny protokół oceny. Instruktaż na ekranie, możliwość stosowania procedury płynnych bolusów lub biernego unoszenia nóg. Automatyczne wyświetlanie wyników. | Tak |  |  |  |
|  | Możliwość wyświetlenia ekranu diagnostycznego z możliwością wyboru do 7 parametrów w formie słupków z zakresami referencyjnymi lub inny ekran ułatwiający prezentację danych diagnostycznych. | Tak |  |  |  |
|  | Urządzenie w jednej obudowie, waga poniżej 4,5kg. | Tak |  |  |  |
|  | Ekran min. 10” typ TFT kolorowy dotykowy z rozdzielczością min. 800x600 pikseli. Obsługa także za pomocą pokrętła. | Tak |  |  |  |
|  | Wbudowane złącza: min. USBx4, LAN, port szeregowy, port uziemienia. | Tak |  |  |  |
|  | Praca zarówno na zasilaniu sieciowym jak i akumulatorowym. Akumulator na min. 5 h pracy (ładowanie do 4 h). | Tak |  |  |  |
|  | Wyświetlanie krzywych i danych cyfrowych. Możliwość wprowadzania danych manualnie w zakresie min. MAP, SPO2, Hgb. | Tak |  |  |  |
|  | Wyświetlanie trendów ekranu od 5 min do 10h. | Tak |  |  |  |
|  | Możliwość zaprojektowania własnego ekranu oraz wyboru wyświetlanych parametrów. | Tak |  |  |  |
|  | Możliwość eksportu wykresów zarządzania płynami (dane numeryczne i graficzne) w postaci pliku typu excel na dysk przenośny USB oraz odczytu na komputerze stacjonarnym. Możliwość aktualizacji oprogramowania poprzez gniazdo USB. | Tak |  |  |  |
|  | Program treningowy w postaci instruktażowego filmu. | Tak |  |  |  |
|  | Centrala monitorująca | Tak |  |  |  |
|  | W skład zamawianej centrali monitorującej wchodzą: - centralne, stanowisko robocze dla opisanych wyżej 12 szt. kardiomonitorów z możliwością rozbudowy o kolejne 6 urządzeń (kardiomonitorów lub nadajników telemetrycznych) z możliwością wyświetlania na jednym ekranie | Tak |  |  |  |
|  | System operacyjny centrali nie starszy niż Windows 8.1 lub Mac OS X 10.8 lub inny posiadający aktualne wsparcie techniczne producenta | Tak |  |  |  |
|  | Prezentacja danych pacjentów monitorowanych na kolorowych dwóch ekranach typu LCD TFT o przekątnej co najmniej 22” i rozdzielczości Full HD wchodzących w skład oferowanej centrali monitorującej. | Tak |  |  |  |
|  | Podgląd, monitorowanie i zapis danych wszystkich parametrów i przebiegów falowych z kardiomonitorów - wyświetlanie wszystkich krzywych dynamicznych i wartości numerycznych. | Tak |  |  |  |
|  | Możliwość elastycznego konfigurowania układu ekranu z poziomu użytkownika (bez udziału serwisu), w tym: - zmiana wielkości okna (sektora) dla każdego pacjenta niezależnie - zmiana formatu i rodzaju wyświetlanych parametrów liczbowych i krzywych dynamicznych (dla każdego pacjenta niezależnie) | Tak |  |  |  |
|  | Automatyczna oraz ręczna (przez Użytkownika) minimalizacja sektorów dla nieaktywnych kardiomonitorów. Automatyczne przywrócenie zapisu po włączeniu kardiomonitora. | Tak |  |  |  |
|  | Alarmy 3-stopniowe (wizualne i akustyczne) z poszczególnych łóżek, z identyfikacją alarmującego łóżka | Tak |  |  |  |
|  | Sterowanie funkcjami kardiomonitorów, w tym ustawieniami alarmów i pomiarów, uruchamianie nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia | Tak |  |  |  |
|  | Wpisywanie danych demograficznych pacjenta w centrali i w kardiomonitorach. | Tak |  |  |  |
|  | Funkcja "holterowska": zapis ciągły przebiegów dynamicznych (w tym zapis 12 odprowadzeń EKG) z min. 7 ostatnich dni, z możliwością wglądu w dowolny fragment tego zapisu. | Tak |  |  |  |
|  | Pamięć stanów krytycznych (alarmów arytmii i innych zdarzeń, z zapisem odcinków monitorowanych krzywych dynamicznych i wartości liczbowych). Funkcja wykonywania pomiarów na zapamiętanych krzywych / min. pomiar RR, QT. | Tak |  |  |  |
|  | Zapis alarmów i zdarzeń z okresu min 30 dni. Możliwość przeszukiwania listy według pacjenta lub oddziału, według kategorii alarmu oraz według rodzaju wykonywanych przez personel czynności działań (np. wyłączenie alarmu). Zapis dostępny do wyświetlenia lub do udostępnionego dysku sieciowego | Tak |  |  |  |
|  | Sygnalizacja alarmowa zdarzeń związanych z zaburzeniami rytmu, w tym co najmniej: • Asystolia • Vfib/Vtach • Tachykardia komorowa • Ciężka tachykardia • Ciężka bradykardia • Wysoka częstość skurczów ektopowych • HR wysokie • HR niskie • Migotanie przedsionków (początek i koniec) | Tak |  |  |  |
|  | Możliwość wyłączenia alarmów poszczególnych arytmii (w tym migotania przedsionków) | Tak |  |  |  |
|  | Możliwość modyfikacji kryteriów alarmowania dla poszczególnych arytmii | Tak |  |  |  |
|  | Trendy graficzne i numeryczne z minimum 7 ostatnich dni wszystkich mierzonych przez monitory parametrów | Tak |  |  |  |
|  | Funkcja analizy najczęściej występujących alarmów u danego pacjenta z prezentacją wartości progowych i trendów podstawowych parametrów życiowych. | Tak |  |  |  |
|  | Oprogramowanie centrali w języku polskim | Tak |  |  |  |
|  | System gotowy do przesyłania i odbierania danych w standardzie HL7 | Tak |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy systemu do przyszłej integracji ze szpitalnymi systemami informatycznymi klasy HIS co najmniej w zakresie importowania danych ADT (przyjęcia i wypisy pacjentów) i danych laboratoryjnych oraz eksportowania danych fizjologicznych zbieranych przez system monitorowania | Tak |  |  |  |
|  | Drukarka laserowa podłączona do systemu w formacie A4 | Tak |  |  |  |
|  | Zasilacz awaryjny typu UPS | Tak |  |  |  |
|  | Aparat EKG | Tak |  |  |  |
|  | 12-kanałowy, cyfrowy aparat EKG w zestawie z 12 odprowadzeniowym kablem pacjenta: (kabel z indywidualnie odłączanymi przewodami poszczególnych odprowadzeń) oraz modułem pozwalający na uruchomienie zapisu EKG przy łóżku pacjenta zdalnie od aparatu EKG. | Tak |  |  |  |
|  | Dostępne formaty wydruku Co najmniej: - 3x4 (1R, 3R) - 3x4, 1R 8ST - 3x4, 1R 10ST - 6x2 - 12 panoramiczny - 12 x 1 | Tak |  |  |  |
|  | Tryb „Full disclosure” z 5 minut z możliwością oznaczania istotnych fragmentów i wyboru do wydruku i zapamiętania 4 niezależnych zdarzeń | Tak |  |  |  |
|  | Podgląd zapisu przed wydrukiem | Tak |  |  |  |
|  | Szerokość papieru rejestracyjnego min. 210mm | Tak |  |  |  |
|  | Rozdzielczość wydruku - pionowa 200 dpi - pozioma 500 dpi | Tak |  |  |  |
|  | Możliwość konfiguracji profilu badania z zapamiętaniem min. 10 różnych konfiguracji | Tak |  |  |  |
|  | Wewnętrzny ekran kolorowy LCD, obsługiwany dotykowo | Tak |  |  |  |
|  | Ekran dotykowy LCD TFT o wymiarach co najmniej 13 x 9cm | Tak |  |  |  |
|  | Rozdzielczość ekranu min . 640x480 pikseli | Tak |  |  |  |
|  | Klawiatura alfanumeryczna w układzie QWERTY do wprowadzania danych demograficznych badanych pacjentów | Tak |  |  |  |
|  | Dane demograficzne pacjenta wprowadzane do aparatu. Min. nazwisko, imię, wiek, płeć, ID (np. PESEL), nr historii (pobytu) | Tak |  |  |  |
|  | Algorytm interpretacji zapisu z klasyfikacją min. 25 różnych stanów, w tym STEMI | Tak |  |  |  |
|  | Prezentacja graficzna zmian odcinka ST w postaci wykresów kołowych (tzw mapa ST) | Tak |  |  |  |
|  | Pasmo przenoszenia sygnału EKG w trybie AUTO z możliwością wyboru podziału pasma min. 0,05 – 150 Hz | Tak |  |  |  |
|  | Pasmo przenoszenia sygnału EKG w trybie RHYTHM z możliwością wyboru podziału pasma min. 0,05 – 150 Hz | Tak |  |  |  |
|  | Cyfrowa eliminacja zakłóceń sieciowych | Tak |  |  |  |
|  | Cyfrowa eliminacja pływania linii izoelektrycznych | Tak |  |  |  |
|  | Sygnalizacja braku kontaktu elektrod z pacjentem | Tak |  |  |  |
|  | Częstotliwość próbkowania sygnału EKG minimum 8000 próbek/sekundę/kanał | Tak |  |  |  |
|  | Funkcja detekcji stymulatora serca | Tak |  |  |  |
|  | Automatyczne pomiary parametrów amplitudowo-czasowych zespołów QRS | Tak |  |  |  |
|  | Pamięć wewnętrzna aparatu minimum 200 pełnych badań EKG | Tak |  |  |  |
|  | Funkcja kopiowania zapisów na pamięć typu pen-drive podłączaną do portu USB. | Tak |  |  |  |
|  | Możliwość zapisu i eksportu plików w formatach XML i PDF | Tak |  |  |  |
|  | Trwały, ergonomicznie ukształtowany kabel pacjenta ułatwiający wykonanie badania | Tak |  |  |  |
|  | Wózek do aparatu z szufladą, koszykiem lub innym pojemnikiem na akcesoria. | Tak |  |  |  |
|  | Zasilanie sieciowe 230V/50Hz | Tak |  |  |  |
|  | Aparat wyposażony w akumulator pozwalający na pracę aparatu przez min 30 minut ciągłego zapisu EKG lub 30 wydruków badań (stron A4) | Tak |  |  |  |
|  | Wyświetlanie statusu akumulatora na ekranie | Tak |  |  |  |
|  | Funkcja dostępu do sieci LAN | Tak |  |  |  |
| Inne wymagania |  |  |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |  |  |
|  | Paszport techniczny do każdego aparatu | Tak |  |  |  |
|  | Certyfikaty dopuszczenia do stosowania w medycynie: polskie oraz międzynarodowe | Tak |  |  |  |
|  | Montaż, uruchomienie i szkolenie z obsługi aparatu dla personelu medycznego w cenie urządzenia | Tak |  |  |  |
|  | Instrukcja serwisowa aparatu – 1 szt. | Tak |  |  |  |
|  | Szkolenie serwisowe dla personelu technicznego w siedzibie Zamawiającego w cenie urządzenia | Tak |  |  |  |
|  | Dostęp do menu serwisowego dla osób przeszkolonych z obsługi technicznej aparatu po okresie gwarancji | Tak |  |  |  |
|  | Bezpłatne aktualizacje oprogramowania w okresie 10 lat od uruchomienia aparatu | Tak |  |  |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |  |  |
|  | Okres gwarancji wraz z oprzyrządowaniem - min. 36 miesięcy | Tak |  |  |  |
|  | Maksymalnie 3 naprawy gwarancyjne tego samego elementu lub podzespołu - konieczność wykonania kolejnej naprawy uprawnia do wymiany elementu lub podzespołu na nowy. | Tak |  |  |  |
|  | W okresie gwarancji przeglądy techniczne wraz z materiałami do nich użytymi wykonywane bezpłatnie co najmniej raz w roku. | Tak |  |  |  |
|  | Możliwość zakupu części zamiennych po okresie gwarancji | Tak |  |  |  |

.............................., data ............ 2019 r.

(miejscowość)

………………………………………………………….