Załącznik nr 2a – wymagania zamawiającego wobec przedmiotu zamówienia: pakiet

Zestawienie parametrów technicznych

lasera okulistycznego z wyposażeniem

Producent …………………………         Kraj …………………………………………..

Aparat /typ/ ……………..........               Rok produkcji  2019………………………...

| L.p. | Parametry, funkcje i wyposażenie wymagane | Wartość wymagana | Wymagany opis spełnienia wymogu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Typ lasera: pompowany optycznie laser półprzewodnikowy o długości fali 577 nm (żółty) z możliwością automatycznego ustawiania impaktów w szablony , sterowanie ekspozycją lasera za pomocą układu zwierciadeł sterowanych galwanoskopowo. | Tak |  |
| 2. | Sterowanie parametrami lasera przy pomocy ekranu dotykowego i manipulatora (joysticka ) | Tak |  |
| 3. | Dostępne szablony: pojedyncze ognisko, kwadrat, łuk, potrójny łuk, linia, koło, trójkąt | Tak |  |
| 4. | Prowadzenie wiązki laserowej oddzielnym światłowodem dla każdej wielkości ogniska - 4 światłowody dla wielkości ognisk 50, 100, 200, 400µm | Tak |  |
| 5. | Regulowane przez operatora parametry szablonu, odstęp między ogniskami , rozmiar ogniska , promień , ilość impaktów w szablonie | Tak |  |
| 6. | Rozmiar ogniska na siatkówce Regulowany w zakresie 50-400 mikrometrów | Tak |  |
| 7. | Filtr zabezpieczający operatora stale obecnym w ścieżce optycznej | Tak |  |
| 8. | Czas trwania impulsu przy fotokoagulacji regulowany od 10 do 650 ms | Tak |  |
| 9. | Możliwość wydruku raportu z przebiegu zabiegu | Tak |  |
| 10. | Laser celujący: długość fali 635nm +/- 10nm , o mocy regulowanej w zakresie 0-1mW , tworzący na siatkówce obraz szablonu identyczny z szablonem lasera zabiegowego. | Tak |  |
| 11. | Moc regulowana do 2000 mW. Regulacja mocy poprzez ekran dotykowy oraz ręczny manipulator (joystick ) | Tak |  |
| 12 | Chłodzenie powietrzne | Tak |  |
| 11 | Lampa szczelinowa: zintegrowana z elementami prowadzącymi wiązkę lasera, wyposażona w filtry chroniące operatora, typu ZEISS (oświetlenie dolne ), z regulacją wszystkich parametrów szczeliny, z oświetleniem halogenowym lub LED, o pięciu powiększeniach, wyposażona w filtr zwiększający kontrast obrazu siatkówki, promień lasera prowadzony przez obiektyw lampy szczelinowej. | Tak |  |
| 12 | Możliwość wykonania zabiegów przeciwjaskrowych w obszarze trabeculum poprzez oddziaływanie poniżej progu koagulacji (jak w procedurze SLT ) specjalnym szablonem w kształcie łuku o regulowanej krzywiźnie, o automatycznej rotacji o określony kąt po każdej ekspozycji , przy czasie ekspozycji 5 ms. | Tak |  |
| 13 | Dedykowana soczewka do zabiegów w obszarze trabeculum w zestawie | Tak |  |
| 14 | Wyposażenie - stół podnoszony elektrycznie, wyposażony w kółka z blokadą , z dostępem dla pacjentów na wózkach inwalidzkich. | Tak |  |
| 15 | Możliwość ustawienia wartości podprogowej (nie wywołującej widocznych zmian na siatkówce ) energii impaktów w szablonie (sub-treshold ), kontrolowane przez oprogramowanie lasera, z nadprogową energią punktów krańcowych szablonu celem oznaczenia obszaru wykonanych impaktów podprogowych. | Tak |  |
| 1. | Instrukcja obsługi w języku polskim 1 szt. | Tak |  |
| 2. | Paszport techniczny aparatu | Tak |  |
| 3. | Certyfikaty dopuszczenia do stosowania w medycynie: polskie oraz międzynarodowe | Tak |  |
| 4. | Montaż, uruchomienie i szkolenie z obsługi aparatu dla personelu medycznego w cenie urządzenia | Tak |  |
| 5. | Instrukcja serwisowa aparatu - 1 szt. | Tak |  |
| 6. | Szkolenie serwisowe dla personelu technicznego w siedzibie Zamawiającego w cenie urządzenia | Tak |  |
| 7. | Dostęp do menu serwisowego dla osób przeszkolonych z obsługi technicznej aparatu po okresie gwarancji | Tak |  |
| 8. | Bezpłatne aktualizacje oprogramowania w okresie 10 lat od uruchomienia aparatu | Tak |  |
| 1. | Okres gwarancji wraz z oprzyrządowaniem - min. 36 miesięcy | Tak |  |
| 2. | W okresie gwarancji przeglądy techniczne wraz z materiałami do nich użytymi wykonywane bezpłatnie co najmniej raz w roku. | Tak |  |
| 3. | Maksymalnie 3 naprawy gwarancyjne tego samego elementu lub podzespołu, uprawniające do wymiany aparatu na nowy | Tak |  |
| 4. | Szkolenie serwisowe dla personelu technicznego w siedzibie Zamawiającego w cenie urządzenia | Tak |  |
| 5. | Dostęp do menu serwisowego dla osób przeszkolonych z obsługi technicznej aparatu po okresie gwarancji | Tak |  |
| 6. | Czas reakcji serwisu po zgłoszeniu awarii - max. 24 godz. | Tak |  |
| 7. | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych minimum 10 lat | Tak |  |

.............................., data ............ 2019 r.

(miejscowość)

…………………………………………….

(podpisy z pieczątkami imiennymi osób wskazanych

w dokumencie uprawniającym do występowania

w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)