***Załącznik nr 2a – formularz ofertowy techniczny***

**ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH)**

Przedmiot przetargu: **Elektroniczna waga kolumnowa – szt. 2**

Producent/Firma: ……………………………………………………………………………………………………………….……………………

Urządzenie nazwa typ: ................................................... Rok produkcji: ..............................

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Parametry, właściwości, funkcje i inne wymagania wobec urządzenia** | **Wymóg /wartość graniczna** | **Wymagany opis**  **spełnienia wymogu** |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2023 | Tak |  |
|  | Elektroniczna waga osobowa przeznaczona do stosowania w szpitalach | Tak |  |
|  | Waga zalegalizowana do celów medycznych wg klasy III | Tak |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie: 300 kg | Tak |  |
|  | Obszerna platforma umożliwiająca łatwe ważenie osób z poważną nadwagą. | Tak |  |
|  | Wbudowany bezpieczny aluminiowy wzrostomierz z zakresem 7-230 cm i odczytem wyniku z przodu i boku wzrostomierza. | Tak |  |
|  | Łatwe i proste przemieszczanie wagi dzięki wbudowanym kółkom transportowym. | Tak |  |
|  | Żeliwna podstawa. | Tak |  |
|  | Bezprzewodowa radiowa funkcja przekazywania wyników wagi i wzrostu do systemu bazy danych szpitala HIS po wcześniejszej konfiguracji. | Tak |  |
|  | 4 regulowane podgumowane punkty podparcia. | Tak |  |
|  | Obciążenie maksymalne:150 kg (zakres 1), 300 kg (zakres 2 | Tak |  |
|  | Działka elementarna:50 g (zakres 1), 100 g (zakres 2) | Tak |  |
|  | Zakres TARA: 300 kg | Tak |  |
|  | Funkcje wagi: TARA, Pre-TARA, matka/dziecko, HOLD, BMI, automatyczne wyłączanie, regulowana funkcja amortyzacji, SEND/PRINT | Tak |  |
|  | Szybka ocena stanu odżywienia dzięki funkcji BMI. | Tak |  |
|  | Po odciążeniu wagi dzięki funkcji HOLD można najpierw zająć się pacjentem, a następnie zanotować wynik ważenia | Tak |  |
|  | Zasilanie z sieci elektrycznej 230V/50Hz | Tak |  |
|  | Wymiary(minimalne) platformy (szer. x wys. x głęb.): 335 x 80 x 345 mm | Tak |  |
|  | Wysokość cyfr wyświetlacza: min. 25 mm | Tak |  |
|  | Wysokość zamontowania wyświetlacza: 930 mm | Tak |  |
|  | Masa własna: max. 17,6 kg | Tak |  |
| **Inne wymagania** | | | |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej. | Tak |  |
|  | Certyfikaty dopuszczenia do stosowania w medycynie: polskie oraz międzynarodowe | Tak |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski z dostępem do oryginalnych części zamiennych od producenta | Tak |  |
| **Warunki gwarancji i serwisu** | | | |
|  | Okres gwarancji min.24 miesiące. | Tak |  |
|  | Maksymalnie 3 naprawy gwarancyjne tego samego elementu lub podzespołu - konieczność wykonania kolejnej naprawy uprawnia do wymiany elementu lub podzespołu na nowy. | Tak |  |
|  | Zapewniony serwis pogwarancyjny | Tak |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych minimum 10 lat | Tak |  |

|  |
| --- |
| Data i podpis |
|  |