## Etykiety
Etykiety
LP. | Nazwa dostawcy - 15 znaków | Indeks produktu | Przedmiot zakupu - opis | Indeks produktu u dostawcy- 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - pełna nazwa handlowa - 120 znaków | Nazwa producenta | Jednostka miary [op., szt.] | Wielkość opakowania | Ilość zamawiana | Cena jednostk.netto [zł] | Cena jednostk.brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 |  | 312_02_23 | Koperty systemu dokumentacji do zapisywania informacji i przechowywania dokumentów potwierdząjących prawidłową pracę sterylizatora .Op. 100szt. |  |  |  | op | 100 szt. | 3 |  | 0 | 0 |  | 0
2 |  | 312_02_23 | Etykiety dwukrotnie przylepne ze wskaźnikiem sterylizacji parą wodną z miejscami informacyjnymi : - w rzędzie pierwszym numer operatora (1-2 symbole w tym cyfry lub litery i znaki interpunkcyjne), numer sterylizatora (1-3 symbole w tym cyfry i znaki interpunkcyjne), nr cyklu (2--3 symbole w tym cyfry i znaki interpunkcyjne), kod pakietu (2-4 symbole w tym cyfry lub litery i znaki interpunkcyjne), - w rzędzie drugim - datę sterylizacji (8-12 symboli w tym cyfry i znaki interpunkcyjne), - w rzędzie trzecim -data ważności (8-12 symboli w tym cyfry i znaki interpunkcyjne). Kompatybilne z posiadaną przez szpital metkownicą trzyrzędową alfanumeryczną z zapisem informacji wzdłuż przesuwu etykiet. 1 rolka =750 etykiet + wałek z tuszem w każdym opakowaniu. Zamawiający wymaga dołączenia oświadczenia Gke/Niemcy, producenta metkownicy alfanumerycznej GKE o kompatybilności z oferowanymi etykietami. |  |  |  | op | 12 rolek | 24 |  | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | Razem |  |  |  | 0 |  | 0

## Rękawiczki ortopedyczne
Rękawiczki ortopedyczne
LP. | Nazwa dostawcy - 15 znaków | Indeks produktu | Przedmiot zakupu - opis | Indeks produktu u dostawcy- 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - pełna nazwa handlowa - 120 znaków | Nazwa producenta | Jednostka miary [op., szt.] | Wielkość opakowania | Ilość zamawiana | Cena jednostk.netto [zł] | Cena jednostk.brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
3 |  | 312_02_08 | Rękawice chirurgiczne bezpudrowe, sterylne , do zabiegów ortopedycznych o grubszych ściankach, pokryte polimerem, jednorazowego użytku, elastyczne, odporne na rozciąganie, łatwe w nakładaniu, dobrze dopasowane, wysoka odporność na uszkodzenia, o stonowanej barwie nie powodującej zjawiska odblasku i refleksu, powierzchnia mikroteksturowana. Mankiet zakończony rolowanym brzegiem zapobiegającym zsuwaniu się rękawicy. Kształt anatomiczny zróżnicowane na prawą i lewą dłoń. Nie składane na pół. Sterylizowane radiacyjnie . Poziom protein <30mg/g. Poziom szczelności : AQL 0,65. Długość rękawicy : min.290 mm. Grubość rękawicy (ścianka pojedyncza ): palec 0,27mm-0,32mm, dłoń 0,26mm-0,30mm, mankiet 0,20-0,22mm.Siła zrywania przed starzeniem :powyżej 12.0N. Oznakowanie : wyrob medyczny Klasa IIa oraz kategoria III typ B. Zgodnie z normami: EN 455(1-2-3-4); EN ISO 374-1:2016/typB; EN 420:2003+A1:2009; EN 16523; EN 374-2:2014; EN 374-4:2013; EN ISO 374-5:2016; EN 421:2010, ISO 13485; ISO 9001. Oznakowanie znakiem CE. Przebadane na: przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F 1671; przenikanie wirusów, bakterii i grzybów zgodnie z normą EN 374-5; przenikanie krwi syntetycznej zgodnie z normą ASTM F 1670; przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374/EN 16523-1; cement kostny zgodnie z normą ASTM F 739-12. Pakowanie parami w opakowania a 40 par, opakowanie wewnętrzne papierowe zewnętrzne typu folia/folia. Dostępne w rozmiarach 6,0-9,0(co pół). Z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań. |  |  |  | par | 40 par | 9000 |  | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | Razem |  |  |  | 0 |  | 0

## Rękawy
Rękawy
LP. | Nazwa dostawcy - 15 znaków | Indeks produktu | Przedmiot zakupu - opis | Indeks produktu u dostawcy- 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - pełna nazwa handlowa - 120 znaków | Nazwa producenta | Jednostka miary [op., szt.] | Wielkość opakowania | Ilość zamawiana | Cena jednostk.netto [zł] | Cena jednostk.brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
4 |  | 312_02_08 | Rękaw papierowo-foliowy ze wskaźnikiem sterylizacji para wodna/tlenek etylenu umieszczony na papierze pod folią płaski dł. 200 mb szer. 50 mm Rękawy papierowo-foliowe z przeźroczystego laminatu 7 warstwowego (grubość 52µm) o zabarwieniu niebieskim oraz papieru medycznego o gramaturze 60g/m2, zawartość chlorków nie większa niż 0,05%, siarczków nie większa niż 0,25%, wytrzymały na rozciąganie na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 6,4 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 3,4 kNm, wytrzymałość na rozciąganie na mokro w kierunku walcowania nie mniej niż 2,1 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 1,1 kN/m.Napisy i testy umieszczone poza przestrzenią pakowania w obszarze zgrzewu fabrycznego. Dwa wskaźniki sterylizacji (PARA, EO) z oznaczeniem metody sterylizacji na wskaźniku oraz opisem koloru zmiany wskaźnika przed i po sterylizacji. Wskaźniki o pow. min. 100mm2 zgodnie z 868-5 w postaci ukośnych pasków. Nadrukowane spełniane normy EN 868-5 i ISO 11607-1,2, znak handlowy, nazwa wytwórcy i znak jednorazowego użycia. Piktogram otwartej torebki umieszczony od strony papieru i folii. Znak CE i MD umieszczony na etykiecie oraz wewnątrz rolki. Temperatura zgrzewu 180-220 °C. Rękawy nawinięte laminatem na zewnątrz, pakowane w mleczną folię chroniącą przed światłem i wilgocią. Termin ważności 5 lat, data ważności na wlepce wewnątrz rolki. |  |  |  | rol |  | 50 |  | 0 | 0 |  | 0
5 |  | 312_02_08 | Rękaw papierowo-foliowy ze wskaźnikiem sterylizacji para wodna/tlenek etylenu umieszczony na papierze pod folią płaski dł. 200 mb. szer. 75 mm Rękawy papierowo-foliowe z przeźroczystego laminatu 7 warstwowego (grubość 52µm) o zabarwieniu niebieskim oraz papieru medycznego o gramaturze 60g/m2, zawartość chlorków nie większa niż 0,05%, siarczków nie większa niż 0,25%, wytrzymały na rozciąganie na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 6,4 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 3,4 kNm, wytrzymałość na rozciąganie na mokro w kierunku walcowania nie mniej niż 2,1 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 1,1 kN/m.Napisy i testy umieszczone poza przestrzenią pakowania w obszarze zgrzewu fabrycznego. Dwa wskaźniki sterylizacji (PARA, EO) z oznaczeniem metody sterylizacji na wskaźniku oraz opisem koloru zmiany wskaźnika przed i po sterylizacji. Wskaźniki o pow. min. 100mm2 zgodnie z 868-5 w postaci ukośnych pasków. Nadrukowane spełniane normy EN 868-5 i ISO 11607-1,2, znak handlowy, nazwa wytwórcy i znak jednorazowego użycia. Piktogram otwartej torebki umieszczony od strony papieru i folii. Znak CE i MD umieszczony na etykiecie oraz wewnątrz rolki. Temperatura zgrzewu 180-220 °C. Rękawy nawinięte laminatem na zewnątrz, pakowane w mleczną folię chroniącą przed światłem i wilgocią. Termin ważności 5 lat, data ważności na wlepce wewnątrz rolki. |  |  |  | rol |  | 65 |  | 0 | 0 |  | 0
6 |  | 312_02_08 | Rękaw papierowo-foliowy ze wskaźnikiem sterylizacji para wodna /tlenek etylenu umieszczony na papierze pod folią płaski dł. 200 mb. szer. 100 mm Rękawy papierowo-foliowe z przeźroczystego laminatu 7 warstwowego (grubość 52µm) o zabarwieniu niebieskim oraz papieru medycznego o gramaturze 60g/m2, zawartość chlorków nie większa niż 0,05%, siarczków nie większa niż 0,25%, wytrzymały na rozciąganie na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 6,4 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 3,4 kNm, wytrzymałość na rozciąganie na mokro w kierunku walcowania nie mniej niż 2,1 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 1,1 kN/m.Napisy i testy umieszczone poza przestrzenią pakowania w obszarze zgrzewu fabrycznego. Dwa wskaźniki sterylizacji (PARA, EO) z oznaczeniem metody sterylizacji na wskaźniku oraz opisem koloru zmiany wskaźnika przed i po sterylizacji. Wskaźniki o pow. min. 100mm2 zgodnie z 868-5 w postaci ukośnych pasków. Nadrukowane spełniane normy EN 868-5 i ISO 11607-1,2, znak handlowy, nazwa wytwórcy i znak jednorazowego użycia. Piktogram otwartej torebki umieszczony od strony papieru i folii. Znak CE i MD umieszczony na etykiecie oraz wewnątrz rolki. Temperatura zgrzewu 180-220 °C. Rękawy nawinięte laminatem na zewnątrz, pakowane w mleczną folię chroniącą przed światłem i wilgocią. Termin ważności 5 lat, data ważności na wlepce wewnątrz rolki. |  |  |  | rol |  | 67 |  | 0 | 0 |  | 0
7 |  | 312_02_08 | Rękaw papierowo-foliowy ze wskaźnikiem sterylizacji para wodna/tlenek etylenu umieszczony na papierze pod folią płaski dł. 200 mb. szer. 150 mm Rękawy papierowo-foliowe z przeźroczystego laminatu 7 warstwowego (grubość 52µm) o zabarwieniu niebieskim oraz papieru medycznego o gramaturze 60g/m2, zawartość chlorków nie większa niż 0,05%, siarczków nie większa niż 0,25%, wytrzymały na rozciąganie na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 6,4 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 3,4 kNm, wytrzymałość na rozciąganie na mokro w kierunku walcowania nie mniej niż 2,1 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 1,1 kN/m.Napisy i testy umieszczone poza przestrzenią pakowania w obszarze zgrzewu fabrycznego. Dwa wskaźniki sterylizacji (PARA, EO) z oznaczeniem metody sterylizacji na wskaźniku oraz opisem koloru zmiany wskaźnika przed i po sterylizacji. Wskaźniki o pow. min. 100mm2 zgodnie z 868-5 w postaci ukośnych pasków. Nadrukowane spełniane normy EN 868-5 i ISO 11607-1,2, znak handlowy, nazwa wytwórcy i znak jednorazowego użycia. Piktogram otwartej torebki umieszczony od strony papieru i folii. Znak CE i MD umieszczony na etykiecie oraz wewnątrz rolki. Temperatura zgrzewu 180-220 °C. Rękawy nawinięte laminatem na zewnątrz, pakowane w mleczną folię chroniącą przed światłem i wilgocią. Termin ważności 5 lat, data ważności na wlepce wewnątrz rolki. |  |  |  | rol |  | 25 |  | 0 | 0 |  | 0
8 |  | 312_02_08 | Rękaw papierowo-foliowy ze wskaźnikiem sterylizacji para wodna/tlenek etylenu umieszczony na papierze pod folią ,z fałdą dł. 100 mb , szer. 75 mm x 25 mm Rękawy papierowo-foliowe z przeźroczystego laminatu 7 warstwowego (grubość 52µm) o zabarwieniu niebieskim oraz papieru medycznego o gramaturze 60g/m2, zawartość chlorków nie większa niż 0,05%, siarczków nie większa niż 0,25%, wytrzymały na rozciąganie na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 6,4 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 3,4 kNm, wytrzymałość na rozciąganie na mokro w kierunku walcowania nie mniej niż 2,1 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 1,1 kN/m.Napisy i testy umieszczone poza przestrzenią pakowania w obszarze zgrzewu fabrycznego. Dwa wskaźniki sterylizacji (PARA, EO) z oznaczeniem metody sterylizacji na wskaźniku oraz opisem koloru zmiany wskaźnika przed i po sterylizacji. Wskaźniki o pow. min. 100mm2 zgodnie z 868-5 w postaci ukośnych pasków. Nadrukowane spełniane normy EN 868-5 i ISO 11607-1,2, znak handlowy, nazwa wytwórcy i znak jednorazowego użycia. Piktogram otwartej torebki umieszczony od strony papieru i folii. Znak CE i MD umieszczony na etykiecie oraz wewnątrz rolki. Temperatura zgrzewu 180-220 °C. Rękawy nawinięte laminatem na zewnątrz, pakowane w mleczną folię chroniącą przed światłem i wilgocią. Termin ważności 5 lat, data ważności na wlepce wewnątrz rolki. |  |  |  | rol |  | 40 |  | 0 | 0 |  | 0
9 |  | 312_02_08 | Rękaw papierowo-foliowy ze wskaźnikiem sterylizacji para woda/tlenek etylenu umieszczony na papierze pod folią , z fałdą , dł. 100 mb. szer. 100 mm x 40 mm Rękawy papierowo-foliowe z przeźroczystego laminatu 7 warstwowego (grubość 52µm) o zabarwieniu niebieskim oraz papieru medycznego o gramaturze 60g/m2, zawartość chlorków nie większa niż 0,05%, siarczków nie większa niż 0,25%, wytrzymały na rozciąganie na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 6,4 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 3,4 kNm, wytrzymałość na rozciąganie na mokro w kierunku walcowania nie mniej niż 2,1 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 1,1 kN/m.Napisy i testy umieszczone poza przestrzenią pakowania w obszarze zgrzewu fabrycznego. Dwa wskaźniki sterylizacji (PARA, EO) z oznaczeniem metody sterylizacji na wskaźniku oraz opisem koloru zmiany wskaźnika przed i po sterylizacji. Wskaźniki o pow. min. 100mm2 zgodnie z 868-5 w postaci ukośnych pasków. Nadrukowane spełniane normy EN 868-5 i ISO 11607-1,2, znak handlowy, nazwa wytwórcy i znak jednorazowego użycia. Piktogram otwartej torebki umieszczony od strony papieru i folii. Znak CE i MD umieszczony na etykiecie oraz wewnątrz rolki. Temperatura zgrzewu 180-220 °C. Rękawy nawinięte laminatem na zewnątrz, pakowane w mleczną folię chroniącą przed światłem i wilgocią. Termin ważności 5 lat, data ważności na wlepce wewnątrz rolki. |  |  |  | rol |  | 150 |  | 0 | 0 |  | 0
10 |  | 312_02_08 | Rękaw papierowo-foliowy ze wskaźnikiem sterylizacji para wodna/ tlenek etylenu umieszczony na papierze pod folią , z fałdą ,dł. 100 mb. szer. 150 mm x 50 mm Rękawy papierowo-foliowe z przeźroczystego laminatu 7 warstwowego (grubość 52µm) o zabarwieniu niebieskim oraz papieru medycznego o gramaturze 60g/m2, zawartość chlorków nie większa niż 0,05%, siarczków nie większa niż 0,25%, wytrzymały na rozciąganie na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 6,4 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 3,4 kNm, wytrzymałość na rozciąganie na mokro w kierunku walcowania nie mniej niż 2,1 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 1,1 kN/m.Napisy i testy umieszczone poza przestrzenią pakowania w obszarze zgrzewu fabrycznego. Dwa wskaźniki sterylizacji (PARA, EO) z oznaczeniem metody sterylizacji na wskaźniku oraz opisem koloru zmiany wskaźnika przed i po sterylizacji. Wskaźniki o pow. min. 100mm2 zgodnie z 868-5 w postaci ukośnych pasków. Nadrukowane spełniane normy EN 868-5 i ISO 11607-1,2, znak handlowy, nazwa wytwórcy i znak jednorazowego użycia. Piktogram otwartej torebki umieszczony od strony papieru i folii. Znak CE i MD umieszczony na etykiecie oraz wewnątrz rolki. Temperatura zgrzewu 180-220 °C. Rękawy nawinięte laminatem na zewnątrz, pakowane w mleczną folię chroniącą przed światłem i wilgocią. Termin ważności 5 lat, data ważności na wlepce wewnątrz rolki. |  |  |  | rol |  | 136 |  | 0 | 0 |  | 0
11 |  | 312_02_08 | Rękaw papierowo-foliowy ze wskaźnikiem para wodna/tlenek etylenu umieszczony na papierze pod folią , z fałdą dł. 100 mb. szer. 200 mm x 50 mm Rękawy papierowo-foliowe z przeźroczystego laminatu 7 warstwowego (grubość 52µm) o zabarwieniu niebieskim oraz papieru medycznego o gramaturze 60g/m2, zawartość chlorków nie większa niż 0,05%, siarczków nie większa niż 0,25%, wytrzymały na rozciąganie na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 6,4 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 3,4 kNm, wytrzymałość na rozciąganie na mokro w kierunku walcowania nie mniej niż 2,1 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 1,1 kN/m.Napisy i testy umieszczone poza przestrzenią pakowania w obszarze zgrzewu fabrycznego. Dwa wskaźniki sterylizacji (PARA, EO) z oznaczeniem metody sterylizacji na wskaźniku oraz opisem koloru zmiany wskaźnika przed i po sterylizacji. Wskaźniki o pow. min. 100mm2 zgodnie z 868-5 w postaci ukośnych pasków. Nadrukowane spełniane normy EN 868-5 i ISO 11607-1,2, znak handlowy, nazwa wytwórcy i znak jednorazowego użycia. Piktogram otwartej torebki umieszczony od strony papieru i folii. Znak CE i MD umieszczony na etykiecie oraz wewnątrz rolki. Temperatura zgrzewu 180-220 °C. Rękawy nawinięte laminatem na zewnątrz, pakowane w mleczną folię chroniącą przed światłem i wilgocią. Termin ważności 5 lat, data ważności na wlepce wewnątrz rolki. |  |  |  | rol |  | 96 |  | 0 | 0 |  | 0
12 |  | 312_02_08 | Rękaw papierowo-foliowy ze wskaźnikiem sterylizacji para wodna / tlenek etylenu umieszczony na papierze pod folią , z fałdą , dł. 100 mb. szer. 250 mm x 60 mm Rękawy papierowo-foliowe z przeźroczystego laminatu 7 warstwowego (grubość 52µm) o zabarwieniu niebieskim oraz papieru medycznego o gramaturze 60g/m2, zawartość chlorków nie większa niż 0,05%, siarczków nie większa niż 0,25%, wytrzymały na rozciąganie na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 6,4 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 3,4 kNm, wytrzymałość na rozciąganie na mokro w kierunku walcowania nie mniej niż 2,1 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 1,1 kN/m.Napisy i testy umieszczone poza przestrzenią pakowania w obszarze zgrzewu fabrycznego. Dwa wskaźniki sterylizacji (PARA, EO) z oznaczeniem metody sterylizacji na wskaźniku oraz opisem koloru zmiany wskaźnika przed i po sterylizacji. Wskaźniki o pow. min. 100mm2 zgodnie z 868-5 w postaci ukośnych pasków. Nadrukowane spełniane normy EN 868-5 i ISO 11607-1,2, znak handlowy, nazwa wytwórcy i znak jednorazowego użycia. Piktogram otwartej torebki umieszczony od strony papieru i folii. Znak CE i MD umieszczony na etykiecie oraz wewnątrz rolki. Temperatura zgrzewu 180-220 °C. Rękawy nawinięte laminatem na zewnątrz, pakowane w mleczną folię chroniącą przed światłem i wilgocią. Termin ważności 5 lat, data ważności na wlepce wewnątrz rolki. |  |  |  | rol |  | 44 |  | 0 | 0 |  | 0
13 |  | 312_02_08 | Rękaw papierowo-foliowy ze wskaźnikiem sterylizacji para wodna/ tlenek etylenu umieszczony na papierze pod folią , z fałdą , dł. 100 mb. szer. 380 mm x 80 mm Rękawy papierowo-foliowe z przeźroczystego laminatu 7 warstwowego (grubość 52µm) o zabarwieniu niebieskim oraz papieru medycznego o gramaturze 60g/m2, zawartość chlorków nie większa niż 0,05%, siarczków nie większa niż 0,25%, wytrzymały na rozciąganie na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 6,4 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 3,4 kNm, wytrzymałość na rozciąganie na mokro w kierunku walcowania nie mniej niż 2,1 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 1,1 kN/m.Napisy i testy umieszczone poza przestrzenią pakowania w obszarze zgrzewu fabrycznego. Dwa wskaźniki sterylizacji (PARA, EO) z oznaczeniem metody sterylizacji na wskaźniku oraz opisem koloru zmiany wskaźnika przed i po sterylizacji. Wskaźniki o pow. min. 100mm2 zgodnie z 868-5 w postaci ukośnych pasków. Nadrukowane spełniane normy EN 868-5 i ISO 11607-1,2, znak handlowy, nazwa wytwórcy i znak jednorazowego użycia. Piktogram otwartej torebki umieszczony od strony papieru i folii. Znak CE i MD umieszczony na etykiecie oraz wewnątrz rolki. Temperatura zgrzewu 180-220 °C. Rękawy nawinięte laminatem na zewnątrz, pakowane w mleczną folię chroniącą przed światłem i wilgocią. Termin ważności 5 lat, data ważności na wlepce wewnątrz rolki. |  |  |  | rol |  | 5 |  | 0 | 0 |  | 0
14 |  | 312_02_08 | Rękaw foliowo-włókninowy płaski ,wskaźnik sterylizacji para wodna /tlenek etylenu ,umieszczony pod folią dł. 100 mb. szer. 210 mm. Rękawy włókninowo-foliowe z bezbarwnego laminatu 7 warstwowego (grubość 52µm) oraz włókniny medycznej o gramaturze 60g/m2, grubość 230µm, wytrzymałość na rozciąganie na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 2,2 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,9 kNm, wytrzymałość na rozciąganie na mokro w kierunku walcowania nie mniej niż 1,8 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,7 kN/m.Napisy i testy umieszczone poza przestrzenią pakowania w obszarze zgrzewu fabrycznego. Dwa wskaźniki sterylizacji (PARA, EO) z oznaczeniem metody sterylizacji na wskaźniku oraz opisem koloru zmiany wskaźnika przed i po sterylizacji. Nadrukowane spełniane normy EN 868-5 i ISO 11607-1,2, znak handlowy, nazwa wytwórcy i znak jednorazowego użycia. Piktogram otwartej torebki umieszczony od strony włókniny i folii. Znak CE i MD umieszczony na etykiecie oraz wewnątrz rolki. Temperatura zgrzewu 180-220 °C. Rękawy nawinięte laminatem na zewnątrz, pakowane w mleczną folię chroniącą przed światłem i wilgocią. Termin ważności 5 lat, data ważności na wlepce wewnątrz rolki. |  |  |  | rol |  | 38 |  | 0 | 0 |  | 0
15 |  | 312_02_08 | Rękaw foliowo-włókninowy płaski ze wskaźnikiem para wodna / tlenek etylenu umieszczony pod folią Wymiary dł. 100 mb. szer. 360 mm. Rękawy włókninowo-foliowe z bezbarwnego laminatu 7 warstwowego (grubość 52µm) oraz włókniny medycznej o gramaturze 60g/m2, grubość 230µm, wytrzymałość na rozciąganie na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 2,2 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,9 kNm, wytrzymałość na rozciąganie na mokro w kierunku walcowania nie mniej niż 1,8 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,7 kN/m.Napisy i testy umieszczone poza przestrzenią pakowania w obszarze zgrzewu fabrycznego. Dwa wskaźniki sterylizacji (PARA, EO) z oznaczeniem metody sterylizacji na wskaźniku oraz opisem koloru zmiany wskaźnika przed i po sterylizacji. Nadrukowane spełniane normy EN 868-5 i ISO 11607-1,2, znak handlowy, nazwa wytwórcy i znak jednorazowego użycia. Piktogram otwartej torebki umieszczony od strony włókniny i folii. Znak CE i MD umieszczony na etykiecie oraz wewnątrz rolki. Temperatura zgrzewu 180-220 °C. Rękawy nawinięte laminatem na zewnątrz, pakowane w mleczną folię chroniącą przed światłem i wilgocią. Termin ważności 5 lat, data ważności na wlepce wewnątrz rolki. |  |  |  | rol |  | 4 |  | 0 | 0 |  | 0
16 |  | 312_02_08 | Włóknina o gramaturze 60 g/m2 do sterylizacji w arkuszach kolor niebieski ,pakowana po 250 ark. wymiary 75 cm x 75 cm Włóknina celulozowa (min. 50% celulozy) w arkuszach do sterylizacji o gram. 60g/m2. Kolor niebieski. Zgodna z normą EN 868-2 i ISO 11607-1. Antyrefleksyjna, antystatyczna i nieszeleszcząca. Nie wykazuje działania cytotoksycznego. Bariera mikrobiologiczna zgodnie z DIN 58953-6. Grubość 220µm. Zawartość chlorków max. 0,03% i siarczanów max. 0,12%. Wytrzymałość na wypychanie na sucho i mokro min. 200 kPa; wytrzymałość na rozciąganie na sucho: wzdłuż 2,3kN/m, poprzek 1,0 kN/m; na mokro: wzdłuż 2,0kN/m, poprzek 0,8kN/m. Wewnętrzne opakowanie foliowe chroniące przed wilgocią. Termin ważności 5 lat. |  |  |  | szt. | 125 arkuszy | 250 |  | 0 | 0 |  | 0
17 |  | 312_02_08 | Włóknina o gramaturze 60 g/m2 do sterylizacji w arkuszach , kolor niebieski ,pakowana po 250 arkuszy Wymiary 90 cm x 90 cm. Włóknina celulozowa (min. 50% celulozy) w arkuszach do sterylizacji o gram. 60g/m2. Kolor niebieski. Zgodna z normą EN 868-2 i ISO 11607-1. Antyrefleksyjna, antystatyczna i nieszeleszcząca. Nie wykazuje działania cytotoksycznego. Bariera mikrobiologiczna zgodnie z DIN 58953-6. Grubość 220µm. Zawartość chlorków max. 0,03% i siarczanów max. 0,12%. Wytrzymałość na wypychanie na sucho i mokro min. 200 kPa; wytrzymałość na rozciąganie na sucho: wzdłuż 2,3kN/m, poprzek 1,0 kN/m; na mokro: wzdłuż 2,0kN/m, poprzek 0,8kN/m. Wewnętrzne opakowanie foliowe chroniące przed wilgocią. Termin ważności 5 lat. |  |  |  | szt. |  | 500 |  | 0 | 0 |  | 0
18 |  | 312_02_08 | Włóknina o gramaturze 60 g/m2 do sterylizacji w arkuszach , kolor niebieski ,pakowana po 250 arkuszy Wymiary 100 cm x 100 cm. Włóknina celulozowa (min. 50% celulozy) w arkuszach do sterylizacji o gram. 60g/m2. Kolor niebieski. Zgodna z normą EN 868-2 i ISO 11607-1. Antyrefleksyjna, antystatyczna i nieszeleszcząca. Nie wykazuje działania cytotoksycznego. Bariera mikrobiologiczna zgodnie z DIN 58953-6. Grubość 220µm. Zawartość chlorków max. 0,03% i siarczanów max. 0,12%. Wytrzymałość na wypychanie na sucho i mokro min. 200 kPa; wytrzymałość na rozciąganie na sucho: wzdłuż 2,3kN/m, poprzek 1,0 kN/m; na mokro: wzdłuż 2,0kN/m, poprzek 0,8kN/m. Wewnętrzne opakowanie foliowe chroniące przed wilgocią. Termin ważności 5 lat. |  |  |  | szt. | 100 arkuszy | 300 |  | 0 | 0 |  | 0
19 |  | 312_02_08 | Włóknina o gramaturze 60 g/m2 do sterylizacji w arkuszach , kolor niebieski ,pakowana po 100 arkuszy Wymiary 120 cm x 120 cm. Włóknina celulozowa (min. 50% celulozy) w arkuszach do sterylizacji o gram. 60g/m2. Kolor niebieski. Zgodna z normą EN 868-2 i ISO 11607-1. Antyrefleksyjna, antystatyczna i nieszeleszcząca. Nie wykazuje działania cytotoksycznego. Bariera mikrobiologiczna zgodnie z DIN 58953-6. Grubość 220µm. Zawartość chlorków max. 0,03% i siarczanów max. 0,12%. Wytrzymałość na wypychanie na sucho i mokro min. 200 kPa; wytrzymałość na rozciąganie na sucho: wzdłuż 2,3kN/m, poprzek 1,0 kN/m; na mokro: wzdłuż 2,0kN/m, poprzek 0,8kN/m. Wewnętrzne opakowanie foliowe chroniące przed wilgocią. Termin ważności 5 lat. |  |  |  | szt. | 100 arkuszy | 300 |  | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | Razem |  |  |  | 0 |  | 0

## Testy kontroli procesów dekon
Testy kontroli procesów dekontaminacji
LP. | Nazwa dostawcy - 15 znaków | Indeks produktu | Przedmiot zakupu - opis | Indeks produktu u dostawcy- 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - pełna nazwa handlowa - 120 znaków | Nazwa producenta | Jednostka miary [op., szt.] | Wielkość opakowania | Ilość zamawiana | Cena jednostk.netto [zł] | Cena jednostk.brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
20 |  | 312_01_08 | Jednorazowy, niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych, pakiet kontrolny typu Bowie&Dick do parametrów w zakresie 134-137ºC/3,5 min., kontrolujący penetrację i jakość pary, symulacja ładunku porowatego, arkusz wskaźnikowy nie mniejszy niż 12 cm x 12 cm wykazujący obecność powietrza, gazów niekondensujących, zbyt dużą wilgotność, przegrzanie pary, kontrastowy kolor przebarwienia - jednoznaczny odczyt. Pakiet zgodny z normą EN ISO11140-4. Wymagane dołączenie dokumentu potwierdzającego zgodność testu z normą EN ISO 11140 wydane przez niezależną organizację notyfikowaną w postaci certyfikatu wydanego nie wcześniej niż w 2019 r., potwierdzającego zgodność z aktualną normą tj. EN ISO 11140-4:2007, pozwalającego zidentyfikować produkt po jego kodzie i nazwie. Na odwrocie arkusza testowego nadrukowane pola do wpisania informacji ewidencyjnych. Poświadczony aktualnym dokumentem producenta brak zawartości niebezpiecznych substancji toksycznych. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny, oznaczenie CE na każdym opakowaniu. |  |  |  | szt. |  | 200 |  | 0 | 0 |  | 0
21 |  | 312_01_08 | Test do kontroli sterylizatora typu Bowie&Dick typ 2 wg PN-EN ISO 11140, kontrolujący penetrację pary oraz usuwanie powietrza, symulacja ładunku porowatego i rurowego. Test składa sie z dwuelementowej kapsuły - jedna część wykonana z tworzywa sztucznego klasy medycznej z wyżłobieniem sumulującym ładunek rurowy, druga z porowatego metalu - oraz z niezawierającego niebezpiecznych substancji toksycznych samoprzylepnego wskaźnika dostosowanego do parametrów 134ºC/3,5 min. Konstrukcja kapsuły umożliwia stosowanie testu bez żadnych dodatkowych elementów jak np. odwrócony kosz, taca itp. Kontrastowa zmiana koloru wskaźnika z żółtego na granatowy/ciemnoniebieski. .Ze względu na prowadzoną dokumentacje rozmiar testu nie większy niż 2 cm na 1 cm. Poświadczony aktualnym dokumentem producenta brak zawartości niebezpiecznych substancji toksycznych. Każde opakowanie zawiera 400 wskaźników i przyrząd PCD. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny, oznaczenie CE na każdym opakowaniu. |  |  |  | szt. |  | 2 |  | 0 | 0 |  | 0
22 |  | 312_01_08 | Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych test zwalniania wsadu z samoprzylepnym wskaźnikiem do kontroli skuteczności procesu sterylizacji parowej o parametrach ustalonych134ºC/3,5 min., wkaźnik w technologii typ 6, w opakowaniach: 400 szt. + przyrząd PCD. Przyrząd w całości wykonany z tworzywa sztucznego klasy medycznej składający się z korpusu, rurki o długości 1,5 m i średnicy 2 mm oraz przeźroczystej nakrętki umożliwiającej sprawdzenie czy wskaźnik znajduje się w środku bez rozkręcania przyrządu. Na wskaźniku wyraźnie nadrukowany kolor referencyjny przebarwienia. Rozmiar wskaźnika dopasowany do aktualnie używanej dokumentacji, nie większy niż 75 x 6 mm. Poświadczony aktualnym dokumentem producenta brak zawartości niebezpiecznych substancji toksycznych. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny, oznaczenie CE na każdym opakowaniu. |  |  |  | szt. |  | 16 |  | 0 | 0 |  | 0
23 |  | 312_01_08 | Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych test zwalniania wsadu z samoprzylepnym wskaźnikiem do kontroli skuteczności procesu sterylizacji parowej o parametrach ustalonych134ºC/3,5 min., wkaźnik w technologii typ 6, w opakowaniach: 400 szt. + przyrząd PCD. Przyrząd w całości wykonany z tworzywa sztucznego klasy medycznej składający się z korpusu, rurki o długości 1,5 m i średnicy 2 mm oraz przeźroczystej nakrętki umożliwiającej sprawdzenie czy wskaźnik znajduje się w środku bez rozkręcania przyrządu. Na wskaźniku wyraźnie nadrukowany kolor referencyjny przebarwienia. Rozmiar wskaźnika dopasowany do aktualnie używanej dokumentacji, nie większy niż 75 x 6 mm. Poświadczony aktualnym dokumentem producenta brak zawartości niebezpiecznych substancji toksycznych. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny, oznaczenie CE na każdym opakowaniu. |  |  |  | op | 100 szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
24 |  | 312_01_08 | Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych, wieloparametrowy wskaźnik do kontroli sterylizacji tlenkiem etylenu do stosowania we wszystkich rodzajach sterylizatorów odpowiadający typ 4 wg ISO 11140-1 - w opakowaniach po 250/500 szt. Poświadczony aktualnym dokumentem producenta brak zawartości niebezpiecznych substancji toksycznych. |  |  |  | op | 250/500 szt. | 3 |  | 0 | 0 |  | 0
25 |  | 312_01_08 | Taśma do zamykania pakietów ze wskaźnikiem procesu sterylizacji parowej o wymiarach 18 mm x 50 m, nieodklejająca się od pakietów w trakcie procesu sterylizacji. Wymagane dołączenie charakterystyki wytrzymałościowej producenta. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny, oznaczenie CE na każdym opakowaniu. |  |  |  | szt. |  | 440 |  | 0 | 0 |  | 0
26 |  | 312_01_08 | Taśmy do zamykania pakietów bez wskaźnika procesu o wymiarach 24 mm x 50 m, nieodklejająca się od pakietów w trakcie procesu sterylizacji. Wymagane dołączenie charakterystyki wytrzymałościowej producenta.Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny, oznaczenie CE na każdym opakowaniu. |  |  |  | szt. |  | 260 |  | 0 | 0 |  | 0
27 |  | 312_01_08 | Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych ani krwi test kontroli skuteczności mycia mechanicznego w formie plastikowego arkusza, substancja testowa - zgodna z ISO/TS 15883-5 - umieszczona warstwowo z dwóch stron arkusza w czterech różnych punktach Arkusz testowy do zastosowania z uchwytem zapewniającym kontrolę procesu mycia z czterech różnych kierunków. Odczyt wyniku testu natychmiastowy, łatwy i jednoznaczny w interpretacji. Oświadczenie producenta testu o możliwości stosowania w myjce ultradźwiękowej. Poświadczony aktualnym dokumentem producenta brak zawartości niebezpiecznych substancji toksycznych. W opakowaniu max 100 szt.. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny, oznaczenie CE na każdym opakowaniu. |  |  |  | op | 100 szt. | 26 |  | 0 | 0 |  | 0
28 |  | 312_01_23 | ResiTEST Pen - test wykrywania pozostałości zanieczyszczeń białkowych - PEN - 25 testów. Gotowe do użycia testy do wykrywania pozostałości zanieczyszczeń białkowych gdzie w jednoelementowym przyrządzie do pobrania próby znajduje się wymazówka i substancja testowa. Nie dopuszcza się testów gdzie substancja testowa jest umieszczana w oddzielnej fiolce. W przypadku obecności białek, substancja testowa zmienia kolor już w 5-10 sekund z jasnożółtej na niebieską. Intensywność przebarwienia wzrasta wraz ze stopniem zanieczyszczenia. Test nie wymaga inkubacji, wykrywa pozostałości białkowe na poziomie 1µg. |  |  |  | op | 25 szt. | 4 |  | 0 | 0 |  | 0
29 |  | 312_01_08 | Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych, nieprzylepny wskaźnik chemiczny do kontroli dezynfekcji termicznej w myjni-dezynfektorze w zakresie parametrów: 90°C – 5 min, integracja krytycznych parametrów procesu (czas, temperatura ) powoduje jednoznaczną zmianę przebarwienia substancji wskaźnikowej w polu testowym, jednoznaczna, łatwa interpretacja wyniku. Spełniający wymagania normy EN ISO 11140-1 we wszystkich punktach, które dotyczą, w tym zakres tolerancji na czas i temperaturę odpowiadający typowi 6 wg EN ISO 11140-1 (na każdym wskaźniku i/lub każdym opakowaniu nadrukowany nr normy i typ wskaźnika). Poświadczony aktualnym dokumentem producenta brak zawartości niebezpiecznych substancji toksycznych. W opakowaniu max 100 szt. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny, oznaczenie CE na każdym opakowaniu. |  |  |  | op | 100 szt. | 55 |  | 0 | 0 |  | 0
30 |  | 312_01_23 | Test kontroli prawidłowej pracy zgrzewarki rolkowej oraz jakości zgrzewu posiadający substancję testową w kolorze czarnym, wymagający zastosowania dodatkowego rękawa papierowo-foliowego lub torebki papierowo-foliowej (instrukcja zastosowania w zestawie). Opakowanie 250 szt. testów |  |  |  | szt. | 250 szt. | 4 |  | 0 | 0 |  | 0
31 |  | 312_01_23 | Pisak odporny na czynniki sterylizacji czarny - 10 szt. |  |  |  | op | 10 szt. | 10 |  | 0 | 0 |  | 0
32 |  | 312_01_08 | Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych, laminowany, wieloparametrowy wskaźnik paskowy z liniowym ułożeniem substancji wskaźnikowej do kontroli sterylizacji parowej, do stosowania we wszystkich rodzajach autoklawów. Odpowiadający typ 4 wg ISO 11140-1 - wymagane dołączenie deklaracji producenta. W opakowaniach po 240/480 szt. Poświadczony aktualnym dokumentem producenta brak zawartości niebezpiecznych substancji toksycznych. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny, oznaczenie CE na każdym opakowaniu. |  |  |  | op | 240/480 szt. | 70 |  | 0 | 0 |  | 0
33 |  | 312_01_08 | Specjalistyczna szczotka wielokrotnego użytku do czyszczenia narzedzi z uchwytem o dł. 22 ±1 cm z elastycznym włosiem, wymiary 77 x 20 x 15 mm (dł. x szer. x wys.). Opakowanie 3 szt. |  |  |  | op | 3 szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
34 |  | 312_01_08 | Testy do kontroli skuteczności mycia wyrobów medycznych o przekroju kanałowym w postaci niewielkich arkuszy z substancją odpowiadającą zanieczyszczeniom organicznym, niezawierającą pochodnych krwi. Substancja zawiera białka, lipidy, polisacharidy i jest zgodna z normą ISO/TS 15883-5. Całkowite zmycie substancji testowej w procesie mycia potwierdza skuteczność procesu. Kompatybilne z posiadanym przyrządem HX100 firmy Albert Browne do kontroli skuteczności mycia w myjni-dezynfektorze. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny, oznaczenie CE na każdym opakowaniu.. Opakowanie 100 sztuk. |  |  |  | op | 100 szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
35 |  | 312_01_23 | Gotowy do użycia płyn do czyszczenia komory autoklawów medycznych. Eliminuje plamy i pozostałości z wnętrza komory powstające podczas cykli sterylizacyjnych. Rozpuszczalny w wodzie. pH neutralne, butelka z atomizerem, 30% - 40% propan-2-ol, 1% - 3% methyl- ether oxirane z 2.2 (oxyimino) bis (ethanol). op. 500 ml. |  |  |  | szt. |  | 4 |  | 0 | 0 |  | 0
36 |  | 312_01_23 | Przyjazny dla skóry preparat czyszczący do dokładnego usuwania pozostałości po taśmach i substancjach klejących, gipsie, alginatach i cementach, oraz pastach cynkowo-eugenolowych. Zawierający w swoim składzie czysty terpen pomarańczowy z naturalnie tłoczonych skórek pomarańczy i olej natłuszczający; niezawierający alkaliów i mydła. Opakowanie 500 ml z otwieranym korkierm. |  |  |  | szt. |  | 2 |  | 0 | 0 |  | 0
37 |  | 312_01_08 | Specjalistyczna szczotka o dł. 20 cm do czyszczenia osprzętu ortopedycznego, z uchwytem z tworzywa sztucznego oraz nylonowym włosiem osadzonym na dwóch końcach rączki - jedna końcówka szpiczasta o śr. 8 mm, druga okrągła o śr. 45 mm. Opakowanie 3 szt. |  |  |  | op | 3 szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | Razem |  |  |  | 0 |  | 0

## Kryteria oceny
Kryteria oceny dla pakietu / części Rękawiczki ortopedyczne
|  | Nazwa kryterium | Wartość kryterium
PPAFPPCRITERION-6538dc644ea6c824226152 | PPAFPPPART_0001-6528d5cd070ee493673196 | Jakość