## CRT
CRT
LP. | Nazwa wykonawcy | Indeks produktu u zamawiającego | Przedmiot zakupu | Indeks produktu u dostawcy - 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - pełna nazwa handlowa - 120 znaków | Nazwa producenta | Zamawiana jednostka miary | Oferowana wielkość opakowania | Ilość zamawianych jednostek miary | Cena jednostki miary netto [zł] | Cena jednostki miary brutto [zł] | Wartość netto [zł] (kol. 10 x 11) | VAT % | Wartość brutto [zł] (kol. 10 x 12)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 |  | 312_01_08 | CRT-P Waga poniżej 35 gramów Żywotność przy 100% stymulacji (nast.: 60/ppm; 500 Ohmów; 2.5V/0.4 ms) – 8,7 lat Gniazda elektrod typ IS -1/IS- 4 zależnie od zamawiającego Możliwość dostarczenia terapii ATP w przypadku arytmii przedsionkowej Automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrody Automatyczna zmiana trybu stymulacji w odpowiedzi na szybszy rytm przedsionków niż granicznie zaprogramowany (np. Mode Switch) Algorytm wspierający terapię resynchronizującą w przypadku utraty synchronii przedsionkowo- komorowej Algorytm wspierający terapię resynchronizującą w przypadku migotania przedsionków Algorytm optymalizujący AV delay i VV delay Automatyczny pomiar progu stymulacji i dostosowanie amplitudy stymulacji w każdym z kanałów Programowanie parametrów stymulacji odrębnie w każdym z kanałów Automatyczny pomiar progów stymulacji, impedancji i żywotności na każdym z wektorów stymulacji elektrody lewokomorowej czteropolowej Możliwość długoterminowego zapisu danych diagnostycznych oceniających stan kliniczny pacjenta Algorytm monitorujący poziom płynów w tkankach pacjenta Możliwość zaprogramowania min 10 wektorów stymulacji lewej komory w układzie IS4 Możliwość wykonania badania całego układu (CRT-P i elektrody) MRI 1.5 Tesli Możliwość wykonania badania MRI 3.0 Tesle Możliwość zastosowania wchłanialnej kopert antybakteryjnej |  |  |  | szt. |  | 5 |  | 0 | 0 |  | 0
2 |  | 312_01_08 | Koszulka do kaniulizacji zatoki wieńcowej Końcówki koszulki o różnych stopniach zagięcia oraz długościach – 90 oraz 130 stopni. Średnica wewnętrzna 5,7 Fr Średnica zewnętrzna 7,2 Fr Długość 57cm oraz 65 cm |  |  |  | szt. |  | 5 |  | 0 | 0 |  | 0
3 |  | 312_01_08 | Koszulka do zatoki wieńcowej Dwie rózne krzywizny koszulki w zestawie Średnica wewnętrzna 7,2 Fr Średnica zewnętrzna 8,5 Fr W zestawie nożyk do cięcia koszulki |  |  |  | szt. |  | 5 |  | 0 | 0 |  | 0
4 |  | 312_01_08 | CRT-D Waga poniżej 90 gramów Dostarczona energia defibrylacji co najmniej 35 [J] Żywotność przy 100% stymulacji (nast.: 60/ppm; 500 Ohmów; 2.5V/0.4 ms) - min. 5 lat Gniazda elektrod typ IS -1/IS- 4 i DF-1/ DF-4 zależnie od zamawiającego Rozpoznawanie arytmii min. 2 typy - VF i VT Algorytmy różnicujące częstoskurcz komorowy od nadkomorowego - min. 2 typy Algorytm wykorzystujący analizę morfologii zespołów QRS do różnicowania częstoskurczu nadkomorowego od komorowego Automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrody Terapia antyarytmiczna min. 3 typy Możliwość dostarczenia ATP z LV, RV, BiV Ilość wyładowań w czasie jednej interwencji min. 5 Funkcja umożliwiająca dostarczenie terapii ATP podczas ładowania kondensatorów Możliwość dyskryminacji arytmii nadkomorowych w strefie VF Możliwość programowania czułości w celu unikania oversensingu załamka T Możliwość dyskryminacji oversensingu załamka T bez zmiany czułości Automatyczna zmiana trybu stymulacji w odpowiedzi na szybszy rytm przedsionków niż granicznie zaprogramowany (np. Mode Switch) Algorytm wspierający terapię resynchronizującą w przypadku utraty synchronii przedsionkowo- komorowej Algorytm wspierający terapię resynchronizującą w przypadku migotania przedsionków Algorytm optymalizujący AV delay i VV delay Możliwość długoterminowego zapisu danych diagnostycznych oceniających stan kliniczny pacjenta Co najmniej 2 kanały zapisu EGM Całkowita długość zapisu EGM jednokanałowego Możliwość programowalnego wyłączenia obudowy urządzenia z obwodu wysokonapięciowego Gwarantowany czas ładowania kondensatorów do maksymalnej energii poniżej 10s. przez cały okres pracy urządzenia do osiągnięcia ERI Możliwość programowania strefy FVT w strefie VF oraz w strefie VT Automatyczna sygnalizacja ERI (sygnał emitowany przez wszczepione urządzenie informujący pacjenta) Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody (sygnał emitowany przez wszczepione urządzenie informujący pacjenta) Automatyczny pomiar parametrów (impedancji, progu stymulacji, żywotności)na wszystkich wektorach elektrody czteropolowej lewokomorowej Bezprzewodowa komunikacja z programatorem Możliwość zastosowania wchłanialnej koperty antybakteryjnej Możliwość wykonania badania MRI 1.5 Tesli Możliwość wykonania badania MRI 3.0 Tesle |  |  |  | szt. |  | 15 |  | 0 | 0 |  | 0
5 |  | 312_01_08 | Elektroda lewokomorowa „ over the wire” IS1/IS4 o minimum 2 krzywiznach (kompatybilna z CRT-D) Możliwość wykonania MRI w polu o indukcyjności co najmniej 1.5 tesli Możliwość zaprogramowania co najmniej 10 wektorów stymulacji lewej komory w układzie IS4 Możliwość zaprogramowania min 14 wektorów stymulacji lewej komory w układzie IS4 |  |  |  | szt. |  | 20 |  | 0 | 0 |  | 0
6 |  | 312_01_08 | zestaw do kontrastowania |  |  |  | szt. |  | 20 |  | 0 | 0 |  | 0
7 |  | 312_01_08 | Koszulka do kaniulizacji zatoki wieńcowej |  |  |  | szt. |  | 15 |  | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | Razem |  |  |  | 0 |  | 0

## Kardiowertery-defibrylatory
Kardiowertery-defibrylatory
LP. | Nazwa wykonawcy | Indeks produktu u zamawiającego | Przedmiot zakupu | Indeks produktu u dostawcy - 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - pełna nazwa handlowa - 120 znaków | Nazwa producenta | Zamawiana jednostka miary | Oferowana wielkość opakowania | Ilość zamawianych jednostek miary | Cena jednostki miary netto [zł] | Cena jednostki miary brutto [zł] | Wartość netto [zł] (kol. 10 x 11) | VAT % | Wartość brutto [zł] (kol. 10 x 12)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
8 |  | 312_01_08 | Nóż plazmowy- 10 trybów cięcia monopolarnego, w tym tryby 1-5 umożliwiające cięcie skóry (od 0,5 do 50 W i 10-500 O) 10 trybów koagulacji monopolarnej, dotykowej Praca w temperaturze od 40°C do 170°C Izolacja termiczna ostrza TPS (Thermal Protection Shield) Plazma generowana jest na zewnętrznej krawędzi ostrza (0,05% powierzchni), grubość krawędzi tnącej 12,5 μm Nóż jest pakowany sterylnie, jest produktem jednorazowym z kablem zasilającym i wtyczką. |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
9 |  | 312_01_08 | Kardiowerter-defibrylator jednojamowy-Waga -77g Objętość - 33 ml Dostarczana energia defibrylacji w pierwszej terapii – dostępne min 36J Gniazda elektrody defibrylującej DF-1/DF-4 Możliwośc terapii stymulującej antyarytmicznej przed i w trakcie ładowania kondensatorów. Minimum trzy typy rozpoznawania arytmii. Terapia stymulująca antyarytmiczna w strefie VF Algorytm różnicujący załamek T od zespołu QRS. Minimum dwa algorytmy różnicujące arytmie nadkomorowe. Algorytm różnicujący zakłucenia zewnętrzne od uszkodzeń elektrody. Możliwość przeprogramowania wyczówania w kanale komorowym. Automatyczna sygnalizacja dźwiękowa wyczerpania baterii urządzenia. Tachogram odstępów RR przezd i po terapii. Algorytm pozwalający na wykrywanie arytmii nadkomorowych/ migotania przedsionków/ na zasadzie analizy zmienności długości cyklu komorowego w oparciu o sygnał wykrywania przez kardiowerter za pomocą standardowej elektrody defibrylującej. Bezprzewodowa komunikacja pomiędzy programatorem a wszczepionym urządzeniem. Możliwość dyskryminacji arytmii w strefie VF. Możliwość dostarczenia elektrody podskórnej. Możliwość dostarczenie noża plazmowego do bezpiecznej wymiany urządzenia. |  |  |  | szt. |  | 20 |  | 0 | 0 |  | 0
10 |  | 312_01_08 | Kardiowerter-defibrylator dwujamowy Waga -77g DDMC3D1 i 78g DDMC3D4 Objętość - 33 ml DDMC3D1 i 34ml DDMC3D4 Dostarczana energia defibrylacji w pierwszej terapii – dostępne min 36J Gniazda elektrody defibrylującej DF-1/DF-4 Dostarczanie terapii ATP w strefie VF w trakcie ładowania kondensatorów. Zapis IEGM przed, w trakcie i po epizodzie arytmii. Możliwość wykonania MRI w 1,5 T oraz 3 T bez obszarów wykluczeń. Automatyczne przełączanie terapii ATP w strefie VF pomiędzy schematem ATP przed ładowaniem kondensatorów i ATP w trakcie ładowania kondensatorów. Możliwość dyskryminacji arytmii w strefie VF. Możliwość dostarczenia elektrody podskórnej. Bezprzewodowa komunikacja pomiędzy programatorem a wszczepionym urządzeniem. Możliwość dostarczenie noża plazmowego do bezpiecznej wymiany urządzenia. |  |  |  | szt. |  | 5 |  | 0 | 0 |  | 0
11 |  | 312_01_08 | Elektroda defibrylująca-Różne długości elektrody do wyboru. Łączniki IS-1/DF1/DF-4 Elektroda jest bipolarna Uwalnia steryd Możliwośc zastosowania jednego lub dwóch pierścieni defibrylujących |  |  |  | szt. |  | 25 |  | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | Razem |  |  |  | 0 |  | 0

## Stymulatory
Stymulatory
LP. | Nazwa wykonawcy | Indeks produktu u zamawiającego | Przedmiot zakupu | Indeks produktu u dostawcy - 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - pełna nazwa handlowa - 120 znaków | Nazwa producenta | Zamawiana jednostka miary | Oferowana wielkość opakowania | Ilość zamawianych jednostek miary | Cena jednostki miary netto [zł] | Cena jednostki miary brutto [zł] | Wartość netto [zł] (kol. 10 x 11) | VAT % | Wartość brutto [zł] (kol. 10 x 12)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
12 |  | 312_01_08 | zestaw do wprowadzania elektrod |  |  |  | szt. |  | 315 |  | 0 | 0 |  | 0
13 |  | 312_01_08 | Stymulator jednojamowy-Rok produkcji nie wcześniej niż 2023 Żywotność stymulatora min 8 lat (nastawy nominalne) Żywotność stymulatora powyżej 8 lat,Waga 21,5 g Możliwość wykonania antyarytmicznej stymulacji (EPS) stymulatorem Częstość stymulacji min. 30-150/min,Częstość stymulacji > 150/min Amplituda impulsu min. zakres 0.5-7.5 mV Szerokość impulsu (A/V), min. zakres 0.25-1.0 Szerokość impulsu A/V ponad 1.0 Czułość komorowa - co najmniej w zakresie 1.0-7.5 [mV] Czułość przedsionkowa poniżej 0.2 Czułość przedsionkowa - co najmniej w zakresie 0.4 -4.0 [mV] Okres refrakcji A/V min. zakres 200-400 Możliwość zaprogramowanie refrakcji V powyżej 400 Możliwość zaprogramowania refrakcji V poniżej 200 Funkcja rate response z programowaniem sensora w zakresie czułości, progu, szybkości narastania i spadku częstości stymulacji. Automatyczna optymalizacja funkcji rate response (R) Polarność stymulacji (A/V), unipolarny, bipolarny Polarność czułości (A/V), unipolarny, bipolarny Algorytm dostosowujący energię impulsu do każdego pobudzenia Możliwość zróżnicowania częstości podstawowego rytmu stymulacji na okres aktywności/spoczynku pacjenta Funkcja automatycznie określająca komorowy próg stymulacji i automatycznie dostosowująca parametry stymulacji komorowej do wyniku pomiarów Automatyczna zmiana czułości przedsionek – komora Histereza częstości rytmu Graficzne przedstawienie epizodów tachykardii Możliwość ręcznego i automatycznego określenia progu stymulacji (A/V) Możliwość ręcznego i automatycznego określenia czułości (A/V) Rejestrowanie trendów oporności elektrod przez cały okres życia urządzenia Możliwość automatycznego przełączania polarności w przypadku przekroczenia zaprogramowanego zakresu impedancji elektrod Algorytm umożliwiający automatycznewykrywanie polarności elektrod i automatyczną aktywację podstawowych funkcji stymulatora Gniazdo elektrod IS-1 Możliwość wykonania badania MRI w zakresie 1,5 do 3 Tesle bez stref wykluczeń Możliwość zastosowania wchłanialnej koperty antybakteryjnej |  |  |  | szt. |  | 60 |  | 0 | 0 |  | 0
14 |  | 312_01_08 | Stymulator dwujamowy-Rok produkcji – nie wcześniej niż 2023 Tryby stymulacji DDDR; DDD; DDIR; DDI; DOO; VVIR; VVI; VOO; AAIR; AAI Ważność sterylizacji stymulatora – min. 12 miesięcy Minimalny czas pracy przy nastawach nominalnych – 10,2 lat Waga stymulatora – 27,1 g Długość zapisów IEGM - 48 sek Możliwość wykonania badania elektrofizjologicznego wszczepionym stymulatorem Automatyczne dostosowanie progu stymulacji w komorze i w przedsionku. Automatyczne dostosowanie czułości w przedsionku i komorze Algorytmy prewencyjne dla częstoskurczów przedsionkowych > 2 Graficznie przedstawione informacje kliniczne dotyczące AT/AF aktualizowane codziennie System pozwalający na skanowanie chorego za pomocą badań diagnostycznych opartych o rezonans magnetyczny 1,5 T oraz 3 T, bez obszarów wykluczenia. System pozwalający na skanowanie chorego za pomocą badań diagnostycznych opartych o rezonans magnetyczny 1,5 T oraz 3 T, bez obszarów wykluczenia. Program dedykowany do zespołu wazowagalnego narzucający stymulację w odpowiedzi na nagły spadek częstości rytmu Algorytm promujący przewodzenie przedsionkowo – komorowe drogą fizjologiczną Funkcja automatycznie określająca komorowy próg stymulacji i automatycznie dostosowująca parametry stymulacji komorowej Funkcja automatycznie określająca przedsionkowy próg stymulacji i automatycznie dostosowująca parametry stymulacji przedsionkowej Funkcja automatycznie oceniająca wartość potencjału komorowego i automatycznie dostosowująca parametry sensingu komorowego Funkcja automatycznie oceniająca wartość potencjału przedsionkowego i automatycznie dostosowująca parametry sensingu przedsionkowego Funkcje automatycznie monitorujące parametry stymulacji, wykrywania oraz wszczepionych elektrod 50% stymulatorów z funkcją MVP Czułość przedsionkowa 0,18-4 mV Czułość komorowa 1-11,2 mV Amplituda impulsu przedsionkowego i komorowego od 0,5-7,5 V Szerokość impulsu przedsionkowego i komorowego od 0,12 – 1,5 ms Możliwośc zastosowania wchłanialnej koperty antybakteryjnej |  |  |  | szt. |  | 90 |  | 0 | 0 |  | 0
15 |  | 312_01_08 | Elektrody do stymulacji-Elektrody aktywne i pasywne - do wyboru, kształt proste i „J” - do wyboru, max. 7Fr wew. Elektrody uwalniające steryd. Długość 45, 52, 58 cm - do wyboru. |  |  |  | szt. |  | 275 |  | 0 | 0 |  | 0
16 |  | 312_01_08 | Elektrody do stymulacji pęczka Hisa |  |  |  | szt. |  | 10 |  | 0 | 0 |  | 0
17 |  | 312_01_08 | Koszulka prowadząca z dodatkowym zagięciem do wprowadzania elektrody do stymulacji pęczka Hisa |  |  |  | szt. |  | 10 |  | 0 | 0 |  | 0
18 |  | 312_01_08 | Nożyk do rozciania koszulki |  |  |  | szt. |  | 10 |  | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | Razem |  |  |  | 0 |  | 0