Załącznik nr 2a- OPZ

ZESTAWIENIE  PARAMETRÓW  TECHNICZNYCH

ANALIZATORA  DO  BADANIA  PARAMETRÓW

KRYTYCZNYCH

Producent     	……………………………………   	Kraj               ………………..

Aparat /typ/ 	………………………………….. 		rok produkcji  ……………….

| Lp. | Parametry, właściwości, funkcje i inne wymagania wobec urządzenia | Wymóg /wartość graniczna | Wymagany opis spełnienia wymogu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Analizator fabrycznie nowy, rok produkcji 2024. | TAK |  |
|  | Przenośny, zautomatyzowany analizator parametrów krytycznych typu kasetowego pracujące w systemie ciągłym | TAK |  |
|  | System kaset dający możliwość doboru wielkości kasety w zależności od natężenia wykonywanych oznaczeń. | TAK |  |
|  | Analizator bezobsługowy tj. bez zewnętrznej butli z gazem, bez konieczności wymiany poszczególnych butelek z odczynnikami, bez konieczności wymiany membran i pojedynczych elektrod pomiarowych. | TAK |  |
|  | Wszystkie materiały zużywalne niezbędne do prawidłowej pracy analizatora zintegrowane w postaci maksymalnie dwóch wymiennych kaset. | TAK |  |
|  | Instalacja kaset przez użytkownika nie wymagająca dodatkowych czynności i stosowania zewnętrznych płynów walidacyjnych, kalibracyjnych, referencyjnych itp. | TAK |  |
|  | Automatyczna kalibracja codzienna dla wszystkich parametrów mierzonych | TAK |  |
|  | Dobowy czas kalibracji (wyłączając pierwszą dobę po zainstalowaniu/ wymianie nowej kasety) – max. 30 minut. | TAK |  |
|  | Możliwość wyjęcia i ponownego użycia tej samej kasety odczynników w oferowanym analizatorze bez utraty pozostałych w kasecie testów. | TAK |  |
|  | Trwałość kaset od momentu zainstalowania w aparacie min. 30 dni. | TAK |  |
|  | Okres przydatności kasety do użycia – min.4 miesiące. | TAK |  |
|  | Monitorowanie poziomu odczynników i ich stabilności na pokładzie | TAK |  |
|  | Parametry mierzone: pH, pCO2, pO2, Na⁺, K⁺ Ca⁺⁺, Clˉ, Glukoza, Mleczany, tBilirubina, tHb, O2Hb, COHb, MetHb, HHb | TAK |  |
|  | Parametry wyliczane minimum: BE(B), BE(ecf), Hct, , pO2/FiO2 | TAK |  |
|  | Jeden tor pomiarowy | TAK |  |
|  | Aspiracja z każdej próbki podawanej bezpośrednio z kapilary, strzykawki, i bez konieczności użycia dodatkowo sitka, adaptera, przejściówki, nakładki tj. dodatkowych materiałów zużywalnych, z funkcją wykrywania i usuwania skrzepów. | TAK |  |
|  | Automatyczny system pobierania próbek z funkcją wykrywania i usuwania skrzepów z możliwością ręcznego przepłukania skrzepu | TAK |  |
|  | Wykonywanie analizy z krwi pełnej, włośniczkowej, żylnej i tętniczej, roztworów kontrolnych wodnych i przygotowanych na bazie krwi. | TAK |  |
|  | Analiza z jednej próbki wszystkich parametrów: pH, pCO2, pO2, Na⁺, K⁺ Ca ⁺⁺, Clˉ, Glukoza, Mleczany, tBilirubina, tHb, O2Hb, COHb, MetHb, HHb z jak najmniejszej objętości próbki: - z kapilary – max. 50 μl - ze strzykawki – max. 75 μl | TAK |  |
|  | Wykonywanie analizy próbki z kapilary bez konieczności usuwania z kapilary metalowego mieszalnika | TAK |  |
|  | Wbudowane mieszadło próbek. | TAK |  |
|  | Brak konieczności kalibracji po każdym oznaczeniu. | TAK |  |
|  | Przy oznaczaniu parametrów krytycznych korekcja do aktualnej temperatury ciała pacjenta. | TAK |  |
|  | Czas analizy próbki - max. 60 sek. | TAK |  |
|  | Wprowadzanie danych demograficznych pacjenta. | TAK |  |
|  | Analizator wyposażony we wbudowany czytnik kodów kreskowych umożliwiający wprowadzenie ID-numeru identyfikacyjnego pacjenta. | TAK |  |
|  | Drukowanie raportów wyników badań pacjentów, kontroli i kalibracji z wbudowanej wewnętrznej drukarki. | TAK |  |
|  | Analizator posiadający wbudowany w pełni automatyczny system kontroli jakości z zakresami referencyjnymi dla 3-poziomowego materiału kontrolnego, zapewniający możliwość prowadzenia analizy całkowitego błędu dopuszczalnego dla poszczególnych parametrów – materiał kontrolny inny niż kalibracyjny. Kontrola jakości prowadzona codziennie na 3 poziomach, z wykresami Levey-Jenningsa. (Oferent musi potwierdzić ten parametr wydrukiem z analizatora).Możliwość archiwizacji wyników kontroli na zewnętrznym nośniku danych. | TAK |  |
|  | Możliwość podania kontroli zewnętrznej | TAK |  |
|  | Kontrola zewnątrz laboratoryjna wszystkich oznaczanych parametrów na trzech poziomach, minimum 4 razy w roku z uzyskaniem certyfikatu, na koszt Wykonawcy. | TAK |  |
|  | Oprogramowanie analizatora w języku polskim. | TAK |  |
|  | Podłączenie analizatora do szpitalnego systemu informatycznego posiadanego przez Zamawiającego. | TAK |  |
|  | Paszport techniczny | TAK |  |
|  | Analizator wyposażony w urządzenie zabezpieczające pracę analizatora i utratę danych . Urządzenie - UPS powinno utrzymać wymagane napięcie zasilania minimum przez 30 minut. | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski. | TAK |  |
|  | Zdalny nadzór serwisowy nad analizatorem | TAK |  |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszoną awarię – 24h w dni robocze, 48 godzin w dni wolne od pracy. | TAK |  |
|  | Czas naprawy przedmiotu umowy liczony od momentu zgłoszenia uszkodzenia przez Zamawiającego – do 72h | TAK |  |
|  | Wszelkie naprawy i przeglądy techniczne analizatora w trakcie trwania umowy będą wykonywane na koszt Wykonawcy | TAK |  |
|  | Przeglądy techniczne co najmniej raz w roku. | TAK |  |
|  | W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 3 dni Wykonawca dostarczy analizator zastępczy o parametrach nie gorszych niż wymagany | TAK |  |
|  | Deklaracja zgodności CE, | TAK |  |
|  | Wykonawca zainstaluje analizator i przeszkoli personel z jego obsługi na własny koszt | TAK |  |

................................., data .............

(miejscowość)                                                                                                                               ...............................................................

(podpisy z pieczątkami imiennymi osób uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)