## Kardiowertery-defibrylatory
Kardiowertery-defibrylatory
LP. | Nazwa dostawcy - 15 znaków | Indeks produktu (u zamawiającego) | Przedmiot zakupu - opis | Indeks produktu u dostawcy- 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - pełna nazwa handlowa - 120 znaków | Nazwa producenta | Jednostka miary [op., szt.] | Wielkość opakowania | Ilość zamawiana | Cena jednostk. netto [zł] | Cena jednostk. brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 |  | 312_01_08 | Kardiowerter defibrylator jednojamowy, Waga 75 g, Grubość urządzenia 10 mm, Fizjologiczny kształt urządzenia minimalizujący naprężenia skóry w obrębie loży, Złącze DF4, Żywotność urządzenia przy nastawach nominalnych 15,06 lat (2,5 V/0,4 ms, 40 bpm, 500 Ω, stymulacja RV: 15%, 2 wyładowania HV/rok, HM: ON, Diagnostyka: ON), Pomiar i programowanie czułości w RV, Automatyczna kontrola progu stymulacji RV z dostosowaniem amplitudy impulsu do zmierzonej wartości (Capture Control), Rate fading, Onset, Stability, Morfologia, Trzy strefy detekcji arytmii VT1, VT2, VF, Terapie ATP w strefie VT1, VT2, VF (Burst, Ramp), Optymalizacja terapii ATP, Early ATP - możliwość wczesnego dostarczenia ATP w strefie VF przy zaprogramowanych wysokich licznikach, Rapid Pacing (wspierające implantacje TAVI), 8 wyładowań wysokoenergetycznych w każdej strefie w czasie jednego epizodu, Energia defibrylacji 40 J, Automatyczna zmiana polarności terapii HV w przypadku nieskutecznego wyładowania o maksymalnej energii, Urządzenie z certyfikatem ProMRI dla 1,5 T i 3 T bez strefy wykluczenia (FBS), MRI AutoDetect, Zapis IEGM RV, FF łącznie 112 minut, Rejestrowanie krótkich interwałów (trzasków) komorowych oraz nsT, Thoracic Impedance, Rozszerzona diagnostyka oporności elektrody RV, ATP Statistics, RF telemetria z programatorem, HM, 10 lat pełnej gwarancji |  |  |  | szt. |  | 20 |  | 0 | 0 |  | 0
2 |  | 312_01_08 | Kardiowerter defibrylator dwujamowy, Waga 77 g, grubość urządzenia 10 mm, Fizjologiczny kształt urządzenia minimalizujący naprężenia skóry w obrębie loży, złącze DF4, Żywotność urządzenia przy nastawach nominalnych 12,52 lata (2,5 V/0,4 ms, 60 bpm, 500 Ω, stymulacja RA/RV: 50%/15%, 2 wyładowania HV/rok, HM: ON, Diagnostyka: ON), Pomiar i programowanie czułości w RA, RV, Automatyczna kontrola progu stymulacji w RA i RV z dostosowaniem amplitudy impulsu do zmierzonej wartości (Capture Control), Opóźnienie AV w zakresie 15-350 ms, Optymalizacja odstępu AV (AV Opt), Histereza rytmu i AV, IRS Plus, Vp suppression, Mode Switching (ze stabilizacją i z programowalną częstością rytmu oraz możliwością programowania rytmu podstawowego podczas MS), Rate fading, AutoPVARP, Onset, Stability, Morfologia, SMART, trzy strefy detekcji arytmii VT1, VT2, VF, Terapie ATP w strefie VT1, VT2, VF (Burst, Ramp), Optymalizacja terapii ATP, Early ATP - możliwość wczesnego dostarczenia ATP w strefie VF przy zaprogramowanych wysokich licznikach, Rapid Pacing (wspierające implantacje TAVI), 8 wyładowań wysokoenergetycznych w każdej strefie w czasie jednego epizodu, Energia defibrylacji 40 J, Automatyczna zmiana polarności terapii HV w przypadku nieskutecznego wyładowania o maksymalnej energii, Urządzenie z certyfikatem ProMRI dla 1,5 T i 3 T bez strefy wykluczenia (FBS), MRI AutoDetect, Zapis IEGM RA, RV, FF łącznie 168 minut, Szybkie wykrywanie arytmii przedsionkowych niezależnie od czasu trwania, Pełna diagnostyka przedsionkowa, Rejestrowanie krótkich interwałów (trzasków) komorowych oraz nsT, Rejestrowanie AT/AF, Thoracic Impedance, Rozszerzona diagnostyka oporności elektrody RV, ATP Statistics, RF telemetria z programatorem, HM, 8 lat pełnej gwarancji |  |  |  | szt. |  | 5 |  | 0 | 0 |  | 0
3 |  | 312_02_08 | Elektroda defibrylacyjna o aktywnym sposobie fiksacji, średnica elektrody 7,8 F, współpracuje z introducerem 8 F, długość 65 i 75 cm, złącze DF-1/DF4, coil elektrody wykonany w technologii zapobiegającej obrastaniu tkanką, konstrukcja elektrody zapewnia długotrwałe działanie poprzez zastosowanie sprawdzonej technologii helisowego ułożenia przewodników elektrody w części proksymalnej i dystalnej, Możliwość mapowania bez wkręcania lub wysuwania helisy, Elektrody posiadają certyfikat ProMRI dla 1,5 T i 3 T |  |  |  | szt. |  | 25 |  | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | Razem |  |  |  | 0 |  | 0

## Stymulatory
Stymulatory
LP. | Nazwa dostawcy - 15 znaków | Indeks produktu (u zamawiającego) | Przedmiot zakupu - opis | Indeks produktu u dostawcy- 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - pełna nazwa handlowa - 120 znaków | Nazwa producenta | Jednostka miary [op., szt.] | Wielkość opakowania | Ilość zamawiana | Cena jednostk. netto [zł] | Cena jednostk. brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
4 |  | 312_02_08 | Introducery, długość 150 mm, średnica 6-12 F, igła punkcyjna do techniki Seldingera 70 mm, 18 gauge, wykonana ze stali nierdzewnej, rozszerzadło naczyniowe 190 mm, koszulka introduktora wykonana z PTFE, strzykawka Omnifix 10 ml luer lock, prowadnik drutowy 0.035” dł. 50 cm - wykonany ze stali nierdzewnej, w kształcie J |  |  |  | szt. |  | 230 |  | 0 | 0 |  | 0
5 |  | 312_02_08 | Koszulka doprowadzająca elektrodę w okolicę układu bodźcoprzewodzącego z certyfikatem do His i LBBAP, 3 krzywizny do wyboru (promień: 40, 55, 65 mm), 3 długości do wyboru: 32, 39 i 42 cm, Średnica zewnętrzna: 8,7 F, Średnica wewnętrzna: 7,3 F, Powłoka wewnętrzna koszulki pokryta warstwą hydrofilową, Atraumatyczna końcówka cewnika, Dobra widoczność w skopii dzięki polimerowemu znacznikowi o długości 1 cm w części dystalnej koszulki, Koszulka wykonana w technologii zapewniającej doskonałą stabilność kształtu, co zapewnia dobrą manewrowalność i stabilne wsparcie dla implantowanej elektrody, Budowa cewnika pozwala na jego precyzyjne rozcięcie i usunięcie minimalizując ryzyko dyslokacji elektrody, Koszulka wyposażona w zawór hemostatyczny oraz port boczny |  |  |  | szt. |  | 20 |  | 0 | 0 |  | 0
6 |  | 312_02_08 | Nóż do rozcinania koszulki |  |  |  | szt. |  | 20 |  | 0 | 0 |  | 0
7 |  | 312_02_08 | Rejestrator arytmii, OneStep injection, 77,5 (47,5 can) x 8,6 x 4,6 mm, Objętość 1,9 cm3, Waga 4 g, Żywotność 5,5 lat, Brak konieczności pozycjonowania wstępnego w celu poszukiwania optymalnego sygnału podczas implantacji, Doskonałe i stabilne wyczuwanie załamka R o średniej amplitudzie 0,7 mV, Widoczność załamka P w 89% przypadków w rytmie zatokowym, co jest porównywalne do rejestracji w przypadku 12-sto odprowadzeniowego EKG, Fractal iridium coating, Obsługa urządzenia przez programator, Kompatybilny z urządzeniem do telemonitoringu. które zapewniają skuteczność transmisji na poziomie 98%, Detekcja migotania przedsionków, Algorytm redukujący detekcję fałszywie dodatnich AF, Rejestracja trendu rytmu ektopowego, Rejestracja wysokiej częstości rytmu, bradykardii, nagłego spadku częstości rytmu, asystolii, Transmisja do 6 epizodów dziennie, Inteligentne zarządzanie pamięcią, Urządzenie zabezpiecza najbardziej istotne klinicznie zapisane zdarzenia przed ich nadpisaniem, Zapis wywołany przez pacjenta (4x 7,5 min), 67 min zapisu, 56 epizodów (co najmniej 40 s)+4 zapisy wywołane przez pacjenta (co najmniej 7,5 min), Certyfikat ProMRI dla 1,5 T i 3 T bez strefy wykluczenia (FBS) |  |  |  | szt. |  | 4 |  | 0 | 0 |  | 0
8 |  | 312_02_08 | Elektrody stymulujące, Średnica 5,6 F, Współpracuje z dowolnym introducerem 6 F, Długość elektrod: 45, 53 i 60 cm, Elektrody przedsionkowe i komorowe proste i kształt J, Odległość między tipem i ringiem elektrody aktywnej 10 mm, Możliwość mapowania bez wkręcania lub wysuwania helisy, Fraktalna powierzchnia stymulująca, Aktywny oraz pasywny sposób fiksacji, Elektrody posiadają certyfikat ProMRI dla 1,5 T i 3 T |  |  |  | szt. |  | 230 |  | 0 | 0 |  | 0
9 |  | 312_02_08 | Stymulator jednojamowy zaawansowany, Waga urządzenia 20,8 g, Objętość 10 cm³, Żywotność urządzenia 14,9 lat (2,5 V/0,4 ms, 60 bpm, 500 Ω, stymulacja 50 %), Częstość rytmu 30 – 200 bpm, Automatyczna czułość, Automatyczna kontrola progu stymulacji i impulsu stymulującego beat to beat w komorze z dostosowaniem amplitudy impulsu do zmierzonej wartości (Capture Control), Histereza rytmu, Rate fading, Autoinicjalizacja, Auto Lead Check, Thoracic Impedance, Zapis IEGM 120 s, Szybki automatyczny followup, RF telemetria z programatorem, Możliwość importu danych pacjenta i elektrod z poprzedniego urządzenia podczas wymiany, HM, Certyfikat ProMRI dla 1,5 i 3 T bez strefy wykluczenia (FBS), MRI AutoDetect |  |  |  | szt. |  | 75 |  | 0 | 0 |  | 0
10 |  | 312_02_08 | Stymulator dwujamowy zaawansowany, Waga urządzenia 23,2 g, Objętość 11 cm³, Żywotność urządzenia 11,4 lata (2,5 V/0,4 ms, 60 bpm, 500 Ω, stymulacja 50 %), Częstość rytmu 30 – 200 bpm, Automatyczna czułość, Automatyczna kontrola progu stymulacji i impulsu stymulującego beat to beat w komorze z dostosowaniem amplitudy impulsu do zmierzonej wartości (Capture Control), Opóźnienie AV w zakresie 20-350 ms, Histereza rytmu i AV, Promowanie własnego rytmu serca i unikanie stymulacji RV (IRS plus, Vp suppression), Mode Switching (ze stabilizacją i z programowalną częstością rytmu oraz możliwością programowania rytmu podstawowego podczas MS), Atrial overdrive, Atrial NIPS, Rate fading, Auto PVARP, Autoinicjalizacja, Auto Lead Check, Thoracic Impedance, Rejestracja AT/AF, Zapis IEGM 120 s, Szybki automatyczny follow-up, RF telemetry z programatorem, Możliwość importu danych pacjenta i elektrod z poprzedniego urządzenia podczas wymiany, HM, Certyfikat ProMRI dla 1,5 i 3 T bez strefy wykluczenia (FBS), MRI AutoDetec |  |  |  | szt. |  | 75 |  | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | Razem |  |  |  | 0 |  | 0