Ciechanów dnia 12.06.2019 r.

AT - ZP/2501/44/19

Uczestnicy postępowania

o zamówienie publiczne

dotyczy: przetargu nieograniczonego  na dostawę urządzeń medycznych–  znak sprawy: ZP/2501/44/19

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie przekazuje odpowiedź na prośbę o wyjaśnienie siwz,  skierowaną do zamawiającego przez wykonawców:

| Lp. | Treść zapytania | Odpowiedź zamawiającego |
| --- | --- | --- |
|  | Pakiet 1. Echokardiograf 3D z sondą p/przełykową z wyposażeniem i podłączeniem do informatycznych systemów szpitalnych |  |
|  | Dotyczy zał. nr 2 - Zestawienie asortymentowo-wartościowe, pakiet 1 Czy w przypadku mieszanej stawki VAT (np. 8 i 23) w pozycji przewidzianej na kwoty netto i brutto należy podać odpowiednio wartość netto i brutto odpowiadającej danej stawce podatku VAT? | Tak |
|  | Czy Zamawiający zgodzi się na zdalne podłączenie serwisu Wykonawcy w celu zapewnienia szybkiej diagnozy i naprawy aparatu? | Zamawiający nie zmienia opisu przedmiotu zamówienia. |
|  | Dotyczy Załącznika ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH, Inne Wymagania Pkt 96 Czy Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku przeprowadzenie aktualizacji oprogramowania polegającej na instalacji oprogramowania zgodnie z zaleceniami serwisu, tj. nowych wersji eliminujących wszelakie błędy i dysfunkcje oprogramowania, ale bez instalacji nowych funkcjonalności? Wynika to z faktu, że instalacja nowych funkcji jest rozbudową, a nie aktualizacją systemu. | Zamawiający dopuszcza oferowane rozwiązanie. |
|  | Pakiet 2. Zestaw: kardiomonitory - 12 szt. z monitorem centralnym |  |
|  | Czy zamawiający dopuści następujący zestaw. - Pkt.6 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor z instalacją modułów pomiarowych w stacjo dokującej zintegrowanej z kardiomonitorem?; Zamawiający nie zmienia opisu przedmiotu zamówienia.. - Pkt.7 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor wyposażony w odłączany moduł transportowy z ekranem dotykowym o przekątnej 4,3” z wyświetlaniem 2 krzywych oraz 12 krzywych na monitora głównego, zapewniający z nieprzerwany nadzór nad pacjentem na stanowisku przyłóżkowym i w czasie transportu, o parametrach: - monitorowanie podstawowych funkcji życiowych tj. EKG z 12 odprowadzeń (diagnostyczne) z rozbudowaną analiza arytmii – wykrywanie 26 typów zaburzeń , HR, QT, ST z wszystkich odprowadzeni, PVC,RESP,NIBP, TEMP w dwóch kanałach oraz możliwość opcjonalnego pomiaru etCO2 w transporcie .- pamięć danych pacjenta, stanów alarmowych, wyników pomiarów, trendów.- zasilanie akumulatorowe na 2 godziny nieprzerwanej pracy z możliwością rozbudowy o dodatkowe 2 godziny w przypadku stosowania dedykowanej torby transportowej- akumulator łatwo wymienialny przez Użytkownika bez konieczności wzywania serwisu?; Zamawiający nie zmienia opisu przedmiotu zamówienia.. - Pkt.7 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor z modułem transportowym obsługiwanym z poziomu jednostki głównej po zadokowaniu modułu z możliwością konfiguracji ekranów z prezentacją danych wg. wytycznych użytkownika z zapisem min 15 takich konfiguracji oraz możliwością dowolnej konfiguracji przycisków szybkiej obsługi. Ponadto jest możliwość obserwacji w jednym czasie parametrów pacjenta zarówno na kardiomonitorze jak i na zadokowanym module transportowym.; Zamawiający nie zmienia opisu przedmiotu zamówienia.. - Pkt.7 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor wyposażony w zasilanie akumulatorowe pozwalające na ciągłą pracę na min. 4 godziny oraz dodatkowe 2 godziny dla modułu transportowego ze wskaźnikiem naładowania widocznym na ekranie kardiomonitora spełniające wszystkie normy wymagane dla urządzeń pracujących w placówka ochrony zdrowia jak również stopień ochrony IPX1 (ochrona przed opadem wody równoważna opadowi deszczu trwającemu do 10 minut o natężeniu 3-5 mm)?; Zamawiający nie zmienia opisu przedmiotu zamówienia.. - Pkt.9– Czy Zamawiający dopuści do przetargu moduł wyposażony w opcjonalną torbę transportową zabezpieczającą przez uszkodzeniem w przypadku upadku?; Zamawiający dopuszcza oferowane rozwiązanie.. - Pkt.10– Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor z możliwością wyboru przez Użytkownika rożnych układów danych wyświetlanych na ekranie- fabrycznie zaprogramowane 9 różnych formatów oraz możliwością konfiguracji min 15 dodatkowych konfiguracji według upodobań i potrzeb użytkowników.; Zamawiający dopuszcza oferowane rozwiązanie.. - Pkt.15– Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor z pamięcią trendów z ostatnich 160 godzin w rozdzielczości ustawianej przez personel w zakresie od 1 sekundy do 180 minut, ciągły zapis wybranej krzywej oraz wszystkich parametrów cyfrowych przez okres 48 godzin z możliwością tworzenia przez użytkownika grup trendów graficznych zawierających różne, dowolnie wybrane parametry do późniejszego wglądu. Ponadto pragniemy zauważyć, iż w przypadku wymaganego połączenia kardiomonitorów w sieć, podgląd trendów graficznych jak i tabelarycznych będzie dużo bardziej komfortowy na stanowisku centralnego monitorowania, które umożliwia praktycznie dowolną konfigurację generowania raportów trendów. A co najważniejsze odbywać się to będzie przy pomocy klawiatury i myszki komputerowej a nie ekranu dotykowego co jest zadaniem bardzo czasochłonnym a wręcz niemożliwym do zrealizowania w przypadku codziennej pracy.; Zamawiający nie zmienia opisu przedmiotu zamówienia.. - Pkt.17– Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor z funkcją mini trendów dostępną na ekranie głównym kardiomonitora ułatwiającą podgląd jak dane parametry monitorowane kształtują się w regulowanym przez użytkownika w przedziale czasowym. Pozwala to ocenić tendencję danych parametrów co ma istotny wpływ na ocenę stanu zdrowia pacjenta.; Zamawiający nie zmienia opisu przedmiotu zamówienia.. - Pkt.19– Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor z pamięcią ostatnich 200 zdarzeń alarmowych zawierających wszystkie parametry cyfrowe monitorowane oraz 3 krzywe dynamiczne związane z sytuacjami alarmowymi?; Zamawiający dopuszcza oferowane rozwiązanie.. - Pkt.21– Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor wyposażony w zasilanie akumulatorowe pozwalające na ciągłą pracę na min. 4 godziny przy monitorowaniu pomiar EKG, RESP,SpO2, NIBP,IBP, TEMP z czasem ładowania do 6 godzin?; Zamawiający nie zmienia opisu przedmiotu zamówienia.. - Pkt.27– Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor z możliwością dezynfekcji obudowy różnymi środkami odkażającymi, w tym alkoholem izopropylowym o stężeniu 70%?; Zamawiający dopuszcza oferowane rozwiązanie.. - Pkt.29- Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor z możliwością monitorowania i zapisu EKG z kabla pięciożyłowego, trzyżyłowego lub dziesięciożyłowego wyświetlając- 1,2,7 lub 12 odprowadzeń jednocześnie. Prezentacja na ekranie 12 odprowadzeń EKG przy rejestracji z 5 lub 6 elektrod nie będzie miała wartości diagnostycznej a jedynie symulowaną co nie powinno mieć wpływu na podejmowane decyzje kliniczne. W oferowanym kardiomonitorze oferujemy diagnostyczny, pełny 12 odprowadzeniowy pomiar EKG z 10 elektrod bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów.; Zamawiający nie zmienia opisu przedmiotu zamówienia.. - Pkt.31- Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor z możliwością wykonania diagnostycznego pomiaru EKG z 12 odprowadzeń z archiwizacją krzywych w systemie centralnego monitorowania oraz kardiomonitorze z możliwością łatwego odczytu na 24 calowym ekranie stanowiska centralnego monitorowania z ewentualnym wykonaniem dodatkowych pomiarów? Powyższe jest dużo bardziej funkcjonalne niż przeglądanie krzywych na ekranie kardiomonitora przy pomocy dotyku.; Zamawiający nie zmienia opisu przedmiotu zamówienia.. - Pkt.33- Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor z możliwością prezentacji wszystkich monitorowanych 12 odprowadzeń równocześnie z pomiarem ciągłym, analizą i prezentacją wartości odchylenia odcinka ST we wszystkich odprowadzeniach z zakresem pomiarowym od – 2,0 do +2,0 mV(-20 do +20 mm), z prezentacją zmian odchylenia ST w postaci wzorcowych odcinków ST z nanoszonymi na nie bieżącymi odcinkami ? Pragniemy zauważyć, iż prezentacja zmian ST w postaci wykresów wielosiowych(tzw. ST mapa) z graficznym zastawieniem zaznaczeniem trendu zmian oferowana jest jedynie przez jednego producenta kardiomonitorów i skutecznie uniemożliwi złożenie ofert przez innych oferentów.; Zamawiający dopuszcza oferowane rozwiązanie.. - Pkt.36,37,38,44- Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor bez automatycznego ustawienia położenia punktu J oraz linii ISO oraz wartości odcinka QTc? Natomiast oferowany kardiomonitor posiada pełną analizę odcinka ST z wszystkich odprowadzeń jednocześnie oraz wieloodprowadzeniową analizę arytmii z wykrywaniem 26 zaburzeń rytmu serca.; Zamawiający nie zmienia opisu przedmiotu zamówienia.. - Pkt.74- Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor z inwazyjnym pomiarem ciśnienia w dwóch kanałach w zakresie pomiarowym od -50 do +300 mmHg z dokładnością +/- 1 mmHg posiadający pomiar parametrów PPV oraz SPV?; Zamawiający dopuszcza oferowane rozwiązanie.. - Pkt.83- Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor wyposażony w pomiar saturacji w technologii zapewniającej wysoką skuteczność filtrowania zakłóceń oraz pomiar przy niskiej perfuzji tj. Masimo z pomiarem tętna w zakresie 25-240 ud./min? Jest to najbardziej dokładny oraz wiarygodny pomiar saturacji dostępny obecnie na rynku.; Zamawiający dopuszcza oferowane rozwiązanie.. - Pkt.88- Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor wyposażony w moduł saturacji w technologii Masimo bez możliwości stosowania czujników FAST lub Nellcor? Możliwość stosowania czujników FAST, Masimo oraz Nellcor posiada jedynie moduł Philips FAST co w znaczący sposób zawęzi grono potencjalnych oferentów do jednej firmy.; Zamawiający nie zmienia opisu przedmiotu zamówienia.. - Pkt.94-113 W związku z tym, iż opisane w specyfikacji urządzenie do ciągłego i nieinwazyjnego pomiaru rzutu serca jest urządzeniem oddzielnym, innego producenta, nie będącym integralną częścią systemu monitorowania. To czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie do przetargu modułu nieinwazyjnego pomiaru rzutu serca tego samego producenta pozwalającego na pełną integracja monitorowanych parametrów z oferowanym systemem monitorowania w zakresie zapisu wszystkich parametrów hemodynamicznych. Ponadto oferowane rozwiązanie pozwala na wyświetlanie wszystkich mierzonych parametrów na ekranie głównym oferowanego kardiomonitora a nie na oddzielnym jak to będzie miało miejsce w przypadku urządzenia zewnętrznego. W przypadku naszego rozwiązania ciągły pomiar realizowany jest również przy pomocy 4 elektrod i oparty jest na kardiografii impedancyjnej (technika impedancji bioelektrycznej piersi: pośrednia metoda pomiaru TEB; obliczanie wyrzutu krwi w oparciu o zmiany oporności przepływu krwi w piersi, a następnie obliczanie pojemności minutowej serca i innych parametrów hemodynamicznych). Moduł ICG wstrzykuje sygnały AC o wysokiej częstotliwości do jamy klatki piersiowej i generuje kardiografię impedancyjną w oparciu o zmiany impedancji (oporności) spowodowane okresowymi zmianami przepływu krwi. Oferowany przez nas moduł pozwala na monitorowanie wszystkich najważniejszych parametrów hemodynamicznych tj. : C.O. Pojemność minutowa C.I. Wskaźnik sercowy SI Wskaźnik wyrzutowy SV Objętość wyrzutowa SVR systemowy opór naczyniowy SVRI wskaźnik systemowego oporu naczyniowego HR Tętna TFC Zawartość płynu w klatce piersiowej QI Wskaźnik jakości DO2I Wskaźnik dostarczania tlenu Pragniemy ponownie nadmienić, iż oferowane rozwiązanie jest duże lepsze niż pierwotnie wymagane ze względu na pełną kompatybilność z całym systemem monitorowania. A w przypadku potrzeby zmiany stanowiska pomiarowego personel medyczny wystarczy, iż wypnie moduł ważący kilkaset gram i przeniesie do innego kardiomonitora i zamontuje w stacji dokującej co w przypadku oddzielnego urządzenia nie jest już takie proste.; Zamawiający nie zmienia opisu przedmiotu zamówienia.. - Czy Zamawiający może doprecyzować czy oczekuje aby oferowane urządzenie do ciągłego i nieinwazyjnego pomiaru rzutu serca posiadało komunikacje z użytkownikiem w języku polskim, polską instrukcję oraz polski paszport techniczny dołączony do aparatu przy dostawie sprzętu? Nie jest to parametr ograniczający konkurencję a pozwoli Zamawiającemu na bezpieczną obsługę urządzenia zarówno w zakresie eksploatacji jak i serwisu. Tym bardziej, iż Zamawiający zarówno w zakresie kardiomonitorów jak i centrali monitorującej wymagał komunikacji oraz oprogramowania w języku polskim.; Zamawiający nie zmienia opisu przedmiotu zamówienia.. - Pkt.119-Czy Zamawiający dopuści do przetargu stanowisko centralnego monitorowania z możliwością elastycznego konfigurowania układu ekranu z poziomu użytkownika (bez udziału serwisu) z możliwością zmiany formatu i rodzaju wyświetlanych parametrów liczbowych i krzywych dynamicznych bez możliwości zmiany wielkości okna dla każdego pacjenta indywidualnie?; Zamawiający nie zmienia opisu przedmiotu zamówienia.. - Pkt.120-Czy Zamawiający dopuści do przetargu stanowisko centralnego monitorowania z automatycznym wykrywaniem podłączonych kardiomonitorów do sieci natomiast bez funkcji minimalizacji sektorów dla nieaktywnych kardiomonitorów?; Zamawiający nie zmienia opisu przedmiotu zamówienia.. - Pkt.125-Czy Zamawiający dopuści do przetargu stanowisko centralnego monitorowania z pamięcią stanów krytycznych (alarmów arytmii i innych zdarzeń , z zapisem odcinków monitorowanych krzywych dynamicznych i wartości liczbowych) bez funkcji wykonywanych pomiarów na zapamiętywanych krzywych? Powyższa funkcja nie ma zastosowania w oferowanym przez naszą firmę rozwiązaniu, ponieważ wszystkie pomiary są już dostępne w postaci zmierzonej do wglądu dla personelu medycznego.; Zamawiający nie zmienia opisu przedmiotu zamówienia.. - Pkt.126-Czy Zamawiający dopuści do przetargu stanowisko centralnego monitorowania z możliwością filtrowania listy zdarzeń alarmowych według pacjenta, według daty i godziny, poziomu ważności alarmów, typu alarmu? Zapis dostępny jest od wyświetlenia, wydruku, zapisu pdf lub wysyłki email?; Zamawiający dopuszcza oferowane rozwiązanie.. - Pkt.128,129 -Czy Zamawiający dopuści do przetargu stanowisko centralnego monitorowania bez możliwości wyłączenia alarmów poszczególnych arytmii oraz modyfikacji kryteriów alarmowania? Oferowane stanowisko centralnego monitorowania umożliwia włączenie oraz wyłączenie detekcji arytmii. Ponadto powyższe funkcjonalności powinny być modyfikowane z pełną świadomością personelu medycznego i są oferowane jedynie z poziomu oferowanych przez naszą firmę kardiomonitorów.; Zamawiający nie zmienia opisu przedmiotu zamówienia.. - Pkt.134 -Czy Zamawiający dopuści do przetargu stanowisko centralnego monitorowania z możliwością rozbudowy do przyszłej integracji ze szpitalnymi systemami informatycznymi klasy HIS w zakresie importowania danych ADT oraz eksportowania danych fizjologicznych zbieranych przez system monitorowania?; Zamawiający dopuszcza oferowane rozwiązanie.. # Czy Zamawiający będzie oczekiwał aby oferowane kardiomonitory modułowe z ekranem o przekątnej min.15” posiadały zasilanie akumulatorowe pozwalające na min. 3 godziny ciągłej pracy(zgodnie z pkt.21 specyfikacji)? Powyższe rozwiązanie nie jest parametrem wykluczającym konkurencję, natomiast zapewni Zamawiającemu bezpieczeństwo w zakresie zapewnienia ciągłości pracy całego systemu a nie tylko modułów transportowych? Pozostawienie takiego zapisu jak obecnie ma miejsce, powoduje sytuacje, iż monitory główne mogą nie posiadać zasilania akumulatorowego i w przypadku braku zasilania zostaną wyłączone co będzie skutkowało brakiem wyświetlania oraz rejestracji danych na stanowisku centralnego monitorowania.; Zamawiający nie zmienia opisu przedmiotu zamówienia.. - Czy Zamawiający może doprecyzować czy zgodnie z zapisem w pkt.16 specyfikacji oczekuje dostarczenie kardiomonitorów sterowanych za pomocą ekranu dotykowego i pokrętła zintegrowanego w jednej obudowie?; Zamawiający nie zmienia opisu przedmiotu zamówienia.. - Czy Zamawiający może doprecyzować czy będzie oczekiwał oferowane kardiomonitory modułowe oraz moduły transportowe były jednego producenta i zapewniały pełną kompatybilność w zakresie współpracy oraz przesyłu danych?; Zamawiający nie zmienia opisu przedmiotu zamówienia.. - Pkt.137-168 W związku z tym, iż opisany w specyfikacji aparat EKG jest urządzeniem oddzielnym, nie będącym integralną częścią systemu monitorowania. To czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie do przetargu aparatu EKG o poniższych parametrach: - Kolorowy ekran LCD o przekątnej 12,1 cala i rozdzielczości 800×600, opcjonalny ekran dotykowy. - 12-kanałowy, cyfrowy aparat EKG w zestawie z 12 odprowadzeniowym kablem pacjenta 3) Obsługiwane formaty kanałów: 3×4, 3×4+1R, 3×4+3R, 6×2, 6×2+1R, 12×1, 12×1+T. - Możliwość archiwizacji i odtwarzania danych 300 pacjentów. Możliwość zwiększenia pojemności pamięci za pomocą dysku USB. - Możliwość przechowywania zapisów krzywej z 12 odprowadzeń z ostatnich 2 minut. - Funkcja podglądu badania przed rozpoczęciem wydruku. - Możliwość wydruku z zewnętrznej pamięci USB; wydruk w formacie A4 na zewnętrznej drukarce w skali 1:1. - Możliwość synchronicznego zapisu, powiększania, wyświetlania, analizy i wydruku krzywych z 12 odprowadzeń. - Aktualizacja oprogramowania przy pomocy portu USB . - Wiele formatów wydruku na papierze w formie składanki lub rolki o szerokości 210 mm i 216 mm. Wyraźny zapis szczegółowych informacji, takich jak prawidłowe,nieskompresowane krzywe EKG i znaczniki odprowadzeń, wzmocnienie, prędkość przesuwania papieru, dane pacjenta i raporty z analiz. - Zasilanie prądem stałym lub przemiennym. - Akumulator pozwalający na ciągłą prace przez ponad 2 godziny. - Funkcja detekcji stymulatora serca - Obsługa przy pomocy klawiatury alfanumerycznej oraz ekranu dotykowego (możliwość wprowadzania danych poprzez opcjonalny ekran dotykowy). - Możliwość analizy 122 rodzajów zaburzeń rytmu serca. - Trzy tryby pracy do wyboru: ręczny, automatyczny i rytmiczny. - Dostępne różne tryby archiwizacji: archiwizacja bez wydruku, archiwizacja i wydruk, wydruk bez archiwizacji. - Możliwość wyświetlenia schematu połączeń odprowadzeń na głównym interfejsie. Wyświetlanie informacji o statusie podłączeń odprowadzeń, - Filtr eliminacji zakłóceń sieciowych. - Filtr eliminacji pływania linii izoelektrycznych - Filtr dolnoprzepustowy - Możliwość komunikacji stacji roboczej EKG z systemem HIS i PACS za pomocą protokołu HL7. - Funkcja wektokardiografii - Wózek do aparatu z szufladą, koszykiem lub innym pojemnikiem na akcesoria - Wyświetlanie statusu akumulatora na ekranie - Funkcja dostępu do sieci LAN; Zamawiający nie zmienia opisu przedmiotu zamówienia.. # Czy Zamawiający może doprecyzować czy oczekuje aby oferowany aparat EKG posiadał komunikacje z użytkownikiem w języku polskim, polską instrukcję oraz polski paszport techniczny dołączony do aparatu przy dostawie sprzętu? Nie jest to parametr ograniczający konkurencję a pozwoli Zamawiającemu na bezpieczną obsługę urządzenia zarówno w zakresie eksploatacji jak i serwisu. Tym bardziej, iż Zamawiający zarówno w zakresie kardiomonitorów jak i centrali monitorującej wymagał komunikacji oraz oprogramowania w języku polskim; # Zamawiający dopuszcza oferowane rozwiązanie. - Czy Zamawiający może doprecyzować czy oczekuje aby oferowany aparat EKG posiadał analizę oraz wydruk raportu z badania w języku polskim?; Zamawiający nie zmienia opisu przedmiotu zamówienia.. - Czy Zamawiający może doprecyzować jak planuje użytkować wymagane kardiomonitory? Na podstawach jezdnych? Uchwytach ściennych? Stacjonarnie na swoich pólkach ? Prosimy o doprecyzowanie, ponieważ w opisie brak jest informacji na ten temat, a w przypadku instalacji systemu powyższa informacja jest bardzo istotna zarówno dla oferenta jak i Zamawiającego.; Zamawiający planuje montaż 8 szt. kardomonitorów na półkach i 4 szt. na uchwytach ściennych lub uchwytach mocowanych do paneli przyłóżkowych.. - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyodrębnienie aparatu EKG do oddzielnego zadania? Zgodnie z ogłoszeniem w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Zamawiający w tym pakiecie przewiduje zakup „Zestaw: kardiomonitory-12 szt. z monitorem centralnym” natomiast aparat EKG jest urządzeniem dodatkowym, nie będącym kardiomonitorem lub monitorem centralnym.; Zamawiający nie zmienia opisu przedmiotu zamówienia.. |
|  | Pakiet 3. Zestaw do telemetrii (rejestratory 6 szt. + centrala monitorująca z drukarką) |  |
|  | Czy Zamawiający może doprecyzować oraz udostępnić dokumentację umożliwiającą oszacować koszt instalacji systemu telemetrii ? Prośbę swoją pragniemy umotywować tym, iż niemożliwe jest przygotowanie wyceny powyższej instalacji bez podstawowych informacji na temat powierzchni, konstrukcji ścian oraz istniejącej infrastruktury IT w miejscu instalacji. W związku z powyższym prosimy o udostepnienie dokumentacji technicznej oddziałów na których przewidziana jest instalacja z zaznaczeniem miejsc do instalacji całego systemu monitorowania. Ponadto jeżeli to możliwe to wnioskujemy o wyznaczenie terminu wizji lokalnej dla potencjalnych oferentów w placówkach wymagających powyższej instalacji. | Zamawiający umożliwia przeprowadzenie wizji lokalnej w lokalizacji urządzeń. |
|  | Pkt. 8 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu rejestrator telemetryczny z komunikacją jednostronną miedzy rejestratorem a systemem centralnego monitorowania? Urządzenie przesyła dane do stanowiska w celu zapisu oraz podglądu danych monitorowanych. | Zamawiający nie zmienia opisu przedmiotu zamówienia. |
|  | Pkt. 12,29 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu rejestratory telemetryczne zasilane bateryjnie 2xAA pozwalające na ciągłe monitorowanie do 72 godzin? | Zamawiający nie zmienia opisu przedmiotu zamówienia. |
|  | Pkt. 16,17,18,19,20,21,22,26, 27- Czy Zamawiający dopuści do przetargu rejestratory telemetryczne bez własnego wyświetlacza do wyświetlania, modyfikacji parametrów oraz sprawdzenia sygnalizacji alarmowych? Powyższe rozwiązanie jest jak najbardziej funkcjonalne, ponieważ wszelkie ustawienia mają miejsce z poziomu punktu centralnego i nie pozwalają na ingerencję „zaciekawionego” pacjenta. Oferowany rejestrator posiada przycisk przywołania pielęgniarki, który może użyć w celu przywołania personelu. | Zamawiający nie zmienia opisu przedmiotu zamówienia. |
|  | Pkt. 23- Czy Zamawiający dopuści do przetargu rejestratory telemetryczne bez możliwości monitorowania stanu pacjenta poza zasięgiem sieci? | Zamawiający nie zmienia opisu przedmiotu zamówienia. |
|  | Pkt. 25- Czy Zamawiający dopuści do przetargu rejestratory telemetryczne z poziomem szczelności IPX3? | Zamawiający nie zmienia opisu przedmiotu zamówienia. |
|  | Pkt.37-Czy Zamawiający dopuści do przetargu stanowisko centralnego monitorowania z możliwością elastycznego konfigurowania układu ekranu z poziomu użytkownika (bez udziału serwisu) z możliwością zmiany formatu i rodzaju wyświetlanych parametrów liczbowych i krzywych dynamicznych bez możliwości zmiany wielkości okna dla każdego pacjenta indywidualnie? | Zamawiający nie zmienia opisu przedmiotu zamówienia. |
|  | Pkt.38-Czy Zamawiający dopuści do przetargu stanowisko centralnego monitorowania z automatycznym wykrywaniem podłączonych kardiomonitorów do sieci natomiast bez funkcji minimalizacji sektorów dla nieaktywnych kardiomonitorów? | Zamawiający nie zmienia opisu przedmiotu zamówienia. |
|  | Pkt.41-Czy Zamawiający dopuści do przetargu stanowisko centralnego monitorowania z pamięcią stanów krytycznych (alarmów arytmii i innych zdarzeń , z zapisem odcinków monitorowanych krzywych dynamicznych i wartości liczbowych) bez funkcji wykonywanych pomiarów na zapamiętywanych krzywych? Powyższa funkcja nie ma zastosowania w oferowanym przez naszą firmę rozwiązaniu, ponieważ wszystkie pomiary są już dostępne w postaci zmierzonej do wglądu dla personelu medycznego. | Zamawiający nie zmienia opisu przedmiotu zamówienia. |
|  | Pkt.42-Czy Zamawiający dopuści do przetargu stanowisko centralnego monitorowania bez analizy odstępu QTc? | Zamawiający nie zmienia opisu przedmiotu zamówienia. |
|  | Pkt.43-Czy Zamawiający dopuści do przetargu stanowisko centralnego monitorowania z możliwością filtrowania listy zdarzeń alarmowych według pacjenta, według daty i godziny, poziomu ważności alarmów, typu alarmu? Zapis dostępny jest od wyświetlenia, wydruku, zapisu pdf lub wysyłki email? | Zamawiający dopuszcza oferowane rozwiązanie. |
|  | Pkt.44,45-Czy Zamawiający dopuści do przetargu stanowisko centralnego monitorowania z analizą i prezentacją wartości odchylenia odcinka ST we wszystkich odprowadzeniach z zakresem pomiarowym od – 2,0 do +2,0 mV(-20 do +20 mm), z prezentacją zmian odchylenia ST w postaci wzorcowych odcinków ST z nanoszonymi na nie bieżącymi odcinkami ? Pragniemy zauważyć, iż prezentacja zmian ST w postaci wykresów wielosiowych (tzw. ST mapa) z graficznym zastawieniem zaznaczeniem trendu zmian oferowana jest jedynie przez jednego producenta-Philips i skutecznie uniemożliwi złożenie ofert przez innych oferentów. | Zamawiający dopuszcza oferowane rozwiązanie. |
|  | Pkt.48,49 -Czy Zamawiający dopuści do przetargu stanowisko centralnego monitorowania bez możliwości wyłączenia alarmów poszczególnych arytmii oraz modyfikacji kryteriów alarmowania? Oferowane stanowisko centralnego monitorowania umożliwia włączenie oraz wyłączenie detekcji arytmii. Ponadto powyższe funkcjonalności powinny być modyfikowane z pełną świadomością personelu medycznego i są oferowane jedynie z poziomu oferowanych przez naszą firmę kardiomonitorów. | Zamawiający nie zmienia opisu przedmiotu zamówienia. |
|  | Pkt.57 -Czy Zamawiający dopuści do przetargu stanowisko centralnego monitorowania z możliwością rozbudowy do przyszłej integracji ze szpitalnymi systemami informatycznymi klasy HIS w zakresie importowania danych ADT oraz eksportowania danych fizjologicznych zbieranych przez system monitorowania? | Zamawiający dopuszcza oferowane rozwiązanie. |
|  | Pakiet 4. Aparat do znieczulania z wyposażeniem |  |
|  | Czy Zamawiający dopuści do postępowania na zasadzie równoważności aparat do znieczuleń markowego producenta o poniższych parametrach : Parametry ogólne; Zamawiający nie zmienia opisu przedmiotu zamówienia. Aparat do znieczulania ogólnego jezdny z możliwością rozbudowy do podwieszenia na kolumnie anestezjologicznej. Możliwość dostosowania mocowania do minimum kolumn typu: - Kreuzer, Draeger, Maquet,Trumpf.. Wyposażony w podświetlany blat do pisania i minimum dwie szuflady na akcesoria.. Dodatkowy wysuwany blat do pisania.. Minimum dwa koła blokowane.. Zasilanie dostosowane do 230V 50Hz.. Wbudowane fabrycznie gniazda elektryczne 230 V (minimum 3 sztuki) na tylnej ścianie aparatu oraz dodatkowe wbudowane gniazdo do podgrzewania desfluranu na przedniej ścianie aparatu.. Awaryjne zasilanie elektryczne aparatu na minimum 80 minut w warunkach standardowych z wbudowanego akumulatora.. Zasilanie gazowe (N2O,O2, powietrze) z sieci centralnej, złącza typu AGA. Zasilanie awaryjne z butli (N2O, O2) –aparat bez dołączonych butli. Półka do zapasowej butli tlenowej i podtlenku azotu przy tylnej ścianie aparatu.. Reduktory do butli O2 i N2O wyposażone w przyłącze do aparatu i manometry.. Widoczne odczyty ciśnień gazów zasilania.. Wbudowany dodatkowy przepływomierz do podawania tlenu przez maskę podczas znieczuleń przewodowych.. Ujście gazów do prowadzenia wentylacji z użyciem zestawów: Kuna, Jacksona Ress’a, Baina, bez rozłączania układu okrężnego.. Ssak z regulacją siły ssania – regulacja wbudowana na panelu czołowym aparatu.. Zintegrowane szyny do zamocowania dwóch parowników jednocześnie. Możliwość zmiany szyny w trakcie eksploatacji pomiędzy Selectatec i Draeger.. Blokada uniemożliwiająca jednoczesną podaż dwóch środków wziewnych jednocześnie.. Aparat napędzany powietrzem lub tlenem (tzw. napęd pneumatyczny). Automatyczna zmiana gazu napędowego (bez udziału serwisu), w przypadku spadku ciśnienia aktualnego gazu napędowego.. Zapamiętywanie parametrów znieczulenia. Zakres danych na minimum: - data i godzina; - tryb wentylacji; - aktywny alarm; - ustawienia (min. TVset, TV mierzone, RR ustawione, RR mierzone, PEEP, Pinsp, MVexp). Zapamiętywanie min. 30 pacjentów.. Testowanie aparatu. Automatyczne testy funkcjonalne(m.in. bezpieczeństwa elektrycznego) w trakcie uruchamiania aparatu.. Autotest szczelności i podatności układu oddechowego – maksimum 150 sekund, możliwość wywołania testu bez konieczności wyłączania aparatu. Pomiar i wyświetlenie podatności oraz przecieku układu oddechowego, po zakończeniu testu.. Możliwość przerwania autotestu w dowolnej chwili.. W przypadku przerwania lub ominięcia autotestu szczelności i podatności, ciągłe wyświetlanie informacji o braku przeprowadzeniu testu.. Możliwość wykonania skróconego testu szczelności i podatności – np. po zmianie rur oddechowych.. System dystrybucji gazów. Precyzyjne elektroniczne przepływomierze dla tlenu, podtlenku azotu i powietrza. Elektroniczny pomiar przepływu gazów – wyświetlanie wartości na ekranie respiratora.. Elektroniczny mieszacz gazów sterowany mikroprocesorowo.. Możliwość regulacji przepływu gazów poprzez (dostępne minimum 3 metody): - zmianę przepływu gazu nośnego lub tlenu; - zmianę całkowitego przepływu gazów; - zmianę stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej.. System automatycznego utrzymywania stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej na poziomie 25%.. Przepływomierze umożliwiające podaż gazów w systemie anestezji z niskimi i minimalnymi przepływami , minimalny przepływ świeżych gazów minimum 200ml/min.. Układ oddechowy. Kompaktowy układ oddechowy okrężny do wentylacji dorosłych, dzieci i noworodków o niskiej podatności – bez konieczności wymiany elementów układu oddechowego, przy dostosowaniu do grupy wiekowej (z wyłączeniem konieczności wymiany rur oddechowych pacjenta).. Układ oddechowy o prostej budowie, łatwy do wymiany i sterylizacji (w autoklawie), pozbawiony lateksu.. Przystosowany do prowadzenia znieczulenia w systemach półotwartym i półzamkniętym.. Obejście tlenowe o dużej wydajności minimum 35 l/min.. Pochłaniacz dwutlenku węgla wielorazowy o obudowie przeziernej i pojemności maksimum 1500ml. Możliwość wymiany pochłaniacza bez rozszczelniania układu, w trakcie prowadzenia wentylacji. Możliwość stosowania pochłaniaczy wielorazowych i jednorazowych.. Eliminacja gazów poanestetycznych poza salę operacyjną – aktywny układ ewakuacji gazów.. Respirator anestetyczny z własnym wyświetlaczem minimum 15 cali.. Obsługa ekranu respiratora poprzez ekran dotykowy.. Zastawka ciśnieniowa (APL) dla trybu oddechu spontanicznego i wentylacji ręcznej, z oznaczeniem umożliwiającym bezwzrokowe stwierdzenie przekroczenia punktu nastawienia 20kPa (opisać).. Tryby wentylacji. Tryb gotowości.. Możliwość prowadzenia wentylacji ręcznej (bez modyfikacji układu rur pacjenta pomiędzy wentylacją mechaniczną a ręczną).. Oddech spontaniczny.. Tryb wentylacji ciśnieniowo zmienny.. Tryb wentylacji objętościowo zmienny.. Tryb wentylacji SIMV – synchronizowana przerywana wentylacja obowiązkowa.. Tryb wentylacji PSV z zabezpieczeniem na wypadek bezdechu.. Tryb wentylacji VSV z zabezpieczeniem na wypadek bezdechu.. Tryb wentylacji ciśnieniowej z gwarantowaną objętością.. Regulacje. Zakres regulacji ciśnienia PEEP minimum: od 4 do 20 kPa (podać zakres).. Zakres regulacji stosunku wdechu do wydechu minimum: od 3:1 do 1:9 (podać zakres). Zakres regulacji częstości oddechu (wentylacja objętościowa i ciśnieniowa) minimum: od 4 do 80 odd/min (podać zakres). Zakres regulacji objętości oddechowej (wentylacje objętościowe) minimum: od 20 do 1500 ml (podać zakres). Zakres regulacji ciśnienia minimum: - (wdechowe dla wentylacji kontrolowanej ciśnieniem) od 5 do 65 cmH2O (podać zakres) - (wspomagania dla wentylacji wspomaganej ciśnieniem) od 5 do 50 cmH2O (podać zakres). Zakres regulacji, płynny lub skokowy, pauzy wdechowej minimum: od 0 do 70%. Alarmy. Alarm niskiej i wysokiej objętości minutowej MV.. Alarm maksymalnego ciśnienia wdechowego.. Alarm niskiej częstości oddechów.. Alarm braku zasilania w energię elektryczną .. Alarm wyładowywania się akumulatora.. Alarm braku zasilania w gazy .. Alarm rozłączenia układu oddechowego.. Alarm Apnea.. Alarm odłączenia pochłaniacza, włączający się z opóźnieniem czasowym minimum 30 sekund.. Stężenie tlenu w gazach wdechowych i wydechowych - wartość liczbowa. Pomiar czujnikiem paramagnetycznym (niechemicznym) – nie wymagającym okresowej wymiany.. Nie dopuszcza się aparatu z galwanicznym czujnikiem tlenu, jeśli jego odłączenie uniemożliwia normalną pracę aparatu (ze wszystkimi wymaganymi w opisie funkcjami).. Objętości wydechowe TV oraz MV – wartość liczbowa.. Pomiar częstości oddechowej – wartość liczbowa.. Ciśnienia szczytowego – wartość liczbowa.. Ciśnienia plateau lub ciśnienie średnie (możliwość wyboru) – wartość liczbowa.. Podatność - wartość liczbowa.. Pomiar stężenia środków anestetycznych dla mieszaniny wdechowej i wydechowej – wartość liczbowa, dla: podtlenku azotu, izofluranu, sevofluranu, desfluranu.. Automatyczna identyfikacja anestetyku wziewnego w aparacie do znieczulania z pomiarem MAC, z uwzględnieniem wieku pacjenta.. Pomiar stężenia dwutlenku węgla na wdechu i wydechu w aparacie do znieczulania. Krzywa kapnograficzna.. Możliwość wyświetlenia pętli ciśnienie/objętość.. Krzywa ciśnienia w drogach oddechowych.. Stężenie N2O na wdechu i wydechu – wartość liczbowa.. Stężenie CO2 na wdechu i wydechu – wartość liczbowa, pomiar w strumieniu bocznym.. Kardiomonitor pacjenta przy aparacie. Ekran kolorowy LCD/TFT sterowany dotykowo o rozdzielczości minimum 1280x768 pikseli. Przekątna ekranu minimum 15".. Kardiomonitor mocowany na ramieniu, z możliwością dostosowania położenia. Możliwość przełożenia mocowania ramienia pomiędzy stronami aparatu.. Co najmniej 5 niezależnych, fabrycznie zaprogramowanych konfiguracji ekranu z możliwością łatwego ich przełączania bez utraty danych pacjenta i konieczności wyłączania urządzenia, w tym: - ekran 3, 4 i 6 krzywych dynamicznych różnych parametrów; - ekran OxyCRG (oksykardiorespirogram); - ekran 12 odprowadzeń EKG; - ekran krzywych dynamicznych wraz z krótkimi odcinkami trendów; - ekran dużych wartości liczbowych w miejscu krzywych.. Automatyczne dopasowanie wielkości wyświetlanych krzywych do ilości podłączonych pomiarów.. Możliwość zatrzymania krzywych na ekranie (tzw. zamrożenia) w celu dokładnej analizy.. Alarmy kardiomonitora. Alarmy min. 3 stopniowe (wizualne i akustyczne), rozróżnialne kolorem oraz tonem, wszystkich mierzonych parametrów z możliwością ustawiania granic alarmów przez użytkownika.. Możliwość czasowego zawieszenia alarmów – czas zawieszenia programowany przez użytkownika w zakresie min 1-10 minut oraz na stałe.. Regulacja głośności alarmów dźwiękowych z możliwością ustawienia różnego poziomu dla każdej z kategorii alarmów. Możliwość zablokowania wyciszenia alarmów poniżej zaprogramowanego poziomu z zabezpieczeniem hasłem.. Archiwizacja. Pamięć i prezentacja trendów tabelarycznych i graficznych mierzonych parametrów minimum 48 godzin. Jednoczasowa prezentacja minimum 4 parametrów w trendzie graficznym.. Pamięć co najmniej 100 zdarzeń alarmowych z czasem wystąpienia, wartościami liczbowymi wszystkich parametrów i fragmentami min. 4 krzywych dynamicznych. Zapamiętywanie zdarzeń automatyczne oraz ręczne (na żądanie użytkownika).. Pozostałe. Masa monitora lub elementu wykorzystywanego do transportu z pacjentem nie większa niż 2 kg odporność na upadek (przynajmniej z wysokości 1 metra), zgodnie z EN1789. Wewnętrzne zasilanie akumulatorowe na co najmniej 3 godziny pracy. Jednostka główna monitora oraz złącze modułów mocowane oddzielnie.. Możliwość podglądu danych zarówno na jednostce głównej jak i monitorze transportowym w jednym czasie. Konstrukcja zapewniająca cichą pracę, bez wewnętrznych wentylatorów i filtrów.. Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim (menu, komunikaty, opisy elementów sterujących). Sterowanie przez ekran dotykowy - możliwość czasowego zablokowania reakcji na dotyk bez wyłączania monitora. Dodatkowo możliwość sterowania najczęściej używanymi funkcjami przez przyciski szybkiego dostępu i pokrętło nawigacyjne.. Fabrycznie zaprogramowane profile ustawień odpowiednio dla wszystkich grup wiekowych pacjentów (noworodki, dzieci, dorośli). Możliwość definiowania własnych co najmniej 10 własnych profili pacjentów z odpowiednimi ustawieniami.. Możliwość dopasowania zawartości menu ekranowego do potrzeb użytkownika. Możliwość zmiany kolejności pozycji w menu oraz ukrycia niewykorzystywanych pozycji / funkcji.. Oprogramowanie realizujące funkcje: - kalkulatora lekowego; - kalkulatora liczbowego; - kalkulatora parametrów hemodynamicznych, wentylacyjnych i utlenowania;. Odłączany element monitora pozwalający na transfer razem z pacjentem, zapewniający ciągłość monitorowania (co najmniej EKG, SpO2, NIBP, IBP), posiadający własne niezależne zasilanie wystarczające na min.5godzin pracy , ekran min. 6 cali, sterowanie, pamięć danych i system alarmów. Podgląd danych zarówno w pionie jak i w poziomie z automatycznym dopasowaniem widoku ekranu do położenia monitora.. EKG. Monitorowanie EKG za pomocą przewodu 3-elektrodowego. Pomiar częstości pracy serca w zakresie minimum: od 15 do 300 ud/min. Dokładność pomiaru częstości pracy serca ± 1%. Wykrywanie impulsu stymulatora. Prezentacja liczbowa wartości HR, PVC, ST i QT. Wyjście sygnału EKG na defibrylator. Pomiary EKG zgodne z wymaganiami norm EN60601-2-25, EN60601-2-27, EN60601-2-51.. Analiza odchylenia odcinka ST ze wszystkich monitorowanych odprowadzeniach w zakresie minimum: od -20 do +20 mm. Analiza zaburzeń rytmu EKG (rozpoznawanie minimum 20 rodzajów) z alarmami poważnych arytmii, w tym: bradykardii, tachykardii, asystolii, migotania przedsionków, migotania komór.. Oddech. Pomiar oddechu metodą impedancyjną.. Zakres pomiarowy częstości oddechów minimum: od 0 do160 odd/min Dokładność nie gorsza niż +/-2 odd/min.. Prezentacja krzywej oddechowej i liczby oddechów na minutę.. Nieinwazyjny pomiar ciśnienia krwi. Nieinwazyjny pomiar ciśnienia tętniczego metodą oscylometryczna. Pomiar zgodny z wymaganiami normy EN60601-2-30:2000.. Wyświetlanie wartości ciśnień skurczowego, rozkurczowego i średniego. Zakres pomiarowy minimum: od 10 do 260 mmHg.. Fabrycznie zaprogramowane różne wartości początkowe ciśnienia w mankiecie dla różnych grup wiekowych pacjentów: dorosły, dziecko, noworodek. Zabezpieczenie ciśnieniowe maksimum 300+/-20 mmHg.. Pomiar automatyczny, co określony czas, regulowany w zakresie minimum: od 1 min do 12 godzin. Możliwość zaprogramowania sekwencji pomiarowej np. 5 pomiarów co 5 minut, następnie 5 pomiarów co 20 minut itd.. Funkcja utrzymywania ciśnienia w mankiecie (tzw. stazy) .. W komplecie mankiety dla pacjentów dorosłych w minimum 2 rozmiarach.. Pomiar saturacji. Pomiar SpO2, z prezentacją krzywej pletyzmograficznej, wartości SpO2 oraz tętna, z wykluczeniem artefaktów ruchowych (technologia z certyfikatem: Masimo lub FAST). Pomiar zgodny z wymaganiami normy EN ISO 9919:2009.. Zakres pomiarowy SpO2 minimum: od 0 do 100% Zakres pomiarowy pulsu z SpO2 minimum: od 30 do 300 ud/min. Regulowany czas odpowiedzi (uśredniania) – minimum 3 wartości.. Modulacja wysokości dźwięku pulsu w zależności od poziomu saturacji.. W komplecie czujnik wielorazowy na palec dla pacjentów dorosłych, wykonany z silikonu, nie zawierający elementów mechanicznych (sprężyn, śrub itp.) – minimum 1 szt.. Możliwość stosowania czujników Masimo, Nellcor oraz FAST za pomocą opcjonalnego, dedykowanego kabla łączącego.. Inwazyjny pomiar ciśnienia. Prezentacja krzywych dynamicznych ciśnienia na ekranie monitora. Możliwość pomiaru ciśnienia tętniczego i żylnego oraz rozbudowy o pomiar ciśnienia śródczaszkowego. Możliwość przypisania nazwy pomiaru (np. PAP, ICP, RA, LA) z automatycznym dostosowaniem skali wyświetlanej krzywej. Pomiar zgodny z wymaganiami normy EN60601-2-34:2000.. Jeden kanał pomiarowy ciśnienia inwazyjnego z możliwością rozbudowy do 4.. Zakres pomiarowy minimum: od – 40 do + 360 mmHg. Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej.. Możliwość pomiaru zmienności ciśnienia tętna (PPV) i ciśnienia zaklinowania tętnicy płucnej (PAWP).. Możliwość stosowania przetworników różnych producentów (m.in. BD, Edwards).. Pomiar temperatury. Pomiar temperatury powierzchniowy i/lub wewnętrzny. Zakres pomiarowy minimum: od 0 do 45 stopni Dokładność ± 0,1ºC Pomiar temperatury zgodny z wymaganiami normy EN 12470-4:2000. Minimum 1 kanał pomiarowy, z możliwością rozszerzenia do minimum 2. Pomiar zwiotczenia nerwowo-mięśniowego. Pomiar transmisji nerwowo-mięśniowej (zwiotczenia) jako moduł wymienny w kardiomonitorze. Prezentacja danych i sterowanie pomiarem z ekranu kardiomonitora.. Możliwość rozbudowy o moduł monitorowania BIS.. Możliwość rozbudowy o monitorowanie EEG.. Możliwość rozbudowy o moduł monitorowania rzutu minutowego serca metodą PiCCO.. Możliwość rozbudowy o monitorowanie rzutu minutowego serca i SvO2/SO2. Inne (dotyczą aparatu i monitora). Aparat do znieczulenia z wbudowanym w aparat modułem pomiaru gazów oraz oddzielnym kardiomonitorem pacjenta – aparat i kardiomonitor jednego producenta, ze względów serwisowych.. Oprogramowanie sprzętu oraz dokumentacja użytkowo -techniczna w języku polskim. Sprzęt gotowy do użytku (komplet akcesoriów do wymaganych monitorowanych parametrów) bez dodatkowych inwestycji ze strony Zamawiającego Nie dotyczy materiałów zużywalnych.. Laryngoskop : - laryngoskop światłowodowy - łopatki dla dorosłych z zabudowanym światłowodem min. 3szt., typu Macintosh, minimum w rozmiarach 2,3,4, autoklawowalne -rękojeść z zasilaniem akumulatorowym, z oświetleniem typu LED - ładowarka umożliwiająca ładowanie akumulatora w rękojeści z sieci elektrycznej. Resuscytator samorozprężalny z rezerwuarem tlenu dla dorosłych: - przeznaczony dla pacjentów o wadze powyżej 15kg - minimum trzy maski z pompowanym mankietem w różnych rozmiarach - worek ze ścianą podwójną - wszystkie elementy resuscytatora autoklawowalne. Inne wymagania. Instrukcja obsługi w języku polskim.. Certyfikaty dopuszczenia do stosowania w medycynie: polskie oraz międzynarodowe. Oryginalne materiały techniczne producenta potwierdzające parametry wpisane do tabeli. Montaż, uruchomienie i szkolenie obsługi w cenie urządzenia.. Autoryzowany serwis na terenie Polski z dostępem do oryginalnych części zamiennych od producenta. Uproszczona instrukcja serwisowa.. Paszport techniczny. Szkolenie serwisowe dla personelu technicznego w siedzibie Zamawiającego w cenie urządzeń. WARUNKI GWARANCJI I SERWISU. Okres gwarancji min.36 miesięcy obejmującej wszystkie elementy urządzeń. W okresie gwarancji przeglądy techniczne wraz z materiałami do nich użytymi wykonywane bezpłatnie co najmniej raz w roku.. Maksymalnie 3 naprawy gwarancyjne tego samego elementu lub podzespołu - konieczność wykonania kolejnej naprawy uprawnia do wymiany elementu lub podzespołu na nowy.. Zapewniony serwis pogwarancyjny. Czas reakcji serwisu po zgłoszeniu awarii – max. 48 godz. robocze. tj. od poniedziałku do piątku, w godz. od 08:00 do 15:00. Przez czas reakcji serwisu rozumie się przystąpienie do naprawy urządzenia w siedzibie zamawiającego. Odstępstwo od określonego wyżej terminu może nastąpić jedynie za zgodą zamawiającego... Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych, licząc od momenty zgłoszenia awarii – max. 3 dni robocze. Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych, licząc od momentu zgłoszenia awarii – max. 6 dni roboczych. Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych minimum 10 lat. |
|  | Czy zamawiający dopuści aparat o parametrach: Ad pkt 7 Czy Zamawiający dopuści aparat z oświetleniem za pomocą lampki halogenowej na elastycznym ramieniu, co dodatkowo umożliwia oświetlenie wybranego pola?; Zamawiający dopuszcza oferowane rozwiązanie.. Ad pkt 13 Czy Zamawiający dopuści ssak z dwoma zbiornikami, każdy o pojemności 700 ml, z możliwością stosowania wkładów jednorazowych?; Zamawiający dopuszcza oferowane rozwiązanie.. Ad pkt 16 Czy Zamawiający będzie wymagał lub dodatkowo punktował zaoferowanie aparatu z elektronicznym mieszalnikiem? Mieszalnik elektroniczny jest elementem zdecydowanie bardziej zaawansowanym technologicznie i jakościowo w porównaniu do mieszalnika pneumatycznego.; Zamawiający nie zmienia opisu przedmiotu zamówienia.. Ad pkt 27 Czy Zamawiający dopuści aparat z ekranem o przekątnej 12,1”, wbudowanym w ścianę przednią aparatu (rozwiązanie powszechnie występujące na rynku)?; Zamawiający nie zmienia opisu przedmiotu zamówienia.. Ad pkt 39 Czy Zamawiający dopuści aparat z regulacją PEEP od 0 do 20 cmH2O?; Zamawiający nie zmienia opisu przedmiotu zamówienia. Ad pkt 55 Czy Zamawiający oczekuje testu automatycznego niewymagającego interakcji użytkownika w czasie trwania procedury testowej?; Zamawiający dopuszcza oferowane rozwiązanie.. Ad pkt 67 Czy Zamawiający wymaga dostarczenia razem z aparatem parowników do sevofluranu i desfluranu, co miałoby wpływ na cenę aparatu?; W pkt. 67 SIWZ Zamawiający nie wymaga dostarczenia razem z aparatem parowników do sevofluranu i desfluranu. Ad pkt 68 Czy Zamawiający zrezygnuje z wymagania 3 różnych objętości worków oddechowych? Jeśli nie - prosimy o wyjaśnienie, o jakie worki oddechowe chodzi i jakie będzie ich przeznaczenie?; Zamawiający nie zmienia opisu przedmiotu zamówienia.. Ad pkt 75 Czy zamawiający dopuści kardiomonitor o masie 5,5 kg (z akumulatorem)?; Zamawiający dopuszcza oferowane rozwiązanie.. Ad. pkt 90 Czy Zamawiający dopuści monitor bez pomiaru bodźców nocyceptywnych?; Zamawiający nie zmienia opisu przedmiotu zamówienia.. Ad pkt 97 i 98 Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje realizacji pomiarów gazowych (O2, N2O, CO2, anestetyki) w aparacie do znieczulania zgodnie z opisem w punktach 49 i 56 i kolejny moduł gazowy w monitorze nie jest wymagany.; Zamawiający dopuszcza oferowane rozwiązanie.. Ad. pkt 105 Czy Zamawiający dopuści monitor bez mankietu o stożkowym kształcie na przedramię? Oferowany monitor wyposażony jest w mankiety o różnych rozmiarach w tym mankiety o bardzo dużych obwodach przeznaczone dla osób otyłych.; Zamawiający nie zmienia opisu przedmiotu zamówienia.. |
|  | Pkt. 13 Czy Zamawiający potwierdza omyłkę pisarską i w związku z tym wymaga „…dwa zbiorniki na wydzielinę z wymiennymi wkładami o objętości minimum 1000 ml każdy.”? | Zapis w pkt.13 SIWZ powinien brzmieć: „Ssak inżektorowy napędzany powietrzem z sieci centralnej, zasilanie ssaka z przyłączy w aparacie, regulacja siły ssania, dwa zbiorniki na wydzielinę z wymiennymi wkładami o objętości minimum 1000 ml każdy. ‘’ |
|  | Pkt. 14 Czy Zamawiający uzna za spełnienie parametru system oddechowy, okrężny do wentylacji dorosłych, dzieci i noworodków z podgrzewanymi czujnikami przepływu? Jest to nowoczesne rozwiązanie, zapobiegające przegrzaniu mieszaniny oddechowej i pacjenta, a także zmniejszające wilgotność w układzie pacjenta. | Zamawiający dopuszcza oferowane rozwiązanie. |
|  | # Pkt. 26 Czy Zamawiający dopuści i będzie wymagał respiratora obsługiwanego przez pokrętło funkcyjne oraz dotykowy ekran? Jest to rozwiązanie o wiele bardziej nowoczesne i praktyczne. | Zamawiający dopuszcza oferowane rozwiązanie. |
|  | Pkt. 37 Czy Zamawiający dopuści regulację stosunku wdechu do wydechu 2:1 do 1:8? | Zamawiający dopuszcza oferowane rozwiązanie. |
|  | Pkt. 41 Czy Zamawiający dopuści regulację czułości wyzwalacza przepływowego 0,2 do 10 l/min? | Zamawiający dopuszcza oferowane rozwiązanie. |
|  | Pkt. 50 Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie alternatywne, obrazowanie pojemności wydechowej pojedynczego oddechu? | Zamawiający dopuszcza oferowane rozwiązanie. |
|  | Pkt. 59 Czy Zamawiający dopuści regulację objętości oddechowej w trybie VCV od 20ml, ale z możliwością wentylacji od 5 ml podczas wentylacji ciśnieniowej? | Zamawiający dopuszcza oferowane rozwiązanie. |
|  | Pkt. 74 Czy Zamawiający potwierdza, że dopuszcza rozwiązanie nowoczesne i praktyczne – obsługę monitora tylko poprzez ekran dotykowy z menu ekranowym w języku polskim? | Zamawiający dopuszcza oferowane rozwiązanie. |
|  | # Pkt. 81 Czy Zamawiający dopuści trendy graficzne o wysokiej rozdzielczości - co 2 sekundy w przypadku skali czasu wynoszącej 2, 4 lub 20 minut? | Zamawiający dopuszcza oferowane rozwiązanie. |
|  | Pkt. 82 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z oprogramowaniem realizującym funkcje: kalkulatora lekowego, kalkulatora parametrów hemodynamicznych, wentylacyjnych i utlenowania, bez obliczeń nerkowych? | Zamawiający dopuszcza oferowane rozwiązanie. |
|  | Pkt. 83 Czy Zamawiający dopuści aparat bez wyświetlanych danych z aparatu do znieczulenia (przebiegów dynamicznych, łącznie z pętlami oddechowymi, oraz wartości liczbowe danych z aparatu)? | Zamawiający dopuszcza oferowane rozwiązanie. |
|  | Pkt. 87 Czy Zamawiający dopuści zakres pomiarowy EKG 20-300 uderzeń/minutę? | Zamawiający dopuszcza oferowane rozwiązanie. |
|  | Pkt. 94 Czy Zamawiający dopuści możliwość jednoczesnego pomiaru dwóch ciśnień? | Zamawiający dopuszcza oferowane rozwiązanie. |
|  | Pkt. 98 Czy Zamawiający zaakceptuje pomiary stężenia gazów anestetycznych N2O, CO2, O2 czujnikiem paramagnetycznym realizowane w aparacie do znieczulenia, z wyświetlaniem na ekranie aparatu do znieczulenia? | Zamawiający dopuszcza oferowane rozwiązanie. |
|  | Pkt. 100 Czy Zamawiający zaakceptuje pomiar zwiotczenia metodą elektromiografii z wykorzystaniem elektrosensora; dostępne metody stymulacji: ToF z podaniem wartości T1%, ToF w odstępach czasu, tężcowej (TET) z obliczaniem PTC, DBS oraz ST? | Zamawiający dopuszcza oferowane rozwiązanie. |
|  | Pkt 109– Prosimy o doprecyzowanie wymogu określonego w punkcie 109. Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku potwierdzenie przez Wykonawcę posiadania certyfikatu CE, deklaracji zgodności oraz potwierdzenia wpisu do Rejestru Wyrobów Medycznych dla zaoferowanego urządzenia? | Zamawiający dopuszcza oferowane rozwiązanie |
|  | Pkt 115 oraz Wzór umowy, par. 1 ust. 2 pkt 2.3 - Chcielibyśmy zwrócić uwagę Zamawiającego na fakt, iż w świetle obowiązujących przepisów, regulujących kwestię odpowiedzialności producenta wyrobów medycznych za używanie aparatów, a w tym za możliwość wystąpienia incydentów medycznych, wszelkie naprawy i przeglądy okresowe urządzeń medycznych powinny być wykonywane przez przeszkolonych pracowników autoryzowanego serwisu. Aparat do znieczulenia, stanowiący przedmiot zamówienia w Części 4, jest urządzeniem, którego używanie ma szczególny wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa i zdrowia pacjenta. Wykonywanie napraw i przeglądów serwisowych wymaga zaawansowanego przeszkolenia, które co do zasady nie obejmują użytkowników tychże aparatów. W konsekwencji, z uwagi na wymogi bezpieczeństwa i obowiązujące regulacje prawne, dostęp do menu serwisowego może być udzielony wyłącznie osobie przeszkolonej w zakresie naprawy i przeglądów okresowych aparatu, posiadającej stosowny certyfikat. Mając na względzie powyższe zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od wymogu przeprowadzenia szkoleń serwisowych dla personelu technicznego, w tym obejmujących dokonywanie przeglądów okresowych. | Zamawiający nie zmienia opisu przedmiotu zamówienia. |
|  | Pkt. 12 -Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat do znieczulania z prezentacją ciśnień gazów w sieci centralnej na ekranie respiratora natomiast w butlach rezerwowych prezentacja ciśnień odbywa się przy pomocy manometrów reduktorów zamontowanych do butli? | Zamawiający nie zmienia opisu przedmiotu zamówienia. |
|  | Pkt. 19 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat do znieczulania z manualnym doborem przepływu świeżych gazów bez ekonometru do znieczulania? Manualny dobór świeżych gazów jest znacznie bardziej bezpieczny i pozwala użytkownikowi na pełną kontrolę nad jakością znieczulania. | Zamawiający nie zmienia opisu przedmiotu zamówienia. |
|  | Pkt. 36 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat do znieczulania bez trybu współpracy z maszyną płuco-serce? | Zamawiający nie zmienia opisu przedmiotu zamówienia. |
|  | Pkt. 41 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat do znieczulania w zakresie od 1 do 15 L/min? Ze względu na specyfikę aparatów do znieczulania oraz sposobu znieczulania taki zakres jest całkowicie wystarczający. | Zamawiający dopuszcza oferowane rozwiązanie. |
|  | 47 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat do znieczulania z manualnym ustawianiem granic alarmowych? Manualne ustawianie granic alarmowych jest znacznie bardziej bezpieczne i pozwala użytkownikowi na pełną kontrolę nad sygnalizacją alarmową znieczulonego pacjenta. 6. | Zamawiający dopuszcza oferowane rozwiązanie. |
|  | Pkt. 49 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor z pomiarem MAC przy pomocy modułu renomowanego producenta pomiaru gazów anestetycznych Masimo? | Zamawiający dopuszcza oferowane rozwiązanie. |
|  | Pkt. 50 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat do znieczulania z możliwością wyświetlania wdechowej oraz wydechowej objętości natomiast różnica odbywa się za pomocą wyliczenia tych wartości? Najważniejszym parametrem jest wydechowa objętość natomiast wdechowa służy jedynie do sprawdzenia sprawności dostarczania objętości i parametr prezentujący różnicęFphilips jest zbędny. | Zamawiający dopuszcza oferowane rozwiązanie. |
|  | Pkt. 53 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat do znieczulania bez automatycznego skalkulowania parametrów wentylacji po wprowadzenia należnej wagi pacjenta? | Zamawiający nie zmienia opisu przedmiotu zamówienia. |
|  | Pkt. 59 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat do znieczulania z regulacją objętości oddechowej od 15 ml? | Zamawiający dopuszcza oferowane rozwiązanie. |
|  | Pkt. 61 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat do znieczulania z prezentacją objętości minutowej natomiast podział objętości minutowej wymuszonej oraz spontanicznej wynika z pracy w danym trybie oddechowym? | Zamawiający dopuszcza oferowane rozwiązanie. |
|  | Pkt. 74 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy monitor do aparatu wyposażony w uchwyt do przenoszenia oraz opcjonalnie dołączany uchwyt do zamocowania na ramie łóżka? | Zamawiający dopuszcza oferowane rozwiązanie. |
|  | Pkt. 81 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy monitor wyposażony w trendy graficzne z możliwością przeglądania w rozdzielczości 1 sekundowej oraz trendy tabelaryczne w rozdzielczości przeglądania 1 minuta? | Zamawiający dopuszcza oferowane rozwiązanie. |
|  | Pkt. 83 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy monitor tego samego producenta natomiast bez możliwości wyświetlania na nim parametrów dostępnych na ekranie aparatu? Wszystkie wymagane przebiegi, pętle oraz wartości liczbowe są wyświetlane na ekranie aparatu do znieczuleń. | Zamawiający dopuszcza oferowane rozwiązanie. |
|  | Pkt. 90 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy monitor bez pomiarów bodźców nocyceptywnych ? Jest to parametr oferowany jedynie przez kardiomonitor firmy GE co uniemożliwia złożenie innych ofert. | Zamawiający nie zmienia opisu przedmiotu zamówienia. |
|  | Pkt. 94 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy monitor z możliwością jednoczesnego pomiaru 2 ciśnień? | Zamawiający dopuszcza oferowane rozwiązanie. |
|  | Pkt. 99,100 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu zewnętrzny monitor zwiotczenia z funkcją monitorowania przy użyciu trójosiowego akcelerometru bez konieczności kalibracji | Zamawiający dopuszcza oferowane rozwiązanie. |
|  | Pakiet 5. Diatermia chirurgiczna z wyposażeniem |  |
|  | Punkt 3, 4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie z możliwością wyboru między co najmniej trzema trybami cięcia monopolarnego: cięcie monopolarne z regulacją stopnia hemostazy z regulacją mocy maksymalnej do 350W co 1W, precyzyjne, mieszane, z automatycznym dopasowaniem mocy wyjściowej? | Zamawiający dopuszcza oferowane rozwiązanie. |
|  | Punkt 5, 6, 7. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie z mocą maksymalną koagulacji monopolarnej miękkiej, forsownej i uniwersalnej 200W regulowaną co 1W w całym zakresie i możliwością wyboru jednego z dziewięciu efektów hemostatycznych oraz mocą maksymalną koagulacji natryskowej 80W i regulacją efektu za pomocą nastawień mocy? | Zamawiający dopuszcza oferowane rozwiązanie. |
|  | Punkt 10. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie z możliwością pracy w trybie koagulacji bipolarnej z funkcją autostart regulowaną w zakresie 0-3s z możliwością regulacji opóźnienia co 0,05? | Zamawiający dopuszcza oferowane rozwiązanie. |
|  | Punkt 11,12. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie z możliwością pracy koagulacją bipolarną w trybie auto stop, wyłączającym aktywację po upływie nastawionego czasu ? | Zamawiający dopuszcza oferowane rozwiązanie. |
|  | Punkt 13. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie z gniazdem monopolarnym w systemie 3 pin, gniazdem bipoalrnym w systemie 2 pin, dwoma uniwersalnymi gniazdami narzędzi wyposażonymi w system rozpoznawania podłączonych narzędzi, pozwalającymi na podłączenie zarówno akcesoriów monopolanych, jak i bipolarnych, w tym specjalistycznych narzędzi do resekcji bipolarnej, zamykania naczyń i argonowych, bez konieczności wymiany gniazd przez użytkowników oraz płaskim gniazdem elektrody neutralnej? | Zamawiający dopuszcza oferowane rozwiązanie. |
|  | Punkt 14. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie diatermii wyposażonej w system kontroli aplikacji elektrody neutralnej poprzez pomiar rezystancji, umożliwiający stałą kontrolę kontaktu elektrody z ciałem pacjenta podczas zabiegu? System ten umożliwia używanie elektrod neutralnych dzielonych jednorazowych wyposażonych w aktywny pas bezpieczeństwa powodujący równomierny rozkład prądu na całej powierzchni elektrody neutralnej bez konieczności kierunkowej aplikacji w stosunku do pola operacyjnego. Stan aplikacji elektrody jest wyświetlany na wyświetlaczu. Niewystarczający kontakt elektrody ze skóra pacjenta aparat sygnalizuje dźwiękowo i wizualnie, dalsza praca jest możliwa po poprawnej aplikacji elektrody. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie urządzenia, w którym informacja o aktualnym stanie podłączenia elektrody ze skóra pacjenta przedstawiona jest w formie graficznej? Aparat na bieżąco kontroluje aplikację elektrody neutralnej dzielonej. Jeżeli kontakt jest zbyt słaby, komunikat graficzny informuje o tym użytkownika i aparat uniemożliwia aktywację prądu w trybie monopolarnym. Informacja o wartości oporności w formie cyfrowej nie jest potrzebna z punktu widzenia użytkownika. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie urządzenia z możliwością wyboru elektrody neutralnej dzielonej dla dorosłych i dzieci lub dla noworodków? | Zamawiający dopuszcza oferowane rozwiązanie. |
|  | Punkt 16. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie urządzenia, które wykrywa nieprawidłową pracę, sygnalizuje to dźwiękowo i wizualnie i przerywa pracę w sytuacji wystąpienia nieprawidłowości? | Zamawiający dopuszcza oferowane rozwiązanie. |
|  | Punkt 19. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania elektrodę monopolarnę nożową prostą , dł. całkowita 57mm, wielorazową? | Zamawiający dopuszcza oferowane rozwiązanie. |
|  | Punkt 20. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania elektrodę monopolarnę igłową prostą , dł. całkowita 54mm, wielorazową? | Zamawiający dopuszcza oferowane rozwiązanie. |
|  | Punkt 21. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania elektrodę monopolarnę nożową prostą , dł. trzonka 100, dł. całkowita 155mm, wielorazową? | Zamawiający dopuszcza oferowane rozwiązanie. |
|  | Punkt 22. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kabel narzędzi laparoskopowych, wtyk uniwersalny 6 pin ? | Zamawiający dopuszcza oferowane rozwiązanie. |
|  | Punkt 24. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania elektrody jednorazowe owalne, uniwersalne dla dorosłych i dzieci, o powierzchni przewodzenia 110cm2, długości 122mm, szerokości 176mm pokryte hydrożelem, dzielone wyposażone w specjalny pas nieodizolowany od połówek elektrody, który równomierne i bezpiecznie rozprowadza prąd na całej powierzchni elektrody, pakowane po 50szt? | Zamawiający dopuszcza oferowane rozwiązanie, ale w ilości zgodnej z opisem przedmiotu zamówienia. |
|  | Pakiet 6. Diatermia elektrochirurgiczna z wyposażeniem |  |
|  | Punkt 3, 4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie z możliwością wyboru między co najmniej pięcioma trybami cięcia monopolarnego: cięcie monopolarne z regulacją mocy maksymalnej do 350W co 1W z regulacją hemostazy, precyzyjne, mieszane, specjalistyczne urologiczne i histeroskopowe do pracy w środowisku wodnym, automatycznym dopasowaniem mocy wyjściowej? | Zamawiający dopuszcza oferowane rozwiązanie. |
|  | Punkt 5, 6, 7. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie z mocą maksymalną koagulacji monopolarnej miękkiej, forsownej i uniwersalnej 200W regulowaną co 1W w całym zakresie i możliwością wyboru jednego z dziewięciu efektów hemostatycznych oraz mocą maksymalną koagulacji natryskowej 80W i regulacją efektu za pomocą nastawień mocy? | Zamawiający dopuszcza oferowane rozwiązanie. |
|  | Punkt 11, 12. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie z możliwością wyboru między trybem koagulacji bipolarnej miękkiej, forsownej, dwoma trybami do pracy w środowisku wodnym, każdy z dziewięciostopniową regulacją efektu? | Zamawiający dopuszcza oferowane rozwiązanie. |
|  | Punkt 14. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie z możliwością zmiany programów manualnie za pomocą panelu diatermii oraz przez dodatkowy przycisk na włączniku nożnym oraz regulacją intensywności cięcia i koagulacji za pomocą włącznika nożnego, panelu diatermii oraz uchwytu ? | Zamawiający dopuszcza oferowane rozwiązanie. |
|  | Punkt 16. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie z funkcją bipolarnego zamykania naczyń o średnicy do 7mm w chirurgii otwartej i możliwością automatycznej regulacji mocy wyjściowej w trakcie aktywacji polegającą na ustawieniu mocy maksymalnej i efektu i na automatycznym doborze mocy w ustalonym zakresie i automatycznej dezaktywacji aparatu po zakończeniu cyklu zamykania naczyń? | Zamawiający dopuszcza oferowane rozwiązanie. |
|  | Punkt 18. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie z możliwością pracy koagulacją bipolarną w trybie auto stop, wyłączającym aktywację po upływie nastawionego czasu bez możliwości pracy koagulacją monopolarną w trybie autostop? | Zamawiający dopuszcza oferowane rozwiązanie. |
|  | Punkt 21. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie z gniazdem monopolarnym w systemie 3 pin, gniazdem bipoalrnym w systemie 2 pin, dwoma uniwersalnymi gniazdami narzędzi wyposażonymi w system rozpoznawania podłączonych narzędzi, pozwalającymi na podłączenie zarówno akcesoriów monopolanych, jak i bipolarnych, w tym specjalistycznych narzędzi do resekcji bipolarnej, zamykania naczyń i argonowych, bez konieczności wymiany gniazd przez użytkowników oraz płaskim gniazdem elektrody neutralnej? | Zamawiający dopuszcza oferowane rozwiązanie. |
|  | Punkt 22. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie diatermii wyposażonej w system kontroli aplikacji elektrody neutralnej poprzez pomiar rezystancji, umożliwiający stałą kontrolę kontaktu elektrody z ciałem pacjenta podczas zabiegu? System ten umożliwia używanie elektrod neutralnych dzielonych jednorazowych wyposażonych w aktywny pas bezpieczeństwa powodujący równomierny rozkład prądu na całej powierzchni elektrody neutralnej bez konieczności kierunkowej aplikacji w stosunku do pola operacyjnego. Stan aplikacji elektrody jest wyświetlany na wyświetlaczu. Niewystarczający kontakt elektrody ze skóra pacjenta aparat sygnalizuje dźwiękowo i wizualnie, dalsza praca jest możliwa po poprawnej aplikacji elektrody. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie urządzenia, w którym informacja o aktualnym stanie podłączenia elektrody ze skóra pacjenta przedstawiona jest w formie graficznej? Aparat na bieżąco kontroluje aplikację elektrody neutralnej dzielonej. Jeżeli kontakt jest zbyt słaby, komunikat graficzny informuje o tym użytkownika i aparat uniemożliwia aktywację prądu w trybie monopolarnym. Informacja o wartości oporności w formie cyfrowej nie jest potrzebna z punktu widzenia użytkownika? | Zamawiający dopuszcza oferowane rozwiązanie. |
|  | Punkt 24. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie urządzenia, które wykrywa nieprawidłową pracę, sygnalizuje to dźwiękowo i wizualnie i przerywa pracę w sytuacji wystąpienia nieprawidłowości? | Zamawiający dopuszcza oferowane rozwiązanie. |
|  | Punkt 28. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania elektrody jednorazowe owalne, uniwersalne dla dorosłych i dzieci, o powierzchni przewodzenia 110cm2, długości 122mm, szerokości 176mm pokryte hydrożelem, dzielone wyposażone w specjalny pas nieodizolowany od połówek elektrody, który równomierne i bezpiecznie rozprowadza prąd na całej powierzchni elektrody, pakowane po 50szt? | Zamawiający dopuszcza oferowane rozwiązanie, ale w ilości zgodnej z opisem przedmiotu zamówienia. |
|  | Pakiet 7. Bronchoskop optyczny z wyposażeniem |  |
|  | Pytanie nr 1 dotyczące opisu przedmiotu zamówienia - pakietu 7 - Bronchoskop optyczny z wyposażeniem Poz. 3 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania Bronchoskop optyczny giętki zgodny z opisem przedmiotu zamówienia z głębią ostrości 3-50 mm? | Zamawiający dopuszcza oferowane rozwiązanie |
|  | Pytanie nr 2 dotyczące opisu przedmiotu zamówienia - pakietu 7 - Bronchoskop optyczny z wyposażeniem Poz. 6 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania Bronchoskop optyczny giętki zgodny z opisem przedmiotu zamówienia o kącie obserwacji 90 stopni? | Zamawiający nie zmienia opisu przedmiotu zamówienia |
|  | Pytanie nr 3 dotyczące opisu przedmiotu zamówienia - pakietu 7 - Bronchoskop optyczny z wyposażeniem poz. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przedmiotu zamówienia z „głębią ostrości: 3-50 mm” ? | Zamawiający dopuszcza oferowane rozwiązanie |
|  | Pytanie nr 4 dotyczące opisu przedmiotu zamówienia - pakietu 7 - Bronchoskop optyczny z wyposażeniem warunki gwarancji i serwisu pkt. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę z „ 3 napraw gwarancyjnych” na „ 5 napraw gwarancyjnych” | Zamawiający nie zmienia opisu przedmiotu zamówienia. |
|  | Pytanie nr 5 dotyczące opisu przedmiotu zamówienia - pakietu 7 - Bronchoskop optyczny z wyposażeniem warunki gwarancji i serwisu pkt. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący: „Maksymalnie 3 naprawy gwarancyjne tego samego podzespołu uprawniające do wymiany podzespołu na nowy” | Zamawiający dopuszcza oferowane rozwiązanie. |
|  | Pytanie nr 6 dotyczące opisu przedmiotu zamówienia - pakietu 7: Czy nie nastąpiła omyłka w SIWZ ponieważ pakiet 7 opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2a) z opisem „BRONCHOSKOP OPTYCZNY Z WYPOSAŻNIEM” jest zamieszczony w SIWZ dwa razy (dwa załączniki) Celem doprecyzowania zapisów SIWZ prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca wybiera jeden z opisów przedmiotu zamówienia pakietu 7 (załącznik nr 2a) który jest zamieszczony w SIWZ? (uwagi: w SIWZ w załącznikach z opisem przedmiotu zamówienia są zamieszczone dwa formularze (załącznik nr 2a dotyczące pakietu 7) z formularza cenowego wynika, że Zamawiający wymaga jednej sztuki przedmiotu zamówienia) | Nastąpiła omyłka, powinien widnieć jeden załącznik z opisem przedmiotu zamówienia i Wykonawca powinien wybrać jeden opis przedmiotu zamówienia. |
|  | Pytanie nr 7 dotyczące opisu przedmiotu zamówienia - pakietu 7 oraz zapisów SIWZ i umowy paragraf 5 ustęp 2d: Czy Zamawiający wyrazi zgodę i zrezygnuje z dostawy instrukcji serwisowej w przypadku pakietu 7? Wykonawca dostarcza instrukcję obsługi w języku polskim, w którym znajduje się instrukcja użytkowania przedmiotu zamówienia Sprzęt zakupiony od Wykonawcy to wyrób medyczny, za którego poprawne działanie jako przedstawiciel producenta, ponosi odpowiedzialność produktową zarówno przed użytkownikiem (Zamawiającym) jak i pacjentami. Na skutek niepoprawnego działania urządzenia mogą oni odnieść poważny uszczerbek na zdrowiu. Jedynie serwisowanie przez podmiot, który posiada niezbędne kwalifikacje oraz wyposażenie pozwalające na wykonanie wszelkich przeglądów oraz napraw zgodnie z wytycznymi producenta zapewnia każdorazowo przywrócenie do standardu odpowiadającego deklaracji zgodności, a także gwarantuje bezpieczeństwo użytkowników i pacjentów. Wygaśnięcie gwarancji na produkt nie oznacza, że automatycznie zmienia się jego natura określona przepisami prawa i, co za tym idzie, nie zmienia się natura odpowiedzialności produktowej. Dlatego dostarczenie instrukcji serwisowej jest możliwe jedynie po uzyskaniu autoryzacji serwisowej zgodnie z wymaganiami producenta | Zamawiający dopuszcza oferowane rozwiązanie |
|  | Pytanie nr 8 dotyczące opisu przedmiotu zamówienia - pakietu 7 oraz zapisów SIWZ i umowy paragraf 6 ustęp 5: Celem doprecyzowania zapisów umowy prosimy o potwierdzenie, że koszty, które obciążają Wykonawcę dotyczą napraw uznanych przez serwis jako gwarancyjne, nie wszystkich napraw? Naprawy mogą być następstwem zarówno wady tkwiącej w urządzeniu jak i nieprawidłowego użytkowania bądź celowego uszkodzenia. Obowiązek naprawy bądź wymiany podzespołu po naprawach wynikających z nieprawidłowego użytkowania bądź celowego uszkodzenia byłby naruszeniem zasady równości stron umowy | Tak |
|  | Pytanie nr 9 dotyczące opisu przedmiotu zamówienia - pakietu 7 oraz zapisów SIWZ i umowy paragraf 6 ustęp 7: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu umowy „Trzecia, wykonana w okresie gwarancyjnym, naprawa gwarancyjna tego samego elementu lub podzespołu, skutkuje leżącym po stronie Wykonawcy obowiązkiem wymiany tego elementu lub podzespołu na nowy. | Tak |
|  | Pytanie nr 10 dotyczące opisu przedmiotu zamówienia - pakietu 7 – oraz zapisów SIWZ i umowy: Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przedmiotu zamówienia fabrycznie nowego z rokiem produkcji 2018? | Zamawiający nie zmienia opisu przedmiotu zamówienia. |
|  | # Pytanie nr 11 dotyczące opisu przedmiotu zamówienia - pakietu 7 - Bronchoskop optyczny z wyposażeniem „pkt. warunki gwarancji i serwisu” podpunkt poz. 4: Celem doprecyzowania zapisów prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający będzie dokonywał zakupów części zamiennych wraz z usługą ich wymiany w przypadku gdy zakres naprawy kwalifikuje przedmiot zamówienia do naprawy wraz z wymianą tych części? Sprzęt zakupiony od Wykonawcy to wyrób medyczny, za którego poprawne działanie jako przedstawiciel producenta, ponosi odpowiedzialność produktową zarówno przed użytkownikiem (Zamawiającym) jak i pacjentami. Na skutek niepoprawnego działania urządzenia mogą oni odnieść poważny uszczerbek na zdrowiu. Jedynie serwisowanie przez podmiot, który posiada niezbędne kwalifikacje oraz wyposażenie pozwalające na wykonanie wszelkich przeglądów oraz napraw zgodnie z wytycznymi producenta zapewnia każdorazowo przywrócenie do standardu odpowiadającego deklaracji zgodności, a także gwarantuje bezpieczeństwo użytkowników i pacjentów. Wygaśnięcie gwarancji na produkt nie oznacza, że automatycznie zmienia się jego natura określona przepisami prawa i, co za tym idzie, nie zmienia się natura odpowiedzialności produktowej. Dlatego dostarczenie sprzedaż części jest możliwa jedynie po uzyskaniu autoryzacji serwisowej zgodnie z wymaganiami producenta | Zamawiający dopuszcza oferowane rozwiązanie |
|  | Dotyczy załącznika nr 2a – pakiet nr 7 : BRONCHOSKOP OPTYCZNY Z WYPOSAŻENIEM – poz. 3 Prosimy o dopuszczenie głębi ostrości min. 3-50mm (parametr nie ma żadnego wpływu na funkcjonalność oferowanego bronchoskopu optycznego). Wszystkie pozostałe zapisy pozostają zgodne z opisem zawartym w SIWZ. | Zamawiający dopuszcza oferowane rozwiązanie |
|  | Pakiet 8. Laser okulistyczny z wyposażeniem |  |
|  | Czy Zamawiający w punkcie 8 wymaganych parametrów serwisowych dopuści bezpłatne aktualizacje oprogramowania w okresie gwarancyjnym oraz po okresie gwarancji płatną usługę i dojazd w przypadku, gdy aktualizacja zostanie zlecona wykonawcy (oprogramowanie nieodpłatne) w okresie 10 lat od uruchomienia aparatu.? | Zamawiający nie zmienia opisu przedmiotu zamówienia |
|  | Pytanie 1 do pakietu nr 8 Czy Zamawiający będzie wymagał, aby laser posiadał funkcję banku soczewek, który umożliwi wybór soczewki z rozwijanej listy i automatycznego przeliczenia wielkości Spotu przy zastosowaniu wybranej soczewki? | Zamawiający nie zmienia opisu przedmiotu zamówienia |
|  | Czy Zamawiający dopuści laser siatkówkowy o następujących parametrach? Typ lasera: pompowany optycznie laser półprzewodnikowy o długości fali 577 nm (żółty) z możliwością automatycznego ustawiania impaktów w szablony , sterowanie ekspozycją lasera za pomocą układu zwierciadeł.; Zamawiający nie zmienia opisu przedmiotu zamówienia. Sterowanie parametrami lasera przy pomocy ekranu dotykowego i manipulatora (joysticka ) oraz sterownika nożnego. Dostępne szablony: pojedyncze ognisko, kwadrat, łuk, potrójny łuk, linia, koło.. Prowadzenie wiązki laserowej pojedynczym światłowodem, możliwość płynnej regulacji wielkości ognisk w zakresie 50- 400 µm.. Regulowane przez operatora parametry szablonu, odstęp między ogniskami , rozmiar ogniska , promień , ilość impaktów w szablonie. Rozmiar ogniska na siatkówce Regulowany w zakresie 50-400 mikrometrów. Filtr zabezpieczający operatora stale obecnym w ścieżce optycznej. Czas trwania impulsu przy fotokoagulacji regulowany od 10 do 650 ms. Możliwość wydruku raportu z przebiegu zabiegu. Laser celujący: długość fali 635nm +/- 10nm , o mocy regulowanej w zakresie 0-1mW , tworzący na siatkówce obraz szablonu identyczny z szablonem lasera zabiegowego.. Moc regulowana do 2000 mW. Regulacja mocy poprzez ekran dotykowy i sterownik nożny. Chłodzenie lasera w postaci termoelektrycznej, półprzewodnikowej pompy ciepła( ogniwo Peltier’a). Lampa szczelinowa: zintegrowana z elementami prowadzącymi wiązkę lasera, wyposażona w filtry chroniące operatora, typu ZEISS (oświetlenie dolne ), z regulacją wszystkich parametrów szczeliny, z oświetleniem halogenowym lub LED, o pięciu powiększeniach, wyposażona w filtr zwiększający kontrast obrazu siatkówki, promień lasera prowadzony przez obiektyw lampy szczelinowej.. Możliwość wykonania zabiegów przeciwjaskrowych w obszarze trabeculum poprzez oddziaływanie poniżej progu koagulacji (jak w procedurze SLT ).. Dedykowana soczewka do zabiegów w obszarze trabeculum w zestawie. Wyposażenie - stół podnoszony elektrycznie, wyposażony w kółka z blokadą , z dostępem dla pacjentów na wózkach inwalidzkich.. Możliwość ustawienia wartości podprogowej (nie wywołującej widocznych zmian na siatkówce ) energii impaktów w szablonie (sub-treshold ), kontrolowane przez oprogramowanie lasera.. Instrukcja obsługi w języku polskim 1 szt.. Paszport techniczny aparatu. Certyfikaty dopuszczenia do stosowania w medycynie: polskie oraz międzynarodowe. Montaż, uruchomienie i szkolenie z obsługi aparatu dla personelu medycznego w cenie urządzenia. Instrukcja serwisowa aparatu - 1 szt.. Szkolenie serwisowe dla personelu technicznego w siedzibie Zamawiającego w cenie urządzenia. Dostęp do menu serwisowego dla osób przeszkolonych z obsługi technicznej aparatu po okresie gwarancji. Bezpłatne aktualizacje oprogramowania w okresie 10 lat od uruchomienia aparatu. Okres gwarancji wraz z oprzyrządowaniem - min. 36 miesięcy. W okresie gwarancji przeglądy techniczne wraz z materiałami do nich użytymi wykonywane bezpłatnie co najmniej raz w roku.. Maksymalnie 3 naprawy gwarancyjne tego samego elementu lub podzespołu, uprawniające do wymiany aparatu na nowy. Szkolenie serwisowe dla personelu technicznego w siedzibie Zamawiającego w cenie urządzenia. Dostęp do menu serwisowego dla osób przeszkolonych z obsługi technicznej aparatu po okresie gwarancji. Czas reakcji serwisu po zgłoszeniu awarii - max. 24 godz.. Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych minimum 10 lat. |
|  | Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 8 – laser okulistyczny z wyposażeniem o specyfikacji podanej poniżej: Fotokoagulatr wielopunktowy (multispot); Zamawiający nie zmienia opisu przedmiotu zamówienia. Długość fali 561nm. Ośrodek czynny: kryształ kompozytowy (Nd:YAG+YAG): LBO, pompowany diodą.. Laser w pełni zintegrowany z lampą szczelinową oraz skanerem: brak zewnętrznych światłowodów, adapterów, przejściówek oraz kabli łączących laser z lampą szczelinową. Skaner wbudowany w lampę szczelinową.. System w mobilny. Zwarta konstrukcja o wymiarach max. Szerokość 760mm długość 470 mm, Umieszczona na mobilnym stoliku z elektryczną regulacją wysokości, o budowie ułatwiającej dostęp dla pacjentów poruszających się na wózkach inwalidzkich.. Możliwość współpracy z LIO. Dokładność dystrybucji energii skalibrowana fabrycznie.. Dostępne paterny: pojedynczy punkt,okrąg, trójkąt, kwadrat, prostokąt łuk, linia. Dostępne elasatyczne paterny- linia, podwójna linia (zmiana kształtu-ugięcia wzorca realizowana płynnie za pomocą sterownika dotykowego). Czas ekspozycji w trybie pattern ograniczony do 750 ms. Wielkość ogniska regulowana płynnie w zakresie: 50 - 1000 (µm) w trybie pojedynczym oraz 50- 500 (µm) w trybie patern.. Moc maksymalna przy ognisku 100 (µm): 1500 mW w trybie pojedynczym oraz 1000 mW w trybie patern.. Baza soczewek terapeutycznych oraz moduł kalkulacji gęstości energii na siatkówce. Parametry pracy lasera wyświetlane oraz ustawiane za pomocą tabletu (zamontowany do blatu stolika). Wielofunkcyjna, bezprzewodowa płytka dotykowa umożliwiająca: zmianę wielkości wzorca, zmianę kształtu wzorca, zmianę położenia (rotacja oraz funkcja mikromanipulatora). Możliwość szybkiej zmiany wzorca za mocą przycisku na joysticku lampy szczelinowej (opcja programowalna). Ekspozycja lasera aktywowana za pomocą sternika nożnego. Wbudowany zautomatyzowany filtr bezpieczeństwa dla operatora. Możliwość pracy w jednym z 3 trybów: - Aktywny w trybie gotowości lasera do pracy - Aktywny w trakcie ekspozycji lasera - Filtr stały. Klasa IEC: 4. Lampa szczelinowa. Lampa szczelinowa [typu Zeiss] wyposażona w konwergencyjny okular stereoskopowy typu Galileusza. Kat stereoskopowy ( konwergencji) max 10 stopni. Wysokość szczeliny: max 12 mm. 5 powiększeń (6x,10x,16x,25x,40x). Pole widzenia stereoskopowego min 5,5 mm. Dystans roboczy: 55 mm. Rozstaw źrenic regulowany w zakresie min: 55-80 mm. Fiksator zewnętrzny. Filtry: min. 3: zielony, niebieski, absorbujący ciepło.. Laser celowniczy. Typ lasera : półprzewodnikowy diodowy. Laser celowniczy 635 nm. Regulowana intensywność w zakresie min 5µW do 0,95 mW. Klasa IEC: 2. W komplecie: podłokietniki 3 szt., okulary ochronne 1 szt., talibczka na drzwi 1 szt.. |
|  | Pakiet 9. Unit laryngologiczny z wyposażeniem |  |
|  | Czy Zamawiający dopuści unit laryngologiczny o parametrach opisanych poniżej L.p.; Parametry, funkcje i wyposażenie wymagane; Zamawiający nie zmienia opisu przedmiotu zamówienia. 1.; Unit laryngologiczny. 2.; Unit laryngologiczny wyposażony w 2 sekcje: funkcyjno-endoskopową i instrumentalną. 3.; Całość – Wykończenie unitu powłoką odporną na uszkodzenia mechaniczne, ułatwiającą utrzymanie czystości. Unit przejezdny, wyposażony w kółka. Możliwość wyboru koloru poszczególnych sekcji unitu przez Zamawiającego w dowolnym kolorze z palety kolorów RAL. 4.; Sekcja podstawowa-funkcyjna z wbudowanym, kolorowym, dotykowym wyświetlaczem służącym do sterowania prać unitu oraz sygnalizującym błędy pracy. Systemem sprawdzającym poprawność działania podłączeń unitu przy każdym uruchomieniu, z wbudowanym szybkim podgrzewaczem do lusterek z funkcją automatycznego wyłączania. 5.; System ssania o wydajności 70l/min z podciśnieniem – 0,80kPa uruchamiany automatycznie po podjęciu drenu ssaka z uchwytu z funkcją automatycznego opróżnianie słoja do kanalizacji po odłożeniu drenu na swoje miejsce po każdym użyciu oraz w trakcie użycia po przekroczeniu limitu wypełnienia słoja ze słojem zbiorczym na nieczystości.. 6.; System przepłukiwania z możliwością dezynfekcji drenu ssaka. 7.; Autotest modułu funkcyjnego po każdym uruchomieniu. Sygnalizacja za pomocą wbudowanego wyświetlacza błędów poszczególnych modułów funkcyjnych.. 8.; Sekcja uchwytów przesuwana, odsłaniająca miejsce na dodatkowe urządzenia, posiadająca uchwyt przewodu ssącego wraz z miski do płukania ucha.. 9.; Możliwość montażu uchwytu wraz z ładowarką do ładowania bezprzewodowej lamy lampy nagłownej LED. 10.; Miska do płukania ucha posiadająca podłączenie drenu ssaka, wycięcie na ucho małe oraz duże - 3 sztuki. 11.; System płukania ucha zasilany wodą z instalacji wody pitnej z możliwością wyboru temperatury 30°C - 37°C – 44°C, automatyczna aktywacja i dezaktywacja irygacji przez podniesienie lub odłożenie rączki na swoje miejsce. Dodatkowo filtr wody wpływającej do unitu z elektrycznym zaworem wodnym doprowadzający wodę do unitu i automatycznie odcinające zasilanie wodne w przypadku awarii, zapobiegający osadzaniu się kamienia wewnątrz instalacji wodnej.. 12; System irygacji, z rączką do irygacji ucha , z wyświetlaczem prezentującym aktualną temperaturę oraz ciśnienie wody. 11; System sprężonego powietrza z automatyczną aktywacją i dezaktywacją systemu przez podniesienie lub odłożenie rączki na swoje miejsce z min. 2 podajnikami do leków z kierunkiem rozprysku na wprost i Min. jeden podajnik do leków o zmiennym kierunku rozprysku 360º mocowane w uchwytach zintegrowanych z sekcją instrumentalną.. 12; Endoskopowe źródło światła LED aktywowane automatycznie po podjęciu światłowodu z uchwytu. Dodatkowe źródło światła LED z zintegrowany z uchwytem na lampę nagłowną, który uruchamia lampę po zdjęciu z wieszaka. 13; Sekcja wyposażona w 3 podgrzewane kuwety do przechowywania endoskopów sztywnych oraz 1 kuwetę dla endoskopu giętkiego. Dodatkowe 3 kuwety do dezynfekcji endoskopów sztywnych.. 14; Lampa nagłowna światłowodowa soczewkowa wraz ze zintegrowanym światłowodem. 15; Światłowód do optyk: Ø 4,8 mm ( +/-0,5mm), dł. min.1800 mm, wraz z adapterami typu Storz od strony połączenia z optyką. 16; Kamera medyczna Full HD o rozdzielczości obraz 1920 x 1080 px, wł. / wył. po podjęciu / odłożeniu z dedykowanego uchwytu.. 17; Sterowanie pracą kamery za pomocą kolorowego dotykowego ekranu unitu, z szybkim dostępem do uruchomienia automatycznego balansu bieli oraz eliminacji siatki fiberoskopu.. 18; Unit wyposażony w wyjście USB umożliwiające min. kopiowanie zdjęć, sekwencji video zarejestrowanych przez wbudowaną kamerę endoskopową oraz sterownik nożny do zapisu zdjęć / sekwencji wideo, dzięki któremu nie angażuje się rąk operatora do sterowania funkcjami kamery.. 19; Monitor wyposażony w regulowany uchwyt. 20; Monitor LCD o przekątnej przynajmniej 21” i rozdzielczości minimum Full HD. 21; Komputer stacjonarny zintegrowany w unicie. 22; Endoskopy. 23; Endoskop: Ø 4.0 mm, dł. robocza 50mm, kąt widzenia 0º. 24; Endoskop: Ø 4,0 mm, dł. robocza 175mm, kąt widzenia 0º. 25; Szerokokątny endoskop: Ø 4,0 mm, dł. robocza 175mm, kąt widzenia 30º. 26; Laryngoskop: Ø 8mm, dł. robocza 175 mm, kąt widzenia 70º. 27; Nasopharyngoskop, długość robocza 300mm, średnica 3,2mm, kąt obrotu końcówki dystalnej +/-140st. 28. 29; Sekcja na instrumentarium wyposażony w dwie mniejsze i dwie większe szuflady z możliwością indywidualnej konfiguracji przedziałów na instrumenty. Dwie mniejsze szuflady podświetlane, zamykane za wysuwaną pokrywą.. 30; Sekcja wyposażona w szufladę z plastikową kuwetą na brudne narzędzia do wstępnej dezynfekcji – kuweta plastikowa z pokrywą, oraz szufladę na odpady.. 31; Diatermia. 32; Diatermia elektrochirurgiczna pracująca prądem o częstotliwości 4MHz o maksymalnej mocy 130W. 33; tryby cięcia monopolarnego: delikatne max 130W forsowne max 130W. 34; tryby koagulacji monopolarnej: delikatne max 130W forsowne max 100W. 35; Tryb koagulacji bipolarnej, moc max 1300W. 36; Sterowanie za monocą przycisków uchwytu elektrody lub sterownika nożnego. 37; Akcesoria do diatermii. 38; Włącznik nożny. 39; Pęsety bipolarne w pełni izolowane -pęseta bipolarna 0,6mm bransze, długość 180mm - pęseta bipolarna 1,0 mm bransze, długość 180mm - pęseta bipolarna bagnetowa 1,0 mm bransze, długość 180mm. 40; Elektrody bipolarne: - do podniebienia miękkiego, - do nasady języka, - do małżowin nosowych, - do łuków podniebiennych,. 41; Fotel laryngologiczny obrót fotela wokół własnej osi z regulacją wysokości. 42; Krzesło lekarza z regulacją wysokości. 43; Mikroskop. 44; Mikroskop diagnostyczny z oświetleniem z automatycznym wyłączeniem po uniesieniu głowicy w skrajnie wysokie położenie. 45; Mikroskop na kolumnie zintegrowanej z unitem laryngologicznym. 46; Mikroskop wyposażony w adapter do połączenia kamery endoskopowej.. 47; Hamulce cierne poszczególnych ruchów statywu i mikroskopu realizowane przez pokrętła. 48; Maksymalny wysięg ramion statywu nie mniej niż 1100mm. 49; Możliwość pochylania głowicy mikroskopu w kierunku przód – tył. 50; Możliwość pochylania głowicy mikroskopu na boki. 51; Obiektyw o ogniskowej f = 250 mm z mikroregulacją 14mm. 52; Min. 5 stopniowy manualny, skokowy zmieniacz powiększenia realizowany pokrętłem. Powiększenia: 0,4x, γ = 0,63x, γ = 1.0x, γ = 1.6x, γ = 2,5x).. Inne wymagania. 1.; Instrukcja obsługi w języku polskim 1 szt.. 2.; Paszport techniczny aparatu. 3.; Certyfikaty dopuszczenia do stosowania w medycynie: polskie oraz międzynarodowe. 4.; Montaż, uruchomienie i szkolenie z obsługi aparatu dla personelu medycznego w cenie urządzenia. 5.; Instrukcja serwisowa aparatu - 1 szt.. 6.; Szkolenie serwisowe dla personelu technicznego w siedzibie Zamawiającego w cenie urządzenia. 7.; Dostęp do menu serwisowego dla osób przeszkolonych z obsługi technicznej aparatu po okresie gwarancji. 8.; Bezpłatne aktualizacje oprogramowania w okresie 10 lat od uruchomienia aparatu. Warunki gwarancji i serwisu. 1.; Okres gwarancji wraz z oprzyrządowaniem - min. 36 miesięcy. 2.; W okresie gwarancji przeglądy techniczne wraz z materiałami do nich użytymi wykonywane bezpłatnie co najmniej raz w roku.. 3.; Maksymalnie 3 naprawy gwarancyjne tego samego elementu lub podzespołu, uprawniające do wymiany aparatu na nowy. 4.; Czas reakcji serwisu po zgłoszeniu awarii – max. 24 godz.. 5.; Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych minimum 10 lat. |
|  | Czy zamawiający dopuści nastepujace urządzenie L.p.; Parametry, funkcje i wyposażenie wymagane; Zamawiający nie zmienia opisu przedmiotu zamówienia. 1.; Unit laryngologiczny 2 modułowy, mobilny. 2.; Unit laryngologiczny modułowy zbudowany min. z 2 modułów: funkcyjno-endoskopowy i moduł instrumentarium. 3.; Całość – konstrukcja i moduły – wykonane ze stali pokrytej farbą proszkową. Unit przejezdny, wyposażony w kółka w tylnej części modułu z możliwością dostawy aparatury w wybranym przez Zamawiającego dowolnym kolorze z palety kolorów RAL. Moduł funkcyjno- endoskopowy. 4.; Moduł podstawowy-funkcyjny z wbudowanym na pulpicie: - szybkim podgrzewaczem do lusterek - system przepłukiwania i dezynfekcji drenu ssaka, uruchomianym automatyczne poprzez przyłożenie drenu ssaka do kaniuli z bezpośrednim odpływem do zbiornika z nieczystościami, zbiornik na płyn dezynfekujący z tyłu unitu - uchwytem drenu systemu ssącego, ssanie uruchamiane automatycznie po wyjęciu drenu z uchwytu - min. 4 tuby do dezynfekcji endoskopów, w tym min.1 na endoskop giętki. Tuby wyposażone w pływające wkłady, zanurzające się z endoskopem, zabezpieczające endoskop przed zainfekowaniem podczas wyjmowania - min. 2 tuby do podgrzewania endoskopów (38ᵒC, z możliwością regulacji +/- 1ᵒC, pokrętło regulacyjne na tylnej ścianie unitu),. 5.; Dwie wysuwane szuflady: - z powierzchnią roboczą z podajnikiem papieru na używane narzędzia - na dodatkowe akcesoria. 6.; System ssania o wydajności min 55 l/min z podciśnieniem min – 0,91kPa realizowany poprzez niskoobrotową pompę tłokową. Zbiornik na odsysane treści z tyłu modułu o pojemności min 1,25 l, autoklawowalny lub do wkładów jednorazowych z poliwęglanu. System wyposażony w minimum dwa zabezpieczenia antyprzelewowe w celu ochrony pompy przez zalaniem. Regulator siły ssania po prawej stronie modułu.. 7.; System wodny wyposażony w autoklawowalny filtr z wkładem o wielkości porów <0,2 mikrometra. Aktywne zabezpieczenie przed bakteriami legionela i pseudomonas. Zawór odcinający zabezpieczający przed przelaniem wody podczas wymiany wkładu.. 8.; System płukania ucha zasilany ciepłą wodą (38ᵒC), w zestawie min. 2 lejki pediatryczny oraz dla dorosłych, z wkładami separującymi woskowinę. Szybka wymiana lejków- łączniki schodkowe.. 9.; Urządzenie do płukania ciepłą wodą, w komplecie z chromowanym autoklawowalnym uchwytem, zatrzaskowym system do podłączenia drenu, precyzyjnym zaworem regulacji natrysku, temperatura wody 38 ° C. Podgrzewacz wody w oddzielnym systemie zbiornika ze stali nierdzewnej. System wyposażony w dren do drenażu zatok (Luer), a także kilka kaniule (Luer) i wąż doprowadzający wodę.. 10.; Jednostka sprężonego powietrza, płynnie regulowana od 0,1 - 4 bar (spray / politzer), rękojeść z precyzyjnym regulatorem ogranicznik ciśnienia, 3 butelki z rozpylaczem ( w tym 1 szt. na roztwory olejowe). Chromowany stalowy uchwyt dostosowany na oliwek politzer.. 11.; Złącza niskiego napięcia, regulowane 0-6 V, do lamp czołowych i okularów Frenzla.. 12.; Moduł w swietlny LED z wyjściami na froncie unitu posiadający posiadający dwa niezależne kanały z wejściem światłowodu typu „Storz” z dwustopniową regulacją natężenia światła jasnością źródła światła LED 1800/ 2600 lumenów o żywotności min. 50 000 h z włącznikiem (ON/OFF) CRI>95%. 13.; Trzecie źródło światła z włącznikiem, na lampę. Wieszak aktywujący oświetlenie automatycznie po zdjęciu lampy. Lampa czołowa światłowodowa soczewkowa ( regulacja wiązki świetlnej z 40 cm w zakresie 10-20 cm) wraz ze zintegrowanym światłowodem o długości min. 190 cm. Całość usytuowana po prawej stronie unitu.. Moduł na instrumentarium. 14.; Duża powierzchnia (szer. 900 mm), z aluminiowymi tacami i przegródkami ze stali nierdzewnej (wys. 795 mm, podstawa 740x 480 mm). Osłona przeciwpyłowa z pleksiglasu. Zintegrowana szuflada na instrumenty. Druga dodatkowa duża szuflada.. 15.; Pojemnik na odpady otwierany nogą oraz łatwy do wyciągnięcia bez użycia narzędzi. Szuflada na melaminową kuwetę na używane instrumenty oraz środki do dezynfekcji. Kuweta z pokrywą przeciwbryzgową. Połączenie ze stali nierdzewnej między szafką na instrumenty a jednostką główną.. 16.; Fotel laryngologiczny: - silnik zintegrowany w kolumnę, regulowana wysokość w zakresie 51-71 cm za pomocą dwóch króćców umieszczonych symetrycznie po obu stronach podstawy. Każdy z króćców odpowiada zarówno za podwyższenie jak i za obniżenie fotela. - wysuwane elektrycznie z podstawy koła umożliwiające przemieszczanie fotela - obrotowy z blokadą wybranej pozycji - regulacja oparcia w zakresie do -10 ᵒ poniżej poziomu (pozycja Trendelburga), znacznik przy kącie pochylenia 30ᵒ do przeprowadzania prób kalorycznych, podłokietniki oraz podnóżek poruszający się synchronicznie wraz ze zmianą pozycji oparcia. - możliwość uniesienia podłokietników do pozycji licującej z oparciem - regulowany zagłówek, możliwość zainstalowania zagłówka operacyjnego. 17.; Krzesło lekarza (pneumatyczne): - regulacja wysokości w zakresie 55-75 cm, za pomocą wygodnej, łatwej do uchwycenia pętli poniżej siedziska - regulacja wysokości oparcia - na min. 5 kółkach. 18.; Procesor komputera min. dual-core, Pamięć wewnętrzna min. 128 GB. Możliwość zapisywania danych na zewnętrznym nośniku danych USB, min. 2 wyjścia LAN, wyjście HDMI oraz myszki i klawiatury. Kamera medyczna z głowicą kamery CCD 1/3” , rozdzielczość 752 x 582 pikseli, Video 752 linii, Obiektyw 25 mm. Wbudowane źródło światła LED o mocy powyżej 300 klx, CRI>93% o żywotności diody ok. 50000h. Monitor min. 12 cali, rozdzielczość 800*600, jasność 300 cd/m2, podświetlenie LED, kąt widzenia 178ᵒ Światłowód do optyk z adapterami typu STORZ, dł. min.1800 mm,. Endoskopy. 19.; Endoskop: Ø 4.0 mm, dł. robocza 50mm, kąt widzenia 0º. 20.; Endoskop: Ø 4,0 mm, dł. robocza 175mm, kąt widzenia 0º. 21.; Endoskop: Ø 4,0 mm, dł. robocza 175mm, kąt widzenia 30º. 22.; Laryngoskop: Ø 8 mm, dł. robocza 186 mm, kąt widzenia 70º. 23.; Nasopharyngoskop, długość robocza 300mm, średnica 3,4mm, kąt obrotu końcówki dystalnej +150ᵒ/-150ᵒ. Diatermia. 24.; Diatermia elektrochirurgiczna pracująca prądem o częstotliwości 510-550 kHz, maksymalna moc wyjściowa ciecia 100 W, maksymalna moc koagulacji 80 W.. 25.; Umozliwiająca cięcie monopolarne w trybie AUTO- , DRY- z mocą regulowaną co 1 W, do max. 100 W.. 26.; Umożliwiająca: - koagulację monopolarną w trybie SOFT z mocą regulowaną co 1 W, do max. 80 W. - koagulację monopolarną w trybie FORCED z mocą regulowaną co 1 W, do max. 50 W. - koagulację bipolarną w trybie SOFT z mocą regulowaną co 1 W, do max. 80 W.. 27.; Funkcja AUTO START dla koagulacji bipolarnej. 28.; 4 programy pamięciowe. Akcesoria do diatermii. 29.; Włącznik nożny jednoprzyciskowy. 30.; Pęsety bipolarne: - pinceta bipolarna prosta dł. 19 cm; końcówka 1,0 mm tępa - pinceta bipolarna bagnetowa dł. 19 cm; 1,0 mm tępa - pinceta bipolarna prosta 16,5 cm; końcówka ostra Kabel pincety bipolarnej 4 m, min. 4 szt. 31.; Elektrody bipolarne: - do podniebienia miękkiego, - do nasady języka, - do małżowin nosowych, - do łuków podniebiennych,. Mikroskop. 32; Mikroskop diagnostyczny z oświetleniem światłowodowym LED osadzonym na obrotowym ramieniu o mocy 150 W/ 15 V.. 33; Mikroskop na kolumnie zintegrowanej z unitem laryngologicznym. 34.; Hamulce poszczególnych ruchów statywu i mikroskopu realizowane przez pokrętła. 35.; Maksymalny wysięg ramion statywu nie mniej niż 1100mm. 36.; Możliwość pochylania głowicy mikroskopu w kierunku przód – tył. 37.; Możliwość pochylania głowicy mikroskopu na boki. 38.; Obiektyw o średnicy 50mm, f = 250 mm. 39.; Min. 5 stopniowy manualny, skokowy zmieniacz powiększenia realizowany pokrętłem. Powiekszenia: 0,4; 0,63;1.0; 1.6; 2,5.. Tympanometr. 40.; Tympanometria klasyczna i wysokoczęstotliwościowa: 226 Hz, 678 Hz, 800 Hz, 1000 Hz; czyste tony. 41.; Bodziec szerokopasmowy 226-8000 Hz. 42.; funkcja automatycznej regulacji wzmocnienia (AGC), chroniąca przed głośnym bodźcem sondy w przypadku niewielkich kanałów słuchowych.. 43.; Zakres od 0,1 do 8,0 ml dla tonu sondy 226 Hz (Pojemność przewodu słuchowego: od 0,1 do 8,0 ml) oraz od 0,1 do 15 mmho dla tonu sondy 678, 800 i 1000 Hz.. 44.; Automatyczna tympanometria, w której ciśnienie początkowe i końcowe może zostać zaprogramowane przez użytkownika za pośrednictwem funkcji ustawień. Ręczna zmiana ustawień wszystkich funkcji.. 45.; Ciśnienie powietrza w zakresie: Od -600 do +300 daPa. 46.; Ograniczenie ciśnienia -750 daPa i +550 daPa. 47.; Prędkość zmiany ciśnienia: Minimalna, średnia, maksymalna lub automatyczna z prędkością minimalną przy wartości szczytowej zgodności. Możliwość dokonania wyboru w ustawieniach. 48.; Dostępność z poziomu PC wykresu impedancji jako funkcji częstotliwości przy ciśnieniu otoczenia lub ciśnieniu szczytowym. 49.; Możliwość wykonania testów: Williamsa, Toynbee, testu rozwartej trąbki Eustachiusza. 50.; Zanikanie odruchów (decay): Automatycznie, 10 dB ponad wartością progową oraz ze sterowaniem ręcznym z bodźcami trwającymi od 10 do 30 sek.. 51.; Opóźnienie odruchu (latency): Automatycznie, pierwsze 300 ms od rozpoczęcia bodźca.. 52.; Komunikacja z komputerem PC dla gromadzenia i drukowania wyników badań. 53.; Wizualizacja wyników impedancji na wbudowanym ekranie LCD umożliwiającym przeglądanie wyniku badania. 54.; Wizualizacja uśrednionego tympanogramu w zakresie <3000 Hz. 55.; Możliwość rozbudowy o dodatkowe funkcje i moduły – otoemisja z wyrównywaniem ciśnienia DPOAE, TEOAE, ABRIS z CE-Chirp. 56.; Moduł badawczy. 57.; Opcja rozszerzenia o możliwość ciągłego pomiaru odruchu mięśnia strzemiączkowego eSRT. 58.; Możliwość podłączenia drukarki termicznej działającej na bluetooth kompatybilnej z urządzeniem. Inne wymagania. 1.; Instrukcja obsługi w języku polskim 1 szt.. 2.; Paszport techniczny aparatu. 3.; Certyfikaty dopuszczenia do stosowania w medycynie: polskie oraz międzynarodowe. 4.; Montaż, uruchomienie i szkolenie z obsługi aparatu dla personelu medycznego w cenie urządzenia. 5.; Instrukcja serwisowa aparatu - 1 szt.. 6.; Szkolenie serwisowe dla personelu technicznego w siedzibie Zamawiającego w cenie urządzenia. 7.; Dostęp do menu serwisowego dla osób przeszkolonych z obsługi technicznej aparatu po okresie gwarancji. 8.; Bezpłatne aktualizacje oprogramowania w okresie 10 lat od uruchomienia aparatu. Warunki gwarancji i serwisu. 1.; Okres gwarancji wraz z oprzyrządowaniem - min. 36 miesięcy. 2.; W okresie gwarancji przeglądy techniczne wraz z materiałami do nich użytymi wykonywane bezpłatnie co najmniej raz w roku.. 3.; Maksymalnie 3 naprawy gwarancyjne tego samego elementu lub podzespołu, uprawniające do wymiany aparatu na nowy. 4.; Czas reakcji serwisu po zgłoszeniu awarii – max. 24 godz.. 5.; Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych minimum 10 lat. |
|  | Pytanie 1, dotyczy pakietu nr 9, Parametry, funkcje i wyposażenie wymagane, pkt 41: Czy zamawiający wymaga aby laryngologiczny fotel pacjenta spełniał następujące parametry techniczne: - Obrót fotela o 360° - wysokość dostępu do fotela: 56 cm - wysokość fotela regulowana hydraulicznie - maksymalny udźwig fotela: 150 kg - regulacja podnóżka zsynchronizowana z regulacją oparcia - wysokość oparcia: 600 mm (bez zagłówka), 780 mm (z zagłówkiem w najniższej pozycji) - nachylenie oparcia: +7° up to -90° - wymiary fotela w pozycji złożonej (siedzącej) : 700 x 670 x 1280 mm - maksymalna waga: 60 kg? | Zamawiający nie zmienia opisu przedmiotu zamówienia. |
|  | Pytanie 2, dotyczy pakietu nr 9, Parametry, funkcje i wyposażenie wymagane, pkt 42: Czy zamawiający wymaga aby krzesło lekarza spełniało następujące parametry techniczne: - regulacja wysokości w zakresie min od 460 do 620 mm - Regulacja wysokości oparcia - Podstawa jezdna na antystatycznych kółkach? | Zamawiający nie zmienia opisu przedmiotu zamówienia. |
|  | Pytanie 3, dotyczy pakietu nr 9, Inne wymagania, pkt 5: Czy Zamawiający zgodzi się zmienić zapis w części Inne Wymagania, Pakietu nr 9 pkt 5.: „Instrukcja serwisowa aparatu.” Na: „Niezbędne informacje zawarte w instrukcji obsługi umożliwiające podstawowe czynności z zakresu czyszczenia i konserwacji możliwe do wykonania we własnym zakresie i dopuszczone przez producenta” | Zamawiający dopuszcza oferowane rozwiązanie |
|  | Pytanie 4, dotyczy pakietu nr 9, Inne wymagania, pkt 6: Czy Zamawiający zgodzi się zmienić zapis w części Inne Wymagania, Pakietu nr 9 pkt 6.: „Szkolenie serwisowe dla personelu technicznego w siedzibie Zamawiającego w cenie urządzenia” Na: „Szkolenie w zakresie obsługi aparatu umożliwiające podstawowe czynności z zakresu czyszczenia i konserwacji możliwe do wykonania we własnym zakresie i dopuszczone przez producenta” | Zamawiający dopuszcza oferowane rozwiązanie |
|  | Pytanie 5, dotyczy pakietu nr 9, Inne wymagania, pkt 7: Czy Zamawiający zgodzi się zmienić zapis w części Inne Wymagania, Pakietu nr 9 pkt 6.: „Dostęp do menu serwisowego dla osób przeszkolonych z obsługi technicznej aparatu po okresie gwarancji” Na: „Dostęp do działu instrukcji: „Rozwiązywanie problemów”, w którym znajduje się opis problemu, możliwa przyczyna i sposób postępowania. Dział ten umożliwia zdiagnozowanie problemu lub usterki w zakresie dopuszczonym przez producenta i usunięciu jej według wskazań instrukcji lub w przypadku braku możliwości usunięcia usterki zaleca wezwanie autoryzowanego serwisu.” | Zamawiający dopuszcza oferowane rozwiązanie |
|  | Pytanie 6, dotyczy pakietu nr 9, Warunki gwarancji i serwisu, pkt 4: Czy Zamawiający w części Warunki gwarancji i serwisu, Pakietu nr 9 pkt 4, zgodzi się na wydłużenie czasu reakcji serwisu z max 24 h do 72 h Uzasadnienie: Prośba o wydłużenie czasu wynika stąd, że w pierwszej kolejności podejmowany jest kontakt i próba usunięcia usterki na podstawie wywiadu telefonicznego, a w sytuacji gdy jest to niemożliwe wywiad telefoniczny służy zebraniu informacji w celu przygotowania odpowiednich części zamiennych lub sprzętu zastępczego. | Zamawiający dopuszcza oferowane rozwiązanie |
|  | Czy zamawiający dopuści? Lp. 1. Czy Zamawiający dopuści Unit laryngologiczny 1 modułowy ?; Zamawiający nie zmienia opisu przedmiotu zamówienia.. Lp. 2. Czy Zamawiający dopuści Unit laryngologiczny modułowy, zbudowany z 1go modułu funkcyjno-endoskopowego i instrumentarium.?; Zamawiający nie zmienia opisu przedmiotu zamówienia.. Lp. 3. Czy Zamawiający dopuści Unit przejezdny, wyposażony w kółka w tylnej i przedniej części modułu, z możliwością dostawy aparatury w wybranym przez Zamawiającego dowolnym kolorze z palety kolorów RAL; Zamawiający dopuszcza oferowane rozwiązanie. Lp.4. Czy Zamawiający dopuści unit bez wyświetlacza typu LED,sygnalizujący błędy pracy oraz informację o awarii modułu za pomocą ikonki umieszczonej na wyświetlaczu unitu przy każdym uruchomieniu, z wbudowanym szybkim podgrzewaczem do lusterek z funkcją automatycznego wyłączania; Zamawiający nie zmienia opisu przedmiotu zamówienia.. Lp. 5. Czy Zamawiający dopuści system ssania o wydajności 40l/min z podciśnieniem -0,85bar ze szklanym słojem zbiorczym na nieczystości. Zbiornik wyposażony w system zabezpieczający antyprzelewowy mechaniczny i elektroniczny uruchamiany automatycznie po podjęciu drenu ssaka z funkcją automatycznego opróżnianie słoja do kanalizacji po odłożeniu drenu na swoje miejsce po każdym użyciu oraz w trakcie użycia po przekroczeniu limitu wypełnienia słoja ?; Zamawiający nie zmienia opisu przedmiotu zamówienia.. Lp.6. Czy zamawiający dopuści system przepłukiwania drenu ssaka podciśnieniem – uruchomienie automatyczne poprzez przyłożenie drenu ssaka z bezpośrednim odpływem do słoja z nieczystościami? W związku z tym że dren ssaka jest antybakteryjny.; Zamawiający nie zmienia opisu przedmiotu zamówienia.. Lp.7. Czy zamawiający dopuści Unit sprawdzający poprawność pracy po włączeniu unitu? Sygnalizacja świetlna na panelu sterowania.; Zamawiający nie zmienia opisu przedmiotu zamówienia.. Lp. 8. Czy Zamawiający dopuści unit posiadający z jednej strony wychylny wysięgnik z miejscem na dren ssaka wraz z miską do płukania ucha, sprężone powietrze, rączkę do irygacji i światłowód, z drugiej strony niezależna boczna półka?; Zamawiający dopuszcza oferowane rozwiązanie. Lp.9. Czy Zamawiający dopuści wbudowany, zintegrowany w unicie port zasilający 12V dla dodatkowego podłączenia źródła światła LED i lampy nagłownej LED ?; Zamawiający dopuszcza oferowane rozwiązanie. Lp.11. Czy Zamawiający dopuści system płukania ucha zasilany wodą z instalacji wodociągowej?; Zamawiający nie zmienia opisu przedmiotu zamówienia.. Lp.11. Czy Zamawiający dopuści system sprężonego powietrza zawsze gotowy do użycia po włączeniu unitu, posiadający 3 podajniki leków z regulowaną końcówką rozpylacza 360stopni, W zestawie uchwyt na 3 butelki z możliwością umieszczenia w dowolnym miejscu pod pokrywą instrumentarium; Zamawiający nie zmienia opisu przedmiotu zamówienia.. Lp. 12 Czy Zamawiający dopuści w unicie moduł świetlny led umieszczony z prawej lub lewej strony unitu posiadający dwa niezależne kanały z wejściem światłowodu typu „Storz” z płynną regulacją jasności źródła światła LED o mocy odpowiadającej żarówce halogenowej 150 W i żywotności min.30 000 h z włącznikiem (ON/OFF) kanałów źródła światła z zintegrowany z uchwytem na lampę nagłowną, który uruchamia lampę po zdjęciu z wieszaka; Zamawiający nie zmienia opisu przedmiotu zamówienia.. Lp. 13. .Czy Zamawiający dopuści moduł posiadający 3 kuwety z tworzywa (autoklawowalne) do przechowywania endoskopów sztywnych posiadające teflonowe nakładki do przetrzymywania optyk o średnicy do 4 mm i 3 kuwety do dezynfekcji endoskopów posiadające sylikonowe adaptery do optyk o śr do 4mm?; Zamawiający nie zmienia opisu przedmiotu zamówienia.. Lp. 16..Czy Zamawiający dopuści Kamerę medyczną usytuowaną na dodatkowej półce zintegrowanej z unitem z głowicą kamery CCD 1/3” , rozdzielczość przynajmniej 752 x 582 bez źródła światła? Z uwagi na fakt że Zamawiający oczekuje 2x źródłą światła wbudowanego w moduł unitu, rozbudowanie kamery medycznej o dodatkowe źródło światła, jest bezzasadne i naraża Zamawiającego na dodatkowe koszty.; Zamawiający nie zmienia opisu przedmiotu zamówienia.. Lp.17. Czy zamawiający dopuści Procesor kamery wyposażony w przycisk umożliwiający ustawienia dla 5 różnych ustawień/użytkowników, oraz wyposażony w przycisk balansu bieli ?; Zamawiający nie zmienia opisu przedmiotu zamówienia.. Lp.18. Czy Zamawiający dopuści sterownik kamery bez wejścia mikrofonu zewnętrznego i wyjście USB? Sterownik umożliwia zaprogramowanie 6ciu różnych funkcji na głowicy Sterownik kamery posiada wyjścia w systemie PAL: min.: DVI-D 2 x S-VIDEO do podłączenia monitora i videograbbera 2 x composite video Wyjście sterujące Acc. (REC. / PRT.); Zamawiający nie zmienia opisu przedmiotu zamówienia.. Lp.24. Czy Zamawiający dopuści Endoskop : Ø 4,0 mm o dł. roboczej 180mm kąt widzenia 0º ?.; Zamawiający dopuszcza oferowane rozwiązanie. Lp.25. Czy zamawiający dopuści szerokokątny endoskop : Ø 4,0 mm o dł. roboczej 180mm, kąt widzenia 30º?; Zamawiający dopuszcza oferowane rozwiązanie. Lp.26. Czy Zamawiający dopuści endoskop o śr. 8mm i długości 210mm, kąt widzenia 70º?; Zamawiający dopuszcza oferowane rozwiązanie.. Lp. 29. Czy Zamawiający dopuści 2 poziomowy podświetlany blat na instrumentarium o szerokości wewnętrznej w granicach 700mm ±20 mm, wyposażony zestaw tac ze stali nierdzewnej na instrumentarium na wyższy i niższy poziom narzędziowy, zamykany pokrywą wykonaną z przezroczystego materiału?; Zamawiający nie zmienia opisu przedmiotu zamówienia.. Lp.30. Czy Zamawiający dopuści kuwetę do wstępnej dezynfekcji ze stali nierdzewnej lub melaminy na brudne narzędzia wysuwana z unitu z wkładką typu jeżyk wraz z pokrywką? Dodatkowy wysuwany blat metalowy do odkładania narzędzi, Śmietniczka otwierana poprzez naciśnięcie frontu nogą.; Zamawiający dopuszcza oferowane rozwiązanie z kuwetą ze stali nierdzewnej.. Lp.32. Czy zamawiający dopuści Diatermię pracującą w częstotliwościach 1230/920/460 kHz; Zamawiający dopuszcza oferowane rozwiązanie. Lp.36. Czy zamawiający dopuści Diatermię bez trybu pracy mikro? Moce ustawiane są za pomocą pokrętła do płynnej zmiany mocy.; Zamawiający nie zmienia opisu przedmiotu zamówienia.. Lp.39. Czy zamawiający dopuści pęsety bipolarne izolowane oprócz końcówki roboczej (brak izolacji nakładanej lub naciąganej na narzędzia): 0,5mm bransza długość 190mm ? 1,0mm bransza długość 190mm ? 1,0mm bransza długość 190mm ?; Zamawiający dopuszcza oferowane rozwiązanie. Lp.44. Czy Zamawiający dopuści mikroskop diagnostyczny z oświetleniem światłowodowym z płynną regulacją natężenia światła realizowaną za pomocą pokrętła znajdującego się bezpośrednio w zasięgu rąk operatora o mocy źródła światła głównego równoważna min100W światła halogenowego? W przypadku źródłą światła Led nie jest konieczne źródło zapasowe, z uwagi na żywotność żarówki tj. 50 000h.; Zamawiający nie zmienia opisu przedmiotu zamówienia.. Lp.46.Czy zamawiający dopuści Mikroskop wyposażony tylko w filtr bezczerwienny?; Zamawiający nie zmienia opisu przedmiotu zamówienia.. Lp.52. Czy Zamawiający dopuści min. 5 stopniowy manualny, skokowy zmieniacz powiększenia realizowany pokrętłem? Powiększenia: 2.6 4.0 6.4 10.2 16?; Zamawiający dopuszcza oferowane rozwiązanie. |
|  | Czy zamawiający dopuści unit: Unit laryngologiczny 2 modułowy; Zamawiający nie zmienia opisu przedmiotu zamówienia.. Unit laryngologiczny modułowy zbudowany min. z 2 modułów: funkcyjno-endoskopowy i moduł instrumentarium. Całość – konstrukcja i moduły – wykonane ze stali pokrytej farbą proszkową. Unit przejezdny, wyposażony w kółka , z możliwością dostawy aparatury w wybranym przez Zamawiającego dowolnym kolorze z palety kolorów RAL. Moduł podstawowy-funkcyjny z wbudowanym wyświetlaczem LCD sygnalizującym między innymi błędy pracy systemu , informujący o awarii modułu na wyświetlaczu z systemem sprawdzającym poprawność działania podłączeń unitu przy każdym uruchomieniu, z wbudowanym szybkim podgrzewaczem do lusterek z funkcją automatycznego wyłączania. System ssania o wydajności min 40l/min z podciśnieniem min – 0,91kPa uruchamiany automatycznie po podjęciu drenu ssaka z funkcją automatycznego opróżnianie słoja do kanalizacji po odłożeniu drenu na swoje miejsce po każdym użyciu oraz w trakcie użycia po przekroczeniu limitu wypełnienia słoja ze słojem zbiorczym na nieczystości nietłukącym o pojemności min 1,25l. System wyposażony w minimum trzy zabezpieczenia antyprzelewowe w tym elektroniczny czujnik poziomu wypełnienia zbiornika. System przepłukiwania i dezynfekcji drenu ssaka – uruchomienie automatyczne po podjęciu drenu ssaka z bezpośrednim odpływem do słoja z nieczystościami uzupełniany wodą z sieci wodociągowej z zestawem środków czyszczących. Autotest modułu funkcyjnego po każdym uruchomieniu. Sygnalizacja za pomocą diod LED minimum następujących błędów układowych: błąd pracy pompy sprężonego powietrza, błąd pompy ssącej, błąd pompy rotacyjnej, błąd pompy zrzutu ścieków, błąd modułu zasilania pamięci płyty głównej.. Moduł posiadający zamykaną powierzchnię na instrumentarium i mocowanie miski do płukania ucha wraz z ociekaczem.. Wbudowany, zintegrowany w unicie port zasilający 15V lub 24V dla dodatkowego podłączenia np. źródła światła LED , lampy nagłownej LED lub gogli VNG. Miska do płukania ucha posiadająca podłączenie drenu ssaka, wycięcie na ucho małe oraz duże - 3 sztuki. System płukania ucha zasilany wodą z instalacji wody pitnej z automatyczną aktywacją i dezaktywacją irygacji przez podniesienie lub odłożenie rączki na swoje miejsce. Dodatkowo system krążenia i wymiany wody w obwodzie pomimo braku aktywacji irygacji z filtrem wody wpływającej do unitu z elektrycznym zaworem wodnym doprowadzający wodę do unitu i automatycznie odcinające zasilanie wodne w przypadku awarii unitu z trybem czuwania wyłączającym grzałki podczas nieużywania modułu płukania ucha. System irygacji z rączką do irygacji ucha posiada regulację przepływu wody przez spust min. 0-500ml/min oraz wyświetlający aktualną temperatury na panelu LCD.. System sprężonego powietrza z automatyczną aktywacją i dezaktywacją systemu przez podniesienie lub odłożenie rączki na swoje miejsce z min. 2 podajnikami do leków z kierunkiem rozprysku na wprost i Min. jeden podajnik do leków o zmiennym kierunku rozprysku 360º mocowane w uchwytach zintegrowanych z obudową modułu podstawowego-funkcyjnego. Moduł endoskopowy umieszczony z prawej strony modułu funkcyjnego wyposażony w moduł w swietlny LED posiadający posiadający dwa niezależne kanały z wejściem światłowodu typu „Storz” z jasnością źródła światła LED min. 50 0000 lx i żywotności min. 50 000 h z włącznikiem (ON/OFF) kanałów źródła światła, z zintegrowany z uchwytem na lampę nagłowną. Moduł posiadający min 3 kuwety do przechowywania endoskopów sztywnych i giętkich posiadające nakładki do przetrzymywania optyk o średnicy do 4 mm h, trzy kuwety do dezynfekcji endoskopów posiadające adaptery do dezynfekcji optyk o średnicy do 4 mm. Lampa nagłowna światłowodowa soczewkowa wraz ze zintegrowanym światłowodem. Światłowód do optyk: Ø 4,8 mm ( +/-0,5mm), dł. min.1800 mm, wraz z adapterami typu Storz od strony połączenia ze źródłem światła i optyk. Kamera medyczna zintegrowana w module endoskopowym z głowicą kamery CCD 1/3” , rozdzielczość przynajmniej 752 x 582 współpracująca ze źródłem światła LED. . Źródło światła z automatyczną nastawą na ostatnio używane natężenie światła po włączeniu źródła światła. Moc światła na wyjściu min 72W, barwa światła 6500K, żywotność diody LED: min 50000 godzin. Sterownik kamery wyposażony w przyciski do obsługi MENU kamery. Sterownik kamery wyposażony, wyjście USB. Możliwość programowania funkcji przycisku na głowicy kamery poprzez jednostkę sterującą Sterownik kamery wyposażony w wyjścia video w systemie PAL: min.: DVI-D 576p @50 Hz (720x576 @ 50Hz, progresywne) SDI (576i @50Hz) S-VIDEO Sterownik kamery posiadający dodatkowe wyjścia: REMOTE 1 (wykonywanie zdjęć) Wyjście audio. Uchwyt monitora mocowany do modułu podstawowego-funkcyjnego. Monitor LCD i przekątnej przynajmniej 21” z wejściem cyfrowym DVI i analogowym s-video. Komputer stacjonarny. Endoskopy. Endoskop: Ø 4.0 mm, dł. robocza 50mm, kąt widzenia 0º. Endoskop: Ø 4,0 mm, dł. robocza 175mm, kąt widzenia 0º. Szerokokątny endoskop: Ø 4,0 mm, dł. robocza 175mm, kąt widzenia 30º. Laryngoskop: Ø 7-8mm, dł. robocza 180-200mm, kąt widzenia 70º. Nasopharyngoskop, długość robocza 300- 320mm, średnica 3,4mm, kąt obrotu końcówki dystalnej +/-130st lub +/-150st. Moduł na instrumentarium o wymiarach w zakresie: wys. x szer. x dł. = 870-900 x 480-655 x 450-540mm. z trzema szufladami,powierzchnia na instrumentarium zamykane pokrywą, umożliwiające pomieszczenie niezbędnej ilości narzędzi do dziennej obsługi gabinetu.. Moduł wyposażony w szufladę z plastikową kuwetą na brudne narzędzia do wstępnej dezynfekcji – kuweta plastikowa z pokrywą, Dodatkowy wysuwany blat metalowy do odkładania narzędzi, Śmietniczka otwierana poprzez naciśnięcie frontu nogą. Diatermia. Diatermia elektrochirurgiczna pracująca prądem o częstotliwości min. 700kHz. 2 tryby cięcia monopolarnego: - cięcie czyste moc min. 80W - cięcie mieszane (z hemostazą): moc min. 70W. 2 tryby koagulacji monopolarnej: - koagulacja łagodna, kontaktowa, moc min. 70W - koagulacja forsowana, sprayowa, moc min. 50W. Tryb koagulacji bipolarnej, moc min. 70W. Dedykowany do laryngologii system AUTORF obniżający moc prądu w zależności od impedancji tkanki zabezpieczającym przed przegrzaniem i zwęgleniem koagulowanej tkanki.. Akcesoria do diatermii. Włącznik nożny jednoprzyciskowy. Pęsety bipolarne w pełni izolowanymi – malowanymi, oprócz końcówki roboczej (brak izolacji nakładanej lub naciąganej na narzędzia): -pęseta bipolarna 0,7mm bransze, długość 190mm - pęseta bipolarna 1,0 mm bransze, długość 180mm - pęseta bipolarna bagnetowa 1,0 mm bransze, długość 190mm. Elektrody bipolarne: - do podniebienia miękkiego, - do nasady języka, - do małżowin nosowych, - do łuków podniebiennych,. Fotel laryngologiczny obrotem fotela wokół własnej osi z regulacją wysokości. Krzesło lekarza z regulacją wysokości. Mikroskop. Mikroskop diagnostyczny z oświetleniem światłowodowym z płynną regulacją natężenia światła realizowaną za pomocą pokrętła znajdującego się bezpośrednio w zasięgu rąk operatora. Źródło światła LED zapewniającym pracę na co najmniej 60 000 roboczogodzin.. Mikroskop na kolumnie zintegrowanej z unitem laryngologicznym. Mikroskop wyposażony w filtr bezczerwienny oraz filtry UV i IR. Hamulce cierne poszczególnych ruchów statywu i mikroskopu realizowane przez pokrętła. Maksymalny wysięg ramion statywu nie mniej niż 1100mm. Możliwość pochylania głowicy mikroskopu w kierunku przód – tył. Możliwość pochylania głowicy mikroskopu na boki. Obiektyw o średnicy 65mm, f = 250 mm. Min. 5 stopniowy manualny, skokowy zmieniacz powiększenia realizowany pokrętłem. Powiekszenia: 0,4x, γ = 0,6x, γ = 1,0x, γ = 1,6x, γ = 2,5x).. Inne wymagania. Instrukcja obsługi w języku polskim 1 szt.. Paszport techniczny aparatu. Certyfikaty dopuszczenia do stosowania w medycynie: polskie oraz międzynarodowe. Montaż, uruchomienie i szkolenie z obsługi aparatu dla personelu medycznego w cenie urządzenia. Instrukcja serwisowa aparatu - 1 szt.. Szkolenie serwisowe dla personelu technicznego w siedzibie Zamawiającego w cenie urządzenia. Dostęp do menu serwisowego dla osób przeszkolonych z obsługi technicznej aparatu po okresie gwarancji. Bezpłatne aktualizacje oprogramowania w okresie 10 lat od uruchomienia aparatu. Warunki gwarancji i serwisu. Okres gwarancji wraz z oprzyrządowaniem - min. 36 miesięcy. W okresie gwarancji przeglądy techniczne wraz z materiałami do nich użytymi wykonywane bezpłatnie co najmniej raz w roku.. Maksymalnie 3 naprawy gwarancyjne tego samego elementu lub podzespołu, uprawniające do wymiany aparatu na nowy. Czas reakcji serwisu po zgłoszeniu awarii – max. 24 godz.. Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych minimum 10 lat. |
|  | Pakiet 2 i Pakiet 3 |  |
|  | Dotyczy Pakiet 2 Zestaw: kardiomonitory - 12 szt. z monitorem centralnym i Pakiet 3 Zestaw do telemetrii (rejestratory 6 szt. + centrala monitorująca z drukarką) Pyt.1 Czy opisane w pakietach urządzenia mają ze sobą współpracować pod kątem wymiany danych? Czy Zamawiający będzie wymagał aby parametry rejestrowane w nadajnikach telemetrycznych były widoczne zarówno na centrali telemetrycznej jak i na centrali systemu monitorowania dla 12 kardiomonitorów z możliwością podglądu, monitorowania i zapisu danych wszystkich mierzonych parametrów i przebiegów falowych | Zamawiający dopuszcza oferowane rozwiązanie |
|  | Treść SIWZ, w tym projekt umowy |  |
|  | Par. 6 pkt. 6 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następującą modyfikację tego ustępu: „Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas przedłużającej się naprawy ponad terminy określone w umowie” ? Z uwagi na specyfikę urządzeń medycznych, czynności serwisowe zapewne będą dokonywane, co wynika z normalnej eksploatacji tego typu urządzeń. W naszej ocenie przedłużenie okresu gwarancji powinno nastąpić nie o czas napraw, które zapewne nastąpią, ale o czas przedłużającej się naprawy, ponad terminy określone w umowie. |  |
|  | Dotyczy zał. nr 3 - projekt umowy Czy Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy do szkody rzeczywistej nieprzekraczającej wartości niniejszej Umowy, a tym samych czy Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie umowy nową następująca treścią: „Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa ewentualna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy z tytułu naruszenia warunków niniejszej Umowy jest ograniczona do szkody rzeczywistej (z całkowitym wyłączeniem szkód pośrednich, w tym wszelkich utraconych zysków) do kwoty nie przekraczającej wynagrodzenia określonego w §………umowy.” Zaproponowana przez nas treść ma na celu zrównanie interesów przyszłych Stron kontraktu w myśl zasady, iż celem odpowiedzialności odszkodowawczej nie jest wzbogacanie się jednej Strony lecz usunięcie uszczerbku, który może powstać w wyniku ewentualnych, niezamierzonych zdarzeń. | Nie akceptujemy propozycji wykonawcy |
|  | Dotyczy zał. nr 3 - projekt umowy Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie poniżej zaproponowanych zmian w umowie odnoście naruszenia praw własności intelektualnej? 1. Wykonawca zobowiązuje się zwolnić z odpowiedzialności Zamawiającego wobec roszczeń, zarzucających, że urządzenia wchodzące w skład Przedmiotu umowy („Produkty’) bezpośrednio naruszają prawa własności intelektualnej osób trzecich pod warunkiem, że Zamawiający, - przekaże Wykonawcy bezzwłoczne zawiadomienie o roszczeniu, oraz - udzieli Wykonawcy pełnej i wyczerpującej informacji i pomocy niezbędnej Wykonawcy przy obronie przed roszczeniem, zawarciu ugody w przedmiocie roszczenia lub uniknięciu roszczenia, oraz - przekaże Wykonawcy wyłączną kontrolę nad obroną, ugodą lub uniknięciem roszczenia. - Zamawiający zobowiązuje się nie zawierać jakiejkolwiek ugody w związku z roszczeniem ani ponosić kosztów lub wydatków na rachunek Wykonawcy bez uprzedniej pisemnej zgody Wykonawcy. - Wykonawca nie będzie miał żadnego zobowiązania do zwolnienia z odpowiedzialności Zamawiającego z tytułu jakiegokolwiek roszczenia o naruszenie wynikającego w przypadku gdy takie roszczenie wynika z: (a) zachowania przez Wykonawcę zgodności z projektami, specyfikacjami lub instrukcjami Zamawiającego, (b) skorzystania przez Wykonawcę z informacji technicznych lub technologii dostarczonych przez Zamawiającego; (c) modyfikacji Produktów przez Zamawiającego lub jego przedstawicieli, niezatwierdzonych przez Wykonawcę; wykorzystania Produktów w sposób inny niż zgodnie ze specyfikacjami Produktów lub stosownymi pisemnymi instrukcjami Produktów; (d) wykorzystania Produktów wraz z jakimkolwiek innym produktem lub oprogramowaniem, jeśli naruszenia można było uniknąć poprzez użycie aktualnej niezmienionej wersji któregokolwiek z Produktów, lub wykorzystania Produktów po tym, jak Wykonawca zalecił Zamawiającemu na piśmie zaprzestanie używania Produktów ze względu na zarzucane naruszenie; (e) niestosowania się przez Zamawiającego do zalecanych harmonogramów konserwacji oprogramowania i sprzętu komputerowego oraz instrukcji oraz/lub niewprowadzenia obowiązkowych działań (bezpieczeństwa). - W przypadku wniesienia roszczenia z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej Wykonawca będzie miał prawo, wedle własnego wyboru, do (a) zapewnienia Zamawiającemu prawa do dalszego korzystania z Produktów, (ii) zastąpienia lub zmodyfikowania Produktów w celu uniknięcia naruszenia lub (iii) zwrócenia Zamawiającemu proporcjonalnej części ceny nabycia Produktów z chwilą zwrócenia oryginalnych Produktów. - Odpowiedzialność odszkodowawcza i zobowiązania Wykonawcy w niniejszym punkcie mają zastosowanie do oprogramowania osób trzecich jedynie w takim zakresie, w jakim Wykonawca, na podstawie umowy licencyjnej lub umowy nabycia zawartej z taką osobą trzecią, uprawniony jest do zwolnienia z roszczeń w przypadku takich naruszeń. - Zamawiający zobowiązuje się nie dodawać, usuwać lub zmieniać jakichkolwiek oznaczeń na Produktach związanych z patentami, znakami towarowymi lub prawami autorskimi. - Warunki niniejszego punkt u określają całość zobowiązania Wykonawcy i odpowiedzialności za roszczenia o naruszenie praw własności intelektualnej, a także stanowią wyłączny środek jaki przysługuje Zamawiającemu w przypadku roszczenia o naruszenie praw własności intelektualnej. | Nie akceptujemy propozycji wykonawcy |
|  | Dotyczy zał. nr 3 - projekt umowy Czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Przedmiotu Umowy? | Nie akceptujemy propozycji wykonawcy |
|  | Dotyczy zał. nr 3 - projekt umowy Czy Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie łącznej wysokości kar umownych do 10% wartości brutto umowy? Wprowadzenie do umowy proponowanej zmiany pozwoli potencjalnym Wykonawcom na oszacowanie ewentualnego ryzyka kontraktowego i uwzględnienie go w treści oferty. | Nie akceptujemy propozycji wykonawcy |
|  | Dotyczy zał. nr 3 - projekt umowy par. 8 ust 1e Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie słowa „bezpłatnie” i zastąpieniem go wyrażeniem „w ramach ceny”? | Nie akceptujemy propozycji wykonawcy |
|  | Załącznik nr 3 do SIWZ – projekt umowy dostawy Par 6 pkt 6 Z uwagi na specyfikę urządzeń medycznych, czynności serwisowe zapewne będą dokonywane, co wynika z normalnej eksploatacji urządzenia. W naszej ocenie przedłużenie okresu gwarancji powinno nastąpić nie o czas napraw, które zapewne nastąpią, a o czas przedłużającej się naprawy. W związku z powyższym prosimy o następującą modyfikację punktu: „Naprawa gwarancyjna trwająca minimum 5 dni powoduje przedłużenie okresu gwarancyjnego o czas trwania naprawy." Prosimy o zgodę na proponowaną zmianę, która w pełni zabezpiecza słuszny interes Zamawiającego i pozwoli wykonawcom złożyć oferty na warunkach rynkowych. | Nie akceptujemy propozycji wykonawcy |
|  | Załącznik nr 3 do SIWZ – projekt umowy dostawy Par 8 pkt 1c Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie kary umownej za nieterminowe wykonanie zobowiązań wynikających z udzielonej na urządzenie gwarancji do wysokości 50 zł za każdy dzień zawinionego opóźnienia. | Nie akceptujemy propozycji wykonawcy |
|  | Pytanie 1 Dotyczy zapisów umowy § 6 ust. 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu zgodnie z poniższym: „Każda naprawa gwarancyjna trwająca minimum 5 dni roboczych powoduje przedłużenie okresu gwarancyjnego o czas trwania naprawy.” ? | Nie akceptujemy propozycji wykonawcy |
|  | Pytanie 2 Dotyczy zapisów umowy § 6 ust. 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu zgodnie z poniższym: „Trzecia, wykonana w okresie gwarancyjnym, naprawa tego samego istotnego elementu lub podzespołu, skutkuje leżącym po stronie Wykonawcy obowiązkiem wymiany tego elementu lub podzespołu na nowy.” ? | Nie akceptujemy propozycji wykonawcy |
|  | Pytanie 3 Dotyczy zapisów umowy § 8 ust. 1a Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 0,2% do 0,1% ? | Nie akceptujemy propozycji wykonawcy |
|  | Pytanie 4 Dotyczy zapisów umowy § 8 ust. 1b Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 10% do 5% ? | Nie akceptujemy propozycji wykonawcy |
|  | Pytanie 5 Dotyczy zapisów umowy § 8 ust. 1c Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 100,00zł do 50,00zł ? | Nie akceptujemy propozycji wykonawcy |
|  | Pytanie 6 Dotyczy zapisów umowy § 8 ust. 1c Czy Zamawiający zrezygnuje z naliczania kar umownych w przypadku dostarczenia urządzenia zastępczego na czas przedłużającej się naprawy ? | Nie akceptujemy propozycji wykonawcy |
|  | Pytanie 7 Dotyczy załącznika nr 2a - pakiet nr 7 bronchoskop optyczny z wyposażeniem – warunki gwarancji pkt. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu zgodnie z poniższym: „Maksymalnie 3 naprawy gwarancyjne tego samego podzespołu uprawniające do wymiany podzespołu na nowy zgodnie z brzmieniem umowy.” ? | Nie akceptujemy propozycji wykonawcy |
|  | Pytanie 8 Dotyczy załącznika nr 2a - pakiet nr 7 bronchoskop optyczny z wyposażeniem – warunki gwarancji pkt. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu zgodnie z poniższym: Przeglądy techniczne w okresie gwarancji wraz z materiałami do nich użytymi ( za wyjątkiem elementów zużywalnych) wykonywane bezpłatnie co najmniej raz w roku.” ? | Nie akceptujemy propozycji wykonawcy |

Zatwierdził

Andrzej Kamasa

Dyrektor