Załącznik nr 2b – zakres usługi wg. Zamawiającego

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Usługa okresowych przeglądów aparatury medycznej

Zakresy przeglądów wg pakietów:

Zamawiający określił minimalne wymagania, które Wykonawca musi bezwzględnie spełniać - należy uzupełnić je o wymianę wszystkich elementów zgodnie z zaleceniami producenta oraz w razie konieczności, wymianę części, które podlegają wymianie co kilka lat, np.: akumulatory, filtry, czujniki tlenu itp. (jeśli dotyczy)

Pakiet nr 1:

Zakres przeglądu aparatu RTG jezdnego POLYMOBIL PLUS XO 691:

- Kontrola wzrokowa stanu urządzenia: osłony, moduł sterowania, kabel wyzwalania promieniowania, kabel zasilania

- Kontrola śrub: pojemnik na kasety, pedały, koła

- Kontrola uchwytów: mocowanie transformatora, uchwytu transportowego.

- Kontrola mechaniczna pracy kół i pedałów

- Kontrola mechaniczna zawieszenia i układu blokady transformatora zintegrowanego

- Przegląd przysłony szczelinowej

- Kontrola mechaniczna statywu: układ blokady ramienia, mocowanie statywu, układ równoważenia

- Kontrola bezpieczeństwa elektrycznego układu promieniowania

- Kontrola pokrywania się pola oświetlenia i promieniowania

- Kontrola bezpieczeństwa elektrycznego elementów sterowania i wskaźników

- Pomiary bezpieczeństwa elektrycznego przewodu ochronnego, pomiar prądu upływu.

- Inne czynności przeglądowe zgodnie z instrukcją serwisową.

Zakres przeglądu aparatu RTG z ramieniem C i torem wizyjnym ARCADIS AVANTIC:

- Sprawdzenie zabezpieczeń elektrycznych i antykolizyjnych aparatu RTG

- Kontrola pracy generatora rentgenowskiego (sprawdzenie sprawności i poprawności ustawień zadawanych parametrów pracy)

- Sprawdzenie podzespołów elektrycznych i elektronicznych aparatu – kontrola realizowanych funkcji.

- Kontrola podzespołów mechanicznych aparatu – likwidacja luzów, korekta ustawień mechanicznych, konserwacja.

- Sprawdzenie i regulacja toru wizyjnego.

- Inne czynności przeglądowe zgodnie z instrukcją serwisową.

Zakres przeglądu aparatu RTG jezdnego Mobilet Mira Max:

- Wizualne sprawdzenie stanu technicznego aparatu

- Sprawdzenie parametrów wymaganych przez producenta przy użyciu wbudowanej oraz

zewnętrznej aparatury kontrolno-pomiarowej, jednostki pomiarowe kV, mA, mAs, mGy, s

- Weryfikacja zmierzonych wartości

- Wykonanie czynności konserwacyjnych

- Smarowanie ruchomych części mechanicznych zgodnie z instrukcją DTR urządzenia

- Sprawdzenie konsoli technika

- Sprawdzenie generatora, wykonanie kalibracji mA

- Sprawdzenie kolimatora – pomiar luminancji pola świetlnego oraz wykonanie testu kolimacji i osiowości pola promieniowania przy użyciu fantomów ETR

- Sprawdzenie dróg chłodzenia i odprowadzania ciepła

- Sprawdzenie stanu części zużywalnych – filtry, uszczelki, kable, łożyska, hamulce

- Zgranie błędów systemu i analiza komunikatów

- Zapisanie ustawień aparatu jeżeli istnieje taka możliwość (back up)

- Sprawdzenie mechaniki aparatu, regulacja hamulców

- Kontrola mechaniczna pracy kół i pedałów

- Ustawienie odpowiednich wartości parametrów w przypadku ich odchylenia

- Regulacja mechaniczna lub programowa parametrów

- Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego i mechanicznego

- Inne czynności przeglądowe zgodnie z instrukcją serwisową.

Zakres przeglądu aparatu RTG telekomando Luminos dRF MAX:

1. Kontrola wzrokowa

- kontrola uszkodzeń mechanicznych obudowy

- sprawdzenie czy nie słychać niepokojących szumów (piski, trzaski, itp.)

- kontrola wycieków oleju (pod tylna obudową)

- kontrola dokręcenia śrub mocujących aparat do podłogi (w razie konieczności dokręcić)

- kontrola dokręcenia śrub mocujących kolimator (w razie konieczności dokręcić)

- kontrola dokręcenia śrub mocujących stojak lampy (w razie konieczności dokręcić)

- kontrola dokręcenia śrub mocujących lampę rtg (w razie konieczności dokręcić)

- kontrola ruchu stołu, krańcówek, oraz łańcucha do obracania stołem (smarowanie, napięcie)

- kontrola ruchu stojaka lampy, oraz łańcucha do obracania stojakiem lampy (smarowanie, napięcie)

- kontrola ruchu lampy, oraz napięcia paska zębatego do obracania lampą

2. Kontrola RTG

- testy z użyciem fantomu ETR

- kontrola zgodności napromienienia z polem świetlnym

- kontrola osiowości promieniowania

- testy z użyciem fantomu DIGI

3. Kontrola systemu AEC

- sprawdzenie powtarzalności pracy systemu AEC

- sprawdzenie pracy komór R,L,C

- regulacja charakterystyki AEC (w razie konieczności)

4. Kalibracja detektora

- testy jakości po kalibracji dektora

5. Kontrola elektryczna

- kontrola połączenia przewodu ochronnego

- kontrola stanu połączeń elektrycznych

- kontrola stanu izolacji elektrycznych (czy nie widać upalonych lub popękanych izolacji)

- pomiar rezystancji przewodu ochronnego

- pomiar prądu upływu pacjenta

- pomiar napięcia przy którym wykonano testy bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z

normą IEC 62353

Pakiet nr 2:

Zakres przeglądu aparatu RTG z ramieniem „C” Ziehm Vision FD:

- Wizualne sprawdzenie stanu technicznego aparatu

- Sprawdzenie parametrów wymaganych przez producenta przy użyciu wbudowanej oraz

zewnętrznej aparatury kontrolno pomiarowej, jednostki pomiarowe kV, mA, mAs, mGy, s

- Weryfikacja zmierzonych wartości

- Wykonanie czynności konserwacyjnych takich jako czyszczenie i smarowanie

- Smarowanie ruchomych części mechanicznych zgodnie z instrukcją DTR urządzenia

- Sprawdzenie konsoli technika na ramieniu C

- Sprawdzenie klawiatury technika na wózku z monitorami ,

- Sprawdzenie generatora

- Sprawdzenie stanu detektora i jakości obrazu

- Sprawdzenie kolimatora, wykonanie testu kolimacji i osiowości przy użyciu fantomów ETR

- Sprawdzenie poprawności działania dobierania wartości skopi

- Pomiary czasu ekspozycji i fluoroskopii

- Sprawdzenie parametrów skopi, ABS i RF

- Sprawdzenie dróg chłodzenia i odprowadzania ciepła

- Sprawdzenie stanu części zużywalnych – filtry, uszczelki, kable, łożyska, hamulce

- Zgranie błędów systemu i analiza komunikatów

- Zapisanie ustawień aparatu jeżeli istnieje taka możliwość (back up),

- Kalibracja ustawienie odpowiednich wartości parametrów w przypadku ich odchylenia,

- Regulacja mechaniczna lub programowa parametrów

- Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego i mechanicznego

- Inne czynności przeglądowe zgodnie z instrukcją serwisową.

Zakres przeglądu aparatu RTG z ramieniem „C” Ziehm Vision RFD:

- Wizualne sprawdzenie stanu technicznego aparatu

- Sprawdzenie parametrów wymaganych przez producenta przy użyciu wbudowanej oraz

zewnętrznej aparatury kontrolno pomiarowej, jednostki pomiarowe kV, mA, mAs, mGy, s

- Weryfikacja zmierzonych wartości

- Wykonanie czynności konserwacyjnych takich jako czyszczenie i smarowanie

- Smarowanie ruchomych części mechanicznych zgodnie z instrukcją DTR urządzenia

- Sprawdzenie konsoli technika na ramieniu C

- Sprawdzenie klawiatury technika na wózku z monitorami ,

- Sprawdzenie generatora

- Kontrola jakości obrazu, ewentualna kalibracja detektora

- Sprawdzenie wzmacniacza obrazu

- Sprawdzenie wzmocnienia obrazu

- Sprawdzenie kolimatora, wykonanie testu kolimacji i osiowości przy użyciu fantomów ETR

- Sprawdzenie poprawności działania dobierania wartości skopi

- Pomiary czasu ekspozycji i fluoroskopii

- Sprawdzenie parametrów skopi, ABS i RF

- Sprawdzenie dróg chłodzenia i odprowadzania ciepła

- Sprawdzenie stanu części zużywalnych – filtry, uszczelki, kable, łożyska, hamulce

- Zgranie błędów systemu i analiza komunikatów

- Zapisanie ustawień aparatu jeżeli istnieje taka możliwość (back up),

- Kalibracja ustawienie odpowiednich wartości parametrów w przypadku ich odchylenia,

- Regulacja mechaniczna lub programowa parametrów

- Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego i mechanicznego

- Inne czynności przeglądowe zgodnie z instrukcją serwisową.

Pakiet nr 3:

Zakres przeglądu aparatu RTG  jezdny Fujifilm DR-XD 1000:

- Zebranie od obsług informacji dotyczących funkcjonowania aparatu,

- Wizualne sprawdzenie stanu technicznego aparatu,

- Sprawdzenie parametrów wymaganych przez producenta przy użyciu wbudowanej oraz

- zewnętrznej aparatury kontrolno-pomiarowej, jednostki pomiarowe kV, mA, mAs, mGy, s,

- Weryfikacja zmierzonych wartości,

- Wykonanie czynności konserwacyjnych

- Smarowanie ruchomych części mechanicznych zgodnie z instrukcją DTR urządzenia,

- Sprawdzenie konsoli technika,

- Sprawdzenie generatora, wykonanie kalibracji mA.

- Sprawdzenie kolimatora – pomiar luminancji pola świetlnego oraz wykonanie testu kolimacji i

osiowości pola promieniowania przy użyciu fantomów ETR

- Sprawdzenie dróg chłodzenia i odprowadzania ciepła,

- Sprawdzenie stanu części zużywalnych – filtry, uszczelki, kable, łożyska, hamulce,

- Zgranie błędów systemu i analiza komunikatów,

- Zapisanie ustawień aparatu jeżeli istnieje taka możliwość (back up),

- Sprawdzenie mechaniki aparatu, regulacja hamulców

- Ustawienie odpowiednich wartości parametrów w przypadku ich odchylenia,

- Regulacja mechaniczna lub programowa parametrów,

- Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego i mechanicznego.

- Inne czynności przeglądowe zgodnie z instrukcją serwisową.

Pakiet nr 4:

Zakres przeglądu aparatu RTG jezdny Samsung GM85:

1. Wykonanie testów QAP (Quality Assurance Program)

2. Wykonanie backupu systemu

3. Wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego

4. Sprawdzenie poprawności działania kolimatora, Kolimacji, osiowości i geometrii pola

promieniowania oraz natężenia pola świetlnego kolimatora

5. Sprawdzenie wyłączników awaryjnych aparatu

6. Sprawdzenie połączeń elektrycznych i sygnałowych układu wysokiego napięcia,

7. Wykonanie kalibracji lampy RTG

8. Sprawdzenie i regulacja mechaniki aparatu, hamulców, mechanizmu kolumny

9. Sprawdzenie stanu akumulatorów aparatu

10. Sprawdzenie stanu akumulatorów handswitcha bezprzewodowego

11. Wykonanie kalibracji ekranu dotykowego

12. Wykonanie kalibracji detektora

13. Sprawdzenie poprawności działania i jakości obrazu

14 Inne czynności przeglądowe zgodnie z instrukcją serwisową.

Zakres przeglądu aparatu RTG stacjonarny sufitowy Samsung GC85A:

- Wizualne sprawdzenie stanu technicznego aparatu

- Sprawdzenie parametrów wymaganych przez producenta przy użyciu wbudowanej oraz

zewnętrznej aparatury kontrolno pomiarowej, jednostki pomiarowe kV, mA, mAs, mGy, s

- Weryfikacja zmierzonych wartości

- Wykonanie czynności konserwacyjnych takich jako czyszczenie i smarowanie

- Smarowanie ruchomych części mechanicznych zgodnie z instrukcją DTR urządzenia

- Sprawdzenie konsoli technika

- Sprawdzenie generatora

- Sprawdzenie stołu

- Sprawdzenie statywu

- Sprawdzenie wzmacniacza obrazu

- Sprawdzenie wzmocnienia obrazu

- Sprawdzenie kolimatora, wykonanie testu kolimacji i osiowości przy użyciu fantomów ETR

- Pomiary natężenia światła przy pomocy luksomierza

- Sprawdzenie poprawności działania komór AEC na stanowiskach

- Pomiary czasu ekspozycji w trybach pracy AEC, mAs oraz ms i mA

- Sprawdzenie parametrów skopi, ABS i RF

- Sprawdzenie dróg chłodzenia i odprowadzania ciepła

- Sprawdzenie stanu części zużywalnych – filtry, uszczelki, kable, łożyska, hamulce

- Zgranie błędów systemu i analiza komunikatów

- Zapisanie ustawień aparatu jeżeli istnieje taka możliwość (back up)

- Kalibracja, ustawienie odpowiednich wartości parametrów w przypadku ich odchylenia

- Regulacja mechaniczna lub programowa parametrów

- Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego i mechanicznego

- Inne czynności przeglądowe zgodnie z instrukcją serwisową.

Pakiet nr 5:

Zakres przeglądu Mammograf Selenia Dimensions 3D:

- 1. Sprawdzenie działania systemu obrazowania:

- Wykonanie testu kalibracji obrazowania.

- Ocena jakości obrazów mammograficznych

- . Kontrola mechanizmów ruchomych:

- Sprawdzenie działania stolika i manipulatora.

- Smarowanie ruchomych części zgodnie z zaleceniami producenta

- Kontrola układu detekcji promieniowania:

- Testowanie detektorów na obecność ewentualnych uszkodzeń.

- Kalibracja detektorów w przypadku konieczności.

- Sprawdzenie systemu bezpieczeństwa:

- Kontrola działania systemu awaryjnego zatrzymywania

- Czyszczenie i konserwacja:

- Oczyszczanie elementów optycznych i filtrów.

- Czyszczenie i dezynfekcja powierzchni

- Weryfikacja parametrów technicznych:

- Pomiar dokładności kalibracji energetycznej.

- Sprawdzenie dokładności ustawień parametrów eksponometrycznych

- Inne czynności przeglądowe zgodnie z instrukcją serwisową.

- Wykonanie backupu parametrów

Pakiet nr 6:

Zakres przeglądu tomografu komputerowego Revolution EVO:

| Rodzaj czynności | Typ PM (A, B, C) |
| --- | --- |
| Konsola operatorska: |  |
| Weryfikacja błędów systemowych | A, B, C |
| Inspekcja konsoli wraz z czyszczeniem filtrów | A, B, C |
| Gantry: |  |
| - Kontrola temperatury i wilgotności w pomieszczeniu gantry | A, B, C |
| - test wyświetlaczy i paneli sterujących | A, B, C |
| - kontrola czujników pochylania gantry | A, B, C |
| - sprawdzenie wyłączników bezpieczeństwa E-stop | A, B, C |
| - sprawdzenie fantomu QA | A, B, C |
| - sprawdzenie okablowania obudów gantry | A, B, C |
| - smarowanie głównego łożyska gantry | co 2 mln Obrotów |
| - inspekcja, czyszczenie bieżni ślizgowych slipringu | A, B, C |
| - inspekcja, czyszczenie szczotek mocy oraz sygnałowych | A, B, C |
| - czyszczenie filtra plenum | A, B, C |
| - kontrola, czyszczenie wentylatorów plenum | A, B, C |
| - czyszczenie płyty czołowej detektora | A, B, C |
| - czyszczenie filtra nagrzewnicy gantry | A, B, C |
| - czyszczenie wentylatorów górnej pokrywy | A, B, C |
| - weryfikacja połączeń kablowych w rotującej części gantry | A, B, C |
| - inspekcja okna skanowania gantry | A, B, C |
| - kontrola układu pochylania gantry (pompa i siłowniki) | B |
| - sprawdzenie dokładności kąta „0” pochylania gantry | B |
| - sprawdzenie laserów pozycjonowania pacjenta wewnętrznych i zewnętrznych | B |
| - sprawdzenie działania kolimatora | B |
| - kontrola pasa napędowego gantry | C |
| - sprawdzenie enkodera pozycji obrotowej rotoracji gantry | B |
| - kontrola pompy chłodzenia lampy RTG | A, B, C |
| - czyszczenie filtra chłodnicy lampy RTG | A, B, C |
| Wysokie napięcie |  |
| - czyszczenie chłodnicy lampy RTG | A, B, C |
| - czyszczenie wentylatora inwertera | A, B, C |
| - sprawdzenie kabli wysokiego napięcia | A, B, C |
| - weryfikacja rezystora sprzężenia zwrotnego wysokiego napięcia | C |
| - weryfikacja układu pomiarowego wysokiego napięcia | C |
| - skany HHS | C |
| Stół pacjenta: |  |
| - kontrola i czyszczenie kołyski stołu | A |
| - sprawdzenie kotew mocujących stół | A |
| - sprawdzenie pasków napędowych w stole | A |
| - czyszczenie rolki napędowej | A |
| - smarowanie prowadnic stołu | A |
| - kontrola i smarowanie łożysk | A |
| - kontrola obudów stołu | A |
| - kontrola szyny oraz akcesoriów mocowanych do stołu | A |
| - inspekcja szczelności instalacji hydraulicznej | A |
| - kontrola czujników kolizyjnych stołu | A |
| - testy funkcjonalne stołu | A, C |
| PDU |  |
| - przegląd NGPDU | B |
| - weryfikacja napięcia poszczególnych faz zasilających | B |
| - weryfikacja/poprawa połączeń kablowych w PDU | B |
| System |  |
| - Weryfikacja błędów systemowych | A, B, C |
| - Sprawdzenie opcji kardiologicznej (opcja) | B |
| - Sprawdzenie strzykawki automatycznej NEMOTO (opcja) | B |
| - Sprawdzenie przycisków awaryjnego wyłączenia zasilania | A, B, C |
| - Sprawdzenie awaryjnego wyłączenia UPS, (opcja) | A, B, C |
| - Sprawdzenie przycisków sterowania skanowaniem | A, B, C |
| - Sprawdzenie lamp ostrzegawczych przed promieniowaniem | A, B, C |
| - Kopia zapasowa ustawień systemu wraz z kalibracjami | C |
| - Sprawdzenie/aktualizacja nr seryjnych głównych podzespołów aparatu w GIB | B |
| - Test jakości obrazowania na fantomie QA zgodnie z wytycznymi GE | C |
| - Skany testowe SST | A, B, C |

Pakiet nr 7:

Zakres przeglądu tomografu komputerowego Somatom go. TOP:

- Inspekcja Gantry

Sprawdzenie lasera pozycjonowania

Zewnętrzne czyszczenie Gantry

Czyszczenie filtrów powietrza Gantry

Inspekcja kabli Gantry

Inspekcja Lampy RTG

Inspekcja systemu chłodzenia Lampy RTG

Czyszczenie chłodnicy lampy RTG

Inspekcja kolimatora

Inspekcja i czyszczenie SlipRing.

Czyszczenie bloku szczotki

Smarowanie głównego łożyska Gantry

Czyszczenie okna Gantry

Wymiana zużytych elementów eksploatacyjnych (szczotki, filtry powietrza)

Sprawdzenie zabezpieczenia przeciwprzepięciowego

Kontrola działania wentylatorów w module DC_Link, INV, MVT, XGS

- Inspekcja konsoli

Czyszczenie wentylatorów i filtrów powietrza w ICS, IRS i IES

Czyszczenie monitora i całej konsoli

Czyszczenie myszy

Sprawdzenie działania Interkomu

Sprawdzenie napięć zasilających komputery

Sprawdzenie funkcji awaryjnych

- Inspekcja stołu pacjenta

Czyszczenie wnętrza stołu pacjenta

Sprawdzenie osłon mechanizmu stołu

Sprawdzenie blatu stołu

Sprawdzenie działania antykolizyjnych blokad gantry i stół

Sprawdzenie ograniczników ruchu stołu

Sprawdzenie napędu pionowego ruchu stołu

Sprawdzenie dokładności ruchu poziomego blatu

Sprawdzenie hałasów podczas ruchów stołu

Sprawdzenie ręcznych ruchów stołu

Sprawdzenie połączeń i uszkodzeń przewodów przyłączających

Sprawdzenie mocowania zespołów

Sprawdzenie śrub mocujących do podłoża

Sprawdzenie opadania stołu

Sprawdzenie zasilania DC

Sprawdzenie naciągu pasa ruchu poziomego

Sprawdzenie prędkości przesuwu blatu

Smarowanie wrzeciona napędu pionowego

Smarowanie prowadnicy liniowej w dolnej części mechanizmu nożycowego

Smarowanie prowadnic liniowych górnej części mechanizmu nożycowego

Smarowanie szyn prowadzących blatu stołu

Smarowanie szyn prowadzących górnej podpory

- Kontrola systemu

Pomiar prądu upływu pacjenta

Sprawdzanie rezystancji uziemienia ochronnego

Sprawdzanie działania przełącznika stykowego drzwi

Sprawdzanie wskaźnika przygotowania promieniowania

Sprawdzanie wskaźnika promieniowania

Sprawdzanie monitora promieniowania

Sprawdzanie awaryjnego obwodu STOP

kontrola węży chłodzących lampę RTG

PHS: Sprawdzanie wyłączników bezpieczeństwa

PHS: Sprawdzanie pomocy przy pozycjonowaniu pacjenta

PDC: Test funkcjonalności zabezpieczenia

Inspekcja wizualna fantomów

Sprawdzenie jakości obrazowania na fantomie

- Inne czynności przeglądowe zgodnie z instrukcją serwisową.

Pakiet nr 8:

Zakres przeglądu tomograf okulistyczny DRI OCT Triton Plus:

- Sprawdzenie poziomu jakości sygnału

- Test mechanizmów

- Test silników

- Sprawdzenie poprawności działania

- Samokontrola w trybie testowym

- Inne czynności przeglądowe zgodnie z instrukcją serwisową

Pakiet nr 9:

Zakres przeglądu rezonansu magnetycznego Signa Artist 1,5 T IPM:

| Rodzaj czynności: | Typ PM (A, B, C, D) |
| --- | --- |
| Oprogramowanie: |  |
| - Sprawdzenie aktualności wersji oprogramowania aplikacyjnego systemu | A, B, C, D |
| - Sprawdzenie zainstalowanych aktualizacji serwisowych (Service Pack) | A, B, C, D |
| - Sprawdzenie czy aparat wymaga aktualizacji oprogramowania związanych z bezpieczeństwem użytkowania | A, B, C, D |
| System: |  |
| - Inspekcja instalacji awaryjnego wyrzutu helu | A, |
| - Weryfikacja poprawności działania alarmu pacjenta | A, C, |
| - Wykonanie testu ruchu poziomego stołu lub sprawdzenie zdalne czy występują błędy przesuwu stołu | A, B, D |
| - Weryfikacja poprawnego działania leżanki stołu oraz elementów blokujących i zwalniających stół - Release Block | A, C, |
| - Sprawdzenie jednorodności pola magnetycznego | A, C, |
| - Sprawdzenie występowania zakłóceń impulsowych typu White pixels lub sprawdzenie zdalne czy aparat wykrył znaczącą liczbę White pixels podczas badań | A, B, C, D |
| - Wykonanie zestawu testów „System Performance Test” – określających najważniejsze parametry sprawności poszczególnych modułów systemu mających wpływ na jakość obrazowania | A, C |
| - Wykonanie procedury PM Check | A, C |
| - Weryfikacja/korekta daty i czasu konsoli operatorskiej | A, |
| - Inspekcja obudów magnesu | A, |
| - Weryfikacja poprawnego działania sensora otwarcia drzwi klatki RF | A, |
| - Weryfikacja prądów upływu EKG | A, |
| - Inspekcja oraz test przewodów EKG | A, C |
| - Weryfikacja poziomu płynu hydraulicznego | A, |
| - Weryfikacja poprawnego działania sensora detekcji wycieku płynu chłodzącego szafę systemową (zabezpieczającego moduły w szafie przed uszkodzeniem w razie zalania) | A, |
| - Inspekcja toru zasilającego oraz uziemienia MDP | A, C |
| - Weryfikacja konieczności wymiany baterii w MDP | A, C |
| - Wykonanie kalibracji DQA II (korekta ustawienia izocentrum) | A, |
| - Wykonanie procedury T-File Cleanup (czyszczenie plików kontrolnych) | A, |
| - Wykonanie procedury Error Log Prune (czyszczenie/kompresja logów systemowych) | A, |
| - Weryfikacja daty wygaśnięcia licencji serwisowej | A, |
| - Weryfikacja połączenia serwisowego | B |
| - Wykonanie kopii zapasowej protokołów i konfiguracji aparatu | A, C |
| - Weryfikacja poprawnego działania monitora tlenu | A, |
| - Czyszczenie filtrów powietrznych komputera Brainwave | A, |
| - Weryfikacja poprawnego działania stołu pacjenta | A, C, D |
| - Weryfikacja poprawności działania czujników chłodzenia powietrznego cewki gradientowej lub sprawdzenie zdalne reguły sprawdzającej poprawność chłodzenia powietrznego | B, D |
| - Czyszczenie filtrów chłodzenia powietrznego cewki gradientowej | C |
| - Weryfikacja poprawnego działania obwodu MRU – układu awaryjnego wygaszania pola magnesu | A, B, C, D |
| - Weryfikacja konieczności wymiany baterii w MRU | A, B, C, D |
| - Weryfikacja poprawności działania MRU przy pomocy MRU Tester Assembly | C, |
| - Sprawdzenie sprawności okablowania obwodów MRU | C, |
| - Wykonanie dejonizacji płynu chłodzącego w obwodach cewki gradientowej oraz szafy systemowej wraz z uzupełnieniem inhibitora korozji | C, |
| - Sprawdzenie sprawności obwodu wyłączenia awaryjnego systemu | C, |
| - Weryfikacja/wymiana baterii komputera BIOS konsoli | A, C, |
| - Weryfikacja toru zasilającego oraz uziemienia PDU | C, |
| - Czyszczenie filtrów konsoli operatorskiej | C, |
| - Wykonanie procedury UPM functional check – sprawdzenie układów monitorów mocy RF zabezpieczających pacjenta | C, |
| - Czyszczenie/wymiana filtra powietrznego nawiewu pacjenta | C, |
| - Czyszczenie i smarowanie gniazd cewek stołu/gantry | C, |
| - Czyszczenie filtrów HEC/FPU | C, |
| - Czyszczenie filtrów PGR | C, |

2. Jedno uzupełnienie poziomu helu, jeśli takie będzie zalecenie producenta, a poziom He  spadnie poniżej 80%.

3.  Inne czynności przeglądowe zgodnie z instrukcją serwisową.

Pakiet nr 10:

Zakres przeglądu systemu chłodzenia sprężarki helu RM - układ tzw. „wody lodowej”

- Czyszczenie lameli skraplacza

- Sprawdzenie szczelności połączeń układu z freonem

- Sprawdzenie szczelności połączeń układu glikolu

- Sprawdzenie i oczyszczenie filtrów układu glikolu

- Pomiar sprawności elektrycznej

- Pomiar ciśnień środka chłodniczego

- Sprawdzenie układu odprowadzenia skroplin

- Sprawdzenie jakości glikolu

- Sprawdzenie działania urządzeń sterujących i zabezpieczających

- Sprawdzenie wibroizolatorów

- Kontrola szczelności urządzeń zgodna z ustawą F-gaz

- Protokoły do CRO

- Inne czynności przeglądowe zgodnie z instrukcją serwisową

Pakiet nr 11:

Zakres przeglądów aparatów do znieczulania FABIUS GS:

- Kontrola wizualna uszkodzeń mechanicznych

- Kontrola i konserwacja układu oddechowego pacjenta

- Kontrola instalacji zasilania gazowego - instalacja centralna i butle

- Kontrola i konserwacja układu odprowadzania gazów poanestetycznych

- Kontrola działania wszystkich przełączników

- Kontrola mocowania parowników i szczelności układów

- Kontrola i konserwacja układu miecha

- Kontrola i kalibracja przepływomierzy gazowych

- Wymiana czujnika O2 - 1 raz w ciągu 2 lat .

- Kalibracja czujnika O2

- Test by-pass

- Kontrola i kalibracja respiratora

- Kontrola działania układu ssaka

- Sprawdzenie awaryjnego zasilania elektrycznego (akumulator) – wymiana 1 raz w ciągu 2 lat.

- Przegląd monitora

- Wymiana zestawów serwisowych zgodnie z zaleceniami producenta

- Inne czynności przeglądowe zgodnie z instrukcją serwisową.

Pakiet nr 12:

Zakres przeglądów aparatów do znieczulania S/5 AESPIRE:

- Kontrola i konserwacja zbiornika AGSS

- Kontrola i konserwacja układu oddechowego i okrężnego

- Kontrola i konserwacja układu miecha

- Test zaworu nadmiarowego MOPV

- Analiza historii błędów systemu

- Kontrola działania wszystkich przełączników

- Wymiana czujnika O2 - 1 raz w ciągu 2 lat

- Kalibracja czujnika O2

- Kalibracja czujników przepływu

- Kalibracja reduktora gazu zasilającego – respirator

- Kalibracja przetworników ciśnienia

- Kalibracja zaworu PEEP

- Kalibracja zaworu wdechowego

- Kalibracja ciśnienia zastawki APL

- Kontrola systemu

- Kontrola i testy układu zasilania gazami – instalacja centralna i butle

- Testy przepływu: minimalnego O2, LINK25 i liniowości zaworów przepływomierzy

- Test zaworu nadmiarowego

- Test alarmu zasilania O2

- Test FLUSH (by-pass)

- Test ciśnienia zwrotnego parowników

- Test szczelności niskiego ciśnienia

- Kontrola wskazań i stanu manometru dróg oddechowych PAW

- Sprawdzenie szczelności układu oddechowego

- Kontrola dodatkowego przepływomierza tlenu – jeśli zainstalowany

- Kontrola działania układu ssaka - jeśli zainstalowany

- Sprawdzenie awaryjnego zasilania elektrycznego (akumulator) - wymiana 1 raz w ciągu 2 lat.

- Wymiana zestawu serwisowego

- Kontrola mocowania parowników i szczelności układów

- Inne czynności przeglądowe zgodnie z instrukcją serwisową.

Pakiet nr 13:

Zakres przeglądów aparatów do znieczulania WATO EX 55:

Aparat do znieczulania:

- Sprawdzenie obudowy, panelu sterowania , przycisków, podłączenia zasilania, filtry, wyposażenia

- Test czujnika tlenu i kalibracja

- Test czujników przepływu i ciśnienia

- Test szczelności układu pacjenta, w trybie pracy mechanicznej i pracy ręcznej

- Test pochłaniacza CO2

- Test akumulatora

- Test działania w różnych trybach pracy

- Testy alarmów

- Wymiana czujnika tlenu

- Wymiana akumulatora (w razie potrzeby)

- Kontrola mocowania parowników i szczelności układów.

Kardiomonitor aparatu do znieczulania:

- Test bezpieczeństwa

- Sprawdzenie obudowy, panelu sterowania

- Test funkcjonalny działania torów pomiarowych

- Test modułu gazowego i kalibracja

- Test innych modułów

- Test systemu alarmowego

- Wymiana akumulatora (w razie potrzeby)

Pakiet nr 14:

Zakres przeglądów aparatów do znieczulania Carestation 650 i 620 wraz z kardiomonitorami Carescape B 450 i B 650:

Zakres czynności serwisowych aparat:

1. Inspekcja wizualna, funkcjonalna systemu,

2. Testy serwisowe:

- zaworu nadmiarowego

- alarmów zasilania gazowego

- zasilania z butli

- szczelności układu niskiego ciśnienia,

- układu AGSS

- zaworu GIV

- czujnika nadciśnieniowego gazów napędowych

- przepływów świeżych gazów.

- bypassu O2,

- parowników,

- układu oddechowego ABS

- dokładności ciśnieniomierzy

- alarmów,

- dodatkowego przepływomierza O2,

- zintegrowanego układu ssania,

- zaniku zasilania,

- bezpieczeństwa elektrycznego,

- Kontrola mocowania parowników i szczelności układów

3. Kalibracje:

- czujników ciśnienia,

- zaworu proporcjonalnego,

- układu bleed rezystora,

- czujnika O2.

Zakres czynności dla kardiomonitorów:

1.Kontrola wzrokowa monitora:

  - Inspekcja połączeń (moduły, podłączenia pacjenta)

  - Inspekcja mocowań

  - Inspekcja uszkodzeń mechanicznych

2.Testy funkcjonalne urządzenia:

  - Test poprawności działania alarmów

  - Test uruchomieniowy

  - Test ekranu i panelu dotykowego

  - Test sieci komputerowej

  - Test identyfikacji parametrów pomiarowych

  - Test statusu modułów

  - Test akumulatora

  - Test złącza synchronizacji

  - Test peryferiów opcjonalnych

3.Testy funkcjonalne parametrów (symulowane):

  - Test EKG

  - Test pomiaru częstości oddechu

  - Test pomiaru ciśnienia metodą inwazyjną i nieinwazyjną

  - Test pomiaru temperatury

  - Test PO2

  - Test LoFlo CO2

4.Test bezpieczeństwa elektrycznego

Pakiet nr 15:

Zakres przeglądów respiratorów BENNETT:

- Sprawdzenie działania

- Kalibracja aparatu

- Wykonanie testów serwisowych

- Wykonanie testów EST i SST

- Wykonanie testów wg Performance Verification

- Wykonanie testów bezpieczeństwa

- Sprawdzenie szczelności układu pacjenta

Ponadto

- Wymiana czujnika tlenu

- Wymiana baterii (jeśli zachodzi potrzeba)

- Inne czynności przeglądowe zgodnie z instrukcją serwisową.

Pakiet nr 16:

Zakres przeglądu zestawu INFANT FLOW SiPAP:

- Kontrola wizualna stanu aparatu i akcesoriów

- Sprawdzenie trybów pracy aparatu

- Sprawdzenie i kalibracja parametrów nastawianych

- Sprawdzenie poprawności kalibracji stężenia tlenu

- Wymiana czujnika tlenu  – 1 raz w ciągu 2 lat

- Kontrola poprawności działania alarmów

- Sprawdzenie stanu baterii – wymiana 1 raz w ciągu 2 lat

- Inne czynności przeglądowe zgodnie z instrukcją serwisową.

Pakiet nr 17:

Zakres przeglądów respiratora INSPIRATION, EVENT INSPIRATION 5i oraz SV300:

- Inspekcja wizualna i mechaniczna

- czas pracy respiratora

- stan zewnętrzny aparatu

- stan elementów wewnątrz aparatu

- stan przewodów pacjenta i zasilania gazami

- stan przewodu zasilającego

- Testy modułów elektrycznych

– test alarmów dźwiękowych i wizualnych

– test pokręteł, wskaźników i wyświetlaczy

- parametry elektryczne zasilacza

- ustawienia w trybach CPAP, CMV, PTV, SIMV

- badanie bezpieczeństwa elektrycznego

- Testy modułu pneumatycznego

- alarm braku zasilania gazami roboczymi

- stan dyszy wdechowej

- ciśnienie CPAP

- kalibracja modułu blendera

- kalibracja wskaźnika FIO2

- przepływ gazów przed mieszaniem

- przepływ gazów po mieszaniu

- ciśnienie załączające alarm LEAK

- ciśnienie załączające alarm BLOCK

- max. ciśnienie wdechu

- max. ciśnienie CPAP

4.   Wymiana czujnika tlenu – 1 raz w ciągu 2 lat

5.  Wymiana akumulatora – 1 raz w ciągu 2 lat

6.   Wymiana filtra powietrza chłodzącego

7.   Inne czynności przeglądowe zgodnie z instrukcją serwisową.

Pakiet nr 18:

Zakres przeglądu respiratora noworodkowego BABYLOG VN 500 i VN800:

- Sprawdzenie ogólne stanu respiratora (obudowy, kabla zewnętrznego , zastawki wydechowej i czujnika przepływu (kierunek podłączenia), wężyka sterującego zastawką wydechową oraz przewodów zasilających w tlen

- Czyszczenie respiratora

- Wymiana filtrów w układzie pneumatycznym respiratora, filtra przeciwpyłowego

- Wymiana akumulatora

- Kalibracja

- Testowanie

- Test bezpieczeństwa elektrycznego

- Inne czynności przeglądowe zgodnie z instrukcją serwisową.

Zakres przeglądu respiratora OXYLOG 3000 Plus:

- Sprawdzenie ogólne stanu respiratora (obudowy, kabla zewnętrznego, rur – układu pacjenta, zastawki wydechowej i czujnika przepływu, przewodów zasilających w tlen itp.)

- Czyszczenie respiratora

- Wymiana akumulatora, filtrów

- Kalibracja

- Testowanie

- Test bezpieczeństwa elektrycznego

- Inne czynności przeglądowe zgodnie z instrukcją serwisową.

Pakiet nr 19:

Zakres przeglądu respiratorów ParaPac:

- Sprawdzenie

- częstotliwości wentylacji

- objętości oddechowej

- maksymalnej wartości ciśnienia wentylacji

- alarmów respiratora

- pracy w trybie Demand i CMV/Demand

- Sprawdzenie sygnalizacji niskiego ciśnienia roboczego

- Kontrola stanu fizycznego respiratora

- Kontrola stanu akcesoriów: przewodu pacjenta, zastawki pacjenta, przewodu zasilającego tlenem, filtra pacjenta, reduktora i butli tlenowej

- Inne czynności przeglądowe zgodnie z instrukcją serwisową.

Pakiet nr 20:

Zakres przeglądu respiratora OSIRIS 3:

- Sprawdzenie ogólne stanu respiratora (obudowy, kabla zewnętrznego, rur – układu pacjenta, zastawki wydechowej i czujnika przepływu (kierunek podłączenia), wężyka sterującego zastawką wydechową oraz przewodów zasilających w tlen

- Czyszczenie respiratora

- Wymiana filtrów w układzie pneumatycznym respiratora, filtra przeciwpyłowego

- Wymiana akumulatora podczas drugiego przeglądu

- Kalibracja

- Testowanie

- Test bezpieczeństwa elektrycznego

- Inne czynności przeglądowe zgodnie z instrukcją serwisową.

Pakiet nr 21:

Zakres przeglądu respiratora CAREVENT MRI:

- Sprawdzenie ogólne stanu respiratora (obudowy, kabla zewnętrznego, rur – układu pacjenta, zastawki wydechowej i czujnika przepływu (kierunek podłączenia), wężyka sterującego zastawką wydechową oraz przewodów zasilających w tlen

- Czyszczenie respiratora

- Kalibracja

- Testowanie

- Test bezpieczeństwa elektrycznego

- Inne czynności przeglądowe zgodnie z instrukcją serwisową.

Zakres przeglądu respiratora MEDUMAT STANDARD 2:

- Sprawdzenie ogólne stanu respiratora (obudowy, kabla zewnętrznego, rur – układu pacjenta, zastawki wydechowej i czujnika przepływu (kierunek podłączenia), wężyka sterującego zastawką wydechową oraz przewodów zasilających w tlen

- Czyszczenie respiratora

- Wymiana filtrów w układzie pneumatycznym respiratora, filtra przeciwpyłowego

- Wymiana akumulatora

- Kalibracja

- Testowanie

- Test bezpieczeństwa elektrycznego

- Inne czynności przeglądowe zgodnie z instrukcją serwisową.

Pakiet nr 22:

Zakres przeglądu respiratora HAMILTON G-5:

- Sprawdzenie ogólne stanu respiratora (obudowy, kabla zewnętrznego, zastawki wydechowej i czujnika przepływu (kierunek podłączenia), wężyka sterującego zastawką wydechową oraz przewodów zasilających w tlen

- Czyszczenie respiratora

- Wymiana filtrów w układzie pneumatycznym respiratora, filtra przeciwpyłowego

- Wymiana akumulatora

- Kalibracja

- Testowanie

- Test bezpieczeństwa elektrycznego

- Inne czynności przeglądowe zgodnie z instrukcją serwisową.

Pakiet nr 23:

Zakres przeglądu respiratora EVE IN:

- Sprawdzenie ogólne stanu respiratora (obudowy, kabla zewnętrznego, zastawki wydechowej i czujnika przepływu (kierunek podłączenia), wężyka sterującego zastawką wydechową oraz przewodów zasilających w tlen

- Czyszczenie respiratora

- Wymiana filtrów w układzie pneumatycznym respiratora, filtra przeciwpyłowego

- Wymiana akumulatora

- Kalibracja

- Testowanie

- Test bezpieczeństwa elektrycznego

- Inne czynności przeglądowe zgodnie z instrukcją serwisową.

Pakiet nr 24:

Zakres przeglądu respiratora TRYLOGY:

- Sprawdzenie ogólne stanu respiratora (obudowy, kabla zewnętrznego, zastawki wydechowej i czujnika przepływu (kierunek podłączenia), wężyka sterującego zastawką wydechową oraz przewodów zasilających w tlen

- analiza alarmów, zgłoszeń oraz błędów w logach odczytanych z urządzenia,

- Czyszczenie respiratora

- Wymiana filtrów

- Wymiana akumulatora

- Kalibracja

- Testowanie

- Test bezpieczeństwa elektrycznego

- Inne czynności przeglądowe zgodnie z instrukcją serwisową.

Pakiet nr 25:

Zakres przeglądu respiratora Astral 150 i Bellavista Basic:

- Sprawdzenie ogólne stanu respiratora (obudowy, kabla zewnętrznego, zastawki wydechowej i czujnika przepływu (kierunek podłączenia), wężyka sterującego zastawką wydechową oraz przewodów zasilających w tlen

- analiza alarmów, zgłoszeń oraz błędów w logach odczytanych z urządzenia,

- Czyszczenie respiratora

- Wymiana filtrów

- Wymiana akumulatora

- Kalibracja

- Testowanie

- Test bezpieczeństwa elektrycznego

- Inne czynności przeglądowe zgodnie z instrukcją serwisową.

Pakiet nr 26:

Zakres przeglądu aparatu do dializ PRISMA FLEX i PRISMAX:

- Oględziny i czyszczenie  urządzenia

- Wymiana baterii na płycie PC

- Wymiana uszczelek stożkowych poduszek ciśnienia

- Wymiana segmentów pompy APRS i filtra powietrza

- Kontrola podgrzewacza

- Kontrola napięć zasilających

- Kontrola działania urządzenia przy użyciu trybu Diagnozowania Serwisowego

- Kontrola funkcjonowania (zabieg próbny)

- Pomiary bezpieczeństwa elektrycznego.

- Inne czynności przeglądowe zgodnie z instrukcją serwisową.

Pakiet nr 27:

Zakres przeglądu defibrylatorów Lifepak 20:

- Ocena wizualna, stan przewodów

- Sprawdzenie funkcji aparatu (przyciski, ekran)

- Sprawdzenie rejestrów pracy

- Sprawdzenie gniazda EKG  i poprawność odczytów

- Sprawdzenie gniazda SpO2 i poprawność odczytu saturacji

- Sprawdzenie skalowania defibrylatora – energia wyładowania

- Sprawdzenie pracy aparatu w trybie AED

- Sprawdzenie skalowania stymulatora – prąd stymulacji

- Sprawdzenie funkcji synchronicznej defibrylacji – czas synchronizacji

- Sprawdzenie kalibracji drukarki

- Sprawdzenie akcesoriów: łyżki twarde, przewód główny EKG, przewody odprowadzeń kończynowych i przedsercowych, czujnik i przedłużacz SpO2

- Badanie bezpieczeństwa elektrycznego

- Wymiana akumulatora podczas jednego przeglądu

- Inne czynności przeglądowe zgodnie z instrukcją serwisową.

Zakres przeglądu defibrylatorów Lifepak 12 i Lifepak 15:

- Ocena wizualna, stan przewodów

- Sprawdzenie funkcji aparatu (przyciski, ekran)

- Sprawdzenie rejestrów pracy

- Sprawdzenie gniazda EKG  i poprawność odczytów

- Sprawdzenie gniazda SpO2 i poprawność odczytu saturacji

- Sprawdzenie skalowania defibrylatora – energia wyładowania

- Sprawdzenie pracy aparatu w trybie AED

- Sprawdzenie skalowania stymulatora – prąd stymulacji

- Sprawdzenie funkcji synchronicznej defibrylacji – czas synchronizacji

- Sprawdzenie kalibracji drukarki

- Sprawdzenie akcesoriów: łyżki twarde, przewód główny EKG, przewody odprowadzeń kończynowych i przedsercowych, czujnik i przedłużacz SpO2

- Badanie bezpieczeństwa elektrycznego

- Wymiana akumulatorów - 2 szt. podczas jednego przeglądu

- Inne czynności przeglądowe zgodnie z instrukcją serwisową.

Pakiet nr 28:

Zakres przeglądu defibrylatorów M-Series ZOLL:

- Ocena wizualna, stan przewodów

- Sprawdzenie funkcji aparatu (przyciski, ekran)

- Sprawdzenie gniazda EKG  i poprawność odczytów

- Sprawdzenie gniazda SpO2 i poprawność odczytu saturacji

- Sprawdzenie skalowania defibrylatora – energia wyładowania

- Sprawdzenie skalowania stymulatora – prąd stymulacji

- Sprawdzenie funkcji synchronicznej defibrylacji – czas synchronizacji

- Sprawdzenie działania drukarki

- Sprawdzenie akcesoriów: łyżki twarde, przewód EKG, czujnik i przedłużacz SpO2

- Badanie bezpieczeństwa elektrycznego

- Wymiana akumulatora podczas jednego przeglądu

- Inne czynności przeglądowe zgodnie z instrukcją serwisową.

Pakiet nr 29:

Zakres przeglądu defibrylatorów  BeneHeart D3 i D6 :

- Ocena wizualna, stan przewodów

- Sprawdzenie funkcji aparatu (przyciski, ekran)

- Sprawdzenie rejestrów pracy

- Sprawdzenie gniazda EKG  i poprawność odczytów

- Sprawdzenie gniazda SpO2 i poprawność odczytu saturacji

- Sprawdzenie skalowania defibrylatora – energia wyładowania

- Sprawdzenie pracy aparatu w trybie AED

- Sprawdzenie skalowania stymulatora – prąd stymulacji

- Sprawdzenie funkcji synchronicznej defibrylacji – czas synchronizacji

- Sprawdzenie kalibracji drukarki

- Sprawdzenie akcesoriów: łyżki twarde, przewód główny EKG, przewody odprowadzeń kończynowych i przedsercowych, czujnik i przedłużacz SpO2

- Badanie bezpieczeństwa elektrycznego

- Wymiana akumulatorów podczas jednego przeglądu.

- Inne czynności przeglądowe zgodnie z instrukcją serwisową

Pakiet nr 30:

Zakres przeglądu defibrylatora DefiMax:

- Ocena wizualna, stan przewodów

- Sprawdzenie funkcji aparatu (przyciski, ekran)

- Sprawdzenie rejestrów pracy

- Sprawdzenie gniazda EKG  i poprawność odczytów

- Sprawdzenie gniazda SpO2 i poprawność odczytu saturacji

- Sprawdzenie skalowania defibrylatora – energia wyładowania

- Sprawdzenie pracy aparatu w trybie AED

- Sprawdzenie skalowania stymulatora – prąd stymulacji

- Sprawdzenie funkcji synchronicznej defibrylacji – czas synchronizacji

- Sprawdzenie kalibracji drukarki

- Sprawdzenie akcesoriów: łyżki twarde, przewód główny EKG, przewody odprowadzeń kończynowych i przedsercowych, czujnik i przedłużacz SpO2

- Badanie bezpieczeństwa elektrycznego

- Wymiana akumulatora podczas pierwszego przeglądu

- Inne czynności przeglądowe zgodnie z instrukcją serwisową

Pakiet nr 31:

Zakres przeglądu defibrylatora DFM 100 Efficia:

- Ocena wizualna, stan przewodów

- Sprawdzenie funkcji aparatu (przyciski, ekran)

- Sprawdzenie rejestrów pracy

- Sprawdzenie gniazda EKG  i poprawność odczytów

- Sprawdzenie gniazda SpO2 i poprawność odczytu saturacji

- Sprawdzenie skalowania defibrylatora – energia wyładowania

- Sprawdzenie pracy aparatu w trybie AED

- Sprawdzenie skalowania stymulatora – prąd stymulacji

- Sprawdzenie funkcji synchronicznej defibrylacji – czas synchronizacji

- Sprawdzenie kalibracji drukarki

- Sprawdzenie akcesoriów: łyżki twarde, przewód główny EKG, przewody odprowadzeń kończynowych i przedsercowych, czujnik i przedłużacz SpO2

- Badanie bezpieczeństwa elektrycznego

- Wymiana akumulatora podczas pierwszego przeglądu

- Inne czynności przeglądowe zgodnie z instrukcją serwisową

Pakiet nr 32 :

Zakres przeglądu aparatury audiologicznej:

- Ocena wizualna (stan przewodów, gniazd, słuchawek, przetwornika kostnego, sond, elektrod itp. w zależności od typu urządzenia) – w przypadku uszkodzeń wymiana na nowe lub naprawa (odrębnym zleceniem).

- Sprawdzenie funkcji aparatu (przyciski, ekran)

- Oczyszczenie sond

- Sprawdzenie działania urządzenia – kontrola poszczególnych programów.

- Kalibracja zadawanych i mierzonych parametrów

- Aktualizacja oprogramowania

- Inne czynności przeglądowe zgodnie z instrukcją serwisową

Pakiet nr 33:

Zakres przeglądu automatycznego wstrzykiwacza kontrastu:

- Wykonanie serwisowych testów diagnostycznych

- Czyszczenie elementów mechanicznych głowicy (układu ruchu tłoka) z resztek kontrastu i soli fizjologicznej

- Czyszczenie obudowy głowicy, gniazd mocowania wkładu, systemu czujników wykrywania i pozycjonowania wkładu.

- Kalibracja potencjometru pozycji tłoka, ciśnienia i prędkości przepływu

- Kalibracja potencjometru

- Weryfikacja funkcjonowania mechanizmów przekładni tłoka

- Wykonanie serwisowych testów kontrolno-sprawdzających

- Weryfikacja napięć zasilających

- Weryfikacja działania systemu

- Inne czynności przeglądowe zgodnie z instrukcją serwisową.

Pakiet nr 34:

Zakres przeglądu mikroskopu laboratoryjnego AXIOSKOP 40:

- Przegląd i czyszczenie układów optycznych

- Justowanie optyki

- Przegląd i czyszczenie układów mechanicznych

- Przegląd układów elektrycznych

- Ustawienie oświetlenia.

- Inne czynności przeglądowe zgodnie z instrukcją serwisową.

Pakiet nr 35:

Zakres przeglądu wirówki UNIVERSAL 320R typ 1406 i PrO-Hospital GP:

- Oględziny zewnętrzne – uszkodzenia, zanieczyszczenia, stan połączeń elektrycznych

- Oględziny wewnętrzne - uszkodzenia, zanieczyszczenia, stan połączeń elektrycznych

- Sprawdzenie panelu kontrolnego

- Kontrola płyty zasilającej

- Kontrola konwertera częstotliwości

- Sprawdzenie i regulacja pokrywy

- Sprawdzenie układu wirowania

- Sprawdzenie systemu chłodzenia

- Badanie bezpieczeństwa elektrycznego

- Walidacja wirówki z wystawieniem protokołu

- Inne czynności przeglądowe zgodnie z instrukcją serwisową.

Pakiet nr 36:

Zakres przeglądu wirówki ID-Centrifuge 12SII:

- Sprawdzenie połączeń elektrycznych

- Sprawdzenie pozycji uchwytu karty

- Kontrola stanu pokrywy

- Kontrola uszczelek

- Kontrola klawiatury oraz wyświetlacza

- Testy obrotów i czasu wirowania

- Wymiana filtra powietrza

- Badanie bezpieczeństwa elektrycznego

- Walidacja wirówki z wystawieniem protokołu

- Inne czynności przeglądowe zgodnie z instrukcją serwisową.

Zakres przeglądu cieplarki  laboratoryjnej INCUBATOR 37SII:

- Kontrola temperatury i czasu inkubacji

- Czyszczenie

- Testowanie urządzenia

- Wymiana filtra powietrza

- Walidacja

- Inne czynności przeglądowe zgodnie z instrukcją serwisową.

Pakiet nr 37:

Zakres przeglądu wirówki MPW :

- Oględziny zewnętrzne, próby funkcjonalne w zakresie sterowania i sygnalizacji

- Działanie układu niewyważenia

- Działanie układu blokady pokrywy

- Oględziny instalacji ochronnej

- Badanie bezpieczeństwa elektrycznego

- Walidacja wirówki z wystawieniem protokołu

- Inne czynności przeglądowe zgodnie z instrukcją serwisową.

Pakiet nr 38:

Zakres przeglądu spirometru :

- Kontrola wizualna stanu urządzenia

- Sprawdzenie działania urządzenia

- Wykonanie testu kalibracyjnego wartości mierzonych

- Inne czynności przeglądowe zgodnie z instrukcją serwisową.

Pakiet nr 39:

Zakres przeglądu aparatu USG :

- Sprawdzenie funkcjonowania reżimów pracy aparatu

- Sprawdzenie poprawności działania monitora, klawiatury alfanumerycznej oraz/lub panelu operacyjnego

- Sprawdzenie konfiguracji sprzętowej oraz softwarowej aparatu

- Sprawdzenie funkcjonowania kół, hamulców oraz blokad obracanych części aparatu

- Czyszczenie filtrów powietrza, trackballa, klawiatury, obudowy aparatu, sond, uchwytów sond, odkurzanie wnętrza i zewnętrza aparatu

- Wykonanie testów diagnostycznych oraz ewentualnych kalibracji

- Sprawdzenie poprawności funkcjonowania peryferiów akceptowanych przez producenta

- Sprawdzenie dokładności pomiarów (długość, pole powierzchni na fantomie)

- Wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego

- Inne czynności przeglądowe zgodnie z instrukcją serwisową.

Pakiet nr 40:

Zakres przeglądu aparatu USG okulistycznego AVISO:

- Sprawdzenie funkcjonowania reżimów pracy aparatu

- Sprawdzenie poprawności działania monitora, klawiatury alfanumerycznej oraz/lub panelu operacyjnego

- Sprawdzenie konfiguracji sprzętowej oraz softwarowej aparatu

- Sprawdzenie funkcjonowania kół, hamulców oraz blokad obracanych części aparatu

- Czyszczenie filtrów powietrza, obudowy aparatu, sond, uchwytów sond, odkurzanie wnętrza i zewnętrza aparatu

- Wykonanie testów diagnostycznych oraz ewentualnych kalibracji

- Sprawdzenie poprawności funkcjonowania peryferiów akceptowanych przez producenta

- Sprawdzenie dokładności pomiarów

- Wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego

- Aktualizacja oprogramowania

- Inne czynności przeglądowe zgodnie z instrukcją serwisową.

Pakiet nr 41:

Zakres przeglądu aparatów USG firmy Philips):

- Ocena wizualna systemu, stan przewodów

- Wewnętrzny test systemu

- Test bezpieczeństwa elektrycznego:

- rezystancja obudowa do masy:

- prąd upływu (normal/fault condition):

- max prąd upływu głowic (normal/fault condition):

- Test funkcjonalny trybów obrazowania

- Głowice testy funkcjonalne, kryształów i bezpieczeństwa elektrycznego

- Kontrola działania monitora CRT / LCD

- Sprawdzenie i ew. Wymiana sprężyny gazowej w ramieniu monitora

- Sprawdzenie / oczyszczenie klawiatury

- Czyszczenie trackballa i wnętrza aparatu

- Kontrola filtrów powietrza i wentylatorów

- Analiza logów błędów (Error Log)

- Test baterii podtrzymującej ustawienia

- Kontrola printera, magnetowidu i innych urzadzeń peryferyjnych

- Weryfikacja ustawień i funkcjonalności w sieci Dicom

- Weryfikacja/podłaczenie zdalnego serwisu i przedłużenie aktywacji proaktywnego

- monitoringu

- Kopia zapasowa ustawień.

- Inne czynności przeglądowe zgodnie z instrukcją serwisową.

Pakiet nr 42:

Zakres przeglądu aparatu EMG Nicolet EDX (Viking):

- Podzespoły komputerowe

- testy jednostki centralnej komputera

- sprawdzenie działania monitora, klawiatury, myszy, drukarki

- wykonanie testów głowicy EMG

- sprawdzenie okablowania, listwy zasilającej i UPS

- Kontrola poprawności instalacji i działania oprogramowania

- dane pacjenta (wprowadzanie, sortowanie, edycja)

- sprawdzenie poprawności działania lampy do fotostymulacji

- edycja remontaży i programów fotostymulacji

- zmiany ustawień filtrów

- sprawdzenie poprawności zapisu i przeglądania badania

- poprawność działania edytora opisów

- poprawność działania linijki ekranowej

- sprawdzenie poprawności wydruku

- sprawdzenie przesyłania danych

- wykonanie kopii bezpieczeństwa bazy danych

- Akcesoria – sprawdzenie stanu przewodów, elektrod itp.

- Inne czynności przeglądowe zgodnie z instrukcją serwisową.

Pakiet nr 43:

Zakres przeglądu diatermii ERBE( Erbotrom ICC 300; VIO300D+APC2; ICC200):

- Ocena stanu obudowy aparatu

- Ocena wyłącznika sieciowego i gniazd aparatu

- Ocena działania wyświetlaczy / ekranu dotykowego

- Sprawdzenie i ocena działania głośnika

- Pomiar rezystancji przejścia między stykiem ochronnym obudowy a stykiem ochronnym kabla zasilającego

- Ocena stanu akcesoriów (pomiar rezystancji biegunów elektrod)

- Pomiar bezpieczeństwa elektrycznego (pomiar prądów upływu LF oraz ocena stanu izolacji)

- Pomiar mocy poszczególnych trybów przy użyciu certyfikowanych urządzeń pomiarowych

- Inne czynności przeglądowe zgodnie z instrukcją serwisową.

Pakiet nr 44:

Zakres przeglądu diatermii BOWA:

- Ocena stanu obudowy aparatu

- Ocena wyłącznika sieciowego i gniazd aparatu

- Ocena działania wyświetlaczy / ekranu dotykowego

- Sprawdzenie i ocena działania głośnika

- Pomiar rezystancji przejścia między stykiem ochronnym obudowy a stykiem ochronnym kabla zasilającego

- Ocena stanu akcesoriów (pomiar rezystancji biegunów elektrod)

- Pomiar bezpieczeństwa elektrycznego (pomiar prądów upływu LF oraz ocena stanu izolacji)

- Pomiar mocy poszczególnych trybów przy użyciu certyfikowanych urządzeń pomiarowych

- Inne czynności przeglądowe zgodnie z instrukcją serwisową.

Pakiet nr 45:

Zakres przeglądu diatermii EMED:

- Ocena stanu obudowy aparatu

- Ocena wyłącznika sieciowego i gniazd aparatu

- Ocena działania wyświetlaczy / ekranu dotykowego

- Sprawdzenie i ocena działania głośnika

- Pomiar rezystancji przejścia między stykiem ochronnym obudowy a stykiem ochronnym kabla zasilającego

- Ocena stanu akcesoriów (pomiar rezystancji biegunów elektrod)

- Pomiar bezpieczeństwa elektrycznego (pomiar prądów upływu LF oraz ocena stanu izolacji)

- Pomiar mocy poszczególnych trybów przy użyciu certyfikowanych urządzeń pomiarowych

- Inne czynności przeglądowe zgodnie z instrukcją serwisową.

Pakiet nr 46:

Zakres przeglądu diatermii Valeylab FT 10 Medtronic:

- Ocena stanu obudowy aparatu

- Ocena wyłącznika sieciowego i gniazd aparatu

- Ocena działania wyświetlaczy / ekranu dotykowego

- Sprawdzenie i ocena działania głośnika

- Pomiar rezystancji przejścia między stykiem ochronnym obudowy a stykiem ochronnym kabla zasilającego

- Ocena stanu akcesoriów (pomiar rezystancji biegunów elektrod)

- Pomiar bezpieczeństwa elektrycznego (pomiar prądów upływu LF oraz ocena stanu izolacji)

- Pomiar mocy poszczególnych trybów przy użyciu certyfikowanych urządzeń pomiarowych

- Inne czynności przeglądowe zgodnie z instrukcją serwisową.

Pakiet nr 47:

Zakres przeglądu myjni endoskopowej CYW-100 CYW-DUO:

- Kontrola wizualna stanu urządzenia

- Oczyszczenie wnętrza urządzenia

- Wymiana kompletu filtrów

- Sprawdzenie działania testera szczelności

- Pomiar wydajności pomp dozujących i ustawienie pomierzonych wartości w sterowniku

- Pomiar bezpieczeństwa elektrycznego

- Sprawdzenie ustawionych parametrów myjni w sterowniku

- Testowanie myjni

- Inne czynności przeglądowe zgodnie z instrukcją serwisową.

Pakiet nr 48:

Zakres przeglądu myjni dezynfektora:

- Sprawdzenie jakości połączeń elektrycznych

- Sprawdzenie i oczyszczenie wszystkich filtrów i zaworów

- Sprawdzenie działania sterownika w programie testowym

- Sprawdzenie stanu uszczelek drzwi oraz działania ich blokady

- Sprawdzenie działania regulatora poziomu wody

- Czyszczenie układu pobierania detergentu

- Sprawdzenie funkcjonowania układu natryskowego

- Sprawdzenie parametrów dezynfekcji

- Sprawdzenie systemu podgrzewania wody i pomiar prądu grzałek

- Sprawdzenie zabezpieczenia grzałek i bezpiecznika termicznego

- Sprawdzenie systemu suszenia

- Wykonanie testu bezpieczeństwa elektrycznego

- Sprawdzenie działania siłownika drzwi i włączników krańcowych – jeśli dotyczy

- Inne czynności przeglądowe zgodnie z instrukcją serwisową.

- Wykonywanie napraw awaryjnych wynikłych  w okresie obowiązywania  umowy w okresach między przeglądami, wskutek nieprzewidzianych awarii powodujących przestój urządzeń (bez ceny części niezbędnych do zakupu podczas naprawy).

Zakres przeglądu sterylizatora ciśnieniowego:

- Czyszczenie wszystkich filtrów i odwadniaczy

- Wykonanie testu szczelności

- Sprawdzenie zaworu bezpieczeństwa

- Sprawdzenie dokładności rejestratora

- Czyszczenie zaworów redukcyjnych

- Wykonanie testu bezpieczeństwa elektrycznego

- Sprawdzenie czujników temperatury i ciśnienia

- Sprawdzenie regulacji i bezpieczeństwa drzwi

- Sprawdzenie szczelności połączeń hydraulicznych

- Sprawdzenie jakości wszystkich połączeń elektrycznych

- Wykonanie wszystkich procesów sterylizacji

- Sprawdzenie ciśnienia, temperatury

- Sprawdzenie wskaźników sygnalizacyjnych

- Wymiana filtra sterylnego powietrza – po przepracowaniu odpowiedniej ilości cykli

- Inne czynności przeglądowe zgodnie z instrukcją serwisową.

- Wykonywanie napraw awaryjnych wynikłych  w okresie obowiązywania  umowy w okresach między przeglądami, wskutek nieprzewidzianych awarii powodujących przestój urządzeń (bez ceny części niezbędnych do zakupu podczas naprawy)

Zakres przeglądu suszarki:

- Sprawdzenie jakości połączeń elektrycznych

- Sprawdzenie parametrów suszenia

- Sprawdzenie działania sterownika

- Sprawdzenie bezpiecznika termicznego i pomiar prądu grzałek

- Sprawdzenie jakości uszczelek drzwiowych

- Sprawdzenie filtru elektrostatycznego

- Kalibracja czujnika temperatury

- Wykonanie testu bezpieczeństwa elektrycznego

- Inne czynności przeglądowe zgodnie z instrukcją serwisową.

- Wykonywanie napraw awaryjnych wynikłych  w okresie obowiązywania  umowy w okresach między przeglądami, wskutek nieprzewidzianych awarii powodujących przestój urządzeń (bez ceny części niezbędnych do zakupu podczas naprawy)

Zakres przeglądu systemu T-DOC:

1.  Weryfikacja rejestrowanych danych w systemie T-DOC Cycle

2.  Weryfikacja połączeń pomiędzy systemem T-DOC i poszczególnymi urządzeniami

3.  Weryfikacja parametrów ustawień poszczególnych urządzeń (myjni i sterylizatorów)

4. Update systemu T-DOC

5. Sprawdzenie poprawności rejestracji procesów my w systemie T-DOCjni i sterylizatorów

6. Wykonywanie napraw awaryjnych systemu T-DOC  w okresie obowiązywania  umowy w okresach między przeglądami, wskutek nieprzewidzianych awarii powodujących przestój urządzeń

Pakiet nr 49:

Zakres przeglądu urządzenia do masażu klatki piersiowej LUCAS :

- Inspekcja zewnętrzna urządzenia

- Oczyszczenie wentylatora

- Smarowanie podzespołów mechanicznych

- Sprawdzenie działania układu mechanicznego

- Test działania układu elektronicznego

- Inne czynności przeglądowe zgodnie z instrukcją serwisową

Pakiet nr 50:

Zakres przeglądu urządzenia do mechanicznej kompresji klatki piersiowej Easy Pulse i Corpuls CPR :

- Inspekcja zewnętrzna urządzenia

- Oczyszczenie wentylatora

- Smarowanie podzespołów mechanicznych

- Sprawdzenie działania układu mechanicznego

- Test działania układu elektronicznego

- Inne czynności przeglądowe zgodnie z instrukcją serwisową

Pakiet nr 51:

Zakres przeglądu kriokomory AMAZING:

- Sprawdzenie czasu wymrażania

- Sprawdzenie poprawności działania układu detekcji gazów

- Sprawdzenie szczelności instalacji wewnętrznej

- Sprawdzenie szczelności dysz

- Sprawdzenie prawidłowej pracy elektrozaworów

- Sprawdzenie prawidłowej pracy automatyki

- Sprawdzenie pracy elementów grzejnych

- Sprawdzenie prawidłowej pracy wentylacji i wentylatorów

- Sprawdzenie prawidłowości oświetlenia

- Sprawdzenie szczelności urządzenia

- Inne czynności przeglądowe zgodnie z instrukcją serwisową

Pakiet nr 52:

Zakres przeglądu urządzenia do krioterapii KRIOPOL R30

- Oględziny obudowy

- Oględziny gniazd i złącz

- Oględziny izolacji przewodów

- Sprawdzenie poprawności działania wyświetlaczy

- Sprawdzenie poprawności działania klawiatury

- Sprawdzenie poprawności działania regulatora mocy

- Sprawdzenie poprawności działania detektora LN2

- Wykonanie testu bezpieczeństwa elektrycznego

Pakiet nr 53:

Zakres przeglądu angiografy Azurion Philips

1. Sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego.

2. Kontrola występowania usterek zewnętrznych.

3. Kontrola zużycia części ruchomych.

4. Oczyszczanie i smarowanie ruchomych części mechanicznych.

5. Przeprowadzenie uznanych przez Wykonawcę za konieczne środków zapobiegawczych w celu zwiększenia bezpieczeństwa obsługi aparatu (modyfikacje serwisowe)

6. Kontrola i czyszczenie dróg odprowadzania ciepła.

7. Sprawdzenie parametrów roboczych, w razie potrzeby ich regulacja.

8. Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy.

9. Sprawdzenie jakości obrazu jak również wartości pomiarowych i aplikacyjnych urządzenia ew. regulacja w przypadkach ich odchylenia od wartości normalnych dla standardu urządzenia.

10. Świadectwo Sprawności sprzętu w przypadku potwierdzenia stanu technicznego aparatu.

MK/AK