Załącznik nr 2 – formularz ofertowy techniczny

Dotyczy: postępowania pn. Dostawa, wraz z montażem, zespołu lampy RTG do angiografu Azurion 3                           - znak ZP/2501/ 77/24

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH)

Producent/Firma: ……………………………………………………………………………………………………………….

Kraj pochodzenia lampy RTG ………………………………………………………………

Urządzenie nazwa  typ: ...................................................			Rok produkcji: ..............................

| Lp. | Parametry, właściwości, funkcje i inne wymagania wobec urządzenia | Wymóg /wartość graniczna | Wymagany opis spełnienia wymogu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Lampa fabrycznie nowa, nierekondycjonowana, rok produkcji 2024 | Tak |  |
|  | Lampa Maximus ROTALIX Ceramic MRC 200+ 0508 ROT-GS 1003 o pojemności cieplnej anody 6,4 MHUeff oraz maksymalnym obciążeniu chwilowym 45 i 85 kW. | Tak |  |
|  | Przełączanie siatki podczas fluoroskopii impulsowej | Tak |  |
|  | Obudowa lampy ROT-GS 1003 z chłodzeniem olejowym i termicznym wyłącznikiem bezpieczeństwa | Tak |  |
| Dane techniczne lampy |  |  |  |
|  | Napięcie maksymalne: Fluoroskopia: 125 kV1, Ekspozycja: 125 kV | Tak |  |
|  | Maksymalny prąd lampy: Duże ognisko: 1063 mA przy napięciu 80 kV Małe ognisko: 563 mA przy napięciu 80 kV | Tak |  |
|  | Prąd lampy przy fluoroskopii impulsowej ze sterowaniem Siatką: 10–200 mA | Tak |  |
|  | Obciążalność ciągła (w temperaturze 23°C): 4000 W | Tak |  |
|  | Nominalne wartości ogniska 0,5/0,8 mm (IEC 60336:2005) | Tak |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Zapewnienie do wykonania naprawy dwóch inżynierów posiadających szkolenie Philipsa z aparatów serii Azurion | Tak |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski z dostępem do oryginalnych części zamiennych od producenta | Tak |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Okres gwarancji min.12miesięcy. | Tak |  |
|  | W okresie gwarancji przeglądy techniczne wraz z materiałami do nich użytymi i wzorcowanie wykonywane bezpłatnie co najmniej raz w roku. | Tak |  |
|  | Maksymalnie 3 naprawy gwarancyjne tego samego elementu lub podzespołu - konieczność wykonania kolejnej naprawy uprawnia do wymiany elementu lub podzespołu na nowy. | Tak |  |
|  | Zapewniony serwis pogwarancyjny | Tak |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych minimum 10 lat | Tak |  |

Data; kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty