Ciechanów dnia 06.09.2024 r.

AT - ZP/2501/76/24

Uczestnicy postępowania

dotyczy: przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę materiałów jednorazowych dla O/AiIT ogłoszonego w dniu 30.08.2024 r. w BZP, nr ogłoszenia 2024/BZP 00478000 oraz zamieszczonego na stronie internetowej Szpitala – https://zamowienia.szpitalciechanow.com.pl

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie udziela odpowiedzi na przesłane przez Wykonawców zapytania, dotyczące treści swz:

| Lp. | pytanie | odpowiedź |
| --- | --- | --- |
| 1 | Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację wzoru umowy § 10 Kary umowne w poniższym zakresie: Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne z następujących tytułów: A/ w przypadku odstąpienia od umowy w całości lub części przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub w przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego na podstawie § 10 ust. 2 umowy (bez dodatkowego wezwania ze skutkiem natychmiastowym), lub w przypadku nieuzasadnionego rozwiązania umowy lub odstąpienia od Umowy w całości lub części przez Wykonawcę – w wysokości 10 % Wartości Umowy.. B/ w wysokości 0,5 % wartości netto niezrealizowanej w terminie dostawy jednostkowej za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; górną granicę kary umownej z tego tytułu stanowi 20% wartości netto niezrealizowanej dostawy; C/ w wysokości 0,5% wartości netto reklamowanego zwróconego przedmiotu umowy odpowiednio za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w stosunku do terminu wymiany wadliwego przedmiotu umowy na wolny od wad, o którym mowa w § 3 ust. 5 niniejszej umowy; górną granicę kary umownej z tego tytułu stanowi 10% wartości netto reklamowanego przedmiotu umowy. D/ w przypadku odmowy realizacji zamówienia jednostkowego, o której mowa w § 3 ust. 1 sukcesywne dostawy niniejszej umowy - w wysokości 5 % wartości netto przedmiotu dostawy którego realizacji Wykonawca odmówił, za każdy taki przypadek; | Zamawiający nie akceptuje propozycji |
| 2 | Pakiet 2, pozycja 3-4 – Czy zamawiający dopuści produkty o parametrach: • Posiada zintegrowany podwójnie obrotowy łącznik 15 mm kącie 45° do podłączenia rurki i respiratora • Posiada obrotowy port do przepłukiwania cewnika (port do irygacji) o długości ok 8 cm zamykany kapturkiem zamocowanym do portu kompatybilny z fiolką 5-10 ml NaCl • Posiada zamykany port do podawania leków z końcówką Luer (MDI) • Posiada przeźroczystą komorę pozwalającą na obserwację wydzieliny pacjenta, która izoluje drobnoustroje i jest uszczelniona próżniowo co zmniejszająca ryzyko VAP oraz infekcji krzyżowej • Posiada zabezpieczenie łącznika podciśnienia w postaci kapturka zamocowanego do zestawu w sposób zapobiegający zagubieniu • Regulacja podciśnienia następuje poprzez zawór kontroli siły ssania znakowany rozmiarem cewnika oraz średnicą oraz informacją „UP” • Blokada zaworu regulacji siły ssania następuje poprzez jego obrót o 90° lub 180° • Posiada suwak umożliwiający pełne zamknięcie/otwarcie przepływu bez konieczności rozmontowania całości systemu • System wyposażony w klin pozwalający na bezpieczne rozmontowanie systemu z rurką intubacyjną bez uszkodzenia elementów • Cewnik zakończony atraumatycznie niebieską miękką obwódką, zaokrąglony, bez ostrych krawędzi, wyposażony w czarną obwódkę pozwalającą na jego wizualizację podczas przepłukiwania • Cewnik wyposażony w dwa otwory boczne ułożone naprzemianlegle oraz znaczniki głębokości skalowane co 1 cm • Oznaczenie rozmiaru cewnika widoczne na końcu cewnika, na zaworze kontroli siły ssania oraz kolorystycznie (zgodnie z standardem ISO) na obwódce łączącej pozostałe elementy systemu z rękawem ochronnym • W zestawie kolorowe naklejki do oznaczenia daty wymiany zestawu w języku angielskim oraz łącznik martwa przestrzeń rozciągliwy do długości 135mm • System stanowi integralną całość i jest gotowy do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania bez konieczności montażu dodatkowych akcesoriów • Sterylny, sterylizowany tlenkiem etylenu • Jednorazowego użytku z możliwością stosowania do 72 godzin • Pakowana folia/papier ROZMIAR; DŁUGOŚĆ; PRZEZNACZENIE. 10Fr 3,35mm; 600mm; intubacja. 12Fr 4,05mm; 600mm; intubacja. 14Fr 4,75mm; 600mm; intubacja. 16Fr 5,45mm; 600mm; intubacja. 10Fr 3,35mm; 330mm; tracheostomia. 12Fr 4,05mm; 330mm; tracheostomia. 14Fr 4,75mm; 330mm; tracheostomia. 16Fr 5,45mm; 330mm; tracheostomia. | Zamawiający nie dopuszcza takich produktów. |
| 3 | Pakiet 2, pozycja 5 – Czy zamawiający dopuści produkt o parametrach: • pozwala na prowadzenie procedury odsysania bez rozłączania układu oddechowego • zapobiega rozprzestrzenianiu się patogonenów chroniąc personel i pacjentów • blokada dostępu do pacjenta w postaci mechanicznej zastawki • bezzwrotny port do płukania cewnika • przycisk do kontroli siły ssania z zabezpieczeniem przed przypadkowym użyciem • barwny kod rozmiaru cewnika oraz numeryczne oznaczenie rozmiaru na cewniku • mocny, przezroczysty rękaw zabezpieczający cewnik • łącznik kątowy podwójnie obrotowy • port do podawania leków w aerozolu MDI • cewnik z atraumatycznym końcem • dobrze widoczny znacznik kontrolny całkowitego wycofania cewnika Skład zestawu: • zamknięty system do odsysania 72H • klucz do rozłączania • elastyczna przedłużka • naklejki do oznaczenia daty wymiany zestawu | Zamawiający nie dopuszcza takich produktów. |
| 4 | Pakiet 2, pozycja 6 – Czy zamawiający dopuści produkt o parametrach: Gotowa do użycia całkowicie szczelna i bardzo lekka komora wilgotna zapewniająca pożądaną wilgotność rogówki. Idealna w przypadku operacji opadania lub zwiotczenia powiek, leczeniu niedomykalności powiek, w celu ochrony pooperacyjnej w pełnym zakresie chirurgii oka. Hipoalergiczna warstwa samoprzylepna (mocująca) odpowiada wymogom delikatnej i wrażliwej skóry. Produkt sterylny, jednorazowego użytku.Wymiary: 11.5 x 8,1 cm ( w najszerszym miejscu) ,okienko 6 x 3,8 ( +/- 2 mm ) | Zamawiający nie dopuszcza takich produktów. |
| 5 | Pakiet 2, pozycja 7 – Czy zamawiający dopuści łyżkę i uchwyt osobno, wycenione jako zestaw? | Zamawiający nie dopuszcza takich produktów. |
| 6 | Pakiet 2, pozycja 7 – Czy zamawiający dopuści łyżki o parametrach: - Wykonane ze stopu metalu - Światłowód z tworzywa sztucznego o średnicy 5 mm zapewnia jasne i maksymalne oświetlenie - Zatrzask kulkowy w podstawie koloru zielonego - Dostępne w wersji z osłoniętym światłowodowym lub nieosłoniętym zapewniającym doświetlenie - wnętrze jamy ustnej i gardła - Kompatybilna ze wszystkimi uchwytami laryngoskopowymi według zielonego oznaczenia (green standard) zgodnymi z normą ISO 7376/3 - Oznakowanie łyżek typu Macintosh: nr serii, rodzaj, rozmiar, znak CE oraz symbol „nie do powtórnego użycia” (przekreślona cyfra 2) na części metalowej łyżki - Jednorazowego użytku - Czyste mikrobiologicznie - Opakowanie foliowe ROZMIAR; TYP; DŁUGOŚĆ. 00; Macintosh; 68 mm. 0; Macintosh; 76 mm. 1; Macintosh; 95 mm. 2; Macintosh; 105 mm. 3; Macintosh; 135 mm. 4; Macintosh; 155 mm. 5; Macintosh; 175 mm. | Zamawiający nie dopuszcza takich produktów. |
| 7 | Pytania dotyczą projektowanych postanowień umowy – załącznik nr 3 do SWZ Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację umowy w następujący sposób: „§ 10 Kary umowne (postanowienia dotyczące kar umownych stosuje się odrębnie do każdej części przedmiotu zamówienia) - Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne z następujących tytułów: A/ w przypadku odstąpienia od umowy w całości lub części przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub w przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego na podstawie § 10 ust. 2 umowy (bez dodatkowego wezwania ze skutkiem natychmiastowym), lub w przypadku nieuzasadnionego rozwiązania umowy lub odstąpienia od Umowy w całości lub części przez Wykonawcę – w wysokości 5 % Wartości Umowy.. B/ w wysokości 0,5 % wartości netto niezrealizowanej w terminie dostawy jednostkowej za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; górną granicę kary umownej z tego tytułu stanowi 20% wartości netto niezrealizowanej dostawy; C/ w wysokości 0,5% wartości netto reklamowanego zwróconego przedmiotu umowy odpowiednio za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w stosunku do terminu wymiany wadliwego przedmiotu umowy na wolny od wad, o którym mowa w § 3 ust. 5 niniejszej umowy; górną granicę kary umownej z tego tytułu stanowi 10% wartości netto reklamowanego przedmiotu umowy. D/ w przypadku odmowy realizacji zamówienia jednostkowego, o której mowa w § 3 ust. 1 sukcesywne dostawy niniejszej umowy - w wysokości 5% wartości netto przedmiotu dostawy którego realizacji Wykonawca odmówił, za każdy taki przypadek;” | Zamawiający nie akceptuje propozycji |
| 8 | Prosimy Zamawiającego o odstąpienie dla Pakietu nr 1 kart charakterystyki, gdyż karty te nie dotyczą przedmiotu zamówienia. Wykonawca natomiast może dostarczyć materiały informacyjne dotyczące zaoferowanego asortymentu. | Zgoda na propozycję. |
| 9 | Dotyczy Pakietu 1 - Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zestaw do tracheotomii przezskórnej metodą Ciaglia z jednostopniowym rozszerzadłem zawierającym: - jednostopniowy rozszerzacz w kształcie „rogu nosorożca”, pokryty powłoką hydrofilną aktywowaną po zanurzeniu w wodzie. - - nitinolową (odporną na zaginania) prowadnicę Seldingera typu J, umożliwiającą wprowadzenie prowadnicy przy użyciu jednej ręki - - cewnik prowadzący z ogranicznikiem bezpieczeństwa - - bezpieczny skalpel - - strzykawka 10ml - - 4 gaziki - - igła punkcyjna 14G z kaniulą teflonową - - krótkie rozszerzadło 14Fr - - pakowany sterylnie na pojedynczej tacy Wraz ze zbrojoną rurką tracheostomijną o wydłużonej części proksymalnej z mankietem niskociśnieniowym i regulowanym położeniem kołnierza: - ze specjalnie dedykowanym stożkowym prowadnikiem do wprowadzania rurki do tchawicy z otworem na prowadnicę Seldingera i z silikonową tuleją wypełniającą szczelinę pomiędzy prowadnikiem a końcem rurki. - wykonana z niezawierającego DEHP medycznego PCW - z możliwością odsysania wydzieliny z przestrzeni podgłośniowej przez kanał znajdujący się nad mankietem - regulowany kołnierz z mechanizmem blokującym umożliwiającym przesuwanie kołnierza wzdłuż osi rurki oraz obracanie o kąt 360 º - kontrastowa linia widoczna w RTG - łącznik o średnicy 15 mm - skala informująca o stopniu wydłużenia rurki - elastyczne skrzydełka na kołnierzu rurki z możliwością przesuwania wokół osi rurki niezależnie od siebie, zapewniają możliwość dostosowania do indywidualnej anatomii pacjenta. - informacje o zakresie zmiennej długości rurki, wraz ze średnicą wewnętrzną i zewnętrzną podane na kołnierzu rurki - przezroczysta - kąt wygięcia rurki 100o - obturator ułatwiający założenie rurki - regulowana tasiemka do mocowania rurki - karta informacyjna produktu z dwiema odklejanymi etykietami. - sterylna, jednorazowego użytku Rozmiary - 7 mm, średnica zewnętrzna 9,7 mm, maksymalna długość 97,5 mm - 8 mm, średnica zewnętrzna 11,2 mm, maksymalna długość 113 mm - 9 mm, średnica zewnętrzna 12,3 mm, maksymalna długość 118,5 mm | Zgodnie z SWZ |
| 10 | - Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zestaw do tracheotomii przezskórnej metodą Ciaglia z jednostopniowym rozszerzadłem zawierającym: - jednostopniowy rozszerzacz w kształcie „rogu nosorożca”, pokryty powłoką hydrofilną aktywowaną po zanurzeniu w wodzie. - - nitinolową (odporną na zaginania) prowadnicę Seldingera typu J, umożliwiającą wprowadzenie prowadnicy przy użyciu jednej ręki - - cewnik prowadzący z ogranicznikiem bezpieczeństwa - - bezpieczny skalpel - - strzykawka 10ml - - 4 gaziki - - igła punkcyjna 14G z kaniulą teflonową - - krótkie rozszerzadło 14Fr - - pakowany sterylnie na pojedynczej tacy Wraz z rurką tracheostomijną o wydłużonej części proksymalnej z mankietem niskociśnieniowym, z możliwością odsysania wydzieliny z przestrzeni podgłośniowej i regulowanym położeniem kołnierza: - ze specjalnie dedykowanym stożkowym prowadnikiem do wprowadzania rurki do tchawicy z otworem na prowadnicę Seldingera i z silikonową tuleją wypełniającą szczelinę pomiędzy prowadnikiem a końcem rurki. - wykonana z niezawierającego DEHP medycznego PCW - z możliwością odsysania wydzieliny z przestrzeni podgłośniowej przez kanał znajdujący się nad mankietem - regulowany kołnierz z mechanizmem blokującym umożliwiającym przesuwanie kołnierza wzdłuż osi rurki oraz obracanie o kąt 360 º - kontrastowa linia widoczna w RTG - łącznik o średnicy 15 mm - skala informująca o stopniu wydłużenia rurki - elastyczne skrzydełka na kołnierzu rurki z możliwością przesuwania wokół osi rurki niezależnie od siebie, zapewniają możliwość dostosowania do indywidualnej anatomii pacjenta. - informacje o zakresie zmiennej długości rurki, wraz ze średnicą wewnętrzną i zewnętrzną podane na kołnierzu rurki - przezroczysta - kąt wygięcia rurki 100o - obturator ułatwiający założenie rurki - regulowana tasiemka do mocowania rurki - karta informacyjna produktu z dwiema odklejanymi etykietami. - sterylna, jednorazowego użytku Rozmiary - 8 mm, średnica zewnętrzna 11,2 mm, maksymalna długość 113 mm - 9 mm, średnica zewnętrzna 12,3 mm, maksymalna długość 118,5 mm | Zgodnie z SWZ |
| 11 | - Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zestaw do tracheotomii przezskórnej metodą Ciaglia z jednostopniowym rozszerzadłem zawierającym: - jednostopniowy rozszerzacz w kształcie „rogu nosorożca”, pokryty powłoką hydrofilną aktywowaną po zanurzeniu w wodzie. - - nitinolową (odporną na zaginania) prowadnicę Seldingera typu - J, umożliwiającą wprowadzenie prowadnicy przy użyciu jednej ręki - - cewnik prowadzący z ogranicznikiem bezpieczeństwa - - bezpieczny skalpel - - strzykawka 10ml - - 4 gaziki - - igła punkcyjna 14G z kaniulą teflonową - - krótkie rozszerzadło 14Fr - - pakowany sterylnie na pojedynczej tacy Wraz z rurką tracheostomijną z mankietem niskociśnieniowym z możliwością odsysania wydzieliny z przestrzeni podgłośniowej przez innowacyjny, płaski kanał znajdujący się nad mankietem. Rurka wraz ze specjalnie dedykowanym stożkowym prowadnikiem do wprowadzania rurki do tchawicy z silikonową tuleją wypełniającą szczelinę pomiędzy prowadnikiem a końcem rurki. Z zakrzywionym, przeźroczystym kołnierzem. Konstrukcja rurki dodatkowo umożliwia ruchy rotacyjne kołnierza wzdłuż osi pionowej i poziomej, dzięki czemu kołnierz podąża za ruchami głowy pacjenta. Ponadto w zestawie znajdują się 2 kaniule wewnętrzne z łącznikiem 15 mm z możliwością blokady przed wyciągnięciem, jałowy żel poślizgowy 2,7g, zestaw łączników do odsysania, tasiemka mocująca (zestaw nie posiada szczoteczki do czyszczenia). Rurka wykonana z poliuretanu (mankiet rurki z wysokiej klasy medycznego PCV – nie zawierającego DEHP) o łuku wygięcia rurki 100o. Całość w sterylnym opakowaniu. Bez kleszczyków hemostatycznych, klinu do rozłączania układu, serwety i podkładki pod rurkę i pojemnika na zużyte igły. Rozmiary: 7mm, 8mm, 9mm lub 10mm | Zgodnie z SWZ |