Załącznik nr 2b – zakres usługi wg. Zamawiającego

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Usługa okresowych przeglądów aparatury medycznej

Zakresy przeglądów wg pakietów:

Zamawiający określił minimalne wymagania, które Wykonawca musi bezwzględnie spełniać - należy uzupełnić je o wymianę wszystkich elementów zgodnie z zaleceniami producenta oraz w razie konieczności, wymianę części, które podlegają wymianie co kilka lat, np.: akumulatory, filtry, czujniki tlenu itp. (jeśli dotyczy)

Pakiet nr 1:

Zakres przeglądu aparatu RTG z ramieniem „C” Ziehm Vision FD:

- Wizualne sprawdzenie stanu technicznego aparatu

- Sprawdzenie parametrów wymaganych przez producenta przy użyciu wbudowanej oraz

zewnętrznej aparatury kontrolno pomiarowej, jednostki pomiarowe kV, mA, mAs, mGy, s

- Weryfikacja zmierzonych wartości

- Wykonanie czynności konserwacyjnych takich jako czyszczenie i smarowanie

- Smarowanie ruchomych części mechanicznych zgodnie z instrukcją DTR urządzenia

- Sprawdzenie konsoli technika na ramieniu C

- Sprawdzenie klawiatury technika na wózku z monitorami ,

- Sprawdzenie generatora

- Sprawdzenie stanu detektora i jakości obrazu

- Sprawdzenie kolimatora, wykonanie testu kolimacji i osiowości przy użyciu fantomów ETR

- Sprawdzenie poprawności działania dobierania wartości skopi

- Pomiary czasu ekspozycji i fluoroskopii

- Sprawdzenie parametrów skopi, ABS i RF

- Sprawdzenie dróg chłodzenia i odprowadzania ciepła

- Sprawdzenie stanu części zużywalnych – filtry, uszczelki, kable, łożyska, hamulce

- Zgranie błędów systemu i analiza komunikatów

- Zapisanie ustawień aparatu jeżeli istnieje taka możliwość (back up),

- Kalibracja ustawienie odpowiednich wartości parametrów w przypadku ich odchylenia,

- Regulacja mechaniczna lub programowa parametrów

- Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego i mechanicznego

- Inne czynności przeglądowe zgodnie z instrukcją serwisową.

Zakres przeglądu aparatu RTG z ramieniem „C” Ziehm Vision RFD:

- Wizualne sprawdzenie stanu technicznego aparatu

- Sprawdzenie parametrów wymaganych przez producenta przy użyciu wbudowanej oraz

zewnętrznej aparatury kontrolno pomiarowej, jednostki pomiarowe kV, mA, mAs, mGy, s

- Weryfikacja zmierzonych wartości

- Wykonanie czynności konserwacyjnych takich jako czyszczenie i smarowanie

- Smarowanie ruchomych części mechanicznych zgodnie z instrukcją DTR urządzenia

- Sprawdzenie konsoli technika na ramieniu C

- Sprawdzenie klawiatury technika na wózku z monitorami ,

- Sprawdzenie generatora

- Kontrola jakości obrazu, ewentualna kalibracja detektora

- Sprawdzenie wzmacniacza obrazu

- Sprawdzenie wzmocnienia obrazu

- Sprawdzenie kolimatora, wykonanie testu kolimacji i osiowości przy użyciu fantomów ETR

- Sprawdzenie poprawności działania dobierania wartości skopi

- Pomiary czasu ekspozycji i fluoroskopii

- Sprawdzenie parametrów skopi, ABS i RF

- Sprawdzenie dróg chłodzenia i odprowadzania ciepła

- Sprawdzenie stanu części zużywalnych – filtry, uszczelki, kable, łożyska, hamulce

- Zgranie błędów systemu i analiza komunikatów

- Zapisanie ustawień aparatu jeżeli istnieje taka możliwość (back up),

- Kalibracja ustawienie odpowiednich wartości parametrów w przypadku ich odchylenia,

- Regulacja mechaniczna lub programowa parametrów

- Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego i mechanicznego

- Inne czynności przeglądowe zgodnie z instrukcją serwisową.

Pakiet nr 2:

Zakres przeglądu tomograf okulistyczny DRI OCT Triton Plus:

- Sprawdzenie poziomu jakości sygnału

- Test mechanizmów

- Test silników

- Sprawdzenie poprawności działania

- Samokontrola w trybie testowym

- Inne czynności przeglądowe zgodnie z instrukcją serwisową

Pakiet nr 3:

Zakres przeglądu systemu chłodzenia sprężarki helu RM - układ tzw. „wody lodowej”

- Czyszczenie lameli skraplacza

- Sprawdzenie szczelności połączeń układu z freonem

- Sprawdzenie szczelności połączeń układu glikolu

- Sprawdzenie i oczyszczenie filtrów układu glikolu

- Pomiar sprawności elektrycznej

- Pomiar ciśnień środka chłodniczego

- Sprawdzenie układu odprowadzenia skroplin

- Sprawdzenie jakości glikolu

- Sprawdzenie działania urządzeń sterujących i zabezpieczających

- Sprawdzenie wibroizolatorów

- Kontrola szczelności urządzeń zgodna z ustawą F-gaz

- Protokoły do CRO

- Inne czynności przeglądowe zgodnie z instrukcją serwisową

Pakiet nr 4:

Zakres przeglądów aparatów do znieczulania FABIUS GS:

- Kontrola wizualna uszkodzeń mechanicznych

- Kontrola i konserwacja układu oddechowego pacjenta

- Kontrola instalacji zasilania gazowego - instalacja centralna i butle

- Kontrola i konserwacja układu odprowadzania gazów poanestetycznych

- Kontrola działania wszystkich przełączników

- Kontrola mocowania parowników i szczelności układów

- Kontrola i konserwacja układu miecha

- Kontrola i kalibracja przepływomierzy gazowych

- Wymiana czujnika O2 - 1 raz w ciągu 2 lat .

- Kalibracja czujnika O2

- Test by-pass

- Kontrola i kalibracja respiratora

- Kontrola działania układu ssaka

- Sprawdzenie awaryjnego zasilania elektrycznego (akumulator) – wymiana 1 raz w ciągu 2 lat.

- Przegląd monitora

- Wymiana zestawów serwisowych zgodnie z zaleceniami producenta

- Inne czynności przeglądowe zgodnie z instrukcją serwisową.

Pakiet nr 5:

Zakres przeglądów aparatów do znieczulania S/5 AESPIRE:

- Kontrola i konserwacja zbiornika AGSS

- Kontrola i konserwacja układu oddechowego i okrężnego

- Kontrola i konserwacja układu miecha

- Test zaworu nadmiarowego MOPV

- Analiza historii błędów systemu

- Kontrola działania wszystkich przełączników

- Wymiana czujnika O2 - 1 raz w ciągu 2 lat

- Kalibracja czujnika O2

- Kalibracja czujników przepływu

- Kalibracja reduktora gazu zasilającego – respirator

- Kalibracja przetworników ciśnienia

- Kalibracja zaworu PEEP

- Kalibracja zaworu wdechowego

- Kalibracja ciśnienia zastawki APL

- Kontrola systemu

- Kontrola i testy układu zasilania gazami – instalacja centralna i butle

- Testy przepływu: minimalnego O2, LINK25 i liniowości zaworów przepływomierzy

- Test zaworu nadmiarowego

- Test alarmu zasilania O2

- Test FLUSH (by-pass)

- Test ciśnienia zwrotnego parowników

- Test szczelności niskiego ciśnienia

- Kontrola wskazań i stanu manometru dróg oddechowych PAW

- Sprawdzenie szczelności układu oddechowego

- Kontrola dodatkowego przepływomierza tlenu – jeśli zainstalowany

- Kontrola działania układu ssaka - jeśli zainstalowany

- Sprawdzenie awaryjnego zasilania elektrycznego (akumulator) - wymiana 1 raz w ciągu 2 lat.

- Wymiana zestawu serwisowego

- Kontrola mocowania parowników i szczelności układów

- Inne czynności przeglądowe zgodnie z instrukcją serwisową.

Pakiet nr 6:

Zakres przeglądów aparatów do znieczulania WATO EX 55:

Aparat do znieczulania:

- Sprawdzenie obudowy, panelu sterowania , przycisków, podłączenia zasilania, filtry, wyposażenia

- Test czujnika tlenu i kalibracja

- Test czujników przepływu i ciśnienia

- Test szczelności układu pacjenta, w trybie pracy mechanicznej i pracy ręcznej

- Test pochłaniacza CO2

- Test akumulatora

- Test działania w różnych trybach pracy

- Testy alarmów

- Wymiana czujnika tlenu

- Wymiana akumulatora (w razie potrzeby)

- Kontrola mocowania parowników i szczelności układów.

Kardiomonitor aparatu do znieczulania:

- Test bezpieczeństwa

- Sprawdzenie obudowy, panelu sterowania

- Test funkcjonalny działania torów pomiarowych

- Test modułu gazowego i kalibracja

- Test innych modułów

- Test systemu alarmowego

- Wymiana akumulatora (w razie potrzeby)

Pakiet nr 7:

Zakres przeglądów respiratora INSPIRATION, EVENT INSPIRATION 5i oraz SV300:

- Inspekcja wizualna i mechaniczna

- czas pracy respiratora

- stan zewnętrzny aparatu

- stan elementów wewnątrz aparatu

- stan przewodów pacjenta i zasilania gazami

- stan przewodu zasilającego

- Testy modułów elektrycznych

– test alarmów dźwiękowych i wizualnych

– test pokręteł, wskaźników i wyświetlaczy

- parametry elektryczne zasilacza

- ustawienia w trybach CPAP, CMV, PTV, SIMV

- badanie bezpieczeństwa elektrycznego

- Testy modułu pneumatycznego

- alarm braku zasilania gazami roboczymi

- stan dyszy wdechowej

- ciśnienie CPAP

- kalibracja modułu blendera

- kalibracja wskaźnika FIO2

- przepływ gazów przed mieszaniem

- przepływ gazów po mieszaniu

- ciśnienie załączające alarm LEAK

- ciśnienie załączające alarm BLOCK

- max. ciśnienie wdechu

- max. ciśnienie CPAP

4.   Wymiana czujnika tlenu – 1 raz w ciągu 2 lat

5.  Wymiana akumulatora – 1 raz w ciągu 2 lat

6.   Wymiana filtra powietrza chłodzącego

7.   Inne czynności przeglądowe zgodnie z instrukcją serwisową.

Pakiet nr 8:

Zakres przeglądu respiratora CAREVENT MRI:

- Sprawdzenie ogólne stanu respiratora (obudowy, kabla zewnętrznego, rur – układu pacjenta, zastawki wydechowej i czujnika przepływu (kierunek podłączenia), wężyka sterującego zastawką wydechową oraz przewodów zasilających w tlen

- Czyszczenie respiratora

- Kalibracja

- Testowanie

- Test bezpieczeństwa elektrycznego

- Inne czynności przeglądowe zgodnie z instrukcją serwisową.

Zakres przeglądu respiratora MEDUMAT STANDARD 2:

- Sprawdzenie ogólne stanu respiratora (obudowy, kabla zewnętrznego, rur – układu pacjenta, zastawki wydechowej i czujnika przepływu (kierunek podłączenia), wężyka sterującego zastawką wydechową oraz przewodów zasilających w tlen

- Czyszczenie respiratora

- Wymiana filtrów w układzie pneumatycznym respiratora, filtra przeciwpyłowego

- Wymiana akumulatora

- Kalibracja

- Testowanie

- Test bezpieczeństwa elektrycznego

- Inne czynności przeglądowe zgodnie z instrukcją serwisową.

Pakiet nr 9:

Zakres przeglądu respiratora Astral 150 i Bellavista Basic:

- Sprawdzenie ogólne stanu respiratora (obudowy, kabla zewnętrznego, zastawki wydechowej i czujnika przepływu (kierunek podłączenia), wężyka sterującego zastawką wydechową oraz przewodów zasilających w tlen

- analiza alarmów, zgłoszeń oraz błędów w logach odczytanych z urządzenia,

- Czyszczenie respiratora

- Wymiana filtrów

- Wymiana akumulatora

- Kalibracja

- Testowanie

- Test bezpieczeństwa elektrycznego

- Inne czynności przeglądowe zgodnie z instrukcją serwisową.

Pakiet nr 10:

Zakres przeglądu defibrylatorów  BeneHeart D3 i D6 :

- Ocena wizualna, stan przewodów

- Sprawdzenie funkcji aparatu (przyciski, ekran)

- Sprawdzenie rejestrów pracy

- Sprawdzenie gniazda EKG  i poprawność odczytów

- Sprawdzenie gniazda SpO2 i poprawność odczytu saturacji

- Sprawdzenie skalowania defibrylatora – energia wyładowania

- Sprawdzenie pracy aparatu w trybie AED

- Sprawdzenie skalowania stymulatora – prąd stymulacji

- Sprawdzenie funkcji synchronicznej defibrylacji – czas synchronizacji

- Sprawdzenie kalibracji drukarki

- Sprawdzenie akcesoriów: łyżki twarde, przewód główny EKG, przewody odprowadzeń kończynowych i przedsercowych, czujnik i przedłużacz SpO2

- Badanie bezpieczeństwa elektrycznego

- Wymiana akumulatorów podczas jednego przeglądu.

- Inne czynności przeglądowe zgodnie z instrukcją serwisową

Pakiet nr 11 :

Zakres przeglądu aparatury audiologicznej:

- Ocena wizualna (stan przewodów, gniazd, słuchawek, przetwornika kostnego, sond, elektrod itp. w zależności od typu urządzenia) – w przypadku uszkodzeń wymiana na nowe lub naprawa (odrębnym zleceniem).

- Sprawdzenie funkcji aparatu (przyciski, ekran)

- Oczyszczenie sond

- Sprawdzenie działania urządzenia – kontrola poszczególnych programów.

- Kalibracja zadawanych i mierzonych parametrów

- Aktualizacja oprogramowania

- Inne czynności przeglądowe zgodnie z instrukcją serwisową

Pakiet nr 12:

Zakres przeglądu spirometru :

- Kontrola wizualna stanu urządzenia

- Sprawdzenie działania urządzenia

- Wykonanie testu kalibracyjnego wartości mierzonych

- Inne czynności przeglądowe zgodnie z instrukcją serwisową.

Pakiet nr 13:

Zakres przeglądu aparatu USG okulistycznego AVISO:

- Sprawdzenie funkcjonowania reżimów pracy aparatu

- Sprawdzenie poprawności działania monitora, klawiatury alfanumerycznej oraz/lub panelu operacyjnego

- Sprawdzenie konfiguracji sprzętowej oraz softwarowej aparatu

- Sprawdzenie funkcjonowania kół, hamulców oraz blokad obracanych części aparatu

- Czyszczenie filtrów powietrza, obudowy aparatu, sond, uchwytów sond, odkurzanie wnętrza i zewnętrza aparatu

- Wykonanie testów diagnostycznych oraz ewentualnych kalibracji

- Sprawdzenie poprawności funkcjonowania peryferiów akceptowanych przez producenta

- Sprawdzenie dokładności pomiarów

- Wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego

- Aktualizacja oprogramowania

- Inne czynności przeglądowe zgodnie z instrukcją serwisową.

Pakiet nr 14:

Zakres przeglądu aparatu EMG Nicolet EDX (Viking):

- Podzespoły komputerowe

- testy jednostki centralnej komputera

- sprawdzenie działania monitora, klawiatury, myszy, drukarki

- wykonanie testów głowicy EMG

- sprawdzenie okablowania, listwy zasilającej i UPS

- Kontrola poprawności instalacji i działania oprogramowania

- dane pacjenta (wprowadzanie, sortowanie, edycja)

- sprawdzenie poprawności działania lampy do fotostymulacji

- edycja remontaży i programów fotostymulacji

- zmiany ustawień filtrów

- sprawdzenie poprawności zapisu i przeglądania badania

- poprawność działania edytora opisów

- poprawność działania linijki ekranowej

- sprawdzenie poprawności wydruku

- sprawdzenie przesyłania danych

- wykonanie kopii bezpieczeństwa bazy danych

- Akcesoria – sprawdzenie stanu przewodów, elektrod itp.

- Inne czynności przeglądowe zgodnie z instrukcją serwisową.

Pakiet nr 15:

Zakres przeglądu diatermii BOWA:

- Ocena stanu obudowy aparatu

- Ocena wyłącznika sieciowego i gniazd aparatu

- Ocena działania wyświetlaczy / ekranu dotykowego

- Sprawdzenie i ocena działania głośnika

- Pomiar rezystancji przejścia między stykiem ochronnym obudowy a stykiem ochronnym kabla zasilającego

- Ocena stanu akcesoriów (pomiar rezystancji biegunów elektrod)

- Pomiar bezpieczeństwa elektrycznego (pomiar prądów upływu LF oraz ocena stanu izolacji)

- Pomiar mocy poszczególnych trybów przy użyciu certyfikowanych urządzeń pomiarowych

- Inne czynności przeglądowe zgodnie z instrukcją serwisową.

Pakiet nr 16:

Zakres przeglądu diatermii Valeylab FT 10 Medtronic:

- Ocena stanu obudowy aparatu

- Ocena wyłącznika sieciowego i gniazd aparatu

- Ocena działania wyświetlaczy / ekranu dotykowego

- Sprawdzenie i ocena działania głośnika

- Pomiar rezystancji przejścia między stykiem ochronnym obudowy a stykiem ochronnym kabla zasilającego

- Ocena stanu akcesoriów (pomiar rezystancji biegunów elektrod)

- Pomiar bezpieczeństwa elektrycznego (pomiar prądów upływu LF oraz ocena stanu izolacji)

- Pomiar mocy poszczególnych trybów przy użyciu certyfikowanych urządzeń pomiarowych

- Inne czynności przeglądowe zgodnie z instrukcją serwisową.

Pakiet nr 17:

Zakres przeglądu urządzenia do masażu klatki piersiowej LUCAS :

- Inspekcja zewnętrzna urządzenia

- Oczyszczenie wentylatora

- Smarowanie podzespołów mechanicznych

- Sprawdzenie działania układu mechanicznego

- Test działania układu elektronicznego

- Inne czynności przeglądowe zgodnie z instrukcją serwisową

Pakiet nr 18:

Zakres przeglądu urządzenia do mechanicznej kompresji klatki piersiowej Easy Pulse i Corpuls CPR :

- Inspekcja zewnętrzna urządzenia

- Oczyszczenie wentylatora

- Smarowanie podzespołów mechanicznych

- Sprawdzenie działania układu mechanicznego

- Test działania układu elektronicznego

- Inne czynności przeglądowe zgodnie z instrukcją serwisową

Pakiet nr 19:

Zakres przeglądu kriokomory AMAZING:

- Sprawdzenie czasu wymrażania

- Sprawdzenie poprawności działania układu detekcji gazów

- Sprawdzenie szczelności instalacji wewnętrznej

- Sprawdzenie szczelności dysz

- Sprawdzenie prawidłowej pracy elektrozaworów

- Sprawdzenie prawidłowej pracy automatyki

- Sprawdzenie pracy elementów grzejnych

- Sprawdzenie prawidłowej pracy wentylacji i wentylatorów

- Sprawdzenie prawidłowości oświetlenia

- Sprawdzenie szczelności urządzenia

- Inne czynności przeglądowe zgodnie z instrukcją serwisową

Pakiet nr 12:

Zakres przeglądu urządzenia do krioterapii KRIOPOL R30

- Oględziny obudowy

- Oględziny gniazd i złącz

- Oględziny izolacji przewodów

- Sprawdzenie poprawności działania wyświetlaczy

- Sprawdzenie poprawności działania klawiatury

- Sprawdzenie poprawności działania regulatora mocy

- Sprawdzenie poprawności działania detektora LN2

- Wykonanie testu bezpieczeństwa elektrycznego

Pakiet nr :21

Zakres przeglądu urządzenia myjnia dezynfektor MATACHANA MAT 500 i MAT 1000

- Sprawdzenie działania przycisków zatrzymania awaryjnego

- Kontrola mechanizmu zabezpieczającego zamykanie drzwi.

- Sprawdzenie działania pompy chemikaliów, lanc ssących i węży łączących.

- Kontrola ewentualnych wycieków w myjni (połączenia pompy, węża i rury).

- Czyszczenie filtrów w zaworach wlotowych.

- Sprawdzenie głównego połączenia elektrycznego.

- Kontrola ciśnienia mycia.

- Sprawdzenie obrotów ramion spryskujących.

- Wymiana filtrów HEPA i prefiltrów.

- Kalibracja przełącznika ciśnienia mycia.

- Kalibracja przepływomierzy chemicznych.

- Kalibracja wodomierzy.

- Kalibracja czujników przewodności.

- Test bezpieczeństwa elektrycznego.

- Inne czynności przeglądowe zgodnie z instrukcją serwisową.

- Wykonywanie napraw awaryjnych wynikłych w okresie obowiązywania umowy w okresach między przeglądami, wskutek nieprzewidzianych awarii powodujących przestój urządzeń (bez ceny części niezbędnych do zakupu podczas naprawy).