Ciechanów dnia 24.10.2024 r.

AT - ZP/2501/88/24

Uczestnicy postępowania

dotyczy: przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę odczynników i aparatów dla Zakładu Bakteriologii ogłoszonego w dniu 18/10/2024 r w BZP, nr ogłoszenia 2024/BZP 00553320 oraz zamieszczonego na stronie internetowej Szpitala – https://zamowienia.szpitalciechanow.com.pl

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie udziela odpowiedzi na przesłane przez Wykonawców zapytania, dotyczące treści swz:

| Lp. | pytanie | odpowiedź |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dotyczy SWZ Zgodnie z zapisami SWZ rodz. XII, pkt. 1, 2) Zamawiający wymaga przedstawienia dokumentów zawierających opis oferowanych produktów, potwierdzający spełnienie wymagań określonych w załączniku nr 2 do SWZ. Czy Zamawiający przyjmie jako powyższy dokument oświadczenie Wykonawcy, że urządzenie spełnia wybrane wymagania, jeżeli Wykonawca nie jest w stanie przedstawić innego dokumentu na potwierdzenie powyższego? Instrukcje/katalogi/ulotki nie zawierają wszystkich danych, ponieważ są przypisane do urządzenia a nie do postępowania. | Zgoda na propozycję. |
| 2 | Dotyczy załącznik nr 2- Zestawienie asortymentowo- wartościowe Proszę o doprecyzowanie, czy Zamawiający poprzez „jednostkę miary” przyjmuje opakowanie czy pojedyncze oznaczenie? | Opakowanie |
| 3 | Dotyczy załącznik nr 2- Zestawienie asortymentowo- wartościowe Zamawiający wpisał w poz. 7 i 8 (Borrelia IgM Western Blot, Borrelia IgG Western Blot) wielkości opakowań po 200 i 20 oznaczeń dla każdej z pozycji. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie dla wyżej wymienionych pozycji zestawów testowych w opakowaniach po 240 i 32 oznaczenia? Jeżeli tak, prosimy o wskazanie ilości badań, dla których Zamawiający będzie wymagał dostarczenia większych opakowań oraz ilości badań, dla których należy 2 oszacować ilość mniejszych opakowań. Jednocześnie zwracamy się z prośbą o możliwość rozszerzenia tabeli o dodatkowe wiersze w celu rozdzielenia pozycji Borrelia IgM Western Blot oraz Borrelia IgG Western Blot na dwa rodzaje wielkości opakowań. | Tak, zamawiający wyraża zgodę na ww. wielkość opakowań. Borrelia IgM Western Blot 4 op. po 240szt 8 op. po 32 szt. Borrelia IgG Western Blot 3 op. po 240szt 9 op. po 32 szt. Wyrażamy zgodę na rozszerzenie tabeli. |
| 4 | Dotyczy OPZ – Analizator immunologiczny do oznaczeń metodą ELISA Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora o następujących parametrach: | Tak |
| 5 | Dotyczy OPZ – Analizator immunologiczny do oznaczeń metodą ELISA Czy Zamawiający potwierdza, że opis komputera z poz. 17 dotyczy sprzętu służącego do komunikacji z LIS, a nie komputera stanowiącego element zestawu analizatora? | Nie, dotyczy jednego komputera stanowiącego element zestawu analizatora, który będzie służył również do komunikacji z LIS. |
| 6 | Dotyczy OPZ – poz. Analizator do diagnostyki metodą Western Blot Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie systemu, w którego skład wchodzi komputer z oprogramowaniem Wykonawcy, innym niż recomScan, ale dającym możliwość interpretacji wyników i archiwizacji danych? Oprogramowanie recomScan oferowane jest przez firmę Biomedica Poland Sp. z o.o. | Tak |
| 7 | Dotyczy OPZ - Wymagania dotyczące testów potwierdzenia Borrelia Czy Zamawiający odstąpi od wymogu z poz. 1, tj.: Zestaw oparty na rekombinowanych antygenach (zgodnie z Rekomendacjami Grupy Roboczej, Diagnostyka laboratoryjna chorób odkleszczowych) kompatybilny z zestawem do badań przesiewowych BORELIA IgG i IgM ELISA (REKOMBINOWANE ANTYGENY)? | Tak |
| 8 | Dotyczy OPZ - Wymagania dotyczące testów potwierdzenia Borrelia Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawów testowych o następujących składach antygenowych: - klasa IgG - rekombinowane (VlsE Borrelia burgdorferi, VlsE B. garinii, VlsE B. afzelii, lipidy charakterystyczne dla fazy późnej: lipid Borrelia afzelii, lipid Borrelia burgdorferi, p83, p41, p39, wysokospecyficzne dimeryczne OspC, p58, p21, p20, p19, p18; - klasa IgM - VlsE Borrelia burgdorferi, wysoko oczyszczona rekombinowana flagelina (p41), i BmpA (p39) oraz wysoko oczyszczone rekombinowane, wysokospecyficzne dimeryczne antygeny OspC (p25) z Borrelia afzelii, Borrelia burgdorferi, Borrelia garinii i Borrelia spielmanii? | -Tak -Tak |
| 9 | Dotyczy OPZ - Wymagania dotyczące testów potwierdzenia Borrelia Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie oddzielnych zestawów testowych do oceny przeciwciał w klasie IgG oraz IgM , w których na każdym pasku testowym znajduje się linia kontrolna wskazująca na prawidłowe wykonanie analizy oraz dwie linie kontrolne: dla koniugatu IgG i IgM ? | Tak |
| 10 | Dotyczy OPZ - Wymagania dotyczące testów potwierdzenia Borrelia Czy Zamawiający potwierdza, że w pkt. 6 wymaga zaoferowania zestawów testowych z możliwością wykonania oznaczeń zarówno w surowicy, jak i w PMR dla klasy IgM i IgG przy użyciu tego samego zestawu, osobno dla każdej klas? | Tak |
| 11 | Dotyczy OPZ - Wymagania dotyczące testów potwierdzenia Borrelia Czy Zamawiający odstąpi od wymogu w pkt.7, tj: ocena wyników testu w sposób punktowy (punkty przypisane poszczególnym prążkom) i wyrazi zgodę na zaoferowanie osobnych zestawów testowych do oceny w klasie IgG oraz IgM, w których ocena wyników odbywa się w sposób elektroniczny na podstawie ilości i intensywności wybarwionych pasm? | Tak |
| 12 | Dotyczy OPZ - Wymagania graniczne dotyczące testów ELISA Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawów testowych do półilościowej oceny przeciwciał przeciwko antygenom: Toxocara IgG, Toxoplasma IgA, Borrelia IgG w surowicy, Borrelia IgM w surowicy oraz przeciwko glikoproteinie wirusa różyczki IgM? | Tak |
| 13 | Dotyczy OPZ - Wymagania graniczne dotyczące testów ELISA Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu Toxoplasma IgG do oznaczania awidności, w którym na podstawie pomiarów ekstynkcji próbki bez użycia i z użyciem mocznika, wyliczany jest względny współczynnik awidności (relative avidity index-RAI) wyrażony w procentach? | Tak |
| 14 | Dotyczy OPZ - Wymagania graniczne dotyczące testów ELISA Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu testowego do diagnostyki Rubella IgM, który w celu usunięcia reakcji niespecyficznych w buforze do rozcieńczania próbek zawiera IgG/RF- absorbent (przeciwciała kozie skierowane przeciwko ludzkiej immunoglobulinie klasy IgG)? Przeciwciała IgG zawarte w próbce pacjenta są swoiście wiązane przez przeciwciała kozie i ulegają precypitacji. Jeśli próbka zawiera czynnik reumatoidalny, zostanie on również zaabsorbowany przez kompleks IgG/anty-ludzkie IgG. | Tak |
| 15 | Dotyczy OPZ - Wymagania graniczne dotyczące testów ELISA Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testów ELISA do diagnostyki Borrelia z natywnymi antygenami Borrelia burgdorferi, B. garinii i B. afzelii oraz dodatkowo w klasie IgG z antygenem rekombinowanym VlsE? | Tak |
| 16 | Dotyczy OPZ - Wymagania graniczne dotyczące testów ELISA Czy Zamawiający potwierdza, że zapis w pkt. 8 , tj. aplikacja na surowicę i płyn mózgowo- rdzeniowy – możliwość wykonania przy użyciu tego samego zestawu(różne rozcieńczenia), dotyczy wyłącznie testów do oznaczania Borrelia w odrębnych zestawach dla klas IgG i IgM? | Tak, potwierdzamy. |