ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH)

Przedmiot przetargu: Ultrasonograf okulistyczny z wyposażeniem

Producent/Firma: ……………………………………………………………………………………………………………….……………………

Urządzenie nazwa  typ: ...................................................Rok produkcji: ..............................

| Lp. | Parametry, właściwości, funkcje i inne wymagania wobec urządzenia | Wymóg /wartość graniczna | Wymagany opis spełnienia wymogu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenia fabrycznie nowe, rok produkcji 2024 lub nowsze. | Tak |  |
|  | USG Okulistyczne , możliwość podłączenia sond typu: A/ B/ UBM/ Standaryzacja | Tak |  |
|  | Wyświetlacz zgodny z punktem 14 normy DICOM, poziomy szarości 256 | Tak |  |
|  | Brak ograniczeń w liczbie badań danego pacjenta | Tak |  |
|  | 5 portów USB, wyjście HDMI, Bluetooth, WiFi oraz Ethernet | Tak |  |
|  | System operacyjny Windows 10 lub nowszy, Dysk min. 1TB HDD + 128GB SSD, RAM 16GB | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o 8 funkcyjny bezprzewodowy przełącznik nożny | Tak |  |
|  | Oprogramowanie w języku polskim | Tak |  |
|  | Zintegrowana baza danych lekarzy i pacjentów | Tak |  |
|  | Eksport sekwencji wideo i zdjęć, możliwość dostosowania pod własne preferencje raportów cyfrowych i drukowanych | Tak |  |
|  | Kompatybilne z DICOM i/lub EMR | Tak |  |
|  | Tryb typu B | Tak |  |
|  | Wyświetlanie dwóch różnych badań jednocześnie | Tak |  |
|  | Wzmocnienie regulowane: od 20 do 110 dB | Tak |  |
|  | Wzmocnienie czasowe (TGC): regulowane od 0 do 30 dB | Tak |  |
|  | Zakres dynamiczny regulowany: od 25 do 90 dB dla sondy 20MHz 5A i 15 MHz, sonda 50 MHz do 80 dB | Tak |  |
|  | Edytowanie obrazu w zakresie: filtry (algorytm oraz kolor), suwmiarka, obszary, kąty, markery, uwagi | Tak |  |
|  | Sekwencje zapisanych obrazów - min. 400 klatek (Cineloop) | Tak |  |
|  | Kwantyfikacja jaskry: częściowo zautomatyzowane narzędzia - AOD 500 i 750, TIA, IT 750 i 2000, ARA500 i 750, TISA 500 i 750, LV | Tak |  |
|  | Sonda o częstotliwości 15MHz | Tak |  |
|  | Sonda magnetyczna | Tak |  |
|  | Kąt obrazowania: nie mniej niż 50° | Tak |  |
|  | Głębokość obrazowania: nie mniej niż 60 mm | Tak |  |
|  | Ogniskowa: min. 22mm | Tak |  |
|  | Głębia ostrości: min. 20 mm | Tak |  |
|  | Rozdzielczość osiowa: nie mniej niż 80 μm | Tak |  |
|  | Rozdzielczość poprzeczna: nie mniej niż 200 μm | Tak |  |
|  | Częstotliwość wyświetlania klatek: do 16 Hz | Tak |  |
|  | Akcelerometr lokalizujący ustawienie głowicy (pokazuje położenie sondy na raporcie) | Tak |  |
|  | Sonda do Biometrii 11MHz | Tak |  |
|  | Wzmocnienie regulowane: od 20 do 110 dB | Tak |  |
|  | Wzmocnienie czasowe (TGC): od 0 do 30 dB | Tak |  |
|  | Średnica końcówki: 7mm | Tak |  |
|  | Rozdzielczość: min. 0,04 mm | Tak |  |
|  | Głębokość badania: 40/80 mm dla 2048 pkt. | Tak |  |
|  | Wbudowane rozpoznawanie wzorów: Phakic, Dense/Long, Aphakic, PMMA, Acrylic, Silikon, dla oczu pseudofakijnych | Tak |  |
|  | Wzory do kalkulacji: SRK-T, SRK 2, HOLLADAY, BINKHORST-II, HOFFER-Q, HAIGIS | Tak |  |
|  | Pooperacyjna kalkulacja refrakcyjna, keratometria pooperacyjna i przedoperacyjna | Tak |  |
|  | Wbudowane w program formuły do kalkulacji IOL u pacjentów po chirurgii refrakcyjnej rogówki: regresji Shammas’a, regresji Rosa, podwójnej K/SRK-T (formuła dr Aramberri), metoda soczewek kontaktowych, history derived (dla pacjentów ze znaną refrakcją przedoperacyjną), refraction derived (dla pacjentów z nieznaną refrakcją przedoperacyjną) | Tak |  |
|  | Stolik do urządzenia (dedykowana szuflada na sondy i akcesoria, skrętne koła) | Tak |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej. | Tak |  |
|  | Certyfikaty dopuszczenia do stosowania w medycynie: polskie oraz międzynarodowe | Tak |  |
|  | Montaż, uruchomienie i szkolenie obsługi w cenie urządzenia. | Tak |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski z dostępem do oryginalnych części zamiennych od producenta | Tak |  |
|  | Paszport techniczny | Tak |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Okres gwarancji min.24 miesiące. | Tak |  |
|  | W okresie gwarancji przeglądy techniczne wraz z materiałami do nich użytymi wykonywane bezpłatnie co najmniej raz w roku. | Tak |  |
|  | Maksymalnie 3 naprawy gwarancyjne tego samego elementu lub podzespołu - konieczność wykonania kolejnej naprawy uprawnia do wymiany elementu lub podzespołu na nowy. | Tak |  |
|  | Zapewniony serwis pogwarancyjny | Tak |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych minimum 10 lat | Tak |  |

Data; kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty