## (P1) Akcesoria do diatermii do
(P1) Akcesoria do diatermii do systemu oddymiania z generatorem dymu i urządzeniem do automatycznej aktywacji końcówek oszczędzające żywotność filtru
LP. | Nazwa wykonawcy | Indeks produktu u zamawiającego | Przedmiot zakupu | Indeks produktu u dostawcy- 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - 120 znaków | Nazwa producenta | Zamawiana jednostka miary | Oferowana wielkość opakowania | Ilość zamawianych jednostek miary | Cena jednostki miary netto [zł] | Cena jednostki miary brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 |  | 312_02_08 | Teleskopowy ołówek elektrochirugiczny z funkcją oddymiania w wersji: 1. z powłoką teflonową z możliwością przedłużenia narzędzia i ustawienia na dowolnej długości w zakresie od 0-10 cm bez konieczności zmiany elektrody, z bezpiecznym mechanizm blokującym w postaci pokrętła zwalniającego blokadę zapobiegając ruchom elektrody podczas pracy, przyciski wypukłe wraz z wypustkami ułatwiającymi ich lokalizacje na narzędziu podczas użycia, elektroda długości 50 mm. |  |  |  | op | 20 | 24 |  | 0 | 0 |  | 0
2 |  | 312_02_08 | Standardardowy ołówek elektrochirurgiczny z funkcją oddymiania w wersji: 1. z powłoką teflonową. Kompaktowa konstrukcja i niskoprofilowy przód w celu zwiększenia widoczności pola operacyjnego. Przyciski wypukłe wraz z wypustkami ułatwiającymi ich lokalizacje na narzędziu podczas uzyciaZdejmowalna, przezroczysta dysza umożliwiająca identyfikację dyszy za pomocą promieniowania rentgenowskiego. Elektroda o długości 70 mm. |  |  |  | op | 20 | 24 |  | 0 | 0 |  | 0
3 |  | 312_02_08 | Przewód do ewakuacji dymu w 3 wersjach: 1. laparoskopowej z regulatorem siły ssania od 0 do 100%, złącze męskie 2. ginekologicznej średnica 6,4 mm 3. do porcedur na otwarto z siatką, średnica 22 mm do wyboru przez Zamawiającego przy składaniu zamówienia, każda o długości 3m, o złączu 22 mm, 20 szt w op. |  |  |  | op | 20 | 70 |  | 0 | 0 |  | 0
4 |  | 312_02_08 | Pułapka na płyny • Wlot męski 22 mm dla ołówka do odsysania dymu • Gąbkowy zbieracz płynów (50 ml) • 22mm żeński wylot do ewakuatora dymu |  |  |  | op | 20 | 70 |  | 0 | 0 |  | 0
5 |  | 312_02_08 | Filtr dymu koagulacyjnego min 50 godzin pracy lub więcej, dodatkowe 6 godzin pracy generatora po wyświetleniu informacji o zużyciu filtra. 4 etapowy: filtr wstępny, filtr ULPA, Filtr carbonowy, filtr końcowy, 4 szt w op. |  |  |  | op | 4 | 50 |  | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | Razem |  |  |  | 0 |  | 0